## 1. časť SKIA RTG
Názov predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ: Nemocnica na okraji mesta n.o.
Názov zákazky: Rádiologické zariadenia (CoV)
Časť č. 1: Digitálny skiagrafický RTG prístroj
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Digitálny skiagrafický RTG prístroj požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks Digitálny skiagrafický RTG prístroj) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Vysokofrekvenčný generátor s výstupným výkonom min. 65 kW |  | uveďte hodnotu
2. | Rozsah kVp min. (40-150) kV | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (40-150) kV musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
3. | Rozsah mAs min. (1-500) mAs | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (1-500) mAs musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
4. | Zabudované AEC |  | áno/nie
5. | Preddefinované anatomicky špecifické orgánové programy |  | áno/nie
6. | RTG žiarič - prispôsobený k výkonu generátora |  | áno/nie
7. | Tepelná kapacita anódy min. 300 KHU |  | uveďte hodnotu
8. | RTG žiarič na statíve montovanom na podlahe |  | áno/nie
9. | Pozdĺžny posuv statívu RTG žiariča min. 2300 mm |  | uveďte hodnotu
10. | Vertikálny posuv statívu RTG žiariča min. 1400 mm |  | uveďte hodnotu
11. | Rotácia RTG ramena ±90° stupňov, resp. iný technologický spôsob snímkovania bez potreby manipulácie s pacientom, pri zachovaní požadovaných rozsahov uhlov snímkovania |  | áno/nie
12. | Motorizovaný synchronizovaný pohyb s vertikálnym statívom a vyš. stolom |  | áno/nie
13. | Pevne zabudovaný rádiografický stôl - elevačný |  | áno/nie
14. | Aretačná plávajúca úložná doska stola |  | áno/nie
15. | Nosnosť stola pri centrálnej polohe min. 250kg |  | uveďte hodnotu
16. | Detektor s priamou digitalizáciou |  | áno/nie
17. | Rozmer aktívnej plochy detektora min.(33x40) cm |  | uveďte hodnotu
18. | Typ detektora Csl |  | áno/nie
19. | Hĺbka obrazu min. 14 bit |  | uveďte hodnotu
20. | Wifi pripojenie s možnosťou priameho pripojenia v stole alebo samostatne na posteli, alebo vozíku |  | áno/nie
21. | Vertikálny statív |  | áno/nie
22. | Vertikálny posun zabezpečujúci rozsah vyšetrení všetkých orgánových systémov v stoji |  | áno/nie
23. | Vo vertigrafe pevne zabudovaný detektor s rozmerom min. 41 x 41 cm |  | uveďte hodnotu
24. | Typ detektora vo vertigrafe: Csl |  | áno/nie
25. | Hĺbka obrazu min. 14 bit |  | uveďte hodnotu
26. | Sklápanie do horizontálnej roviny od vertikály v rozsahu min. ( -20/+90)° stupňov |  | uveďte hodnotu
27. | Kolimátor - prídavná filtrácia na kolimátore Al, Cu v intervale 0,1mm - 0,3 mm |  | uveďte hodnotu
28 | Svetelná clona synchronizovaná s izocentrom vertikálneho statívu resp.stola |  | áno/nie
29. | Kompletné vytvorenie organoprogramov - expozičných parametrov, orgánových filtrov primárneho nastavenia obrazu -RAT |  | áno/nie
30. | Plná kompatibility s DICOM poslednej verzii |  | áno/nie
31. | Základné postprocessingové úpravy a nastavenia kvality obrazu |  | áno/nie
32. | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP) |  | áno/nie
33. | DAP meter |  | áno/nie
34. | Akvizičná pracovná stanica: |  | Akvizičná pracovná stanica:
34.1 | Akvizičná stanica RAM min. 8 GB |  | uveďte hodnotu
34.2. | Kapacita pevného disku min. 500 GB |  | uveďte hodnotu
34.3. | DVD+/-RW / Blueray RW |  | áno/nie
34.4. | Operačný systém kompatibilný s Tatramed PACS viewer 64bit |  | áno/nie
34.5. | Plochý monitor min. 21" |  | uveďte hodnotu
34.6. | Kapacita akvizičnej pracovnej stanice v DICOM formáte min. 10 000 obrazov |  | uveďte hodnotu
35. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
35.1. | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
35.2 | Súlad s ustanovením zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z |  | áno/nie
35.3 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôd do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis