## USG rádiologické
Názov predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ: Nemocnica na okraji mesta n.o.
Názov zákazky: Rádiologické zariadenia (CoV)
Časť č. 3: USG rádiologické
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - USG rádiologické požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks USG rádiologické) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Ultrazvukový prístroj s plne digitálnym systémom, s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vhodný pre potreby rádiologického oddelenia. |  | áno/nie
2. | Uhlopriečka monitora, na artikulačnom ramene min. 21 palcov |  | uveďte hodnotu
3. | Rozlíšenie monitora min.1600 x min.900 pixelov |  | uveďte hodnotu
4. | Artikulačné rameno, na ktorom je umiestnený monitor musí umožňovať prispôsobenie ergonómie pracoviska t.z. stranovo min. ±60 st. nastaviteľné . Ovládací panel musí byť výškovo min. 10 cm a stranovo min. ±30 st. nastaviteľný. |  | uveďte hodnotu
5. | Celkový dynamický rozsah prístroja min. 230 dB |  | uveďte hodnotu
6. | Frekvenčný rozsah prístroja min. (1,1– 18) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,1 - 18) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
7. | Maximálna zobrazovaná hĺbka prístroja min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
8. | Aktívne porty pre 2D sondy min. 4 ks |  | áno/nie
9. | K prístroju musia byť pripojiteľné multifrekvenčné sondy |  | áno/nie
10. | Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a Dopplerovské frekvencie |  | áno/nie
11. | Zoom v živom aj zmrazenom obraze min. 8x |  | áno/nie
12. | Prístroj musí byť schopný pracovať s viacerými ostriacimi bodmi v obraze |  | áno/nie
13. | Módy prevádzky a zobrazenia: |  | Módy prevádzky a zobrazenia:
2020-01-13 | 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno/nie
2020-02-13 | Dynamická fokusácia |  | áno/nie
2020-03-13 | Technológia potlačenia šumu min. v 5 úrovniach |  | áno/nie
2020-04-13 | 2D farebné mapovanie prietokov (CFM) |  | áno/nie
2020-05-13 | Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave |  | áno/nie
2020-06-13 | Merať rozsah rýchlostí pri farebnom mapovaní (CFM) |  | áno/nie
2020-07-13 | Merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD) |  | áno/nie
2020-08-13 | Zobraziť spektrum rýchlostí |  | áno/nie
2020-09-13 | Energetický Doppler s rozlíšením smeru toku |  | áno/nie
2020-10-13 | Prístroj musí obsahovať M- mód |  | áno/nie
2020-11-13 | Automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase |  | áno/nie
2020-12-13 | Automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať Pi- index pulzácie, Ri – index rezistencie ciev, ED, TAMx, TAMn, S/D - systolicko/diastolický pomer |  | áno/nie
13.13 | Elastografia typu shear wave bodová pSWE umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde |  | áno/nie
14. | Sondy: |  | Sondy:
14.1 | Min. 1ks - sonda konvexná - vhodná na vyšetrovanie abdoménu - multifrekvenčná |  | Min. 1ks - sonda konvexná - vhodná na vyšetrovanie abdoménu - multifrekvenčná
14.1.1 | Frekvenčný rozsah min. (2– 5) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 5) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
14.1.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
14.1.3 | Shear wave |  | áno/nie
14.2 | Min. 1ks Lineárna sonda – určená na vyšetrovanie ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid |  | Min. 1ks Lineárna sonda – určená na vyšetrovanie ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid
14.2.1 | Frekvenčný rozsah min. (3,5 – 10) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3,5-10) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
14.2.2 | Počet elementov min. 192 |  | uveďte hodnotu
14.3 | Min. 1ks - lineárna sonda – určená na vyšetrovanie prsníkov, ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid |  | Min. 1ks - lineárna sonda – určená na vyšetrovanie prsníkov, ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid
14.3.1 | Frekvenčný rozsah min. (5 - 18) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (5-18) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
14.3.2 | Počet elementov min. 192 |  | uveďte hodnotu
14.4 | Min. 1ks - endokavitálna sonda (pre prostatu) |  | Min. 1ks - endokavitálna sonda (pre prostatu)
14.4.1 | Frekvenčný rozsah min. (4 - 9) MHz s uhlom zobrazenia min. 160 st. | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4-9) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
14.4.2 | Počet elementov min. 192 |  | uveďte hodnotu
15. | Archivácia a spracovanie obrazu: |  | Archivácia a spracovanie obrazu:
2018-01-15 | Možnosti postprocessingu |  | áno/nie
2018-02-15 | Prístroj musí obsahovať interný HDD alebo SSD s kapacitou min.500 GB |  | uveďte hodnotu
2018-03-15 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a Wifi a musí obsahovať SW, ktorý chráni prístroj pred vírusovými aplikáciami a škodlivým SW |  | áno/nie
2018-04-15 | Prístroj musí byť možné pripojiť k archivačnému systému PACS - DICOM 3.0 protokol |  | áno/nie
2018-05-15 | Importovanie dáta pacientov z NIS - DICOM MPPS |  | áno/nie
2018-06-15 | Prístroj musí mať minimálne 4 USB porty z toho min. 1 prístupný na ovládacom paneli. |  | áno/nie
2018-07-15 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora |  | áno/nie
2018-08-15 | Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - DVD napaľovačka |  | áno/nie
2018-09-15 | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno/nie
2018-10-15 | Prístroj musí mať samostatný vstup na pripojenie PC tlačiarne |  | áno/nie
2018-11-15 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF. |  | áno/nie
2018-12-15 | Ukladanie snímok a slučiek min. v dvoch formátoch |  | áno/nie
16. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
16.1 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
16.2 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis