## Odsávačky
Názov predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske zariadenia (CoV)
Časť č. 3: Odsávačky
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Odsávačky požadovaný počet: 4 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks Odsávačka | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Medicínska odsávačka vhodná pre intenzívnu starostlivosť a operačné sály, určená k odsávaniu sekrétov z dýchacích ciest, operačného poľa a hrudnú drenáž |  | áno/nie
2 | Sací výkon min. 40 L/min |  | uveďte hodnotu
3 | Regulovateľný podtlak v rozsahu 0 až -92 kPA |  | uveďte hodnotu
4 | Hlučnosť pri maximálnom zaťažení max 45 dB. |  | uveďte hodnotu
5 | Membránový regulátor podtlaku, bez olejový a bez údržbový agregát |  | áno/nie
6 | Prístroj je prispôsobený na kontinuálne sanie a dlhodobé drenážne sanie |  | áno/nie
7 | Stabilný, ľahko ovládateľný mobilný stojan s eurolištou, vybavený 4 x antistatickými kolieskami s bezpečnostnými brzdami otočnými o 360° |  | áno/nie
8 | Farebne kódovaný manometer |  | áno/nie
9 | Svetelná indikácia chodu odsávačky – podsvietením spínača ON/OFF |  | áno/nie
10 | Minimálne trojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov/filtrov vo vakoch, poistnej nádoby proti presatiu a antibakteriálneho hydrofóbneho filtra |  | áno/nie
11 | Min. 1 ks. Limitný vodný ventil, dvojitý |  | uveďte hodnotu
12 | 2 ks. Systém uchytenia fľaše na eurolištu |  | uveďte hodnotu
13 | Min. 2 ks - 2 L. fľaša,resterilizovateľná s antibakteriálnou úpravou |  | uveďte hodnotu
14 | Min 1 bal. (min. 30 ks) -2 L. jednorázový vak na sekrét so systémom filtrovania pre maximálnu bakteriálnu a virálnu bezpečnosť |  | uveďte hodnotu
15 | Min. 2ks Pripojovacia hadica podtlaku, farebne odlíšená s antimikrobakteriálnou úpravou - so systémom na zabezpečenie rýchleho rozvinutia vaku a konektorom na rýchle napájanie |  | uveďte hodnotu
16 | Min. 1ks manipulačné madlo na zadnej strane prístroja alebo iný konštrukčný spôsob na uľahčenie manipulácie pri presune |  | uveďte hodnotu
17 | Min. 1ks Odnímateľný odkladací košík – kovový |  | uveďte hodnotu
18 | Min. 1ks Silikónová hadica 8x14 mm. s antibakteriálnym hydrofóbnym filtrom, 2,5 m |  | uveďte hodnotu
19 | Min. 1 ks sterilný odsávací okruh so stop ventilom |  | uveďte hodnotu
20 | Držiak odsávacieho okruhu so systémom upevnenia na eurolištu |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
21 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
22 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis