## Infúzna technika
Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske zariadenia (CoV)
Časť č. 5: Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka č. 1 - Infúzne pumpy požadovaný počet: 5 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P.č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Infúzne pumpy) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici (v položke č.3) so spoločným elektrickým napájaním, kompatibilný s položkou č.3 |  | áno/nie
2 | Možnosť použitia pre parenterálne podávanie a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy) |  | áno/nie
3 | Rozsah rýchlosti dávkovania: 0,1 – 1200 ml/hod |  | uveďte hodnotu
4 | Prednastavenie celkového objemu: 0,1 – 9999 ml |  | uveďte hodnotu
5 | Presnosť dávkovania: ± 5 % |  | uveďte hodnotu
6 | Prednastavenie času: 1 min – 99 hod 59 min |  | uveďte hodnotu
7 | Automatické otestovanie a nastavenie súpravy |  | áno/nie
8 | Nastavenie rýchlosti a objemu/času |  | áno/nie
9 | Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 9 stupňoch |  | uveďte hodnotu
10 | Výpočet rýchlosti dávky v g, mg, µg, mmol, mEq, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase |  | áno/nie
11 | Rýchlosť bolusu nastaviteľná v rozsahu 50 – 1200 ml/hod. |  | uveďte hodnotu
12 | Bolus manuálny aj automatický s prednastavením objemu/času bolusu |  | áno/nie
13 | Možnosť zadať zoznam až 3000 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 25 kategórií |  | áno/nie
14 | História udalostí – pamäť na min. 1000 posledných operácií pumpy s registráciou dátumu a času |  | áno/nie
15 | Možnosť softvérovo zablokovať prístroj proti neautorizovanému ovládaniu pomocou špeciálneho tlačidla |  | áno/nie
16 | Čitateľný displej s jednoznačným zobrazením hodnôt a navolenej funkcie, zobrazenie názvu podávaného lieku, podaný a zostávajúci objem infúzie, zostávajúceho času podávania infúzie, napájanie a stav nabitia akumulátora, aktuálny stav tlaku v linke |  | áno/nie
17 | Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja |  | áno/nie
18 | Nočný režim osvetlenia displeja s možnosťou naprogramovania času aktivácie |  | áno/nie
19 | Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je spustená infúzia |  | áno/nie
20 | Akumulátor s kapacitou na viac ako 4 hodiny prevádzky (pri rýchlosti 25ml/h), automatické dobíjanie akumulátoru pri pripojení do napájacej siete |  | uveďte hodnotu
21 | Možnosť vzájomného fyzického uchytenia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu |  | áno/nie
22 | Hmotnosť do 2 kg vrátane akumulátora |  | uveďte hodnotu
23 | Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky – minimálne dva roky |  | áno/nie
24 | Režim Stand-by nastaviteľný až na 24 hod. s krokom 1 min. |  | uveďte hodnotu
25 | Ochrana proti vlhkosti IP 22 |  | áno/nie
26 | Softvér v slovenskom jazyku. |  | áno/nie
27 | Alarmy: |  | Alarmy:
2020-01-27 | Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu: |  | áno/nie
2020-02-27 | Detekcia vloženia a správnosti vloženia infúznej súpravy |  | áno/nie
2020-03-27 | Meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku |  | áno/nie
2020-04-27 | Automatické odbúranie naakumulovaného bolusu pri tlakovom alarme do súpravy |  | áno/nie
2020-05-27 | Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah (ak je užívateľom nastavený) |  | áno/nie
2020-06-27 | Signalizácia pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval) |  | áno/nie
2020-07-27 | Signalizácia ukončenia podávania infúzie |  | áno/nie
2020-08-27 | Signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu |  | áno/nie
2020-09-27 | Predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora |  | áno/nie
2020-10-27 | Dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja |  | áno/nie
2020-11-27 | Ukončenie Stand-by |  | áno/nie
2020-12-27 | Vnútorná porucha prístroja |  | áno/nie
28 | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2020-01-28 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2020-02-28 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka č. 2 - Lineárne dávkovače požadovaný počet: 5 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Lineárny dávkovač) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici (v položke č.3) so spoločným elektrickým napájaním, kompatibilný s položkou č.3 |  | áno/nie
2. | Možnosť použitia striekačiek bežne používaných objemov - 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml od rôznych výrobcov, automatické rozpoznanie objemu |  | áno/nie
3. | Rozsah rýchlosti dávkovania: 0,1– 999,9 ml/hod |  | uveďte hodnotu
4. | Prednastavenie celkového objemu: 0,1 – 999 ml |  | uveďte hodnotu
5. | Presnosť dávkovania: ± 3 % |  | uveďte hodnotu
6. | Prednastavenie času: 1 min – 96 hod |  | uveďte hodnotu
7. | Nastavenie rýchlosti a objemu/času |  | áno/nie
8. | Výpočet rýchlosti dávky v g, mg, µg, mmol, mEq, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase |  | uveďte hodnotu
9. | Rýchlosť bolusu nastaviteľná v rozsahu 50 – 1200 ml/hod s možnosťou prednastavenia rôznych rýchlostí pre jednotlivé veľkosti objemov injekčných striekačiek |  | uveďte hodnotu
10. | Bolus manuálny aj automatický s prednastavením objemu/času bolusu |  | uveďte hodnotu
11. | Možnosť zadať zoznam až 3000 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 25 kategórií |  | uveďte hodnotu
12. | História udalostí – pamäť na min. 1000 posledných operácií pumpy s registráciou dátumu a času |  | uveďte hodnotu
13. | Možnosť zablokovať prístroj proti neautorizovanému ovládaniu |  | áno/nie
14. | Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja |  | áno/nie
15. | Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je spustená infúzia |  | uveďte hodnotu
16. | Akumulátor s kapacitou na cca 10 hodín prevádzky (pri rýchlosti 5ml/h), automatické dobíjanie akumulátoru pri pripojení do napájacej siete |  | uveďte hodnotu
17. | Možnosť vzájomného fyzického uchytenia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu |  | áno/nie
18. | Hmotnosť do 2,3 kg vrátane akumulátora |  | uveďte hodnotu
19. | Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky – minimálne dva roky |  | áno/nie
20. | Režim Stand-by nastaviteľný až na 24 hod. s krokom 1 min. |  | áno/nie
21. | Softvér v slovenskom jazyku |  | áno/nie
22. | Alarmy: |  | Alarmy:
2020-01-22 | Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu: |  | áno/nie
2020-02-22 | Detekcia vloženia a správnosti vloženia injekčnej striekačky |  | áno/nie
2020-03-22 | Meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku |  | áno/nie
2020-04-22 | Automatické odbúranie naakumulovaného bolusu pri tlakovom alarme do striekačky |  | áno/nie
2020-05-22 | Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah (ak je užívateľom nastavený) |  | áno/nie
2020-06-22 | Signalizácia pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval) |  | áno/nie
2020-07-27 | Signalizácia ukončenia podávania infúzie (prázdna striekačka) |  | áno/nie
2020-08-27 | Signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu |  | áno/nie
2020-09-27 | Predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora |  | áno/nie
2020-10-27 | Dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja |  | áno/nie
2020-11-27 | Ukončenie Stand-by |  | áno/nie
2020-12-27 | Vnútorná porucha prístroja |  | áno/nie
28. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2020-01-28 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2020-02-28 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka č. 3 - Dokovacia stanica požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Dokovacej stanice) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Stanica na uchytenie minimálne 3 prístrojov (lineárnych dávkovačov, alebo infúznych púmp). |  | áno/nie
2. | Napájanie vložených prístrojov a zároveň nabíjanie batérií tak, aby bol použitý iba jeden sieťový kábel. |  | áno/nie
3. | Jednoduché vybratie ktoréhokoľvek prístroja (dávkovača, pumpy) bez nutnosti manipulácie s iným prístrojmi umiestenými v stanici a jeho umiestenie v stanici v ktorejkoľvek voľnej pozícii. |  | áno/nie
4. | Možnosť použitia celkovej zostavy pre min. 9 prístrojov (dávkovačov, púmp). |  | áno/nie
5. | Možnosť rozšírenia o napojenie do lokálnej počítačovej siete pomocou kábla, prenos informácií o stave a činnosti v nej zapojených prístrojov do NIS (nemocničný informačný systém) a zobrazenie týchto informácií v PC zapojenom do nemocničného LAN. |  | áno/nie
6. | Odnímateľný držiak s možnosťou uchytenia na infúzny stojan alebo eurolištu, vodorovnú tyč |  | áno/nie
7. | Hmotnosť do 6.5 kg. |  | uveďte hodnotu
8. | Výška do 75 cm. |  | uveďte hodnotu
9. | Ochrana proti vlhkosti IP22 |  | áno/nie
10. | Integrovaná dátová zbernica pre vzájomnú komunikáciu jednotlivých prístrojov. |  | áno/nie
11. | Požaduje sa kompatibilita s položkou č.1 a č.2 |  | áno/nie
12. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2020-01-12 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2020-02-12 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis