## Servoventilátor
Názov predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske zariadenia (CoV)
Časť č. 2: Servoventilátor
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Servoventilátor požadovaný počet: 4 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks Servoventilátor) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Sevoventilátor pre UPV určený pre kategóriu pacientov od malých detí po dospelých na pojazdnom podvozku vrátane základného príslušenstva: mobilný stojan, tlaková hadica k prívodu O2 a vzduchu, rameno pre uchytenie dýchacieho systému, aktívny zvlhčovač intubovaný alebo neintubovaný pacient, kompletné jednorazové dýchacie okruhy v počte min. 10 ks. |  | áno/nie
2 | Hmotnosť samotnej ventilačnej jednotky max. 32 kg. |  | uveďte hodnotu
3 | Farebný LCD display s dotykovým ovládaním. |  | áno/nie
4 | Uhlopriečka LCD min. 15 palcov. |  | uveďte hodnotu
5 | Záložný batériový systém umožňujúci ventiláciu pri výpadku el.energie min. 60 minút. |  | uveďte hodnotu
6 | Užívateľské prostredie (softvérová verzia) v slovenskom alebo čeksom jazyku (požaduje sa užívateľská príručka na obsluhu prístroja v slovenksom alebo českom jazyku, môže byť aj na CD nosiči). |  | áno/nie
7 | Možnosť výberu zobrazenia monitorovaných údajov vo viacerých prednastavených formách rozloženia, napr. tradičná krivky, slučky. |  | áno/nie
8 | Možnosť dovybavenia monitorovaním CO2, systémom merania kapnografie Sidestream alebo Mainstream CO2 – časová a objemová kapnografia. |  | áno/nie
9 | Možnosť automatickej kompenzácie úniku pri invazívnej a neinvazívnej ventilácii s automatickým nastavením citlivosti trigerov pre optimálnu synchronizáciu s dychmi pacienta. |  | áno/nie
10 | Možnosť napájania z centrálnych rozvodov plynov, napájanie z interného alebo externého kompresora alebo turbíny a možnosť napájania z fliaš so stlačeným vzduchom a kyslíkom. Súčasťou dodávky servoventilátora musí byť interný alebo externý kompresor alebo turbína vrátane kompletného príslušenstva potrebnéno na zabezpečenie požadovaného napojenia. |  | áno/nie
Požadované ventilačné režimy: |  |  | Požadované ventilačné režimy:
11 | Spontánna ventilácia - umožňuje nastavenie spustenia výdychu v rozsahu min. 5 až 70 % "tzv.peak flow" monitorovanie: spontánneho expiračného dychového objemu, expiračného mandatórneho dychového objemu. |  | uveďte hodnotu
12 | Neinvazívna ventilácia - neinvazívny režim ventilácie NIV a neinvazívna spontánna/časovaná ventilácia. |  | áno/nie
13 | Objemovo riadená ventilácia s prietokovým trigrom (asistovaná/riadená). |  | áno/nie
14 | Tlakovo riadená ventilácia s prietokovým triggrom (asistovaná/riadená). |  | áno/nie
15 | Tlakovo riadená ventilácia s tlakovou podporou spontánneho dýchania s prietokovým trigrom (asistovaná/riadená). |  | áno/nie
16 | Min. dvojúrovňová ventilácia s kontinuálnou podporou tlaku na dvoch úrovniach. |  | áno/nie
17 | Adaptívna podporná ventilácia v uzatvorenej slučke. |  | áno/nie
18 | Kompletný systém ventilácie umožňujúci zabezpečovať cieľovú minútovú ventiláciu pacienta pri snahe o dodržanie ideálnej frekvenciu dýchania. |  | áno/nie
19 | Pacient musí byť chránený pred volutrumou resp. barotraumou s automatickými regulátormi limitov parametrov dýchania /frekvencia, objem pri zohľadnení pracovného tlaku/. |  | áno/nie
20 | Záložná ventilácia "tzv. (Apnea-backup)". |  | áno/nie
Minimálne nastaviteľné parametre: |  |  | Minimálne nastaviteľné parametre:
21 | Respiračný objem Vt min. (20 – 2000) ml. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
22 | PEEP / CPAP min.(1 -35) cmH2O. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
23 | Frekvencia dýchania min.(4 – 80) dychov/min. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
24 | Inspiračný čas min. (0,3 – 10) s. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
25 | Kyslík O2 min. (21 - 100) %. |  | uveďte hodnotu
26 | Prietokový trigger min. (1- 9) l/min. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
27 | Monitoring pľúcnych funkcií a ventilačných parametrov v reálnom čase so zobrazením na monitore s monitorovaním tlaku, prietoku, objemu, času plynov + vypočítaných parametrov min. (rezistencia, compliance, časové konštanty) so zaznamenávaním trendov monitorovaných parametrov. |  | áno/nie
Možnosť ovládať nasledovné funkcie z monitora ventlátora tlačidlami priamej voľby: |  |  | Možnosť ovládať nasledovné funkcie z monitora ventlátora tlačidlami priamej voľby:
28 | Manuálny dych. |  | áno/nie
29 | Manuálne podanie 100% O2. |  | áno/nie
30 | Záložná "(tzv.back-up)" ventilácia. |  | áno/nie
31 | Zadržanie v inspíriu. |  | áno/nie
Alarmy: |  |  | Alarmy:
32 | Akustický a optický - viditeľný v min. 180° horizontálnej rovine. |  | áno/nie
33 | Nastaviteľné obsluhou: min.(Nízky/vysoký minútový objem, vysoký tlak, nízky/vysoký respiračný objem, nízka/vysoká respiračná frekvencia, čas apnea, nízka/vysoká oxygenácia). |  | áno/nie
34 | Koncentrácia kyslíka. |  | áno/nie
35 | Rozpojenie okruhu. |  | áno/nie
36 | Strata PEEP. |  | áno/nie
37 | Prekážka vo výdychu. |  | áno/nie
38 | Alarm snímača prietoku. |  | áno/nie
39 | Výpadok napájania. |  | áno/nie
40 | Slabá batéria. |  | áno/nie
41 | Strata zdroja plynu. |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
42 | Záruka min. 24 mesiacov. |  | áno/nie
43 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis