## TŠ-Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | Mobilný RTG prístroj
počet: |  |  | 3 ks
celok |  | par.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Mobilný RTG prístroj | I. Technické špecifikácie RTG prístroja | 1 | Typ prístroja | mobilný
|  | 2 | Typ scintilátora | CsI
|  | 3 | Počet detektorov | minimálne 1
|  | 4 | Pripojenie detektora | bezdrôtové pripojenie
|  | 5 | Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru alebo nábjíčka s min. 2 akumulátormi pre detektor | áno
|  | 6 | kontinuálna práca s prístrojom aj počas nabíjania | áno
|  | 7 | Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 32 x do 42 cm
|  | 8 | Veľkosť bodu | maximálne 150μm
|  | 9 | merateľné rozlíšenie obrazu | min. 3,4 lp/mm
|  | 10 | Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 16 bit
|  | 11 | Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | maximálne 15 sekúnd
|  | 12 | Čas zobrazenia snímky po expozícii | maximálne 15 sekúnd
|  | 13 | Výstupný výkon generátora | minimálne 35 kW
|  | 14 | Rozsah kV | minimálne od 40 kV do 120 kV
|  | 15 | počet otáčok anódy | min. 2500 ot/min
|  | 16 | Rozsah nastavenia mAs | minimálne od 0,5 mAs do 350 mAs
|  | 17 | Veľkosť malého ohniska | maximálne 0,8 mm v prípade jednoohniskového RTG žiariča maximálna veľkosť ohniska 0,8 mm
|  | 18 | Veľkosť veľkého ohniska | maximálne 1,3 mm v prípade jednoohniskového RTG žiariča maximálna veľkosť ohniska 0,8 mm
|  | 19 | Tepelná kapacita anódy | minimálne 100 KHU
|  | 20 | Zaťaženosť detektora v ľahu | minimálne 120 kg
|  | 21 | Hmotnosť prístroja | max. 550 kg
|  | 21 | Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní | min. 190 cm
|  | 22 | Minimálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní | max. 60 cm
|  | 23 | Možnosť zhotovenia snímok aj zo siete 230V 50Hz pri vybitom akumulátore | áno
|  | 24 | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
|  | 25 | Zabudované kolimačné svetlo, prípadne laserové zameriavanie | áno
|  | 26 | Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií | áno
|  | 27 | Rotácia teleskopického ramena okolo vlastnej osi | áno minimalne + - 90 stupnov
|  | 28 | rozsah otáčania rtg žiariča okolo vlastnej osi | áno minimálne + - 90 stupnov
|  | 29 | rotácia kolimatora | áno minimálne + - 90 stupnov
|  | 30 | Motorický pohon prístroja na báteriu | áno
|  | 31 | Držiak flatpanelu s antirozptylovou mriežkou minimálne 60 lm/cm alebo adekvátne softwarové riešenie | áno
|  | 32 | DAP meter | áno
| II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje | 33 | Operačný systém | Windows alebo Linux
|  | 34 | Postprocesing | áno
|  | 35 | Zabudované CD/DVD a USB rozhranie | áno
|  | 36 | Hard disk | minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte
|  | 37 | Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
|  | 38 | Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímiek na PACS | áno
|  | 39 | Užívateľské rozhranie v slovenskom alebo českom alebo anglickom jazyku | áno
|  | 40 | Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 15 palcov | áno