## TŠ-Celok I. a II.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni: |  |  | CelokI. Celok II.
názov: |  |  | Monitory vitálnych funkcií
počet: |  |  | zostava
celok |  | par.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Celok I. | počty ks v zostave | 1 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s modulom pre etCO2 a modulom monitorovanie ventilačných parametrov | 5 ks
|  | 2 | Transportný monitor vitálnych funkcií | 2 ks
|  | 3 | Centrálna monitoracia stanica (CMS) | 1 ks
4
| Modulárny monitor vitálnych funkcií | 5 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s modulom pre etCO2 a modulom monitorovanie ventilačných parametrov | 5 ks
|  | 6 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 35 cm
|  | 7 | počet voľných modulových vstupov do monitora | minimálne 2
|  | 8 | multiparametrický modul na meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG, respiracia, MasimoSET SpO2, 2x vstupy Teploty, neinvazívny TK a 2 vstupy pre invazívny TK | áno
|  | 9 | všetky moduly k monitorom musia byť navzájom prenosné medzi monitormi a použiteľné podľa potreby | áno
|  | 10 | modul na monitorovanie EtCO2 - meranie mainstream alebo sidestream, možnosť voľby jednotiek % , mmHg , kPa a respiračný modul pre meranie ventilačných parametrov pacienta | áno
|  | 11 | možnosť užívateľskej voľby konfigurácie súčasného zobrazenia minimálne 8 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť. | áno
|  | 12 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
|  | 13 | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov | áno
|  | 14 | monitorovanie EKG snímaním z 3/5 zvodov, výber minimálne zo zvodov: I, II, III, aVR, aVL, a VF | áno
|  | 15 | meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu | áno
|  | 16 | možnosť doplnenia o modul pre 12-zvodový monitoring EKG s 12 zvodovou analýzou ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | áno
|  | 17 | meranie respirácie v rozsahu | minimálne 4-120 dych/min
|  | 18 | presné monitorovanie Sp02 technológiou MasimoSET | áno
|  | 19 | monitoranie SpO2 zobrazená v %, súčasné zobrazenie hodnoty pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky a perfúzneho indexu PI | áno
|  | 20 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | áno, manuálny a automatický režim
|  | 21 | monitorovanie teploty, dva vstupy s možnosťou merania senzormi: kožným senzorom a dutinkovým senzorom | áno
|  | 22 | merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP( intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora), výpočet parametra PPV v rámci merania | áno
|  | 23 | rozsah merania invazívneho tlaku krvi | minimálne od -40 do 320 mmHg
|  | 24 | monitorovanie respiračných parametrov (respiračným modulom) s vyhodnotením parametrov: dychový a minútový objem, frekvencia dychov, prietok a tlak | áno
|  | 25 | vyžaduje sa možnosť doplnenia o modul srdcového výdaja kombinovanou metódou termodilučného merania a analýzy pulznej kontúry (PCS) pre vyhodnotenie hedmodynamických patametrov pacienta | áno
|  | 26 | vyžaduje sa možnosť doplnenia o moduly 12 zvod. EKG | áno
|  | 27 | vyžaduje sa možnosť prepojenia inf. techniky ako aj ventilátorov k monitorom, pre spoločné synchronizované sledovanie parametrov dávkovanie liekov a ventilácie na cetrálnej stanici | áno
|  | 28 | monitory vitálnych funkcii musia umožnovať zobrazenie údajov z viacerých zdrojov: výsledky laboratória, RTG a pod. a teda z klinických, informačných systémov a/alebo PACS | áno
|  | 29 | monitory vitálnych funkcii musia byť schopné káblového aj bezkáblového prepojenia do centrálnej monitorovacej stanice | áno
|  | 30 | systém umožňujúci prepojenie s hemodynamickými monitormi srdcového výdaja rôznych výrobcov - vrátane SW a HW vybavenia, jedná sa o hemodynamické monitory minimálne od výrobcu EDWARDS, ktorými verejný obstarávateľ už disponuje. | áno
|  | 31 | kompletné príslušenstvo: EKG káble, saturačný senzor s káblom, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí pre dospelých (L, XL), káble na meranie invazívnych tlakov pre dva vstupy, dva senzory teploty (kožný aj dutinký senzor teploty), | áno
|  | 32 | snímač CO2 a adaptér k dýchacím hadiciam je potrebné dodať komponenty vrátane kompletného príslušenstva pre kapnometriu, ktoré štandardne tvoria prvky dodania sidestream alebo mainstream metody merania Et CO2 tak aby uživateľ ihnď po dodaní vedel merať CO2 pacienta | áno
33
| Transportný monitor vitálnych funkcií | 34 | Transportný monitor vitálnych funkcií: | 2 ks
|  | 35 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 13 cm, maximálne 20 cm
|  | 36 | hmotnosť transportného monitora | max. 1,9 kg
|  | 37 | držiak transportnáho monitora so svorkou na bočnicu pacientskeho lôžka alebo infúznu tyč | áno
|  | 38 | vyžaduje sa odolnosť transportného monitora voči pádu z minimálne 1m výšky (verifikovaná) | áno
|  | 39 | monitorovanie základných funkcií pacienta integrované do monitora: EKG, respirácia, SpO2 masimo, 2x Teplota, neinvazívny TK, 2x invazívny TK, kapnometria CO2 | áno
|  | 40 | vyžaduje sa možnosť prepojenia transportného monitora k modulárnemu monitoru vitálnych funckií ako aj priamo do centrálneho monitorovacieho systému | áno
|  | 41 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
|  | 42 | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov | áno
|  | 43 | monitorovanie EKG snímaním z 3/5 zvodov, výber minimálne zo zvodov: I, II, III, aVR, aVL, a VF | áno
|  | 44 | meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu | áno
|  | 45 | schopnosť analýzy ST segmentu | áno
|  | 46 | meranie respirácie v rozsahu | minimálne 4-120 dych/min
|  | 47 | presné monitorovanie Sp02 technológiou masimo | áno
|  | 48 | monitoranie SpO2 zobrazená v%, súčasné zobrazenie hodnoty pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky a perfúzneho indexu PI | áno
|  | 49 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | áno, manuálny a automatický režim
|  | 50 | monitorovanie teploty, dva vstupy s možnosťou merania senzormi: kožným senzorom a dutinkovým senzorom | áno
|  | 51 | schopný monitorovania invazívnych tlakov krvi a kompatibilné snímače pre jednoduché prepojenia káblov z modulárneho monitora do prenosného monitora pre kontinuálny monitoring počas transportu pacienta | áno
|  | 52 | monitorovanie kapnometrie - metódou sidestream, mainstreima alebo microstream. Integrované do monitora | áno
|  | 53 | transportného monitor vitálnych funkcií musí byť schopný káblového aj bezkáblového prepojenia do centrálnej monitorovacej stanice | áno
|  | 54 | kompletné príslušenstvo: EKG káble, saturačný senzor s káblom, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí pre dospelých (L, XL), senzor teploty (kožný), príslušenstvo k monitorovaniu CO2, samostatný držiak monitora s integrovaným napájaním uchytený na lôžku pacienta | áno
55
| Centrálna monitorovacia stanica (CMS): | 56 | Centrálna monitorovacia stanica (CMS): | 1 ks
|  | 57 | Plne kompatibilná s uvedenými monitormi | áno
|  | 58 | Obojsmerná komunikácia s monitormi VF | áno
|  | 59 | Menežment pacientskych údajov, alarmov, nastavovanie kriviek parametrov z CMS na monitoroch VF | áno
|  | 60 | CMS prepojená s monitormi VF káblom alebo bezkáblovo | áno
|  | 61 | Vybavenie CMS: displej min. 22", UPS zdroj, tlačiareň, elektrický "switch", WiFi modul (v prípade problematického zavedenia kábla) | áno
|  | 62 | Centrálna monitorovacia stanica schopná súčasného zobrazenia kriviek a parametrov z pripojených pacientskych monitorov | áno, min. 12 monitorov
Celok II. | ks v zostave | 1 | Monitor vitálnych funkcií | 22 ks
|  | 2 | Prenosný monitor vitálnych funkcií | 2 ks
3
| Monitor vitálnych funkcií | 4 | Monitor vitálnych funkcií
|  | 5 | prehľadný farebný displej s velkosťou uhlopriečky | minimálne 10"
|  | 6 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | ÁNO
|  | 7 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ÁNO
|  | 8 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov počas doby | minimálne 72 hod.
|  | 9 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG, respiracia, SpO2, Teplota 2x, neinvazívny TK | ano
|  | 10 | meranie etCO2 u min. 5 monitorov | ano
|  | 11 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
|  | 12 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
|  | 13 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
|  | 14 | meranie respirácie dychov / min | minimálne v rozsahu 4 až 12O dychov/min
|  | 15 | hodnota Sp02 v % , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
|  | 16 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | manuálny a automatický režim
|  | 17 | monitorovanie teploty, dva vstupy | ano
|  | 18 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor + kabel, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí + hadica , príslušenstvo pre meranie teploty (kožná aj dutinková sonda) a pre 5ks monitorov aj príslušenstvo pre etCO2 (sidestream) | ano
| Transportný monitor vitálnych funkcií | 19 | Transportný monitor vitálnych funkcií
|  | 20 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 13 cm, maximálne 20 cm
|  | 21 | hmotnosť transportného monitora | max. 1,9 kg
|  | 22 | držiak transportnáho monitora so svorkou na bočnicu pacientskeho lôžka alebo infúznu tyč | áno
|  | 23 | vyžaduje sa odolnosť transportného monitora voči pádu z minimálne 1m výšky (verifikovaná) | áno
|  | 24 | monitorovanie základných funkcií pacienta integrované do monitora: EKG, respirácia, SpO2 masimo, 2x Teplota, neinvazívny TK, 2x invazívny TK, kapnometria CO2 | áno
|  | 25 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
|  | 26 | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov | áno
|  | 27 | monitorovanie EKG snímaním z 3/5 zvodov, výber minimálne zo zvodov: I, II, III, aVR, aVL, a VF | áno
|  | 28 | meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu | áno
|  | 29 | schopnosť analýzy ST segmentu a analýzy rozšírených arytmií | áno
|  | 30 | meranie respirácie v rozsahu | minimálne 4-120 dych/min
|  | 31 | presné monitorovanie Sp02 technológiou masimo | áno
|  | 32 | monitoranie SpO2 zobrazená v%, súčasné zobrazenie hodnoty pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky a perfúzneho indexu PI | áno
|  | 33 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | áno, manuálny a automatický režim
|  | 34 | monitorovanie teploty, dva vstupy s možnosťou merania senzormi: kožným senzorom a dutinkovým senzorom | áno
|  | 35 | schopný monitorovania invazívnych tlakov krvi a kompatibilné snímače | áno
|  | 36 | monitorovanie kapnometrie - metódou sidestream, mainstream alebo microstream. Integrované do monitora | áno
|  | 37 | transportného monitor vitálnych funkcií musí byť schopný káblového aj bezkáblového prepojenia do budúcej centrálnej monitorovacej stanice transportný monitor vitálnych funkcií musí byť schopný budúceho upgrade o káblové aj bezkáblové prepojenie do budúcej centrálnej monitorovacej stanice | áno
|  | 38 | kompletné príslušenstvo: EKG káble, saturačný senzor s káblom, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí pre dospelých (L, XL), senzor teploty (kožný), príslušenstvo k monitorovaniu CO2, príslušenstvo pre meranie IBP, samostatný držiak monitora s integrovaným napájaním uchytený na lôžku pacienta | áno