## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | Defibrilátory
počet: |  | počet: | 6
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Defibrilátory | 1 | Bifázický defibrilátor | 6 ks
|  | 2 | Hmotnosť prístroja s batériami | max. 7 kg
|  | 3 | Veľkosť farebného displeja | min. 16 cm
|  | 4 | Externé defibrilačné pádla s ovládaním na pádlach, chodné pre deti a dospelcýh | áno
|  | 5 | Ovládanie na pádlach pre nabitie a výboj | áno
|  | 6 | Možnosť dovybavenia o interné pádla minimálne 3 veľkostí s ovládaním na pádlac | áno
|  | 7 | Čas nábehu defibrilátora po zapnutí | max. 3 sekundy
|  | 8 | Univerzálne nalepovacie elektródy použiteľné pre transkutánnu stimuláciu ako aj defibriláciu | áno
|  | 9 | Voliteľná energia výboja | 2,4,6,8,10,15,20,50,100, /J
|  | 10 | Maximálna energia výboja | min. 200 J
|  | 11 | Typ výboja | bifázický
|  | 12 | Rýchlosť nabíjania na energiu min. 200 J | max. 6 sek.
|  | 13 | Synchronizovaný režim s QRS signálom a prípadne s externým sync. Pulzom | áno
|  | 14 | AED režim s nastaviteľným výstupným výkonom v rozsahu | min. od 150 - 200 J
|  | 15 | CPR režim | áno
|  | 16 | Režim externej kardiostimulácie | áno
|  | 17 | EKG monitoring 3/5 alebo 3/6 zvodové, detekcia arytmií | áno
|  | 18 | Rýchlosť obnovy EKG krivky | do 3 sek.
|  | 19 | Respirácia - rozsah | min. 0 - 150 dych/ minúta
|  | 20 | Možnosť dovybavenia o monitorovanie SpO2 | áno
|  | 21 | Možnosť dovybavenia o monitorovanie etCO2 | áno
|  | 22 | Možnosť dovybavenia o monitorovanie NIBP | áno
|  | 23 | Detekcia odpojenia defibrilačných elektród | áno
|  | 24 | Kapacita internej batérie - na počet výbojov | min. 100
|  | 25 | Kapacita internej batérie - na monitoring parametrov | min. 3 hod
|  | 26 | Interná tlačiareň so šírkou papiera | min. 50 mm
|  | 27 | Príslušenstvo k defibrilátoru: EKG kábel 3/5-zvodový alebo 6 -zvodový, externé defibrilačné pádla, jednorázové defibrilačné/stimulačné nalepovacie elektródy, batéria, papier do zapisovača | áno