## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  |  | Operačná lampa
Počet |  |  | 1 ks
celok | por.č. |  | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. |  | 1 | Dvojkupolová operačná lampa s výškovo nastaviteľnými ramenami | zostava
|  | 2 | Spodná hrana kotviacej rúry, resp. spodná hrana hlavnej osi vo výške od podlahy | min. 2200 mm
|  | 3 | Výškové polohovanie svietidiel (rúčka svietidla od podlahy) v rozsahu minimálne | 1700 - 2200 mm
|  | 4 | Farebná teplota lampy | 4100-4500 K
|  | 5 | Deklarovaná životnosť LED zdrojov | min. 60 000 50 000 hod.
|  | 6 | Operačná lampa musí umožniť kotvenie do štandardného stropu s výškou ( podľa typu operačnej sály) | 2600-3300 mm
|  | 7 | Maximálny výkon hlavného svietidla | min. 160 000 lux
|  | 8 | Maximálny výkon satelitného svietidla | min. 160 000 lux
|  | 9 | Výkon v režime denného svetla "Endo mód" | max. 1 000 lux
|  | 10 | Regulácia výkonu hlavného aj satelitného svietidla | 30-100%
|  | 11 | Ukotvenie do stropu s plnou rotáciou ramien | 360° bez obmedzenia
|  | 12 | Požaduje sa pre ideálne rozloženie farieb, odtieň farby svetla počas ENDO režimu - zelená | áno
|  | 13 | Operačná lampa s LED technológiou s pripravenosťou pre integráciu Full HD wifi kamery | áno
|  | 14 | Operačná lampa s nízkym profilom (LED zdroje) kompatibilné s laminárnym poľom | áno
|  | 15 | Svietidlo s LED zdrojmi s konštantným výkonom dopadajúcim na operačné pole | áno, bez vplyvu teploty a kolísnia napätia na výstupný svetelný výkon
|  | 16 | Nastaviteľná sila pre polohovanie pružinového ramena s výškovými dorazmi | áno
|  | 17 | Ovládacie funkcie operačnej lampy, priamo z lampy : zap. /vyp, regulácia výkonu, prepnutie do denného svietenia, pri použití kamery - priblíženie a zaostrenie | áno
|  | 18 | Uzavretý tvar v jednom celku pre jednoduché čistenie a dezinfekciu | áno
|  | 19 | Hlavné a satelitné svietidlo s prípravou pre Full HD kameru s integráciou do stredovej osi s jednoduchým prenosom medzi kupolami | áno
|  | 20 | V zostave musí byť dodané aj dotykové diaľkové ovládanie s možnosťou synchrónneho ovládania svetelného výkonu svietidiel | áno
|  | 21 | Napájací zdroj lampy musí mať vstup pre hlavné ako aj záložné napájanie s automatickým prepínaním medzi nimi pri výpadku hlavného napájania | áno
|  | 22 | Inštalácia na existujúce kotvenie, resp. sa požaduje kompletné odstránenie existujúceho a následné kotvenie do stropu | áno
|  | 23 | Pred dodaním obhliadka miesta inštalácie (Bez vplyvu na cenu zostavy) | áno
|  | 24 | Možnosť pripojenia na jednotný integrovaný systém riadenia operačnej sály | áno