## TŠ-Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  |  | Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou
Počet: |  |  | 1 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou | 1 | Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou na prenosnej základni stola so zabudovanými batériami a nízkym profilom | áno
|  | 2 | Výška platformy základne operačného stola | maximálne 36 mm
|  | 3 | Základňa operačného stola umožňujúca navezenie hlavnej dosky operačného stola minimálne 2 strán - pozdĺž | áno
|  | 4 | Záložný ovládací panel na nohe stola, vždy prístupný pre personál v prípade zlyhania ostatných ovládacích prvkov | áno
|  | 5 | Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola v minimálnych rozsahoch :
|  | 6 | Zdvih dosky stola v rozsahu | minimálne 620 - 1 160 1 150 mm
|  | 7 | Trednelenburg / antitrendelenburg polohovanie dosky stola | minimálne -45° / +45°
|  | 8 | Laterálny náklon dosky stola | minimálne -28° / +28°
|  | 9 | Kombinovaný sklon Trendelenburg a laterálny sklon | minimálne 30° / 20°
|  | 10 | Sklony pre chrbtový diel spodný | minimálne -55 -50° / +70°
|  | 11 | Sklony pre nožné diely, samostatne ovládané | minimálne -90° / +90°
|  | 12 | Longitudálny (pozdĺžny) posun dosky stola | minimálne 380 mm
13
|  | 14 | Minimálna celková nosnosť nohy stola s hlavnou doskou | 380 kg
|  | 15 | Ovládanie operačného stola: ručný (káblový resp. bezkáblový ovládač), nožný ovládač a záložný ovládač na nohe stola | áno
|  | 16 | Počet úrovní nastavenia rýchlosti polohovania dosky stola na ručnom ovládači | 4 úrovne
|  | 17 | Počet zadefinovaných nulových polôh stola na ručnom ovládači | 4 počet
|  | 18 | Zadefinované štandardné polohy stola v pamäti ovládača s jednoduchým výberom na dotykovej farebnej obrazovke: flex, reflex, kreslo a horizontálny chrbát | áno
|  | 19 | Grafický indikátor sklonov a aktuálnej polohy stola na displeji ovládača stola | áno
|  | 20 | Možnosť zablokovania nohy stola a samostatne aj dielov dosky stola proti pohybom | áno
|  | 21 | Jednotlivé diely dosky stola so zabudovanými senzormi pre automatické predchádzanie kolíziám s upozornením na kolízny stav na displeji ako aj akustickou signalizáciou | áno
|  | 22 | Jednotlivé diely dosky stola musia byť RTG transparentné | áno
|  | 23 | Počet pamäťových miest pre užívateľom zadané prednastavené polohy dosky stola | minimálne 10
|  | 24 | Diaľkový bezkáblový ovládač s možnosťami: voľba dielu hlavnej dosky pre zadefinovanie rýchlosti, voľba zadefinovaných predvolených polôh, uloženie nastavenej polohy do pamäte, alarmové a oznamovanie hlásenia, indikácia stavu nabitia batérií, farebne odlíšené diely hlavnej dosky stola. Ovládanie a hlásenia na displeji v slovenskom resp. českom jazyku alebo anglickom jazyku. | áno
|  | 25 | Operačný stôl s automatickou identifikáciou orientácie navezenej dosky stola (poloha hlavy a nôh) a automatickým nastavením ovládača na danú polohu | áno
|  | 26 | Operačný stôl pripravený na prepojenia do centrálneho ovládacie systému prvkov operančnej sály, s identickým ovládaním ako na diaľkovom ovládači. | áno
|  | 27 | Hlavná doska ako aj jednotlivé diely dosky stola a podperné prvky musia byť vybavené mäkkými matracmi s antidekubitnou a pamäťovou funkciou. Matrace dosiek stola musia byť odolné dezinfekčný prostriedkom pre čistenie, paropriepustné a vodeodolné. | áno
|  | 28 | Matrace dosky stola musia mať aspoň 2 vrstvy pre antidekubitné vlastnosti a výšku | min. 70 mm
|  | 29 | Hlavná doska, chrbtový, nožný a hlavový diel osadené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva | áno
|  | 30 | Zostava zariadenia
|  | 31 | Prenosná celonerezová základňa operačného stola s plochou platformou, so zabudovaným záložným ovládaním, ktoré priamo ovláda motorické polohovanie operačného stola | 1 ks
|  | 32 | Ručný bezkáblový ovládač s farebným dotykovým displejom a s prenosnou nabíjacou stanicou | 1 ks
|  | 33 | Hlavná doska stola - modulárna, zložená zo sedacej a chrbtovej časti - minimálne 2 páry kĺbov s elektrickým polohovaním spodnej chrbtovej časti a samostatne jednotlivých nožných dielov. Každý kĺb vybavený eurolištou. Ukončenie kĺbov - konektormi s rýchloupínacím systémom pripojenia jednotlivých dielov dosky stola. | 1 ks
|  | 34 | Nožný segment : 2 dielny so 4 kĺbami, rýchloupínaci systém bez nutnosti skrutkovania. | 1 ks
|  | 35 | Hlavový segment s 2 kĺbami, pripojiteľný k chrbtovému segmentu ako aj priamo na hlavnú dosku stola. Hlavový segment musí umožniť sklony nahor nadol ako aj súčasné vyklopenie nahor v hlavnom kĺbe s dodatočným vyklopením samotného matraca nahor, pre polohu pacienta na boku. | 1 ks
|  | 36 | Krátky predlžovací segment, obojstranne pripojiteľný k hlavnej doske s dĺžkou 200 mm (+/- 20 mm) s rýchloupínacím systémom pripojenia. | 2 ks
|  | 37 | Bočné podpera rúk na bočné lišty hlavnej dosky stola s pásmi na uchytenie ruky na suchý zips a mäkkými matracmi. Dĺžka podpery 35 - 60 mm. Výškovo nastaviteľné podpery s ramenom pre nastavenie uhla nastavenia voči smeru hlavnej dosky stola. | 2 ks
|  | 38 | Anestéziologický výškovo nastaviteľný rám s otočnou svorkou k bočnej lište stola | 1 ks
|  | 39 | Flexibilné rameno pre uchytenie dýchacieho okruhu, hadičiek, prípadne káblov pri hlave pacienta | 1 ks
|  | 40 | Infúzny teleskopický stojan na bočnú lištu operačného stola | 1 ks
|  | 41 | Nastaviteľný pás pre uchytenie tela pacienta s Welcro spojom a uchytením k postrannej lište stola s poistkou proti odopnutiu | 1 ks
|  | 42 | Kolenná podpera nohy pacienta s univerzálnou otočnou svorkou pre bočnú lištu (typ vyhotovenia: Goepel) | 2 ks
|  | 43 | Gélová podložka pod hlavu pacienta, tvar prstenca o priemere 200 mm | 1 ks
|  | 44 | Fixačný pís pre uchytenie tela pacienta o bočné lišty, vybavené positkou proti svojvoľnému odpojeniu. Dĺžka min. 1500mm x šírka min. 100 mm. | 1 ks
|  | 45 | 3 kĺbové 3 dielne rameno pre fixáciu bočných podpier pri polohovaní pacienta na boku, ovládané v jednom bode. | 2 ks
|  | 46 | Sada bočných podpier pacienta pre 3 kĺbové 3 dielne rameno s 2 veľkosťami a osadené mäkkými polstrami: 1 - 120x170 mm, 2 - 85 x 85 mm (šírka x dĺžka) | 2 ks
|  | 47 | Pevná bočná podpera na bočnú lištu konkávneho tvaru o rozmeroch cca. 210x100 mm | 2 ks
|  | 48 | Otočná svorka na bočnú lištu pre príslušenstvo. Otočný kĺb s jednoduchým doťahovaním. | 5 ks
|  | 49 | Uchytenie ruky/ramena na bočnú lištu s pásom na suchý zips. | 1 ks
|  | 50 | Transportér pre nohu operačného stola a hlavnej dosky operačného stola | 1 ks