## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Jednorazový operačný set by-pass
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Jednorazový operačný set by-pass
1. | musí obsahovať nasledovné produkty:
1.1 | Produkt č.1 - Operačné krycie obalové rúško stola
1.1.1 | počet: 1 kus
1.1.2 | dvojvrstvová polyethylénová fóliová rúška na stolík potiahnutá polypropylénom, v ktorej musia byť zabalené produkty setu č.2 až č.13
1.1.3 | musí zabraňovať prepúšťaniu tekutiny
1.1.4 | musí byť extrémne odolná proti roztrhnutiu
1.1.5 | skladanie rúšky musí byť protismerné
1.1.6 | z dôvodu zabezpečenia sterility pri manipulácii musí byť farebne odlíšená sterilná a nesterilná strana rúšky
1.1.7 | požadovaný rozmer 160 cm x 200 cm (tolerancia ±10 cm x ±10 cm)
1.2 | Produkt č.2 - Uterák
1.2.1 | počet: 2 kusy
1.2.2 | vysoko savý uterák z netkanej textílie spevnenej za sucha, ktorý sa po jeho namočení nerozpadáva
1.2.3 | požadovaný rozmer 30 cm x 38 cm (tolerancia ±2 cm x ±2 cm)
1.3 | Produkt č.3 - Plášť typ č.1
1.3.1 | počet: 1 kus
1.3.2 | hypoalergénny, bez latexu a kolofónia, určený pre použitie pre výkonový stupeň vysoký a pre vyššiu termofyzickú záťaž
1.3.3 | požadovaná dĺžka plášťa 135 cm (tolerancia ±5 cm)
1.3.4 | požadovaná šírka plášťa v ramenách 20 cm (tolerancia ±1 cm)
1.3.5 | musí byť vyrobený z materiálu 40% polyester / 60% celulóza (tolerancia ±10% u oboch materiálov), musí byť hypoalergénny, bez latexu a kolofónia
1.3.6 | požaduje sa pravoľavé zapínanie v oblasti krku s dĺžkou vrchného dielu (pravý diel) 6 cm a spodného dielu (ľavý diel) 13 cm, ktoré bude zabezpečovať bezpečné zapínanie, ktoré sa nesmie počas výkonu roztvárať
1.3.7 | požaduje sa manžeta plášťa s dĺžkou 9 cm (tolerancia ±1 cm), vyrobená z nedráždivej jemnej polyesterovej tkaniny
1.3.8 | požaduje sa konštantná pevnosť v ťahu za sucha a mokra ≤ 40 kPa
1.3.9 | požaduje sa uvoľňovanie častíc materiálu plášťa ≤ 4,0 Log10 (sčítanie častíc)
1.3.10 | zavinovacie úväzky musia byť v počte 2 ks, pripevnené bezpečnostnou záplatou proti prístupu mikroorganizmov
1.3.11 | jednotlivé diely plášťa musia byť spojené dvojitým lemom šitia a vrstvenia, pre zabezpečenie absolútnej minimalizácie rizika prístupu mikróbov
1.4 | Produkt č.4 - Plášť typ č.2
1.4.1 | počet: 1 kus
1.4.2 | hypoalergénny, bez latexu a kolofónia, určený pre použitie pre výkonový stupeň vysoký a pre vyššiu termofyzickú záťaž
1.4.3 | požadovaná dĺžka plášťa 155 cm (tolerancia ±5 cm)
1.4.4 | požadovaná šírka plášťa v ramenách 20 cm (tolerancia ±1 cm)
1.4.5 | musí byť vyrobený z materiálu 40% polyester / 60% celulóza (tolerancia ±10% u oboch materiálov), musí byť hypoalergénny, bez latexu a kolofónia
1.4.6 | požaduje sa pravoľavé zapínanie v oblasti krku s dĺžkou vrchného (pravý diel) 6 cm a spodného (ľavý diel) 13 cm, ktoré bude zabezpečovať bezpečné zapínanie, ktoré sa nesmie počas výkonu roztvárať
1.4.7 | požaduje sa manžeta plášťa s dĺžkou 9 cm (tolerancia ±1 cm), vyrobená z nedráždivej jemnej polyesterovej tkaniny
1.4.8 | požaduje sa konštantná pevnosť v ťahu za sucha a mokra ≤ 40 kPa
1.4.9 | požaduje sa uvoľňovanie častíc materiálu plášťa ≤ 4,0 Log10 (sčítanie častíc)
1.4.10 | zavinovacie úväzky musia byť v počte 2 ks, pripevnené bezpečnostnou záplatou proti prístupu mikroorganizmov
1.4.11 | jednotlivé diely plášťa musia byť spojené dvojitým lemom šitia a vrstvenia, pre zabezpečenie absolútnej minimalizácie rizika prístupu mikróbov
1.5 | Produkt č.5 - Rukavice typ č.1
1.5.1 | počet: 1 pár
1.5.2 | latexové, bezpúdrové, hypoalergénne, s vnútornou zosieťovanou syntetickou vrstvou, s možnosťou mikrozdrsnených končekov prstov
1.5.3 | farba: biela
1.5.4 | požadovaná veľkosť č. 6,5
1.5.5 | požadovaná dĺžka 260 cm (bez tolerancie)
1.5.6 | požaduje sa vnútorná zosieťovaná syntetická vrstva
1.5.7 | požadovaná hrúbka steny min. 0,19 mm
1.5.8 | požaduje sa hladkostenný materiál rukavíc
1.5.9 | požaduje sa plne anatomický tvar rukavíc so zahnutými prstami zodpovedajúci prirodzenému uvoľnenému držaniu ruky
1.5.10 | požadovaná úroveň kvality AQL 1,0
1.6 | Produkt č.6 - Rukavice typ č.2
1.6.1 | počet: 1 pár
1.6.2 | latexové, bezpúdrové, hypoalergénne, s vnútornou zosieťovanou syntetickou vrstvou, s možnosťou mikrozdrsnených končekov prstov
1.6.3 | farba: biela
1.6.4 | požadovaná veľkosť č. 7,5
1.6.5 | požadovaná dĺžka 260 cm (bez tolerancie)
1.6.6 | požadovaná hrúbka steny min. 0,19 mm
1.6.7 | požaduje sa hladkostenný materiál rukavíc
1.6.8 | požaduje sa plne anatomický tvar rukavíc so zahnutými prstami zodpovedajúci prirodzenému uvoľnenému držaniu ruky
1.6.9 | požadovaná úroveň kvality AQL 1,0
1.7 | Produkt č.7 - Návlek na inštrumentačný stolík
1.7.1 | počet: 1 kus
1.7.2 | teleskopický skladaný, s antistatickou úpravou
1.7.3 | požadovaný rozmer návleku 80 cm x 145 cm (bez tolerancie)
1.7.4 | požadovaný rozmer polypropylénovej textílie 75 cm x 90 cm (bez tolerancie), polypropylén musí byť pri námahe odolný voči oddeľovaniu sa od podkladovej polyethylénovej vrstvy
1.7.5 | požaduje sa, aby materiál polyethylénu bol pevne spojený a pri námahe bol odolný voči oddeľovaniu sa od podkladovej polyethylénovej vrstvy
1.8 | Produkt č.8 - OP-flex yankauer
1.8.1 | počet: 1 kus
1.8.2 | odsavač PVC - valcový s dierkami na konci odsavacej plochy
1.8.3 | úchopová časť odsávača pevná rukoväť na konci rukoväte napojenie na hadicu - pevné
1.8.4 | Hrúbka valcovitej časti: od 20CH do 25CH
1.9 | Produkt č.9 - Striekačka typ č.1
1.9.1 | počet: 1 kus
1.9.2 | luer lock násada
1.9.3 | 2-dielna
1.9.4 | požadovaný objem: 2 ml (bez tolerancie)
1.10 | Produkt č.10 - Striekačka typ č.2
1.10.1 | počet: 1 kus
1.10.2 | luer lock násada
1.10.3 | 3-dielna
1.10.4 | požadovaný objem: 10 ml (bez tolerancie)
1.11 | Produkt č.11 - Striekačka typ č.3
1.11.1 | počet: 1 kus
1.11.2 | luer lock násada
1.11.3 | 2-dielna
1.11.4 | požadovaný objem: 20 ml (bez tolerancie)
1.12 | Produkt č.12 - Jednorazová kanyla typ č.1
1.12.1 | počet: 1 kus
1.12.2 | požadovaná hrúbka: G22
1.12.3 | požadovaný rozmer: 0,7 mm x 30 mm (bez tolerancie)
1.13 | Produkt č.13 - Jednorazová kanyla typ č.2
1.13.1 | počet: 1 kus
1.13.2 | požadovaná hrúbka: G18
1.13.3 | požadovaný rozmer: 1,2 mm x 40 mm (bez tolerancie)
1.14 | Produkt č.14 - Skalpel typ č.1
1.14.1 | počet: 1 kus
1.14.2 | požadovaná hrúbka: č.11
1.14.3 | vyrobený z ušľachtilej ocele
1.15 | Produkt č.15 - Skalpel typ č.2
1.15.1 | počet: 1 kus
1.15.2 | požadovaná hrúbka: č.20
1.15.3 | vyrobený z ušľachtilej ocele
1.16 | Produkt č.16 - Odsávacia hadica
1.16.1 | počet: 1 kus
1.16.2 | s variabilnými koncovkami po oboch stranách na napojenie odsávača PVC a odsávacieho vaku, ktoré neprepúšťajú tekutinu
1.16.3 | požadovaná veľkosť: CH:25
1.16.4 | požadovaná dĺžka: min. 300 cm
1.17 | Produkt č.17 - Ortopedický návlek na nohu
1.17.1 | počet: 1 kus
1.17.2 | vyrobený z polyetylénovej fólie potiahnutej polypropylénovou vrstvou
1.17.3 | požadovaný rozmer 33 cm x 55 cm (tolerancia ±2 cm x ±2 cm)
1.18 | Produkt č.18 - Lepiaci pásik
1.18.1 | počet: 1 kus
1.18.2 | polyethylénový, zabalený v silikónovom obale a vložený do návleku na nohu
1.18.3 | požadovaný rozmer 9 cm x 50 cm (tolerancia ±1 cm x ± 1 cm)
1.19 | Produkt č.19 - Operačná rúška s lepením typ č.1
1.19.1 | počet: 1 kus
1.19.2 | vyrobená z dvojvrstvového materiálu z polypropylénu napolyethylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
1.19.3 | požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokra pozdĺžne 102 N a priečne 55 N (testované EN 29073-3, norma 13795)
1.19.4 | požaduje sa rýchlosť sania min. 80% (v súlade s normou ISO 9073-11)
1.19.5 | požaduje sa absorpčná schopnosť min. 250 ml/m2
1.19.6 | rúška musí nasávať tekutiny po celej ploche
1.19.7 | požaduje sa lepiaci okraj o šírke min. 4,5 cm max. 6 cm
1.19.8 | pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
1.19.9 | požaduje sa trojdielne lepenie v rozmedzí 15 cm, 70 cm, 15 cm (bez tolerancie)
1.19.10 | požadovaný rozmer rúšky 160 cm x 250 cm (tolerancia ±10 cm x ±10 cm)
1.19.11 | lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky
1.19.12 | požaduje sa označenie rúšky konštantnými piktogramami pre redukciu úpravy operačného procesu: prvý krok, pozícia rúška
1.20 | Produkt č.20 - Operačná rúška s lepením typ č.2
1.20.1 | počet: 1 kus
1.20.2 | vyrobená z dvojvrstvového materiálu z polypropylénu na polyethylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
1.20.3 | požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokra pozdĺžne 102 N a priečne 55 N (testované EN 29073-3, norma 13795)
1.20.4 | požaduje sa rýchlosť sania min. 80% (v súlade s normou ISO 9073-11)
1.20.5 | požaduje sa absorpčná schopnosť min. 250 ml/m2
1.20.6 | rúška musí nasávať tekutiny po celej ploche
1.20.7 | požaduje sa lepiaci okraj o šírke min. 4,5 cm max. 6 cm
1.20.8 | pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
1.20.9 | požadovaný rozmer rúšky 75 cm x 90 cm (tolerancia ±7,5 cm x ±9 cm)
1.20.10 | lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky
1.21 | Produkt č.21 - Operačná rúška v tvare U
1.21.1 | počet: 1 kus
1.21.2 | vyrobená z trojvrstvového materiálu z polypropylénu na polyethylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
1.21.3 | s otvorom v tvare U - s trojdielnym lepením kopírujúcim otvor po celom obvode nástrihu so šírkou min. 4,5 cm max. 6 cm
1.21.4 | požadovaný rozmer rúšky 260 cm x 225 cm (tolerancia ±10 cm x ±10 cm)
1.21.5 | požadovaný rozmer U nástrihu 10 cm x 100 cm (bez tolerancie)
1.21.6 | požaduje sa v oblasti U nástrihu zosilnená polypropylénová vrstva v rozmere 50 cm x 100 cm, pričom zosilnená oblasť musí byť vo výške 45 cm (tolerancia ±2 cm) od horného okraja
1.21.7 | požaduje sa, aby zosilnená vrstva na PE fólii bola nanesená v množstve 30 + 50 g/m2 polypropylénového materiálu
1.21.8 | požaduje sa absorpčná schopnosť rúšky v oblasti operačného poľa min. 405 ml/m2
1.21.9 | požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokrapozdĺžne 180 N a priečne 80 N (aj pri nasatí PE podkladu tekutinou)
1.21.10 | pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
1.21.11 | rúška musí mať vysokú schopnosť kopírovať kónicku časť tela v oblasti operačného poľa
1.21.12 | lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky
1.21.13 | požaduje sa označenie rúšky konštantnými piktogramami pre redukciu úpravy operačného procesu: prvý krok, pozícia rúška, nástrihu.
1.22 | Produkt č.22 - Hubka na čistenie koagulácie
1.22.1 | z jednej strany lepiaca fólia na upevnenie k rúškovaniu,
1.22.2 | druhá strana čistič koagulácie
1.22.3 | požadovaná veľkosť 5 cm x 5 cm (tolerancia ±1 cm)
2. | časti setu musia byť zabalené v sterilnom obale, ktorý musí mať peel otváranie a v poradí časť č. 2,3,5,7,...,14.
3. | smer ukladania od vrchu: časť č.2,3,5,7,..,14 (spodná časť). To z dôvodu zachovania sterility.
4. | predná strana sterilného obalu musí obsahovať: názov setu, zloženie setu, čiarový kód, exspiráciu, dve dokumentačné etikety,
5. | z dôvodu zabezpečenia neporušiteľnosti sterilného obalu počas jeho prepravy a manipulácie sa požaduje jeho balenie ešte v dvoch kartónových obaloch,
6. | požaduje sa, aby bol set bez zápachu, sterilizovaný ethylenoxidom,
7. | všetky súčasti setu musia spĺňať požiadavky High-performance štandardu EN 13796.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Jednorazový operačný set by-pass
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Jednorazový operačný set by-pass
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 12 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
814 ks
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Jednorazový operačný set by-pass
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač