## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Sety na podvodnú hrudnú drenáž
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Sety na podvodnú hrudnú drenáž
1. | Hrudná drenážna jednotka musí obsahovať:
1.1 | dve zberné komory:
1.1.1 | dominantná zberná komora:
1.1.1.1 | požaduje sa objem zbernej komory: max. 2 120 ml, bez vplyvu na šírku nádoby
1.1.1.2 | požaduje sa výrazne označená stupnica na odčítavanie množstva drénovanej tekutiny v zbernej komore: max. 2 120 ml
1.1.1.3 | požaduje sa stupnica s nasledovným graduovaním v dominantnej zbernej komore:
a) | od 0 ml - do 200 ml: možnosť odčítania po 0,5 ml alebo 1 ml alebo 2 ml alebo 2,5 ml alebo 5 ml. Alebo rôzna kombinácia týchto možností.
b) | od 200 ml - vyššie: možnosť odčítania po 2 ml alebo 2,5 ml alebo 5 ml alebo 10 ml. Alebo rôzna kombinácia týchto možností.
1.1.2 | minoritná zberná komora:
1.1.2.1 | požaduje sa objem zbernej komory: max. 1 200 ml
1.1.2.2 | požaduje sa výrazne označená stupnica na odčítavanie množstva drénovanej tekutiny v zbernej komore: max. 1 200 ml
1.1.2.3 | požaduje sa stupnica s nasledovným graduovaním v minoritnej zbernej komore:
a) | od 0 ml - vyššie: rozsah odčítania po 2 ml alebo 5 ml alebo 10 ml. Alebo rôzna kombinácia týchto možností.
1.2 | komoru s vodným uzáverom a s farebne odlíšenou tekutinou
1.3 | komoru kontroly sania s viditeľnou stupnicou
2. | Požaduje sa:
2.1 | port na zastavenie podtlaku a špeciálny otvor na vytvorenie maximálneho podtlaku alebo port sa klemuje peanom.
2.2 | rozsah podtlaku: 0 cm - 25 cm vodného stĺpca
2.3 | gumový port na odstránenie nadbytočnej vody
2.4 | plávajúca gulička – indikátor intratorakálneho tlaku
2.5 | automatický ventil na uvoľnenie negatívneho tlaku
2.6 | manuálny ventil na zmenu intenzity odsávania
2.7 | silikónové hadice: v počte 2 ks
2.7.1 | dĺžka: min. 1,6 m - max. 2,5 m
2.7.2 | hrúbka: min. 2,5 mm
2.7.3 | ID: 3/8 s výstužou proti zalomeniu
2.7.4 | ukončenie hadice kónusovou spojkou ¼ pre napojenie drénov a tlačka na uzáver hadice alebo peán
2.8 | hadica s výstužou proti zalomeniu pri výstupe z drenážnych komôr, lievikom a uzáverom
2.9 | rotovateľný pevný stabilný stojan
2.10 | bočné držiaky na uchytenie o lôžko postele
2.11 | rozmery drenážnej jednotky:
2.11.1 | šírka: min. 19 cm - max. 35 cm
2.11.2 | výška: min. 30 cm - max. 39 cm
2.11.3 | hĺbka: min. 5 cm - max. 7,5 cm
2.12 | model s dvoma vstupmi pre hrudné drény a dvoma oddelenými zbernými komorami umožňujúcimi nezávislú hrudnú drenáž z dvoch anatomických lokalít
2.13 | balenie po 1 ks v sterilnom dvoj-obale
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Sety na podvodnú hrudnú drenáž
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Sety na podvodnú hrudnú drenáž
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
24480
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Sety na podvodnú hrudnú drenáž
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač