## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Defibrilátor na Angio JIS
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Defibrilátor na Angio JIS
1. | Dobre čitateľná obrazovka aj v teréne na priamom slnečnom svetle, voliteľný režim zobrazenia, plne farebný režim a vysoko kontrastný režim
2. | Súbežné zobrazenie kriviek meraných vitálnych funkcií na monitore, možnosť sledovať súčasne krivku EKG SpO2 a prehľadné a čitateľné zobrazenie všetkých meraných hodnôž vitálnych funkcií
3. | Bifázny defibrilačný výboj s eskaláciou energie výboja do 360 J pri manuálnom i automatickom režime
4. | Odolnosť:
4.1 | maximálna odolnosť proti nárazom a úderom;
4.2 | prevádzková odolnosť proti prachu a vode (IP44);
4.3 | odolnosť proti vibráciám, pre pozemné vozidlá a vrtuľníky
5. | Farebny displej minimálne: 5,0´´
6. | Manuálna defibriláca s využitím samolepiacich defibrilačných elektród
7. | Poloautomatická externá defibrilácia so systémom odporúčanie výboja s využitím samolepiacich defibrilačných elektród
8. | Metronom so zvukovým signálom pre vykonávanie KPR nastaviteľný na intubovaného i nezaintubovaného pacienta, pre dospelých i detí
9. | Neinvazívna kardostimulácia s režimami synchrónny / asynchrónny s využitím samolepiacich defibrilačných elektród
10. | Neinvazívne monitorovanie SpO2
11. | Meranie neinvazívneho tlaku krvi NIBP
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Defibrilátor na Angio JIS
P.č. | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
[10 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | Defibrilátor na Angio JIS | ks | 1 | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania |  |  | 6.: pracovných dní
2 | Záručná doba |  |  | 6.: mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  | 6.: na hodinu
4 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  | 6.: zľava
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa: |  |  |  | 14.: podpis:
meno:
V: |  |  |  | 14.: pracovná pozícia:
Dňa: |  |  |  | 14.: pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena, ktorú uchádzač vloží do systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Defibrilátor na Angio JIS
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač