## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu vrátane termoregulačnej jednotky a pozáručného servisu
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu vrátane termoregulačnej jednotky a pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhláseni verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu vrátane termoregulačnej jednotky a pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v prílohe č. 9 SP bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu vrátane termoregulačnej jednotky a pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu vrátane termoregulačnej jednotky a pozáručného servisu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Predmet zákazky vrátane dopravných nákladov pozostáva z týchto položiek: |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Položka č. 1 - Prístroj pre vedenie mimotelového obehuv rátane termoregulačnej jednotky
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu - 1 ks
1. | Systém musí umožňovať spojenie rôzneho počtu a typov zariadení systému (modulov) podľa typu príslušnej mimotelovej perfúzie a umožňuje kontrolu a monitorovanie perfúzie pacienta.
2. | Systémová báza musí umožňovať spojenie do všetkých systémových komponentov pomocou jednoduchého pripojenia do systémového rozhrania.
3. | Systémová báza musí umožňovať pripojenie nasledovných komponentov v akejkoľvek kombinácii:
3.1 | 5,9“ rotačná pumpa
3.2 | 3,4“ rotačná pumpa
3.3 | centrifugálne čerpadlo
3.4 | rotačné pumpy s otočnými hlavami a možnosťou upevnenia na vysunutom ramene
3.5 | rýchloupínacie fixovanie hadíc v čerpadlách
3.6 | elektronický zmiešavač plynov
3.7 | elektronicky ovládaný modul pre venóznu hadicu
3.8 | modul detekcie vzduchových bublín – min. 2 moduly
3.9 | modul detekcie hladiny dvojstupňovo (nízka a kritická hladina)
3.10 | možnosť pripojenia plne integrovanej centrifugálnej pumpy disponujúcej vlastným ovládacím panelom
3.11 | tlakový modul – min. 4 snímačov tlaku
3.12 | tepelný modul – min. 4 snímačov teploty
3.13 | prietokomerový modul
4. | Musí umožňovať pripojenie modulov a snímačov do bázy, manipulácia s nimi musí byť jednoduchá, nie je potrebná prítomnosť špecialistu.
5. | Prístroj musí disponovať modulárnym usporiadaním s možnosťou výmeny komponentov aj za chodu prístroja, tieto komponenty musia byť na sebe nezávislé. Čerpadlá musia indikovať základné parametre (prietok l/min., otáčky/min., kontrolné funkcie). Uloženie čerpadiel na konzole horizontálne, v rade.
6. | Musí byť plne kompatibilný s on-line monitorovacím systémom na meranie krvných plynov CDI 500
7. | Systém musí obsahovať:
7.1 | Systémovú bázu
7.1.1 | pripojenie na 8 púmp, z toho min. 1 centrifugálna
7.1.2 | pripojenia na 18 modulov, spolu 24 komponentov
7.1.3 | nastavenia arteriálneho čerpadla do pulzného módu
7.1.4 | integrovaný zmiešavač plynov
7.1.5 | integrované záložné batérie, záloha viac ako 60 min. pri plnej konfigurácii
7.1.6 | elektronické rozhrania na pripojenie príslušenstva a senzorov
7.1.7 | musí mať možnosť flexibilného usporiadania
7.1.8 | musí mať možnosť jednoduchého menenia konfigurácie
7.1.9 | ľahká manipulácia a dobrá ergonómia
7.1.10 | musí mať možnosť dobrého fixovania podvozku
7.1.11 | výmenu ktorejkoľvek pumpy za chodu systému bez vypnutia, alebo nutnosti resetovať systém
7.2 | Pumpy
7.2.1 | pripojenie až 8 púmp, z toho minimálne 1 centrifugálna podľa potreby užívateľa
7.2.2 | požadujeme:
a) | 4x veľké jednohlavové valčekové čerpadlo s priemerom hlavy 5,9“
b) | 1x čerpadlo s priemerom hlavy 3,4"
c) | centrifugálne čerpadlo s vlastným ovládacím panelom a emergentnou svorkou
7.3 | Centrálny monitor
7.3.1 | centrálny monitor s farebným dotykovým displejom (touch screen), pomocou ovládacích gombíkov musí byť možnosť súčasného ovládania
7.3.2 | nakonfigurovanie min 8 rôznych perfúznych stránok (typov perfúzií)
7.3.3 | nakonfigurovanie reakcie pumpy na výstrahy a alarmy bezpečnostného systému (safety connections), podľa požiadavky užívateľa musí byť možnosť tieto konfiguračné nastavenia meniť
7.3.4 | kardioplegický modul s kontrolou tlaku a bublín vrátene 1/4 senzora
7.3.5 | spriahnutie dvoch čerpadiel (master / follower) pre podávanie kardioplégie v plynulom nastaviteľnom pomere
7.3.6 | rozsah monitoringu tlaku –250 až 900 mmHg
7.3.7 | rozsah monitoringu teplôt 0-50°C
7.3.8 | rozsah monitoringu prietoku 0 - 10 l/min.
7.4 | Bezpečnostné zariadenia
7.4.1 | hladinový modul so snímačmi nízkej a kritickej hladiny
7.4.2 | prietokový modul so snímačom aktuálneho prietoku
7.4.3 | tlakový modul s dvomi tlakovými snímačmi, podľa potreby užívateľa musí byť možnosť napojenia až 4 tlakových modulov s tlakových snímačmi
7.4.4 | modul detekcie vzduchových bublín so snímačom (air bubble detector) na 3/8 x 3/32“ hadice
7.4.5 | teplomerný modul s dvoma tepelnými snímačmi, podľa potreby užívateľa musí byť možnosť rozšírenia na 4 teplotné moduly s teplotnými snímačmi
7.5 | Ostatné príslušenstvo
7.5.1 | halogénová lampa s dlhým ramenom
7.5.2 | rameno na montáž vysunutého rotačného čerpadla
7.5.3 | zvislý aj priečny nosník na montáž doplnkových zariadení
7.5.4 | záložné kľuky pre prípad núdze
7.5.5 | hadice na pripojenie k prívodu stlačeného vzduchu a kyslíka
Termoregulačná jednotka - 1 ks |  |  |  |  | áno/spĺňa
1. | Veľmi jednoduché a rýchle použitie
2. | Rýchla príprava systému
3. | Výkon pre zohrievanie nádrže pacienta minimálne 2,5 kW
4. | Výkon nádrže pre kardioplegickú časť minimálne 1,25 kW
5. | Výkon chladenia nádrže pre kardioplegickú časť minimálne 2,1 kW
6. | Hlučnosť termoregulačnej jednotky menej ako 56 dB
7. | Rozsah tlakov v jednotlivých okruhoch v maximálnom a minimálnom rozmedzí od 0,7 bar do - 0,3 bar
8. | Minimálny prietok pre okruh pacienta 15 l/min
9. | Celkový objem okruhu a nádrže pre pacienta do 6,5 l
10. | Minimálny prietok pre kardioplegickú časť 10 l/min.
11. | Celkový objem kardiopegického okruhu a nádrže pre ohrev a chladenie kardioplégie do 3 l.
12. | 3 vodné nádrže
13. | Separátny okruh pacienta a nádrže na vodu pre riadenie teploty pacienta a oxygenátora
14. | Separátny okruh a nádrž pre zohrievanie/chladenie kardioplégie
15. | Nevyhnutnosť komunikácie s prístrojom pre mimotelový obeh Terumo System 1, s prístrojom pre mimotelový obeh Stocker S5 a ponúknutým prístrojom pre vedenie mimotelového obehu
16. | Náplň jednotlivých nádrží bez nároku na špeciálnu úpravy vody (obyčajná voda je vyhovujúca
17. | Možnosť nastavenia rôznych teplotných gradientov pre oba okruhy
18. | Všetky konektory, kohútiky, rýchlospojky a hadice v cene prístroja
19. | Garancia bezpečnosti vedenia mimotelového obehu, zvl. pri emergentných situáciách - bezproblémová činnosť perfuziológa
20. | Jednoduchá obsluha a údržba
Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č. 1 |  |  |  |  | áno/spĺňa
1. | 8 rokov po uplynutí záručnej doby
2. | Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu:
2.1 | preventívna údržba systémov v počte 1-2 pracovných dní za kalendárny rok v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcom systému,
2.1.1 | za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,
2.1.1 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2.2 | všetky práce spojené s opravami systémov,
2.3 | všetky pravidelné servisy a upgrade predpísané výrobcom
2.3.1 | cenu originálnych náhradných dielov v rámci pozáručného servisu si objednávateľ hradí z vlastných zdrojov
2.3.2 | ak dôjde k výmene vadných dielov za bezvadné, vymenené vadné diely budú dodávateľovi odovzdané
2.3.3 | objednávateľ si vyhradzuje právo, kedykoľvek vyzvať dodávateľa na preukázanie originality dodávaných náhradných dielov
2.4 | udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,
2.5 | cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 5
3. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi
4. | Požaduje sa vykonávať servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak
5. | Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú objednávateľ dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
5.1 | nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod.,
5.2 | výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod., okrem prípadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.,
6. | Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii objednávateľovi
7. | Požaduje sa službu podľa tejto zmluvy vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu systému
8. | Požaduje sa garantovať prevádzkyschopnosť zariadení minimálne 95% počas doby poskytovania služieb v zmysle tejto zmluvy
9. | Požaduje sa, aby počas trvania tejto zmluvy dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
10. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával činnosti uvedené v tejto zmluve prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja
11. | Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb servisnej starostlivosti podľa tejto zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby servisnej starostlivosti
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6
Príloha č. 2 ku KZ
Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu vrátane termoregulačnej jednotky a pozáručného servisu
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Prístroj pre vedenie mimotelového obehu vrátane termoregulačnej jednotky | celok | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Pozáručný servis pre položku č. 1 | rok | 8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania pre položku č.1 |  |  |  | kalendárnych dní
2 | Záručná doba pre položky č. 1 |  |  |  | mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu
4 | Výška zľavy (v%) z vyfakturovanej sumy pre položku č. 1, ktorú poskytne dodávateľ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium

## Príloha č.7
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu vrátane termoregulačnej jednotky a pozáručného servisu
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĹOV
P.č. | Meno a priezvisko, titul | Popis činnosti, ktoré bude vykonávať | E-mail a telefónné číslo | Názov dokladu, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods.1 písm. g) ZoVO | Informácia o tom, či uvedená osoba je zamestnancom uchádzača (áno / nie)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač