## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Elektrokoagulácia
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas prieskumu trhu
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Elektrokoagulácia
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
A. | Popis predmetu:
Položka č. 1 - Elektrokoagulácia:
1. | dva oddelené monopolárne a jeden bipolárny výstupy | dva oddelené monopolárne a jeden bipolárny výstupy | dva oddelené monopolárne a jeden bipolárny výstupy | dva oddelené monopolárne a jeden bipolárny výstupy | áno
2. | vstup 3 - pin pre napojenie elektrokoagulačných káblov pre monopolárne napojenie | vstup 3 - pin pre napojenie elektrokoagulačných káblov pre monopolárne napojenie | vstup 3 - pin pre napojenie elektrokoagulačných káblov pre monopolárne napojenie | vstup 3 - pin pre napojenie elektrokoagulačných káblov pre monopolárne napojenie | áno
3. | 5 prednastavených režimov bipolárnej koagulácie | 5 prednastavených režimov bipolárnej koagulácie | 5 prednastavených režimov bipolárnej koagulácie | 5 prednastavených režimov bipolárnej koagulácie | áno
4. | 2 prednastavené režimy monopolárneho rezu | 2 prednastavené režimy monopolárneho rezu | 2 prednastavené režimy monopolárneho rezu | 2 prednastavené režimy monopolárneho rezu | áno
5. | požadujeme režim zdieľanej koagulácie na dvoch monopolárnych elektródach | požadujeme režim zdieľanej koagulácie na dvoch monopolárnych elektródach | požadujeme režim zdieľanej koagulácie na dvoch monopolárnych elektródach | požadujeme režim zdieľanej koagulácie na dvoch monopolárnych elektródach | áno
6. | požadujeme špeciálny monopolárny režim ktorý v spolupráci s dvojitou neutrálnou pacientskou elektródou nastavuje automaticky režim rezu a koagulácie v reálnom čase počas používanie monopolárnej elektródy | požadujeme špeciálny monopolárny režim ktorý v spolupráci s dvojitou neutrálnou pacientskou elektródou nastavuje automaticky režim rezu a koagulácie v reálnom čase počas používanie monopolárnej elektródy | požadujeme špeciálny monopolárny režim ktorý v spolupráci s dvojitou neutrálnou pacientskou elektródou nastavuje automaticky režim rezu a koagulácie v reálnom čase počas používanie monopolárnej elektródy | požadujeme špeciálny monopolárny režim ktorý v spolupráci s dvojitou neutrálnou pacientskou elektródou nastavuje automaticky režim rezu a koagulácie v reálnom čase počas používanie monopolárnej elektródy | áno
7. | možnosť použitie monopolárnej elektródy schopnej nastavovať výkonové parametre generátora priamo z operačného poľa | možnosť použitie monopolárnej elektródy schopnej nastavovať výkonové parametre generátora priamo z operačného poľa | možnosť použitie monopolárnej elektródy schopnej nastavovať výkonové parametre generátora priamo z operačného poľa | možnosť použitie monopolárnej elektródy schopnej nastavovať výkonové parametre generátora priamo z operačného poľa | áno
8. | poožadujeme 5 prednastavených režimov monopolárnej koagulácie | poožadujeme 5 prednastavených režimov monopolárnej koagulácie | poožadujeme 5 prednastavených režimov monopolárnej koagulácie | poožadujeme 5 prednastavených režimov monopolárnej koagulácie | áno
9. | požadujeme minimálne 1 bipolárny výstup s meraním prúdu a s voliteľnou manuálnou alebo autobipolárnou funkciou | požadujeme minimálne 1 bipolárny výstup s meraním prúdu a s voliteľnou manuálnou alebo autobipolárnou funkciou | požadujeme minimálne 1 bipolárny výstup s meraním prúdu a s voliteľnou manuálnou alebo autobipolárnou funkciou | požadujeme minimálne 1 bipolárny výstup s meraním prúdu a s voliteľnou manuálnou alebo autobipolárnou funkciou | áno
10. | požadujeme kontinuálny prednastavený výkon pri prechode rôznymi typmi tkaniva | požadujeme kontinuálny prednastavený výkon pri prechode rôznymi typmi tkaniva | požadujeme kontinuálny prednastavený výkon pri prechode rôznymi typmi tkaniva | požadujeme kontinuálny prednastavený výkon pri prechode rôznymi typmi tkaniva | áno
11. | možnosť prevádzky prístroja aj na zákroky vo vodnom prostredí ( pri nastavení minimálneho výkonu – už od 130W) | možnosť prevádzky prístroja aj na zákroky vo vodnom prostred í( pri nastavení minimálneho výkonu – už od 130W) | možnosť prevádzky prístroja aj na zákroky vo vodnom prostred í( pri nastavení minimálneho výkonu – už od 130W) | možnosť prevádzky prístroja aj na zákroky vo vodnom prostred í( pri nastavení minimálneho výkonu – už od 130W) | áno
12. | požadujeme prevádzka v monopolárnom aj bipolárnom režime bez nutnosti prepínania generátora | požadujeme prevádzka v monopolárnom aj bipolárnom režime bez nutnosti prepínania generátora | požadujeme prevádzka v monopolárnom aj bipolárnom režime bez nutnosti prepínania generátora | požadujeme prevádzka v monopolárnom aj bipolárnom režime bez nutnosti prepínania generátora | áno
13. | možnosť programovania generátora | možnosť programovania generátora | možnosť programovania generátora | možnosť programovania generátora | áno
14. | monopolárne, a bipolárne rezanie a koagulácia | monopolárne, a bipolárne rezanie a koagulácia | monopolárne, a bipolárne rezanie a koagulácia | monopolárne, a bipolárne rezanie a koagulácia | áno
15. | minimálne koagulačné funkcie: kontaktná, sprejová plošná, sprejová hĺbková a bipolárna | minimálne koagulačné funkcie: kontaktná, sprejová plošná, sprejová hĺbková a bipolárna | minimálne koagulačné funkcie: kontaktná, sprejová plošná, sprejová hĺbková a bipolárna | minimálne koagulačné funkcie: kontaktná, sprejová plošná, sprejová hĺbková a bipolárna | áno
16. | dotykový LCD displej min.veľkosť uhlopriečky 15cm, resp. 4x digitálny displej | dotykový LCD displej min.veľkosť uhlopriečky 15cm, resp. 4x digitálny displej | dotykový LCD displej min.veľkosť uhlopriečky 15cm, resp. 4x digitálny displej | dotykový LCD displej min.veľkosť uhlopriečky 15cm, resp. 4x digitálny displej | áno
17. | max. výkon pri monopolárnom rezaní do 300 W | max. výkon pri monopolárnom rezaní do 300 W | max. výkon pri monopolárnom rezaní do 300 W | max. výkon pri monopolárnom rezaní do 300 W | áno
18. | max. výkon pri koagulácii do 120 W | max. výkon pri koagulácii do 120 W | max. výkon pri koagulácii do 120 W | max. výkon pri koagulácii do 120 W | áno
19. | automatická regulácia výstupného výkonu | automatická regulácia výstupného výkonu | automatická regulácia výstupného výkonu | automatická regulácia výstupného výkonu | áno
20. | aktivácia nástroja ručným spínačom, nožným pedálom alebo autoštartom | aktivácia nástroja ručným spínačom, nožným pedálom alebo autoštartom | aktivácia nástroja ručným spínačom, nožným pedálom alebo autoštartom | aktivácia nástroja ručným spínačom, nožným pedálom alebo autoštartom | áno
21. | možnosť automatického rozpoznania pripojeného nástroja | možnosť automatického rozpoznania pripojeného nástroja | možnosť automatického rozpoznania pripojeného nástroja | možnosť automatického rozpoznania pripojeného nástroja | áno
22. | auto test po zapnutí prístroja | auto test po zapnutí prístroja | auto test po zapnutí prístroja | auto test po zapnutí prístroja | áno
23. | indikácia chybových stavov – optická, akustická | indikácia chybových stavov – optická, akustická | indikácia chybových stavov – optická, akustická | indikácia chybových stavov – optická, akustická | áno
24. | zobrazenie chyby na displeji, zoznam chybových hlásení uložený v pamäti generátora- | zobrazenie chyby na displeji, zoznam chybových hlásení uložený v pamäti generátora- | zobrazenie chyby na displeji, zoznam chybových hlásení uložený v pamäti generátora- | zobrazenie chyby na displeji, zoznam chybových hlásení uložený v pamäti generátora- | áno
25. | regulácia hlasitosti indikačných signálov | regulácia hlasitosti indikačných signálov | regulácia hlasitosti indikačných signálov | regulácia hlasitosti indikačných signálov | áno
26. | možnosť pripojenia a kontroly duálnej neutrálnej elektródy | možnosť pripojenia a kontroly duálnej neutrálnej elektródy | možnosť pripojenia a kontroly duálnej neutrálnej elektródy | možnosť pripojenia a kontroly duálnej neutrálnej elektródy | áno
27. | možnosť pripojenia súčasne dvoch aktívnych monopolárnych elektród, bipolárnej elektródy | možnosť pripojenia súčasne dvoch aktívnych monopolárnych elektród, bipolárnej elektródy | možnosť pripojenia súčasne dvoch aktívnych monopolárnych elektród, bipolárnej elektródy | možnosť pripojenia súčasne dvoch aktívnych monopolárnych elektród, bipolárnej elektródy | áno
28. | ochrana proti defibrilačnému výboju | ochrana proti defibrilačnému výboju | ochrana proti defibrilačnému výboju | ochrana proti defibrilačnému výboju | áno
29. | možnosť dodatočných upgradov prístroja | možnosť dodatočných upgradov prístroja | možnosť dodatočných upgradov prístroja | možnosť dodatočných upgradov prístroja | áno
30. | nízka hmotnosť generátora, do 9,80 kg | nízka hmotnosť generátora, do 9,80 kg | nízka hmotnosť generátora, do 9,80 kg | nízka hmotnosť generátora, do 9,80 kg | áno
31. | kompaktné rozmery prístroja pre ľahké a jednoduché použitie v na operačných sálach a na predovšetkým pre jednoduché zaradenie do vozíkov laparoskopických zostáv rôznych značiek | kompaktné rozmery prístroja pre ľahké a jednoduché použitie v na operačných sálach a na predovšetkým pre jednoduché zaradenie do vozíkov laparoskopických zostáv rôznych značiek | kompaktné rozmery prístroja pre ľahké a jednoduché použitie v na operačných sálach a na predovšetkým pre jednoduché zaradenie do vozíkov laparoskopických zostáv rôznych značiek | kompaktné rozmery prístroja pre ľahké a jednoduché použitie v na operačných sálach a na predovšetkým pre jednoduché zaradenie do vozíkov laparoskopických zostáv rôznych značiek | áno
32. | požadované rozmery šírka x hĺbka x výška 14cm x 35cm x 46cm, tolerancia +-3cm | požadované rozmery šírka x hĺbka x výška 14cm x 35cm x 46cm, tolerancia +-3cm | požadované rozmery šírka x hĺbka x výška 14cm x 35cm x 46cm, tolerancia +-3cm | požadované rozmery šírka x hĺbka x výška 14cm x 35cm x 46cm, tolerancia +-3cm | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Elektrokoagulácia
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za požadovaný počet MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Elektrokoagulácia | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania prístroja |  |  |  | kalendárnych dní
2 | Záručná doba prístroja |  |  |  | mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis a pečiatka uchádzača
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena jednotlivej položky
- kritérium

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Elektrokoagulácia
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač