## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Operačný stôl prenosný
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Operačný stôl prenosný
1. | Operačný stôl vyššieho štandardu pre potreby cievnej chirurgie a kardiochirurgie so základňou stola
2. | Nosnosť operačného stola v štandardnej zostave min. 450 kg
3. | Motorizované výškové nastavenie v rozsahu min. 575 -1055 mm
4. | Motorizovaný náklon dosky stola do trendelenburgovej / antitrendelenburgovej polohy v rozsahu min. -25°/+30°
5. | Motorizovaný laterálny sklon v rozsahu min. +/- 20°
6. | Motorizovaný sklon chrbtového dielu v rozsahu min. -40°/+75°
7. | Motorizovaný sklon nožných dielov v rozsahu min. +50°/-90°
8. | Motorizovaný longitudálny - pozdĺžny posun dosky stola min. 310 mm
9. | Šírka dosky stola min. 530 mm, max. 550 mm
10. | Použitie karbónovej dosky musí umožniť prístup C ramena k doske stola, bez prekážok, t.j. čistý priestor o dĺžke min. 1600 mm
11. | Počet rýchlostí pre nastavenie polohovania jednotlivých dielov stola (spoločne alebo aj samostatne) min. 3
12. | Možnosť navolenia si polôh a ich uloženia do pamäte ovládača. Počet mies v pamäti ovládača min. 10
13. | Možné ovládanie stola: záložné na nohe stola, diaľkové bezdrôtové aj káblové
14. | Diaľkový bezdrôtový ovládač stola s farebným dotykovým displejom zobrazujúcim nastavenie stola s uvedením uhlov sklonov jednotlivých častí dosky stola pre ľahkú orientáciu
15. | Displej ovládača s farebným rozlíšením jednotlivých dielov dosky stola pre ľahkú identifikáciu.
16. | Záložné ovládanie na nohe stola - dostupné aj pri zlyhaní ovládania diaľkovým alebo nožným ovládačom.
17. | Minimálne 4 preddefinované polohy stola: 0-poloha, flex poloha, reflex poloha, poloha kresla (beach chair) a pamäť pre ďalších aspoň 10 nastavení
18. | Možnosť prepnutia ovládača do reverzného vyskladania stola, pre minimalizáciu chybového polohovania.
19. | Rozhrania hlavnej dosky stola rovnaké v sedacej časti ako v chrbtovej časti, pre rýchle a jednoduché premiestnenie a zámenu jednotlivých dielov stola.
20. | Hlavový diel s rovnakým rozhraním ako chrbtový diel a zároveň sklopný/výklopný v 2 pároch kĺbov - použiteľný pre lumbotomickú polohu pacienta bez potreby vypodloženia hlavy pacienta
21. | Motorizované ovládanie končatín kolenných podpier nôh pacienta - polosed
22. | Matrace operačného stola s antidekubitnými vlastnosťami - dvojvrstvové,s pamäťovou penou a paropriepustným a vodeodolným poťahom.
23. | Vybavenosť stola:
2022-01-23 | mobilná základňa stola s hlavnou doskou s matracou a s elektrickým bezkáblovým aj káblovým ovládaním (1 ks)
2022-02-23 | bezkáblový a káblový diaľkový ovládač s nabíjacou stanicou a farebným dotykovým displejom (1 ks)
2022-03-23 | nožný segment s matracou, 2 dielny so 4 kĺbami (1 ks)
2022-04-23 | chrbtový predlžovací, obojstranne použiteľný diel s matracou (1 ks)
2022-05-23 | hlavový diel s 2 pármi kĺbov, vybavený s matracou, sklopný v dvoch kĺboch t.j. využiteľný aj pre laterálnu polohu pre vypodloženie hlavy pacienta bez nutnosti použiť podložku pod hlavu (1 ks)
2022-06-23 | postranné podpery horných končatín so svorkou na eurolištu, odklopným ramenom, výškovo nastaviteľné a s guľovým kĺbom pre rôzne polohovanie (1 ks)
2022-07-23 | postranná podpera hornej končatiny so suchým zipsom a svorkou na eurolištu (2 ks)
2022-08-23 | rám zásteny anestéziológa (1 ks)
2022-09-23 | upínací pás na ruku s uchytením na anestéziologický rám (1 ks)
2022-10-23 | karbónový chrbtový diel o dĺžke min. 1100 mm, pripojiteľné do nožnej aj chrbtovej časti hlavnej dosky (2 ks)
2022-11-23 | 3 kĺbové rameno pre bočnú podperu pacienta (2 ks)
2022-12-23 | bočná podpera pacienta s matracou o veľkosti min. 14 x 17 cm (2 ks)
23.13 | radiálne svorky s otočným otvorom o priemere 16 - 18 mm (4 ks)
23.14 | infúzna tyč s min. 2 háčikmi, teleskopická (1 ks)
23.15 | pásy pre fixáciu dolných končatín v lýtkovej časti (2 ks)
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Operačný stôl prenosný
P.č. | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
[10 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16
1. | Operačný stôl prenosný | ks | 1 | 12.: 0%; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0; 16: 0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania |  |  | 6.: pracovných dní
2 | Záručná doba |  |  | 6.: mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  | 6.: na hodinu
4 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  | 6.: zľava
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa: |  |  |  | 14.: podpis:
meno:
V: |  |  |  | 14.: pracovná pozícia:
Dňa: |  |  |  | 14.: pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena, ktorú uchádzač vloží do systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Operačný stôl prenosný
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač