- Technická zpráva

I. Rozsah projektovaného zařízení, použité podklady

##### Předložený projekt řeší návrh signalizačního a interkomunikačního zařízení pro spojení klient – sestra DSP Šternberk

##### Rozsah projektovaného zařízení:

- položení  trubkovodů a zatažení vodičů

- propojení rozvodů a přípojných míst

- dodávka a instalace systému sestra-klient

Použité podklady

- požadavky objednatele na typ systému, rozsah a funkci zařízení

- stavební podklady

- projekční směrnice výrobce systému.

- katalogy, předpisy a normy ČSN, platné v době zpracování dokumentace, ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50173-2, ČSN EN 50173-3, ČSN EN 50173-4, ČSN EN 50173-5, ČSN 332300, ČSN 375050, ČSN 342720, ČSN 375245, katalogy, předpisy a normy č. 453/2000,  STN 34 1010,  jakož i další normy, které se jmenovanými normami souvisí

II. Technické řešení

1. Obecný popis, základní elektrotechnické údaje

Rozsah projektovaného zařízení byl stanoven investorem. Pro DSP Šternberk bude použit samostatný systém VoIP s terminály umístěny v prostorách sesteren.

Systém je tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Řízení systému zabezpečuje systémový server umístěný v serverovně, který je propojen s ostatními jednotkami a prvky strukturovaným instalačním vedením. Sledování provozu bude možné samostatně na jednotlivých odděleních, ze stanoviště sestry u terminálu sester a na všech registrovaných místech pobytu personálu. Oddělení budou vzájemně horizontálně propojena, což umožňuje variabilně sledovat provoz více oddělení z jednotlivého zvoleného místa. Vedené je realizováno vlastní kabeláží, v místnostech klientů a v sociálních místnostech pod omítkou. Vedení bude ukončeno předepsanými instalačními krabicemi.

Funkční možnosti systému

- indikace volacích signálů tónovým návěstím v místech přítomnosti personálu

- zobrazení údajů o klientech a o pohybu personálu na displeji terminálu sester

- používání tlačítek a táhel nouzového volání

- zrušení nouzového volání pouze v místě jeho volání

- služební hovorové spojení mezi místnostmi osazenými komunikačními jednotkami

- archivace veškerých pacientských volání s možností prohlížení na displeji terminálu sestry či přenesení na nosič a zpracování na PC

- možnost připojení tiskárny

- autodiagnostické funkce

- vzdálená správa

- jednoduchý upgrade

- noční provoz

- zapsání jména účastníka pro jednoznačnou identifikaci volacích míst

- konfigurace systému z klávesnice terminálu sestry

- zálohování údajů a jejich ochrana při výpadku sítě

- možnost předávání dat prostřednictvím rozhraní USB

- možnost externího volání do veřejných sítí

Základní elektrotechnické údaje

## Napájecí napětí				… 1 NPE, AC 50 Hz,400/230V/TN-S; 6A

Provozní napětí				...  2DC 12V, 2DC 24V/SELV

Max. příkon ústředny			... 250 VA

Počet instalovaných systémů		... 1 ks

Ochrana před úrazem el. proudem

- v soustavě 1NPE AC 50Hz,230V/TN-S samočinným odpojením od zdroje.

- v soustavě 2DC 12V, 2DC 24V/SELV dle ČSN 332000-4-41 čl.411.1 malým napětím, oddělením obvodů.

2. Charakteristika stavby

Novostavba + rekonstrukce stávajícího objektu

3. Technické řešení

Na pokojích bude v pozici u lůžka umístěna zásuvka účastníka s reproduktorem a mikrotelefon, umožňující oboustranné hovorové spojení klienta s personálem. Nade dveřmi pokojů bude umístěna světelná signalizace nouzového volání a přítomnosti personálu. Po přihlášení personálu na zásuvce účastníka se nouzové volání z celého systému přenáší i do místa přihlášení personálu. V pracovně pečovatelek bude umístěna komunikační jednotka s displejem a bezdrátová služební jednotka umožňující vzájemnou komunikaci mezi personálem.

Konfigurace prvků a typy vedení s popisem způsobu uložení jsou zřejmé z výkresové části dokumentace. Horizontální rozvody na chodbách budou vedeny v podlahách, horizontální a vertikální rozvody na pokojích v trubkách pod omítkou, resp. v lištách. Instalační krabice a prvky, budou uloženy pod omítku včetně chodby.

Před zahájením přípravné instalace (trubkování) investor potvrdí nebo upřesní přesnou polohu lůžek.

4.Stavební příprava a instalace systému

Instalace systému se skládá z následujících etap:

a) Úplné osazení kabeláže a všech elektroinstalačních vedení a krabic dle výkresů, příloh, detailů a plánů projektu. Rozvodné krabice musí být umístěny tak, aby byly přístupné při montáži a následném servisu. Nutno je taktéž dodržet orientaci instalačních krabic. Délky a provedení tras nesmí být měněny bez souhlasu výrobce nebo pověřené firmy. Vedení v profilech sádrokartonu je nutno koordinovat s dodavatelem stavebních prací

b) 	Zatažení vodičů tj.

- zavedení samostatně jištěných přívodu 1+N+PE 230V/50Hz pro připojení napáječů a PoE switch zařízení

- zatažení vodičů do trubkovodů a instalačních lišt

připevnění instalačních rámečků

c)  	Dokončení realizace rozvodů tj.

- propojení rozvodů v místech umístění patrových a pokojových switch zařízení

- zakončení přípojných míst předepsanými konektory

- montáž a připojení napáječe, zásuvky rozvodu

kontrola správnosti propojení kabeláže u přípojných míst, kontrola zkratů mezi napájecími vodiči, kontrola propustnosti datových/PoE vodičů

- vystavení protokolu o provedené kontrole

d)  	Konečná montáž a oživení

- otestování vedení

- osazení všech prvků systému

- oživení zařízení

- naprogramování systému

- úplné funkční přezkoušení všech prvků systému dle stanovených pravidel

e)  	Předání a převzetí díla

- zaškolení obsluhy

- protokolární  předání a převzetí díla včetně příslušné dokumentace

Rozvodné vedení a použité vodiče

Provedení rozvodného vedení dle PD, jeho příloh a propojovací směrnice je nutno dodržet. Případné požadavky na odchylky je realizátor povinen předložit výrobci ke schválení. Při realizaci rozvodného vedení je nutno dodržet následující zásady:

1.  Ve všech instalačních krabicích je nutno zaříznout přečnívající konce trubek a lišt na úroveň stěny krabice a to před zatažením vodičů do trubek.

2. Vedení vodičů nebo kabelů pod omítkou (sádrokartonem) bez použití elektroinstalačních trubek se nepřipouští. Výjimku tvoří přívody k tlačítkům nouzového volání, táhlům nouzového volání a k pokojovým svítidlům, kde lze použít vodiče pod omítku v případě, že nelze trubkovat.

3. Vodiče se propojují výhradně předepsanými propojovacími prvky systému dle PS.

4. Vývody vodičů v instalačních krabicích rozvodu a v instalačních krabicích pro jednotlivé prvky je nutno ponechat volné v délce minimálně 30 cm.

5.  Provedení elektroinstalace musí vyhovovat platným TN.

6. Propojení vodičů a další informace týkající se realizace rozvodného vedení jsou předmětem „Zapojovací směrnice

9.  Typy vodičů předepsaných v této dokumentaci (jejich průměr nebo průřez jádra) je realizátor povinen dodržet. Vedení musí být zásadně v předepsaných vodičích.