## Technická špecifikácia
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Jednomiestna hyperbarická komora
Predpokladaný objem: |  | 1 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Základné parametre hyperbarickej komory | 1 | Vnútorný priemer | min. 840 mm
| 2 | Vnútorná dĺžka komory | min. 2 200 mm
| 3 | Nosnosť | min. 200 kg
| 4 | Celková dĺžka komory | max 2 500 mm
| 5 | Celková šírka komory | max. 1 100 mm
| 6 | Komorový valec aspoň čiastočne priehľadný s priamou vizuálnou kontrolou pacienta | áno
| 7 | Maximálny absolútny pracovný tlak | 3 ATA
| 8 | Kyslíkový dýchací systém BIBS | áno
| 9 | Použiteľnosť na tlakovanie vzduchom | áno
| 10 | Meranie tlaku kyslíku a tlaku plniaceho vzduchu na vstupu do komory | áno
| 11 | Meranie tlaku vzduchu, teploty a vlhkosti vnútri komory | áno
| 12 | Dáta rekordér – ukladanie CCTV záznamu terapie pacienta vrátane simultánnych senzorických údajov z priebehu terapie (teplota, tlak a vlhkosť vzduchu vnútri komory) synchrónne s využitím PLC. | áno
| 13 | LCD viditeľný pre pacienta pre zábavu v priebehu terapie | áno
| 14 | Vzdialený monitoring komory – možnosť sledovať priebeh expozície z iného PC alebo mobilného zariadenia vrátane čísla expozície, času expozície, aktuálneho tlaku a teploty vnútri komory. | áno
| 15 | Kontrola koncentrácie O2 a vlhkosti v komore | áno
| 16 | Možnosť rozšírenia HBO o vybavenie na podávanie infúzie, monitorovanie pacienta a vykonávanie umelej pľúcnej ventilácie | áno
| 17 | Možnosť vytvorenia rôznych protokolov na terapiu | áno
| 18 | Možnosť automatického i manuálneho riadenia terapie | áno
| 19 | Možnosť vytvorenia záznamu o liečbe v dokumentácií pacienta | áno
| 20 | Obojsmerná komunikácia s pacientom | áno
| 21 | Možnosť prevedenia rýchlej dekompresie | áno
| 22 | Monitor LCD s dotykovým ovládaním | áno
Prístrojové vybavenie | 23 | Zavážací vozík a lôžko do komory s možnosťou nastavenia polohy lôžka do polohy polosedu | áno
| 24 | Senzory na snímanie O2,vlhkosti, teploty, tlaku | áno
Ostatné | 25 | Záruka min. 24 mesiacov | áno
| 26 | Pozáručný servis (návrh servisných podmienok po záruke) | áno