## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
ECHO a USG prístroje vrátane pozáručného servisu
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
ECHO a USG prístroje vrátane pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhláseni verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
ECHO a USG prístroje vrátane pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky s návrhom zmluvných podmienok uvedených v SP bez výhrad SÚHLASÍM.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
ECHO a USG prístroje vrátane pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5_časť 1
Názov predmetu zákazky:
ECHO a USG prístroje vrátane pozáručného servisu
Časť č. 1: Echokardiografický prístroj pre Kliniku angiológie a Echokardiografický prístroj pre Kardiochirurgiu - Operačné sály vrátane pozáručného servisu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Predmet zákazky vrátane dopravných nákladov pozostáva z týchto položiek: |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Položka č. 1 - Echokardiografický prístroj pre Kliniku angiológie
1. | Frekvenčný rozsah prístroja: Min. 1,5 – 18 MHz
2. | Počet digitálne spracovaných kanálov: min. 7 000 000
3. | Dynamický rozsah prístroja: min. 320 dB
4. | Max. vzorkovacia frekvencia pre 2D zobrazenie: min. 2800 fps
5. | Počet aktívnych portov pre pripojenie sond: min. 4
6. | Plochý OLED monitor na artikulačnom ramene s uhlopriečkou: min. 21, 5 palcov
| alebo |  |  |  | xxx | xxx
ekvivalentné riešenie: Plochý HDU monitor na artikulačnom ramene s uhlopriečkou: min. 21, 5 palcov
| alebo |  |  |  | xxx | xxx
ekvivalentné riešenie: Plochý LCD monitor na artikulačnom ramene s uhlopriečkou: min. 21, 5 palcov
7. | Línie skladania obrazu (compounding)
8. | Ovládanie pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel a pomocou farebného dotykového ovládacie panelu o veľkosti min. 10,4 palca
9. | Ovládací panel smerovo nastaviteľný
10. | Ovládací panel výškovo nastaviteľný: min. 0 – 20 cm
11. | Hĺbka zobrazenia: min. 40 cm
12. | Kapacita interného disku: min. 1 TB
13. | Širokopásmová technológia vysielania ultrazvukového signálu – sondy vysielajú a prijímajú naraz frekvencie celého ich frekvenčného pásma
14. | Možnosť nastavenia individuálnych prednastavení pre každý typ sondy
15. | Funkcia redukcie šumu „SPECKLE“
16. | Funkcia automatického nastavenia obrazu s adaptívnou kompenzáciou zisku v 2D režime
17. | Štandardné zobrazovacie režimy: 2D,CFM, PW, CW, TDI, anatomický M mód, M mód, 3D/4D, real time biplanárne zobrazenie
18 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku
19. | Režimy objemového zobrazenia: live 3D zoom, full volume, 3D CFM, cropping, ortogonálne flexibilné MPR zobrazenie, protiľahlé rezy
20. | HD zoom kontinuálny zoom: min. 10x
21. | Kardiologický SW s meraniami a kalkuláciami
22. | Stress echo
23. | Automatický výpočet EF a objemu ĽK a ĽP z 3D zobrazenia vychádzajúci zo znalostnej bázy
24. | Kvantifikácia ĽK so semiautomatickou detekciou hraníc myokardu, prístroj musí byť schopný analýzy pohybov srdcového svalu na základe „SPECKLE“ tracking metódy (kardio strain) s možnosťou zobrazenia výsledku vo formáte tzv. „bull eye“.
25. | Kvantifikácia ĽK so semiautomatickou detekciou hraníc myokardu, prístroj umožňuje semiautomatickú analýzu ľavej komory. Automatický výpočet EF, výpočet objemov na konci systoly a diastoly, výpočet Simpsonovou metódou
26. | SW umožňuje modelovanie a analýzu mitrálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrovaní
27. | SW, ktorý umožňuje na základe znalostnej databázy automatické rozpoznanie štruktúr srdca, detekovať jeho segmenty a analyzovať ľavú komoru a ľavú predsieň, ako aj automatický vypočítať ich objemov a tiež EDV a ESV. SW automaticky zobrazuje 2D roviny ľavej komory a predsiene z aplikálneho pohľadu ako aj z krátkej osi, detekuje a vyznačuje hranice komôr srdca a vytvára model srdca
28. | Balík nadštandardných programov:
28.1 | SW pre analýzu objemových dát umožňujúci 2D merania na zosnímaných 3D dátach ako aj vytváranie multiplanárnych rekonštrukcií
28.2 | SW pre analýzu objemových dát ľavej komory, umožňujúci objemové a časové analýzy, 3D rendering, meranie tzv. true 3D objemu a EF ĽK
28.3 | Plne automatizovaný SW na meranie globálneho longitudálneho strainu ľavej predsiene (LA) stlačením jedného tlačidla. Poskytuje merania LA GLS v rôznych fázach srdcového cyklu, Podporuje snímky s alebo bez EKG.
28.4 | Plne automatizovaný nástroj na meranie globálnej pozdĺžnej deformácie pravej komory (RV) stlačením jedného tlačidla. Podporuje snímky s alebo bez EKG.
28.5 | SW umožňujúci záťažové vyšetrenia tzv. stress echo s možnosťou vyhodnotenia kinetiky myokradu na základe metódy „speckle tracking“
28.6 | SW pre vyšetrenia s kontrastnými látkami a vyhodnotením časového nárastu intenzity kontrastu
28.7 | SW umožňujúci globálne hodnotenie ĽK a LP (objemové analýzy, EF, AFF...) s EKG aj bez potreby EKG z 2D ako aj biplane nasnímaných dát
29. | Fotorealistická technológia vykresľovania 3D obrazu, ktorá napodobňuje šírenie svetla v tkanive. Zahŕňa svetelný zdroj, ktorým je možné pohybovať kdekoľvek v rámci 3D datasetov. Tento nástroj musí byť k dispozícii v režime Live imaging, ako aj v režime Rewiew, na transtorakálnej aj transezofageálnej matrixovej sonde. Zároveň umožňuje manipuláciu s 3D datasetmi na dotykovej obrazovke.
30. | Ukladanie obrázkov a slučiek bez potreby zadania demografických údajov pacienta: generovanie vlastného ID
31. | Video výstup s rozlíšením: min. 1920 x 1080
32. | Archivácia obrázkov a slučiek vo formátoch na ďalšie spracovanie dát a vo formátoch pre prezeranie na PC, min. BMP/JPEG, AVI, DICOM 3.0, DICOM pripojenie na PACS, wifi a surové dáta s pripojením na PC workstation
33. | Čiernobiela tlačiareň na termocitlivý papier
34. | Príslušenstvo:
34.1 | Konvexná širokopásmová monokryštalická sonda
34.1.1 | s vysokou kvalitou zobrazovania v hĺbke
34.1.2 | s počtom elementov najmenej 160
34.1.3 | s kontrastným aj harmonickým zobrazovaním
34.1.4 | s rozsahom najmenej 1,4-4 MHz
34.1.5 | musí umožňovať zobrazenie 2D, PW, CW, SFM, high-PRF
34.1.6 | Sonda musí podporovať technológiu energetického dopplera s rozlíšením smeru toku, technológiu skladania obrazu z viacerých línií a technológiu redukcie ultrazvukových artefaktov a umožňovať navigáciu pri punkciách.
34.1.7 | Sonda musí umožňovať kontrastné zobrazenie a multivariačné harmonické, alebo harmonické zobrazenie.
34.1.8 | Určená pre brušné vaskulárne a intervenčné vyšetrenia dospelých aj detí.
34.2 | Lineárna ultra širokopásmová sonda
34.2.1 | s technológiou vysokej kvality zobrazenia aj harmonického zobrazenia
34.2.2 | s rozsahom najmenej 3-9,9 MHz
34.2.3 | musí umožňovať zobrazenie 2D, 3D, PW, color doppler
34.2.4 | Sonda musí podporovať technológiu skladania obrazu z viacerých línií a technológiu redukcie ultrazvukových artefaktov a umožňovať navigáciu pri punkciách.
34.2.5 | Určená pre brušné vaskulárne a intervenčné vyšetrenia dospelých aj detí.
34.3 | Sektorová matrixová monokryštalická sonda
34.3.1 | s počtom najmenej 2600 elementov
34.3.2 | s technológiou vysokej kvality zobrazenia v hĺbke aj harmonického zobrazenia vrátane LVO
34.3.3 | s rozsahom najmenej 1,4-4,9 MHz
34.3.4 | musí umožňovať zobrazenie 2D, 3D, PW, CW, High-PRF, tissue doppler aj color doppler.
34.3.5 | Sonda musí podporovať elektronickú rotáciu rovín obrazu o 180 stupńov, technológiu redukcie ultrazvukových artefaktov a 3D/4D ako aj 3D color zobrazenie.
34.3.6 | musí umožňovať rotáciu 0-360 stupňov.
Položka č. 2 - Echokardiografický prístroj pre Kardiochirurgiu - Operačné sály |  |  |  |  | áno/spĺňa
1. | Frekvenčný rozsah prístroja: Min. 1,5 – 18 MHz
2. | Počet digitálne spracovaných kanálov: Min. 7 000 000
3. | Dynamický rozsah prístroja: min. 320 dB
4. | Max. vzorkovacia frekvencia pre 2D zobrazenie: min. 2800 fps
5. | Počet aktívnych portov pre pripojenie sond: min. 4
6. | Plochý OLED monitor na artikulačnom ramene s uhlopriečkou: min. 21, 5 palcov
| alebo |  |  |  | xxx | xxx
ekvivalentné riešenie: Plochý HDU monitor na artikulačnom ramene s uhlopriečkou: min. 21, 5 palcov
| alebo |  |  |  | xxx | xxx
ekvivalentné riešenie: Plochý LCD monitor na artikulačnom ramene s uhlopriečkou: min. 21, 5 palcov
7. | Línie skladania obrazu (compounding)
8. | Ovládanie pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel a pomocou farebného dotykového ovládacieho panela o veľkosti: min. 10,4 palca
9. | Ovládací panel smerovo nastaviteľný
10. | Ovládací panel výškovo nastaviteľný: min. 0 – 20 cm
11. | Hĺbka zobrazenia: min. 40 cm
12. | Kapacita interného disku: min. 1 TB
13. | Širokopásmová technológia vysielania ultrazvukového signálu – sondy vysielajú a prijímajú naraz frekvencie celého ich frekvenčného pásma
14. | Možnosť nastavenia individuálnych prednastavení pre každý typ sondy
15. | Funkcia redukcie šumu „SPECKLE“
16. | Funkcia automatického nastavenia obrazu s adaptívnou kompenzáciou zisku v 2D režime
17. | Štandardné zobrazovacie režimy: 2D,CFM, PW, CW, TDI, anatomický M mód, M mód, 3D/4D, real time biplanárne zobrazenie
18. | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku
19. | Režimy objemového zobrazenia: live 3D zoom, full volume, 3D CFM, cropping, ortogonálne flexibilné MPR zobrazenie, protiľahlé rezy
20. | HD zoom kontinuálny zoom: min. 10x
21. | Kardiologický SW s meraniami a kalkuláciami
22. | Stress echo
23. | Automatický výpočet EF a objemu ĽK a ĽP z 3D zobrazenia vychádzajúci zo znalostnej bázy
24. | Kvantifikácia ĽK so semiautomatickou detekciou hraníc myokardu, prístroj musí byť schopný analýzy pohybov srdcového svalu na základe „SPECKLE“ tracking metódy (kardio strain) s možnosťou zobrazenia výsledku vo formáte tzv. „bull eye“.
25 | Kvantifikácia ĽK so semiautomatickou detekciou hraníc myokardu, prístroj umožňuje semiautomatickú analýzu ľavej komory. Automatický výpočet EF, výpočet objemov na konci systoly a diastoly, výpočet Simpsonovou metódou
26. | SW umožňuje modelovanie a analýzu mitrálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrovaní
27. | SW, ktorý umožňuje na základe znalostnej databázy automatické rozpoznanie štruktúr srdca, detekovať jeho segmenty a analyzovať ľavú komoru a ľavú predsieň, ako aj automatický vypočítať ich objemov a tiež EDV a ESV. SW automaticky zobrazuje 2D roviny ľavej komory a predsiene z aplikálneho pohľadu ako aj z krátkej osi, detekuje a vyznačuje hranice komôr srdca a vytvára model srdca
28. | Balík nadštandardných programov:
28.1 | SW pre analýzu objemových dát umožňujúci 2D merania na zosnímaných 3D dátach ako aj vytváranie multiplanárnych rekonštrukcií
28.2 | SW pre analýzu objemových dát ľavej komory, umožňujúci objemové a časové analýzy, 3D rendering, meranie tzv. true 3D objemu a EF ĽK
28.3 | Plne automatizovaný SW na meranie globálneho longitudálneho strainu ľavej predsiene (LA). Poskytuje merania LA GLS v rôznych fázach srdcového cyklu, Podporuje snímky s alebo bez EKG.
28.4 | Plne automatizovaný nástroj na meranie globálnej pozdĺžnej deformácie pravej komory (RV) stlačením jedného tlačidla. Podporuje snímky s alebo bez EKG.
28.5 | SW umožňujúci záťažové vyšetrenia tzv. stress echo s možnosťou vyhodnotenia kinetiky myokradu na základe metódy „speckle tracking“
28.6 | vytváranie modelu mitrálnej chlopne
28.7 | SW pre vyšetrenia s kontrastnými látkami a vyhodnotením časového nárastu intenzity kontrastu
28.8 | SW umožňujúci globálne hodnotenie ĽK a LP (objemové analýzy, EF, AFF...) s EKG aj bez potreby EKG z 2D ako aj biplane nasnímaných dát
29. | Fotorealistická technológia vykresľovania 3D obrazu, ktorá napodobňuje šírenie svetla v tkanive. Zahŕňa svetelný zdroj, ktorým je možné pohybovať kdekoľvek v rámci 3D datasetov. Tento nástroj musí byť k dispozícii v režime Live imaging, ako aj v režime Rewiew, na transtorakálnej aj transezofageálnej matrixovej sonde. Zároveň umožňuje manipuláciu s 3D datasetmi na dotykovej obrazovke.
30. | Ukladanie obrázkov a slučiek bez potreby zadania demografických údajov pacienta: generovanie vlastného ID
31. | Video výstup s rozlíšením: min. 1920 x 1080
32 | Archivácia obrázkov a slučiek vo formátoch na ďalšie spracovanie dát a vo formátoch pre prezeranie na PC, min. BMP/JPEG, AVI, DICOM 3.0, DICOM pripojenie na PACS, wifi a surové dáta s pripojením na PC workstation
33. | Čiernobiela tlačiareň na termocitlivý papier
34. | Príslušenstvo:
34.1 | Sektorová monokryštalická matrixová sonda:
34.1.1 | schopná 2D a live 3D zobrazenia
34.1.2 | s počtom elementov min. 2600
34.1.3 | s frekvenčným rozsahom najmenej 1,4-4,9 MHz
34.2 | TEE matrixová sonda:
34.2.1 | schopná 2D/3D/4D zobrazenia
34.2.2 | s počtom elementov minim. 2500
34.2.3 | s frekvenčným rozsahom minim. 3-8 MHz
34.3 | Lineárna sonda pre cievne vyšetrenia
34.3.1 | s počtom elementov minim. 160
34.3.2 | s frekvenčným rozsahom minim. 3-9,9 MHz
Položka č. 3 - Pozáručný servis pre položku č.1
Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu: |  |  |  |  | xxx | xxx
1. | preventívna údržba systémov v počte 1-2 pracovných dní za kalendárny rok v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcom systému,
1.1 | za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,
1.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2. | všetky práce spojené s opravami systémov,
3. | udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,
4. | servisný softwarový upgrade,
5. | elektrické revízie 1x ročne v zmysle platných právnych predpisov,
5.1 | za účelom vykonania povinných revízií si zmluvné strany do 30 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán revízie, v ktorom sa dohodnú na termínoch vykonanie revízie (jednotlivé termíny zmluvné strany dohodnú tak, aby bola zabezpečená ich kontinuita),
5.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
6. | cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 5
7. | bez náhradných dielov a príslušenstva (SONDY).
8. | 60 mesiacov (5 rokov) po uplynutí záručnej doby
Položka č. 4 - Pozáručný servis pre položku č.2
Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu: |  |  |  |  | xxx | xxx
1. | preventívna údržba systémov v počte 1-2 pracovných dní za kalendárny rok v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcom systému,
1.1 | za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,
1.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2. | všetky práce spojené s opravami systémov,
3. | udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,
4. | servisný softwarový upgrade,
5. | elektrické revízie 1x ročne v zmysle platných právnych predpisov,
5.1 | za účelom vykonania povinných revízií si zmluvné strany do 30 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán revízie, v ktorom sa dohodnú na termínoch vykonanie revízie (jednotlivé termíny zmluvné strany dohodnú tak, aby bola zabezpečená ich kontinuita),
5.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
6. | cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 5.
7. | bez náhradných dielov a príslušenstva (SONDY).
8. | 60 mesiacov (5 rokov) po uplynutí záručnej doby
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5_časť 2
Názov predmetu zákazky:
ECHO a USG prístroje vrátane pozáručného servisu
Časť č. 2: Ultrazvukový prístroj strednej vyššej triedy pre angiologické vyšetrenia so softvérovým vybavením vrátane pozáručného servisu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Predmet zákazky vrátane dopravných nákladov pozostáva z týchto položiek: |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Položka č. 1 - Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy pre angiologické vyšetrenia so softvérovým vybavením
1. | Ultrazvukový prístroj s plne digitálnym systémom, s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča
2. | Sondy vysielajúce a prijímajúce frekvencie celého ich frekvenčného pásma súčasne (širokopásmová „broadband“ technológia)
3. | LCD displej na artikulačnom ramene minimálne 21 “ s rozlíšením minimálne 1920 x 1080 pixelov
4. | Frekvenčný rozsah celého prístroja min. 1-22 MHz
5. | 4 ks aktívne porty pre pripojenie sond
6. | Intuitívne ovládanie cez konzolu ovládacieho panela a tiež pomocou LCD farebného dotykového displeja s uhlopriečkou min. 10"
7. | Funkcie zobrazovania a pracovné módy:
7.1 | Maximálna vzorkovacia frekvencia 2d zobrazenia min. 1900Hz
7.2 | CFM 2D farebné dopplerovské mapovanie prietokov vrátane merania rýchlosti toku (maximálna vzorkovacia frekvencia min. 240 Hz)
7.3 | Kontinuálny Doppler (CW)
7.4 | Pulzný doppler vrátane high PRF (PW)
7.5 | Energetický (Power) doppler vrátane CPA s možnosťou rozlíšenia smeru toku
7.6 | M–mód a Anatomický M–mód s ľubovoľne meniteľnou rovinou rezu v reálnom čase
7.7 | Trapezoidné zobrazenie
7.8 | Harmonické zobrazenie
7.9 | Duplexný a triplexný mód
7.10 | Kontinuálny zoom minimálne so 16 násobným zväčšením na živom i zmrazenom obraze
7.11 | HD zoom
7.12 | Hĺbka zobrazenia až do 40 cm
8. | Softvérové vybavenie:
8.1 | Základné meranie a kalkulácie pre meranie dĺžok, meranie uhlov a kalkulácie obvodu, meranie objemu a plochy
8.2 | Automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase s výpočtom EDV, PSV, PI a RI, TAMx, TAMn indexov aj na zmrazenom snímku
8.3 | Hodnotenie longitudinálneho strainu ľavej komory bez nutnosti použitia EKG
8.4 | 2D automatické meranie kontinuálneho doppleru pri použití EKG
8.5 | Adaptívne spracovanie obrazu – potlačenie šumu/SPECKLE) využiteľné pre redukciu artefaktov a zvýšenie rozlíšenia obrazu
8.6 | Automatická optimalizácia obrazu pri CFM a B–móde
8.7 | Automatické dopplerovské výpočty v reálnom čase
8.8 | Tkanivový doppler s farebným mapovaním
8.9 | Automatické nastavenie dopplerovského uhla a jeho korekcia aj po zamrazení
8.10 | Rekonštrukcia rezov M-modu aj po zamrazení obrazu
8.11 | Integrované EKG
9. | Konštrukcia prístroja a ovládanie:
9.1 | Ovládanie prístroja pomocou ovládacieho panelu s voľným výškovým a stranovým nastavením
9.2 | Voľný pohyb a nastavenie ovládacieho panela a zobrazovacej jednotky monitora
9.3 | Hmotnosť prístroja maximálne do 90 kg
9.4 | Minimálna hlučnosť počas prevádzky
9.5 | Možnosť bezproblémového transportu v rámci budovy – prenositeľný a vysoko portabilný
10. | Spracovanie dát:
10.1 | Možnosť postprocessingu nasnímaných obrazov
10.2 | Integrovaná pamäť pre účely uchovávania získaných obrazov a slučiek
10.3 | Funkcia retrospektívneho a prospektívneho nahrávania slučky
10.4 | Ukladanie obrazov a slučiek bez potreby zadania osobných údajov pacienta
10.5 | Možnosť archivácie získaných obrazov a slučiek na USB a DVD
10.6 | Možnosť pripojenia k archivačnému systému PACS - DICOM 3.0 protokol
10.7 | Možnosť importovania pacientských dát z NIS - DICOM Worklist
10.8 | Čiernobiela termotlačiareň
10.9 | Prístroj umožňuje tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni
10.10 | Prístroj umožňuje pripojenie externého monitora pomocou Display portu
10.11 | Možnosť zapojenia TEE sondy (matrix) s elektronickou rotáciou roviny 0-180° s frekvenčným rozsahom 2-7 MHz a min. 2 400 elementov
11. | Príslušenstvo:
11.1 | Konvexná sonda
11.1.1 | Frekvenčný rozsah sondy min. 1 až 5 MHz
11.1.2 | 2D, Pulzný Doppler, Color Doppler, High-PRF, Color Power Angio, funkcia redukcie šumu s variabilným nastavením a multivariačné harmonické zobrazenie
11.1.3 | Vynikajúce zobrazovacie schopnosti všeobecných abdominálnych vyšetrení, vrátane vaskulárnych, s podporou shear wave elastografie a funkcie Biopsy guide pre navigáciu punkcií
11.1.4 | Zorné pole FOV minimálne 110 stupňov
11.1.5 | Podpora kontrastných vyšetrení
11.2 | Lineárna sonda pre cievne vyšetrenia
11.2.1 | Frekvenčný rozsah sondy 3 až 12 MHz
11.2.2 | Efektívna dĺžka otvoru minimálne 36 mm
11.2.3 | 2D, PW, Color Doppler, Color Power Angio, vrátane smerového CPA, funkcia redukcie šumu s variabilným nastavením a harmonické zobrazenie
11.2.4 | Výborné zobrazovacie schopnosti u cievnych vyšetrení (carotid, vertebral prednastavený mód), periférnych cievnych vyšetrení (venous, arterial prednastavený mód) a muskuloskeletálnych vyšetrení
11.2.5 | Podporné funkcie ako Biopsy guide pre navigáciu punkcií
11.3 | Sektorová monokryštalická sonda
11.3.1 | Frekvenčný rozsah sondy 1,1 až 5 MHz
11.3.2 | 2D, CW Doppler, PW Doppler, Color Flow, Color Doppler, Tissue Doppler, funkcia redukcie šumu s variabilným nastavením a harmonické zobrazenie
11.3.3 | Vynikajúce zobrazovacie schopnosti kardiologických vyšetrení
11.3.4 | Zorné pole FOV 90 stupňov
Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č. 1 |  |  |  |  | áno/spĺňa
1. | Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu: |  |  |  | xxx | xxx
1.1 | preventívna údržba systémov v počte 1-2 pracovných dní za kalendárny rok v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcom systému,
1.2 | za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,
1.3 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2. | všetky práce spojené s opravami systémov,
3. | udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,
4. | servisný softwarový upgrade,
5. | elektrické revízie 1x ročne v zmysle platných právnych predpisov,
5.1 | za účelom vykonania povinných revízií si zmluvné strany do 30 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán revízie, v ktorom sa dohodnú na termínoch vykonanie revízie (jednotlivé termíny zmluvné strany dohodnú tak, aby bola zabezpečená ich kontinuita),
5.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
6. | cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 5.
7. | bez náhradných dielov a príslušenstva (SONDY).
8. | 60 mesiacov (5 rokov) po uplynutí záručnej doby
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6_časť 1
Názov predmetu zákazky:
ECHO a USG prístroje vrátane pozáručného servisu
Časť č. 1. Echokardiografický prístroj pre Kliniku angiológie a Echokardiografický prístroj pre Kardiochirurgiu - Operačné sály vrátane pozáručného servisu
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Echokardiografický prístroj pre Kliniku angiológie | ks / zostava | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-01-01 | Echokardiografický prístroj | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-02-01 | Konvexná širokopásmová monokryštalická sonda | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-03-01 | Lineárna ultra širokopásmová sonda | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-04-01 | Sektorová matrixová monokryštalická sonda | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Echokardiografický prístroj pre Kardiochirurgiu - Operačné sály | ks / zostava | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-01-02 | Echokardiografický prístroj | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-02-02 | Sektorová monokryštalická matrixová sonda: | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-03-02 | TEE matrixová sonda | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-04-02 | Lineárna sonda pre cievne vyšetrenia | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Pozáručný servis pre položku č. 1 | mesiac | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4. | Pozáručný servis pre položku č. 2 | mesiac | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Doplňujúce informácie: | [6 empty] | Zoznam vybraných náhradných dielov, ktorých cena bude platná počas trvania zmluvy
1 | Termín dodania pre položku č.1 a č. 2 |  |  |  | pracovných dní |  | Por. č. | Názov položky predmetu zákazky |  |  |  | Jednotková cena
2 | Záručná doba pre položky č. 1 a č. 2 |  |  |  | mesiacov | [6 empty] | bez DPH | sadzba DPH | s DPH
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu |  | 1 | linearna sonda | [5 empty] | 0
4 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre položku č.1, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0% |  |  |  | zľava |  | 2 | sektorova sonda | [5 empty] | 0
[7 empty] | 3 | konvexná sonda | [5 empty] | 0
[7 empty] | 4 | linearna sonda | [5 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača: | [6 empty] | 5 | matrixova sonda TEE | [5 empty] | 0
Sídlo uchádzača: | [6 empty] | 6 | premiová matrixová sonda TEE | [5 empty] | 0
IČO: | [6 empty] | 7 | monitor | [5 empty] | 0
DIČ: | [6 empty] | 8 | zdroj | [5 empty] | 0
[7 empty] | 9 | acq modul | [5 empty] | 0
V: | [6 empty] | 10 | acb modul | [5 empty] | 0
Dňa: | [6 empty] | 11 | power modul | [5 empty] | 0
[7 empty] | 12 | PC modul | [5 empty] | 0
|  |  | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: |  |  |  | 13 | PDBoard | [5 empty] | 0
|  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača |  |  | 14 | VPPM modul | [5 empty] | 0
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č.6_časť 2
Názov predmetu zákazky:
ECHO a USG prístroje vrátane pozáručného servisu
Časť č. 2. Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy pre angiologické vyšetrenia so softvérovým vybavením vrátane pozáručného servisu
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy so softvérovým vybavením | ks / zostava | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-01-01 | Ultrazvukový prístroj | ks | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-02-01 | Konvexná sonda | ks | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-03-01 | Lineárna sonda pre cievne vyšetrenia | ks | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2022-04-01 | Sektorová monokryštalická sonda | ks | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Pozáručný servis pre položku č. 1 | mesiac | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Doplňujúce informácie: | [6 empty] | Zoznam vybraných náhradných dielov, ktorých cena bude platná počas trvania zmluvy
1 | Termín dodania pre položku č.1 |  |  |  | pracovných dní |  | Por. č. | Názov položky predmetu zákazky |  |  |  | Jednotková cena
2 | Záručná doba pre položky č. 1 |  |  |  | mesiacov | [6 empty] | bez DPH | sadzba DPH | s DPH
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu |  | 1 | Konvexná sonda | [5 empty] | 0
4 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre položku č.1, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0% |  |  |  | zľava |  | 2 | Lineárna sonda pre cievne vyšetrenia | [5 empty] | 0
[7 empty] | 3 | Sektorová monokryštalická sonda | [5 empty] | 0
[7 empty] | 4 | Monitor | [5 empty] | 0
[7 empty] | 5 | Napájací zdroj | [5 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ: | [7 empty] | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č.7
Názov predmetu zákazky:
ECHO a USG prístroje vrátane pozáručného servisu
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĹOV
P.č. | Meno a priezvisko, titul | Popis činnosti, ktoré bude vykonávať | E-mail a telefónné číslo | Názov dokladu, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods.1 písm. g) ZoVO | Informácia o tom, či uvedená osoba je zamestnancom uchádzača (áno / nie)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač