Vec:  „Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin “ nadlimitná zákazka, verejná súťaž: oznámenie o výsledku vybavenia  žiadosti o nápravu

MZSR – Sekcii verejného obstarávania ako verejnému obstarávateľovi bola dňa 11.10.2022 doručená Žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom (ďalej len „Žiadosť“).

Žiadosťou sa verejný obstarávateľ zaoberal a rozhodol o vybavení žiadosti podľa § 165 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní “) nasledovne:

I. Verejný obstarávateľ akceptuje návrhy žiadateľa uvedené v žiadosti v nasledovných bodoch :

Bod č. 2:

V Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky v CT časti pre časť č.l predmetu zákazky sa uvádza:

„Dĺžka pre SPECT/CTrozsah min. 185 cm"

Domnievame sa, že táto požiadavka môže diskriminovať niektorých uchádzačov, okrem iného aj našu spoločnosť. Nová rada zariadenia xxx disponuje schváleným technologickým riešením s maximálnou dĺžkou pre SPECT/CT s rozsahom 184,3 cm. V záujme zachovania nediskriminačných podmienok obstarávania navrhujeme úpravu parametra nasledovne:

„Dĺžka pre SPECT/CT rozsah min. 184,3 cm"

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v tomto bode vyhovuje žiadosti o nápravu, akceptuje návrh na zmenu parametra a upravuje znenie príslušného parametra, uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov. Nové znenie príslušného parametra je " Dĺžka pre SPECT/CT rozsah min. 184cm"

Bod č. 4:

V prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky pre CT časť pre časť č.2 predmetu zákazky sa uvádza:

„Integrovaný plnohodnotný diagnostický multislicový CT skener s 24 riadkovým detektorom"

Domnievame sa, že táto požiadavka môže diskriminovať niektorých uchádzačov, okrem iného aj našu spoločnosť. Nová rada zariadenia Symbia Pro.specta disponuje schváleným technologickým riešením 16 riadkovým detektorom pri kolimácií 16 x 0,7 mm. V záujme zachovania nediskriminačných podmienok obstarávania navrhujeme úpravu parametra nasledovne:

„Integrovaný plnohodnotný diagnostický multislicový CT skener so 16 riadkovým detektorom"

Odpoveď:

Nakoľko na hospodárskom trhu existujú riešenia ponúkajúce CT časť prístroju xxx aj s 32 alebo 64 rezmi, verejný obstarávateľ upravuje znenie špecifikácie na "Integrovaný plnohodnotný diagnostický multislicový CTskener s minimálne 24 riadkovým detektorom".

Bod č. 5:

V prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky pre časť č.2 predmetu zákazky sa uvádza:

„Rekonštrukcia obrazov s korekciou rozptylu"

Domnievame sa, že táto požiadavka môže diskriminovať niektorých uchádzačov, okrem iného aj našu spoločnosť. V prípade novej rady zariadenia xxx je odporúčaná vyhodnocovacia stanica vyššej platformy, kde sú dostupné pokročilé aplikácie a 3D nástroje. Nakoľko nemocnica disponuje komplexným riešením na báze syngo.via, je možné rozšíriť tento systém o požadované licencie a splniť tak požiadavky definované pre vyhodnocovacie príslušenstvo a softvér. Syngo.via neumožňuje rekonštrukciu obrazu s korekciou rozptylu. Riešenie syngo.via by umožnilo využívať a efektívne pracovať s automatizovaným čítaním s integrovanými nástrojmi a technológiami. Softvér poskytuje prípravu prípadu (predspracovanie údajov, automatické rozloženie), štruktúrovanú navigáciu, funkcie pre kvantitatívne čítanie a orientáciu na zníženie času potrebného na načítanie pacienta. Dostupná je pokročilá volumetrická analýza vrátane rôznych módov vizualizácie MPR, MIP, VRT rovnakej dátovej sady, možnosť medzi týmito módmi ľubovoľne prepínať a možnosť aktuálne zobrazený segment prepnúť do módu zobrazenia na celú obrazovku, zároveň možnosť všetky módy registrovať a prepínať tak, že manipuláciu s obrazom vrátane interaktívneho prehliadania rezov a otáčania zobrazenia je možné pozorovať synchrónne. Syngo.via umožňuje prezeranie snímok z CT, MR, PET, RTG, USG, automatické rozpoznávanie anatomických orientačných bodov pre identifikáciu orgánov, jednoduché porovnanie obrázkov z rôznych modalít a časov vedľa seba, 3D overview v móde MIP alebo hybrid MIP-VRT. Spracovanie obrazu: Odstránenie kostí, odstránenie postele, rovnobežné a radiálne rozsahy, zakrivené rozsahy, 2D a 3D referenčné čiary, 3D referenčný bod, nástroje interaktívnej segmentácie (vrátane: rast regiónu, automatická segmentácia orgánov a ďalšie nástroje poloautomatickej segmentácie), meranie objemu na segmentačných objektoch, automatické označovanie chrbtice a rebier, segmentácia pľúcnych uzlín pomocou nástroja na kvantifikáciu lézií, nástroj na navigáciu pľúcnych uzlín, nástroj časovej krivky pre 4D analýzu, nástroj na rýchlu kontrolu a vyhodnotenie zmien v pľúcach. V prípade MR zobrazenia sú dostupné všeobecné nástroje, vrátane výpočtov, korekcie pohybu, obrazového filtra, 2D/3D korekcie skreslenia, výpočtu ADC a b-hodnoty a skladania, integrovaný pracovný postup MR Neuro Perfusion, výsledky možno prenášať medzi pracovnými postupmi. Súčasťou platformy syngo.via je aj dostupný unikátny Cinematic VRT, špeciálny softvér na vytvorenie fotorealistického 3D obrazu z CT kde sú jednotlivé štruktúry tieňované a pseudozafarbené na základe HU. V záujme zachovania nediskriminačných podmienok obstarávania navrhujeme úpravu parametra nasledovne:

„Rekonštrukcia obrazov s korekciou rozptylu v rámci akvizičného alebo vyhodnocovaného príslušenstva a softvéru"

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v tomto bode vyhovuje žiadosti o nápravu, akceptuje návrh na zmenu parametra a upravuje znenie príslušného parametra, uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov. Nové znenie príslušného parametra je "Rekonštrukcia obrazov s korekciou rozptylu v rámci akvizičného alebo vyhodnocovaného príslušenstva a softvéru"

Verejný obstarávateľ vykoná nápravu a v súťažných podkladoch v rámci Prílohy č.1 v príslušných parametroch upraví znenie, ktoré publikuje na profile verejného obstarávateľa s farebným zapracovaním zmien.

II. Verejný obstarávateľ zamieta  žiadosť v nasledovných bodoch:

Bod č. 1:

V Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky v CT časti pre obe časti predmetu zákazky sa uvádza:

„Výkon generátora min. 50 kW"

Domnievame sa, že táto požiadavka môže diskriminovať niektorých uchádzačov, okrem iného aj našu spoločnosť. V prípade novej rady Symbia Pro.specta, zariadenie disponuje už novými najcitlivejšími detektormi STELLAR a Tin filtrom, preto nie je potrebný taký výkon RTG žiariča, ako u starších typov detektorov. Symbia Pro.Specta je vybavená detektorom poslednej generácie pre najlepšiu detekciu žiarenia. Tin filter - kV módy s dodatočnou filtráciou Sn pre spektrálne tvarovanie RTG zväzku. Tin filter (Sn) určený na redukciu dávky a optimalizáciu kontrastu pri mäkkých tkanivách. Filtre zlepšujú kvalitu výsledného obrazu. Röntgenka produkuje žiarenie s rôznymi vlnovými dĺžkami, a preto je potrebné zo zväzku maximálne odfiltrovať menej energetické zložky, ktoré nie sú využívané v rámci diagnostiky. Filtrácia zabezpečí lepšiu uniformitu v obraze a prispieva k zníženiu artefaktov. Redukuje RTG žiarenie s nižšou energiou, čím znižuje celkovú dávku a optimalizuje sa kontrast pri mäkkých tkanivách. Technológia Tin filter umožňuje zobrazovanie pri ultra nízkej dávke a súčasne zlepšuje kvalitu obrazu na rozhraní mäkkého tkaniva a vzduchu vďaka spektrálnemu tvarovaniu. Klinické skúsenosti tiež ukazujú, že znižuje artefakty vytvrdzovania lúča tzv. beam hardening a zlepšuje kvalitu obrazu pri kostných štruktúrach. Schválené technologické riešenie rady Symbia Pro.specta s integrovaným 16 rezovým CT zahŕňa RTG žiarič s výkonom generátora 32 kW a ekvivalentným výkonom generátora 80 kW. CT prístroj dosahuje izotropické rozlíšenie 0,35 mm, High-contrast rozlíšenie 2% MTF 15,0 Ip/cm. V zmysle vyššie uvedených skutočností a v záujme zachovania nediskriminačných podmienok obstarávania navrhujeme úpravu parametra nasledovne:

„Výkon generátora min. 50 kW, alebo ekvivaletný výkon generátora min. 80 kW"

Odpoveď:

V tomto bode verejný obstarávateľ návrh žiadateľa na zmenu parametra verejný obstarávateľ zamieta, nakoľko verejný obstarávateľ má za to že, jej cieľom nie je zabezpečiť predloženie po ponuky do súťaže. Verejný obstarávateľ má za to, že účelom námietky v tomto bode  je zabezpečiť možnosť predloženia ponuky s prístrojom nižšej kvality než tej, ktorá bola predmetom uskutočnených predbežných trhových konzultácií, ktorých sa tiež aktívne zúčastnil aj žiadateľ, s ich výsledkom bol oboznámený a nijakým spôsobom ich nerozporoval. Podľa priložených materiálov ako aj, z verejne dostupných informácií, uvedených na webovej stránke je zrejmé, že žiadateľ má k dispozícii verziu SPECT/CT xxx s výkonom generátora až do 75kW, alebo equivalentným výkonom až 187 kW.

Bod č. 3:

V Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky pre časť č.l predmetu zákazky sa uvádza:

„Rýchlosť rekonštrukcie dát minimálne 16 obrazov/sekundu"

Domnievame sa, že táto požiadavka môže diskriminovať niektorých uchádzačov, okrem iného aj našu spoločnosť. Nová rada zariadenia Symbia Pro.specta disponuje schváleným technologickým riešením s hodnotou rýchlosti rekonštrukcie dát 13 obrazov/sekundu. V záujme zachovania nediskriminačných podmienok obstarávania navrhujeme úpravu parametra nasledovne:

„Rýchlosť rekonštrukcie dát minimálne 16 obrazov/sekundu"

Odpoveď:

Žiadateľom navrhované znenie príslušného parametra je rovnaké ako uvádza verejný obstarávateľ v prílohe č. 1 súťažných podkladov - v opise predmetu zákazky. V prípade, ak zo strany žiadateľa v tomto bode došlo k chybe v písaní a žiadateľ mal v úmysle upraviť rýchlosť rekonštrukcie dát zo 16 na 13 obrázkov/sekundu, verejný obstarávateľ uvádza, že takýto návrh by zamietol. Rýchlosť rekonštrukcie dát ovplyvňuje možnosť rýchleho vyhodnotenia nasnímaného záznamu a rozhodovania o ďalšom postupe vyšetrenia.

Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 3 alebo odseku 4 oprávňuje žiadateľa podať námietky v tejto veci; to neplatí vo veciach, v ktorých podľa § 170 ods. 7 nemožno podať námietku.