OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Časť 1: Onkologický ústav sv. Alžbety

Technické požiadavky

Hybridný systém SPECT/ CT s možnosťou detekcie aj vysokých energií, s 2 detektormi

Možnosť separátnej SPECT akvizície, diagnostickej špirálovej CT akvizície, hybridnej SPECT/CT akvizície

Spracovanie SPECT, CT a hybridných SPECT/CT obrazov

SPECT časť

Dva plne digitálne detektory 1 ADC/1 PMT, UFOV minimálne ≥ 51 x 37 cm, hrúbka kryštálu 3/8 palca

Užitočné zorné pole obdĺžnikového detektora bez zrezania rohov

Minimálne 59 PMT

Maximálna vzdialenosť medzi detektormi s kolimátormi LEHR musí byť minimálne 70 cm

Možnosť vyšetrenia pacienta v sede / v stoji

Variabilné nastavenie uhla detektorov (minimálne 0/90/180°)

CW a CCW rotácia gantry

„Step and shoot“ detektorová rotácia

Kontinuálna detektorová rotácia

Automatické kontúrovanie pri SPECT a celotelových akvizíciách s automatickým nastavením bez tzv. „manual learning mode“ (učiaci mód)

Antikolízny systém

SW na kontrolu kvality hybridného systému s procesom kontroly kvality súčasne pre oba detektory

Minimálne 6 nezávislých energetických okien

Kolimátory

na každý detektor kolimátor pre nízke energie s vysokým rozlíšením – LEHR (low energy high resolution) alebo analogický so senzitivitou vo vzdialenosti 10 cm minimálne 200 cpm/µCi

Na každý detektor kolimátor pre nízke energie s veľmi vysokým rozlíšením – LEUHR (low energy ultra high resolution)

Na každý detektor kolimátor pre vysoké energie HE (high energy)

Na každý detektor kolimátor pre stredné energie ME (medium energy)

Pinhole kolimátor pre všeobecné použitie 99mTc, 123I a 131I

(Semi-) automatická výmena kolimátorov

Integrované EKG do vyšetrovacieho stola na kardiologické vyšetrenia

CT časť

Integrovaný diagnostický multislicový CT skener

Minimálne 16 axiálnych rezov na jednu rotáciu 360°

Počet rekonštruovaných rezov na jednu rotáciu 360° minimálne 32

Iteratívna rekonštrukcia na báze raw dát pre CT

Výkon generátora min. 50 kW

Nastaviteľné kV min. v rozsahu 80 – 130 kV

Automatické nastavenie optimálnej dávky žiarenia v závislosti od vyšetrovanej oblasti a veľkosti pacienta

Dĺžka skenu pre SPECT/CT rozsah min. 185 184 cm

Otvor gantry min. 70 cm

Stupnica CT hodnôt pre nastavenie okna -1024 až +3071 HU, možnosť rozšírenia stupnice CT hodnôt

Modulácia mA v priebehu skenovania na základe atenuácie (3D modulácia mA – simultánna uhlová a pozdĺžna modulácia) (požiadavka vyplývajúca z aktuálne platnej legislatívy v oblasti radiačnej ochrany).

Vyšetrovací stôl

Integrovaný dizajn stola na uloženie pacienta pre jednoduché polohovanie

Minimálna nosnosť pacientskeho stola 200 kg

Vyšetrovací stôl s možnosťou polohovania ktorejkoľvek časti tela pod SPECT detektormi bez nutnosti pohybovať s pacientom, všetky pohyby úložnej dosky aktivizované ručným ovládačom

Prispôsobený dizajn pacientskej palety SPECT/CT vyšetreniu s dĺžkou skenu 200 cm s minimálnou absorpciou fotónou pri 140 keV < 10 %

Možnosť otočenia stola na stranu bez prekážky (koľajnica a pod.)

Kontinuálna dĺžka skenu pre celotelové vyšetrenie min. 180 cm

Akvizičné príslušenstvo a softvér

Samostatný akvizičný počítačový systém

Možnosť prezerania obrazov z iných modalít s prepojiteľnosťou vo formáte DICOM 3.0.

Musí obsahovať protokoly: - DICOM Send/Receive - DICOM Query/Retreive - DICOM Archiving - DICOM Print - DICOM Worklist

Grafická karta s dvojmonitorovým výstupom

CD/DVD napaľovačka

Kompletná sada akvizičných protokolov: - Planárne statické a dynamické - Celotelové - SPECT - Hradlovaný (gated) SPECT - Dynamický SPECT - Celotelový SPECT

Klinický workflow pre snímanie kvantitatívnych SPECT štúdií v kBq/ml pre bežne používané rádiofarmaká

Kompletná sada akvizičných protokolov pre vyšetrenie jednotlivých orgánov: pľúca, srdce, mozog, pečeň, žlčník, štítna žľaza, obličky, nadobličky, kosti, GIT, prištítne telieska

Kompletná sada akvizičných protokolov pre samostatné CT vyšetrenia

CT - topogram, projekcie pri skenovaní – AP, PA, LAT

Maximálne rekonštruované FOV min. 70 cm pre potreby korekcie atenuácie

Automatická fúzia obrazov SPECT a CT

Systém využívajúci 3D adaptívnu korekciu deflekcie

Systém využívajúci CT ako referenčný obraz

Systém využívajúci meranú 3D PSF

Rekonštrukčný systém - 64-bit architektúra počítača

Algoritmus iteratívnej rekonštrukcie zohľadňujúci pohyb detektorov, deflexiu gantry, veľkosť a tvar kolimátorov

Softvér na rekonštrukciu obrazov s korekciou na zoslabenie, rozptyl a vplyv kolimátorov

2D iteratívna rekonštrukcia SPECT dát

3D iteratívna rekonštrukcia SPECT tomografických dát s resolution recovery

Automatická korekcia pohybu

Korekcia atenuácie na základe CT dát

Korekcia rozptylu

Kompletný softvér na 3D spracovanie CT dát

Rýchlosť rekonštrukcie dát minimálne 16 obrazov/sekundu

Softvér pre vyhodnotenie denných, mesačných a ročných testov kvality

Systém poskytujúci štandardizovanú absolútnu kvantifikáciu s čo najlepšou presnosťou minimálne pre 131I a 177Lu ako rutinnú súčasť klinickej akvizície

Softvér na redukciu kovových artefaktov a získane korigované obrazy musia byť použiteľné na korekciu atenuácie pre SPECT dáta

Vyhodnocovacie príslušenstvo a softvér

2 vyhodnocovacie stanice na báze server – klient („plávajúce“ licencie) s možnosťou hodnotenia na diaľku (vzdialený prístup). Minimálne 2 licencie uvedeného SW na spracovanie pacientskych štúdií (2 súčasní užívatelia).

HW pre vyhodnocovacie stanice s 21“ LCD farebnými diagnostickými monitormi

Grafická karta s dvojmonitorovým výstupom

CD/DVD napaľovačka

Možnosť archivácie fúzovaných SPECT/CT štúdií na CD/DVD

Prezeranie obrazov z iných zariadení s prepojiteľnosťou vo formáte DICOM 3.0.: - DICOM Send/Receive - DICOM Query/Retrieve - DICOM Archiving - DICOM Print - DICOM Worklist

Kompletné softvérové balíky pre spracovanie a kvantifikáciu vyšetrení NM - vyhodnotenie jednotlivých orgánov: pľúca, srdce, mozog, pečeň, štítna žľaza, obličky, nadobličky, kosti, GIT, prištítne telieska

Dodanie nového alebo rozšírenie existujúceho vyhodnocovacieho systému (syngo.via, IntelliSpace alebo podobný systém)

Volumetrická analýza vrátane rôznych módov vizualizácie MPR, MIP, VRT rovnakej dátovej sady, možnosť medzi týmito módmi ľubovoľne prepínať a možnosť aktuálne zobrazený segment prepnúť do módu zobrazenia na celú obrazovku, možnosť všetky módy registrovať a prepínať tak, že manipulácia s obrazom vrátane interaktívneho prehliadania rezov a otáčania zobrazenia je možné pozorovať synchrónne.

Kvantifikácia vychytávania rádiofarmaka v tkanive v jednotkách (k)Bq/ml pre rutinne využívané rádioizotopy

Kompletný softvérový balík na kvantitatívnu analýzu SPECT/CT a gated SPECT/CT pre perfúznu gamagrafiu myokardu + Normálová databáza – aktuálna verzia Corridor 4DM alebo analogický softvér – 1 licencia

Automatická 3D fúzia SPECT obrazov s inými zobrazovacími modalitami (MRI, PET, CT z iného prístroja)

Výstupné protokoly s parametrami CT vyšetrenia k odhadu dávky z daného vyšetrenia v rámci akvizičného alebo vyhodnocovacieho príslušenstva a softvéru

Neurologický softvér pre kvalitatívne a kvantitatívne porovnávanie obrazov mozgov s možnosťou kvantifikácie mozgovej perfúzie podľa regiónov s možnosťou porovnania s normálovou databázou (HMPAO, ECD), podpora dát z vyšetrenia SPECT vrátane kvantifikácie DATSCANu a porovnanie s normálovou databázou (I-FP-CIT) – 1 licencia

Analýza ROI, VOI i vo fúzovaných dátach

Rekonštrukcia obrazov s korekciou rozptylu v rámci akvizičného alebo vyhodnocovacieho príslušenstva a softvéru

Ďalšie príslušenstvo

Prepojené EKG záznamové zariadenie na hradlované (gated) kardiologické vyšetrenia

Ručný ovládač na pohyb gantry

Vozíky na všetky dodané kolimátory

Neintegrovaná UPS pre SPECT časť prístroja

Špeciálne príslušenstvo stola pre vyšetrenie mozgu

Diaľková diagnostika zariadenia

Pacientský monitor s rozhraním umožňujúcim ovládanie prístroja v akvizičnej miestnosti

Fixačné pruhy na znehybnenie tela, hlavy a nôh pacienta na vyšetrovacom stole

Pomôcky pre nukleárnu kardiológiu na polohovanie ramien pacienta

Všetky fantómy potrebné na kontrolu kvality SPECT a CT častí prístroja

Laminárny box (s tienením min. 50 mm Pb) pre rutinne používané diagnostické a terapeutické rádionuklidy, s CE certifikátom, s triedou čistoty vnútorného prostredia boxu A, s tienením boxu min. 10 mm Pb, v rámci pracovnej plochy otvor pre rádioaktívny odpad s tienením min. 30 mm Pb, v rámci pracovnej plochy otvor pre prístup k trezoru na 2 99mTc generátory s tienením min. 50 mm Pb (rádioaktívny odpad, trezor a merač aktivity je umiestnený priamo pod pracovnou plochou boxu), s 2 olovenými posuvnými sklami hrúbky min. 10 mm

| Služby |  |
| --- | --- |
| Doprava zariadenia na miesto inštalácie a inštalácia zariadenia |  |
| Zaškolenie pracovníkov na používanie zariadenia |  |
| Záručná doba SPECT/CT prístroja 2 roky |  |
| Záručná doba laminárneho boxu 2 roky |  |
| Servisná zmluva na obdobie 2 rokov, vrátane všetkých náhradných dielov |  |
| Pravidelná preventívna údržba podľa požiadaviek výrobcu |  |
| Pravidelná aktualizácia softvéru |  |
| Elektrické revízie 1x ročne |  |
| Dostupný servis SPECT/CT na Slovensku - nástup na opravu do 12 hodín, dodanie náhradných dielov do 24 hodín v pracovných dňoch |  |
| Dostupný servis laminárneho boxu na Slovensku - nástup na opravu do 24 hodín, dodanie náhradných dielov do 72 hodín v pracovných dňoch |  |
| Certifikácie a iné |  |
| Oficiálne stanovisko výrobcu k súladu s DICOM v anglickom/slovenskom jazyku pre akvizičnú a aj vyhodnocovaciu časť systému |  |
| ŠÚKL registrácia výrobku a licencia na dovoz, inštaláciu a servis rádioaktívnych zdrojov |  |
| Ročné predkladanie vyčísleného downtime počas servisných operácií |  |
| Časť 2: Univerzitná nemocnica Martin |
| Technické požiadavky |
| Hybridný systém SPECT/ CT s možnosťou detekcie aj vysokých energií, s najmenej 2 detektormi |
| Možnosť separátnej SPECT akvizície, diagnostickej špirálovej CT akvizície, hybridnej SPECT/CT akvizície |
| Spracovanie SPECT, CT a hybridných SPECT/CT obrazov |
| SPECT časť |
| Najmenej 2 plne digitálne detektory 1 ADC/1 PMT, hrúbka kryštálu 3/8 palca |
| Minimálne 59 PMT na 1 detektor |
| „Otvorené“ gantry |
| Možnosť vyšetrenia pacienta v sede / v stoji |
| Variabilné nastavenie uhla detektorov (minimálne pre vyšetrenia srdca do 90° a planárne A+P snímanie 180°) |
| CW a CCW rotácia gantry |
| „Step and shoot“ a „kontinuálna“ detektorová rotácia pri SPECT zázname |
| Automatické kontúrovanie pri SPECT a celotelových akvizíciách |
| Antikolízny systém |
| HW a SW na všetky potrebné kontroly kvality hybridného systému počas celej doby záručného servisu |
| Možnosť súčasného snímania minimálne 3 nezávislých energetických okien |
| Kolimátory |
| Na každý detektor kolimátor pre nízke energie s vysokým rozlíšením – LEHR (low energy high resolution) alebo analogický, napr. LEHRS, LEHR-HS, so senzitivitou vo vzdialenosti 10 cm minimálne 200 cpm/µCi |
| Na každý detektor kolimátor pre vysoké energie HE (high energy) |
| Pinhole kolimátor s vymeniteľnou vložkou s najmenším priemerom 4,0+/- 0.5 mm vhodný pre snímanie izotopu 131I |
| CT časť |
| Integrovaný plnohodnotný diagnostický multislicový CT skener s minimálne 24 riadkovým detektorom |
| Minimálne 16 axiálnych rezov na jednu rotáciu 360° |
| Implementácia iteratívnej rekonštrukcie low-dose nahrávky s kvalitnejším diagnostickým výstupom v porovnaní s filtrovanou rekonštrukciou |
| Výkon generátora min. 50 kW |
| Nastaviteľné kV min. v rozsahu 80 – 130 kV |
| Otvor gantry min. 70 cm |
| Modulácia mA v priebehu skenovania na základe atenuácie (3D modulácia mA – simultánna uhlová a pozdĺžna modulácia) (požiadavka vyplývajúca z aktuálne platnej legislatívy v oblasti radiačnej ochrany). |
| Vyšetrovací stôl |
| Integrovaný dizajn stola na uloženie pacienta pre jednoduché polohovanie |
| Minimálna nosnosť pacientskeho stola 200 kg |
| Pohyby úložnej dosky aktivizované ručným ovládačom |
| Prispôsobený dizajn pacientskej palety SPECT/CT vyšetreniu s absorpcoiu fotónov pri 140 keV < 10 % |
| Možnosť otočenia stola na stranu bez prekážky (koľajnica a pod.) |
| Kontinuálna dĺžka skenu pre celotelové vyšetrenie min. 180 cm |
| Akvizičné príslušenstvo a softvér |
| Samostatný certifikovaný akvizičný počítačový systém |
| Možnosť prezerania obrazov z iných modalít s prepojiteľnosťou vo formáte DICOM 3.0. |
| Musí obsahovať protokoly: - DICOM Send/Receive - DICOM Query/Retreive - DICOM Archiving - DICOM Print - DICOM Worklist |
| Grafická karta s dvojmonitorovým výstupom |
| CD+DVD napaľovačka |
| Kompletná sada akvizičných protokolov: - Planárne statické a dynamické - Celotelové - SPECT - Hradlovaný (gated) SPECT - Dynamický SPECT - Celotelový SPECT |
| Klinický workflow pre snímanie kvantitatívnych SPECT štúdií v kBq/ml pre bežne používané rádiofarmaká |
| Kompletná sada akvizičných protokolov pre vyšetrenie jednotlivých orgánov: pľúca, srdce, mozog, pečeň, žlčník, štítna žľaza, obličky, nadobličky, kosti, GIT, prištítne telieska |
| Kompletná sada akvizičných protokolov pre samostatné CT vyšetrenia |
| CT - topogram, projekcie pri skenovaní – AP, PA, LAT |
| Rekonštruované FOV minimálne 70 cm pre potreby korekcie atenuácie |
| Automatická fúzia obrazov SPECT a CT |
| Systém využívajúci 3D adaptívnu korekciu deflekcie |
| Systém využívajúci CT ako referenčný obraz |
| Systém využívajúci meranú 3D PSF |
| Rekonštrukčný systém - 64-bit architektúra počítača |
| Možnosť plnohodnotnej 2D diagnostickej nahrávky statickej alebo dynamickej štúdie bez kolimátorov vo všetkých klinicky dostupných konfiguráciách detektorov a lôžka |
| 2D iteratívna rekonštrukcia SPECT dát |
| 3D iteratívna rekonštrukcia SPECT tomografických dát |
| Automatická korekcia pohybu |
| Korekcia atenuácie na základe CT dát |
| Korekcia rozptylu |
| Kompletný softvér na 3D spracovanie CT dát |
| Softvér pre vyhodnotenie denných, mesačných a ročných testov kvality |
| Systém poskytujúci štandardizovanú absolútnu kvantifikáciu SUV a kBq/ml minimálne pre 131I a 177Lu ako rutinnú súčasť klinickej akvizície |
| Softvér na redukciu CT kovových artefaktov a získané korigované obrazy musia byť použiteľné na korekciu atenuácie pre SPECT dáta |
| Vyhodnocovacie príslušenstvo a softvér |
| 1 vyhodnocovacia stanica a príslušenstvo pre pripojenie do nemocničného archivačného (PACS) systému s možnosťou vzdialeného prístupu |
| HW pre vyhodnocovaciu stanicu s parametrami procesora, grafickej karty, operačnej pamäte a úložiska na úrovni doby realizácie zákazky |
| CD/DVD napaľovačka |
| Možnosť archivácie fúzovaných SPECT/CT štúdií na CD/DVD |
| Prezeranie obrazov z iných zariadení s prepojiteľnosťou v DICOM 3.0.: - DICOM Send/Receive - DICOM Query/Retrieve - DICOM Archiving - DICOM Print - DICOM Worklist |
| Kompletné softvérové balíky pre spracovanie a kvantifikáciu vyšetrení NM - vyhodnotenie jednotlivých orgánov: pľúca, srdce, mozog, pečeň, štítna žľaza, obličky, nadobličky, kosti, GIT, prištítne telieska |

Softvérové riešenie pre downsampling (napr. z akvizičnej matice 256x256 na 128x128 alebo 64x64) planárnych a SPECT nahrávok pred ich rekonštrukciou, umožňujúce uložiť DICOM výstupy v originálnom aj nižšom rozlíšení

Softvér pre 3D a volumetrické analýzy vrátane rôznych módov vizualizácie MPR, MIP, VRT

Kvantifikácia vychytávania rádiofarmaka v tkanive v jednotkách (k)Bq/ml pre rutinne využívané rádioizotopy

Kompletný softvérový balík na kvantitatívnu analýzu SPECT - zobrazovania perfúzie v myokarde + normálová databáza – aktuálna verzia Invia (Corridor) 4DM

Softvér pre fúzie obrazov SPECT resp. SPECT/CT s inými zobrazovacími modalitami (MRI, PET, CT z iných prístrojov)

Výstupné protokoly s parametrami CT vyšetrenia k odhadu dávky z daného vyšetrenia

Analýza ROI, VOI i vo fúzovaných dátach

Rekonštrukcia obrazov s korekciou rozptylu Rekonštrukcia obrazov s korekciou rozptylu v rámci akvizičného alebo vyhodnocovaného príslušenstva a softvéru

Ďalšie príslušenstvo

Prepojené EKG záznamové zariadenie na hradlované (gated) kardiologické vyšetrenia

Ručný ovládač na pohyb gantry

Vozíky na všetky dodané kolimátory

Neintegrovaná UPS pre SPECT časť prístroja

Špeciálne príslušenstvo stola pre vyšetrenie mozgu

Diaľková diagnostika zariadenia

Pacientský monitor s rozhraním umožňujúcim základné ovládanie prístroja v akvizičnej miestnosti a znázorňujúci v reálnom čase snímané zorné pole SPECT detektorov s možnosťou nastavenia perzistencie

Fixačné pruhy na znehybnenie tela, hlavy a nôh pacienta na vyšetrovacom stole

Pomôcky pre nukleárnu kardiológiu na polohovanie ramien pacienta

Všetky fantómy potrebné na kontrolu kvality SPECT a CT častí prístroja

Služby

Doprava zariadenia na miesto inštalácie a inštalácia zariadenia

Zaškolenie pracovníkov na používanie zariadenia

Záručná doba SPECT/CT a záručný servis prístroja 5 rokov

Servisná zmluva na obdobie 5 rokov, vrátane všetkých náhradných dielov

Pravidelná preventívna údržba podľa požiadaviek výrobcu

Pravidelná aktualizácia softvéru

Elektrické revízie 1x ročne

Dostupný servis SPECT/CT na Slovensku - nástup na opravu do 12 hodín, dodanie naskladnených náhradných dielov do 24 hodín v pracovných dňoch

Certifikácie a iné

Oficiálne stanovisko výrobcu k súladu s DICOM v anglickom/slovenskom jazyku pre akvizičnú a aj vyhodnocovaciu časť systému

ŠÚKL registrácia výrobku a licencia na dovoz, inštaláciu a servis rádioaktívnych zdrojov

Ročné predkladanie vyčísleného downtime počas servisných operácií