## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
1.2 CPV:
33111710-1 Angiografický spotrebný materiál
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uvedené pre každú časť samostatne
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie 48 mesiacov
Časť č. 1 - Angiografické sety
Položka č.1 | Sterilný angiografický set |  | ks | 7400
Položka č.2 | Sterilný neuro-intervenčný angiografický set |  | ks | 300
Časť č. 2 - Zavádzače, rekanalizačné 0.035‘‘vodiče a katétre
Položka č.1 | Mikro-zavádzače |  | ks | 20
Položka č.2 | Štandardné zavádzače |  | ks | 11820
Položka č.3 | Kink-rezistentné zavádzače s vlastnosťou guiding katétrov |  | ks | 2600
Položka č.4 | Samostatná hemostatická chlopňa |  | ks | 800
Položka č.5 | Rekanalizačné vodiče 0.035‘‘ ( eventualita 0.038‘‘) |  | ks | 4080
Položka č.6 | Hydrofílny angiografický katéter |  | ks | 400
Časť č. 3 - Diagnostické katétre a vodiče
Položka č.1 | Diagnostické katétre pre prehľadnú angiografiu |  | ks | 3640
Položka č.2 | Diagnostické katétre pre selektívnu angiografiu |  | ks | 6040
Položka č.3 | Diagnostický vodič |  | ks | 200
Časť č. 4 - 0.014‘‘a 0.035‘‘vodiče – zamerané na výbornú manévrovateľnosť
Položka č.1 | 0.014‘‘vodič |  | ks | 200
Položka č.2 | 0.035‘‘vodič |  | ks | 500
Časť č. 5 - Rekanalizačné vodiče a mikrokatétre
Položka č.1 | Vodiče 0.014´´ koncepcie |  | ks | 100
Položka č.2 | Vodiče 0.018´´ koncepcie |  | ks | 1000
Položka č.3 | Mikrokatétre s vodičmi |  | ks | 50
Časť č. 6 - Rekanalizačné vodiče na prechod stenózami 0.014‘‘a 0.018‘‘ koncepcie
Položka č.1 | Vodiče 0.014‘‘ |  | ks | 200
Položka č.2 | Vodiče 0.018‘‘ |  | ks | 1600
Časť č. 7 - Manometrické PTA striekačky
Položka č.1 | Manometrické PTA striekačky |  | ks | 5000
Časť č. 8 - Štandardné PTA balóny
Položka č.1 | PTA balónkové katétre na 0.014´´ vodič |  | ks | 200
Položka č.2 | PTA balónkové katétre na 0.018´´ vodič |  | ks | 1800
Položka č.3 | PTA balónkové katétre na 0.035´´ vodič |  | ks | 2400
Časť č. 9 - DCB balóny
Položka č.1 | 0.035´´ DCB balóny |  | ks | 1400
Položka č.2 | 0.018´´ DCB balóny |  | ks | 500
Časť č. 10 - Špeciálne 4F DCB balóny
Položka č.1 | Špeciálne 4F DCB balóny |  | ks | 800
Časť č. 11 - Špeciálny DCB balón (sirolimus)
Položka č.1 | Špeciálne DCB balóny (sirolimus) |  | ks | 300
Časť č. 12 - Špeciálny scóringový balón
Položka č.1 | Špeciálny scóringový balón |  | ks | 140
Časť č. 13 - Špeciálne balóny s kontrolovanou dilatáciou
Položka č.1 | Špeciálne balóny s kontrolovanou dilatáciou |  | ks | 720
Časť č. 14 - Balónikový katéter na expanziu aortálnych stentgraftov
Položka č.1 | Balónikový katéter s efektívnou dĺžkou 65 cm |  | ks | 130
Položka č.2 | Balónikový katéter s efektívnou dĺžkou 100 cm |  | ks | 130
Časť č. 15 - Stenty a balóny veľkých priemerov
Položka č.1 | Aortálne stenty |  | ks | 20
Položka č.2 | Arteriálny/venózny PTA katéter na veľký priemer ciev |  | ks | 20
Časť č. 16 - 4F samo-expandovateľné stenty
Položka č.1 | Stent |  | ks | 20
Časť č. 17 - 5F samo-expandovateľný stent ( BMS )
Položka č.1 | 5F samo-expandovateľný stent ( BMS ) |  | ks | 500
Časť č. 18 - 6F samo-expandovateľné stenty
Položka č.1 | Suprainguinálne stenty |  | ks | 240
Položka č.2 | Infrainguinálne stenty |  | ks | 240
Časť č. 19 - Balón-expandovateľné suprainguinálne Co-Cr stenty
Položka č.1 | Balón-expandovateľné suprainguinálne Co-Cr stenty |  | ks | 548
Časť č. 20 - Periférny balón-expandovateľné stenty
Položka č.1 | Periférny balón-expandovateľné stenty |  | ks | 12
Časť č. 21 - Špeciálne super-flexibilné stenty ( do femoro-popliteálnej oblasti )
Položka č.1 | Špeciálne super-flexibilné stenty ( do femoro-popliteálnej oblasti ) |  | ks | 240
Časť č. 22 - Renálne stenty
Položka č.1 | Renálne stenty |  | ks | 40
Časť č. 23 - Venózne stenty
Položka č.1 | Venózne stenty |  | ks | 52
Časť č. 24 - DES samo-expandibilné stenty
Položka č.1 | DES samo-expandibilné stenty |  | ks | 600
Časť č. 25 - Balón-expandovateľné infrainguinálne DES stenty
Položka č.1 | Balón-expandovateľné infrainguinálne DES stenty |  | ks | 120
Časť č. 26 - Periférne cievne stentgrafty samo-expandibilné
Položka č.1 | Periférne cievne stentgrafty samo-expandibilné, typ 1 |  | ks | 30
Položka č.2 | Periférne cievne stentgrafty samo-expandibilné, typ 2 |  | ks | 30
Časť č. 27 - Periférne cievne stentgrafty balón-expandibilné
Položka č.1 | Periférne cievne stentgrafty balón-expandibilné |  | ks | 120
Časť č. 28 - Revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter
Položka č.1 | Revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter |  | ks | 100
Časť č. 29 - Revaskularizačný trombolytický katéter
Položka č.1 | Revaskularizačný trombolytický katéter |  | ks | 500
Časť č. 30 - Súturový uzatvárací systém
Položka č.1 | Cievne uzávery |  | ks | 2000
Časť č. 31 - Cievne oklúdery
Položka č.1 | Cievne oklúdery |  | ks | 100
Časť č. 32 - Embolizačný materiál a katétre
Položka č.1 | Pevný uvoľňovaný embolizačný materiál – coily |  | ks | 100
Položka č.2 | Detacher – uvolňovač coilov |  | ks | 40
Položka č.3 | Mikrokatétre |  | ks | 60
Položka č.4 | Tekutý embolizačný materiál |  | ks | 16
Položka č.5 | Mikrokatétre na tekutý embolizačný materiál |  | ks | 16
Časť č. 33 - Pevný embolizačný materiál
Položka č.1 | Nefixované coily |  | ks | 480
Položka č.2 | Fixované (odpojiteľné) coily |  | ks | 100
Položka č.3 | Fixované (detachable) coily s vnútornou vrstvou hydrofílneho polyméru |  | ks | 100
Položka č.4 | Regulátor odpájania (detacher) |  | ks | 100
Položka č.5 | Embolizačné mikročastice |  | ks | 20
Časť č. 34 - Kaválne filtre
Položka č.1 | Kaválny filter |  | ks | 48
Položka č.2 | Kaválny extraktor |  | ks | 24
Časť č. 35 - Aterektomický systém
Položka č.1 | Aterektomické katétrové systémy |  | ks | 12
Položka č.2 | Kompatibilná pohonná jednotka |  | ks | 12
Časť č. 36 - Kombinovaný aterektomicko-trombektomický systém
Položka č.1 | Aterektomicko-trombektomické katétre kompatibilné so zdrojovou jednotkou – konzolou aterektomického systému s aktívnou aspiráciou |  | ks | 20
Položka č.2 | Kompatibilné vodiče k aterektomicko-trombektomickým katétrom |  | ks | 20
Časť č. 37 - Hybridný aterektomický systém
Položka č.1 | Aterektomický katéter |  | ks | 120
Položka č.2 | Kompatibilný 0.014´´ vodič |  | ks | 120
Časť č. 38 - Mechanická trombektómia
Položka č.1 | Trombektomický katéter typ č. 1 |  | ks | 600
Položka č.2 | Trombektomický katéter typ č. 2 |  | ks | 20
Položka č.3 | Dočasný periprocedurálny kaválny filter |  | ks | 20
Časť č. 39 - Intravaskulárna litotripsia
Položka č.1 | Intravaskulárne litotriptické katétre |  | ks | 260
Časť č. 40 - EKOS katétre
Položka č.1 | EKOS katétre |  | ks | 100
Časť č. 41 - RDN - Renálna denervácia
Položka č.1 | Súprava katétrov na renálnu denerváciu |  | ks | 28
Časť č. 42 - Re-entry katéter
Položka č.1 | Re-entry katéter |  | ks | 140
Časť č. 43 - Štandardné aortálne stentgrafty a príslušenstvo
Položka č.1 | Hrudný stentgraft |  | ks | 120
Položka č.2 | Brušný stentgraft – bifurkačný (telo brušného stentgraftu) |  | ks | 48
Položka č.3 | Brušný stentgraft - predĺžovacie nožičky (kontralaterálne extenzie) |  | ks | 120
Položka č.4 | Brušný stentgraft – predĺžovacie nožičky (pánvové extenzie) |  | ks | 24
Položka č.5 | Brušný stentgraft - brušná extenzia |  | ks | 24
Položka č.6 | Brušný stentgraft – aortálny tubus |  | ks | 8
Položka č.7 | Brušný stentgraft - Aorto-Uni-Iliakálny stentgraft (AUI) |  | ks | 4
Položka č.8 | Fixačný systém na hrudný a brušný stentgraft |  | ks | 12
Položka č.9 | Zavádzače |  | ks | 320
Položka č.10 | PTA balón |  | ks | 280
Časť č. 44 - Štandardné a neštandardné aortálne stentgrafty a príslušenstvo
Položka č.1 | Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - proximálna časť |  | ks | 40
Položka č.2 | Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - distálna časť |  | ks | 12
Položka č.3 | Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátky krčok aneuryzmy – bifurkovaná časť |  | ks | 40
Položka č.4 | Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátky krčok aneuryzmy – tubulárna časť |  | ks | 84
Položka č.5 | Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, pre veľmi angulovaný kŕčok aneuryzmy, s oceľovým Z stentom – bifurkačný |  | ks | 4
Položka č.6 | Stentgraft brušný bifurkačný „ iliac branch “ s odstupom pre pokračujúcu brušnú aneuryzmu spoločnej ilickej a externej ilickej tepny |  | ks | 16
Položka č.7 | Stentgraft hrudný tubulárny pre reparácie B - disekcií aorty |  | ks | 48
Položka č.8 | Stent aortálny pre reparácie B – disekcií |  | ks | 48
Položka č.9 | Stentgraft aortálny tubulárny proximálny pre juxtarenálne a / alebo thorako - abdominálne aneuryzmy |  | ks | 24
Položka č.10 | Stentgraft aortálny bifurkačný distálny pre reparácie juxtarenálnych a thorako - abdominálnych aneuryziem |  | ks | 24
Položka č.11 | Stent do žilného riečiska |  | ks | 40
Položka č.12 | Zavádzač štandardný bez ihly a vodiča röntgenkontrastná špička |  | ks | 40
Položka č.13 | Extraveľký zavádzač, pre aortálne intervencie |  | ks | 60
Položka č.14 | Zavádzač špeciálny vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,038 inch. |  | ks | 90
Položka č.15 | Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 90 cm |  | ks | 20
Položka č.16 | Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 55 cm |  | ks | 20
Položka č.17 | Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,035 inch. |  | ks | 20
Položka č.18 | Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 40 cm hydrofilný |  | ks | 20
Položka č.19 | Hydrofilné vodiče |  | ks | 800
Položka č.20 | Vodič extra tuhý 0,035 inch. |  | ks | 200
Položka č.21 | Vaskulárny extraktor aortálny |  | ks | 20
Položka č.22 | Vaskulárny extraktor periférny |  | ks | 20
Časť č. 45 - Extraktory/snare
Položka č.1 | 1-slučka |  | ks | 40
Položka č.2 | Multi-slučka |  | ks | 12
Časť č. 46 - Transradiál
Položka č.1 | PTA katétre na 0.018´´ vodič (Rx) |  | ks | 80
Položka č.2 | PTA katétre na 0.018´´ vodič (OTW) |  | ks | 160
Položka č.3 | Podporný katéter |  | ks | 160
Položka č.4 | Radiálne nízkoprofilové zavádzače |  | ks | 80
Položka č.5 | Mikrokatéter |  | ks | 80
Položka č.6 | Dvoj-vrstvový samo-expandibilný špeciálny stent ( micromesh ) |  | ks | 80
Časť č. 47 - Špeciálne dlhé DCB balóny 0.035´´
Položka č.1 | Špeciálne dlhé DCB balóny 0.035´´ |  | ks | 280
Časť č. 48 - DES samo-expandovateľné stenty ( sirolimus / amphilimus )
Položka č.1 | DES samo-expandovateľné stenty ( sirolimus ) |  | ks | 320
Časť č. 49 - Neuro A
Položka č.1 | Sondovacie selektívne katétre |  | ks | 80
Položka č.2 | Intrakraniálne mikrokatétre |  | ks | 80
Položka č.3 | Odsávací systém katétre na proximálny uzáver |  | ks | 40
Položka č.4 | Odsávací systém katétre na distálny uzáver |  | ks | 40
Položka č.5 | Odsávací systém - aspiračná tuba |  | ks | 200
Položka č.6 | Odsávací systém - kanister |  | ks | 200
Položka č.7 | 8/6 F dlhý neurovaskulárny sheath |  | ks | 80
Časť č. 50 - Neuro E
Položka č.1 | Odpútateľný neurovaskulárny remodelačný stent |  | ks | 8
Položka č.2 | Odpútavací kábel |  | ks | 8
Položka č.3 | Revaskularizačný stent |  | ks | 60
Položka č.4 | Intrakraniálny support katéter |  | ks | 10
Položka č.5 | Balónikový vodiaci katéter |  | ks | 10
Položka č.6 | Tekuté neadhezívne embolizačné činidlo |  | ks | 8
Položka č.7 | Mikrokatétre na tekuté embolizačné činidlo |  | ks | 10
Položka č.8 | Odpútateľné intrakraniálne coily |  | ks | 12
Položka č.9 | Odpútavač intrakraniálnych coilov |  | ks | 12
Položka č.10 | Mikrokatétre na implantáciu coilov a stentov ( stent-retrieverov ) - typ A |  | ks | 40
Položka č.11 | Mikrokatétre na implantáciu coilov a stentov ( stent-retrieverov ) - typ B |  | ks | 40
Časť č. 51 - Neuro G
Položka č.1 | Stent-retriever |  | ks | 20
Položka č.2 | Intrakraniálny katéter na distálny prístup 5 F |  | ks | 40
Položka č.3 | Intrakraniálny katéter na distálny prístup 6 F |  | ks | 180
Položka č.4 | Mikrokatéter |  | ks | 30
Položka č.5 | Intrakraniálne tekuté embolizačné činidlo |  | ks | 4
Časť č. 52 - ŠZM prevažne na akútne neurointervencie, vrátane stentového systému s PTA balónikovým systémom
Položka č.1 | Neurointervenčné vodiče |  | ks | 240
Položka č.2 | Distálne mikrokatétre |  | ks | 40
Položka č.3 | Balónkový guide katéter |  | ks | 220
Položka č.4 | Nebalónkový guide katéter |  | ks | 40
Položka č.5 | Intrakraniálny stentový systém |  | ks | 8
Položka č.6 | Intrakraniálny PTA balónikový katéter |  | ks | 8
Časť č. 53 - Neuro P
Položka č.1 | Tromboembolický extraktor |  | ks | 80
Položka č.2 | Tromboembolický extraktor špeciálne na M3 úsek |  | ks | 20
Položka č.3 | Špeciálne neurointervenčné vodiče 0.014´´ koncepcie s CoCr špičkou |  | ks | 10
Položka č.4 | Špeciálne neurointervenčné vodiče veľkosti 0.008´´, 0.010´´a 0.014´´ |  | ks | 10
Položka č.5 | Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.014´´ |  | ks | 10
Položka č.6 | Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.018´´ |  | ks | 10
Časť č. 54 - Dvoj-stent karotídy
Položka č.1 | Closed cell flexibílny stent |  | ks | 180
Časť č. 55 - Nepovlečené stenty ( BMS ) pre perkutánne rádiologické intervencie - karotické ( closed cell dizajn )
Položka č.1 | Karotické stenty (closed cell dizajn) |  | ks | 20
Časť č. 56 - Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - emboloprotekcia (EPD - embolic protection device) - periférna
Položka č.1 | Závislý filter na vodiči |  | ks | 320
Časť č. 57 - Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - emboloprotekcia (EPD - embolic protection device) - karotická (skupiny č. 1)
Položka č.1 | Nezávislý pohyblivý emboloprotekčný filter |  | ks | 120
Časť č. 58 - Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - emboloprotekcia (EPD - embolic protection device) - periférna (skupiny č. 2)
Položka č.1 | Proximálna balóniková emboloprotekcia |  | ks | 20
Časť č. 59 - Katéter elektrofyziologický dekapolárny a viacpolárny
Položka č.1 | Zavádzač s flexibilným koncom |  | ks | 60
Časť č. 60 - Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie špeciálne
Položka č.1 | Vodič 0,014´´ |  | ks | 280
Položka č.2 | Vodič 0,035´´ |  | ks | 1200
Časť č. 61 - ŠZM na 4F kompatibilnú intervenciu periférnych tepien
Položka č.1 | Samoexpandovateľné stenty |  | ks | 400
Položka č.2 | Support katétre |  | ks | 100
Položka č.3 | Vodiče na intervenciu 4 F konceptu 0.018 ´ |  | ks | 320
Položka č.4 | Zavádzač na koncept 4 F – crossover intervenciu |  | ks | 200
Položka č.5 | PTA balónikové katétre 4F konceptu |  | ks | 800
Položka č.6 | DCB PTA balónikové katétre 4 F konceptu |  | ks | 360
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 1 - Angiografické sety
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: ŠZM pre intervenčnú angiológiu zameraný na sterilný angiografický set a neuro-set použiteľný pri diagnostickom aj terapeutickom intervenčnom výkone u cievneho pacienta
Položka č. 1 - Sterilný angiografický set
1.1 | miska, v ktorej je set uložený - 1x
1.2 | miska 120 ml, optimálne transparentná - 1x
1.3 | miska 500 ml - farebná ( napr. modrá ) - 1x
1.4 | skalpel č. 11 s dlhou rukoväťou - 1x
1.5 | striekačka 2 ml - 1x
1.6 | striekačka 10 ml - 2x
1.7 | striekačka 20 ml - 1x
1.8 | ihla zelená, 21G; 0,8x40mm - 1x
1.9 | vysokotlaková hadička, 75 cm, min. 79 bar - 1x
1.10 | náplasť 9x10cm - 1x
1.11 | rukavice č. 7,5 bez prášku - 2x
1.12 | gázové štvorce 10 x 10 cm - 5x
1.13 | tampóny č. 5 - 15x
1.14 | pean z plastu - 1x
1.15 | ochranný vak na štít a zosilňovač, transparentný 120x120cm - 2x
1.16 | rúškovanie angiografického stola minim.rozmer 225x340cm - 1x
1.17 | rúško s lepiacou stranou, min. rozmer 72x50cm - 1x
1.18 | savá rúška min. rozmer 30x40cm - 1x
1.19 | papierové utierky min. rozmer 40x30 cm - 2x
1.20 | plášť L - 1x
1.21 | plášť XL, vhodné zvlášť zabalený - 1x
1.22 | vodiaci drôt J minimálne 260cm, 0.035´´ - 1x
1.23 | miska na vodiaci drôt , min. 1200 ml - 1x
1.24 | punkčná ihla; 18G; 1,3x70mm - 1x
1.25 | rúško na krytie stolíka, min. rozmer 90x140cm - 1x
1.26 | lepiaci štítok - 1x
Položka č. 2 - Sterilný neuro-intervenčný angiografický set
Operačný rúškovací zavádzací set pre neurointervenčné diagnostické aj terapeutické výkony, musí pozostávať z uvedených položiek:
2022-01-02 | angiografická rúška na pacienta, 225 x 340 cm, s transparentným okrajom - 1 x
2022-02-02 | vodiaci drôt J3, 0,035”, dĺžka 260 cm - 1x
2022-03-02 | punkčná ihla 18G, 70 mm - 1x
2022-04-02 | Y-konektor, 1 ks samostatne zabalený - 3x
2022-05-02 | trojcestný kohút, ON-verzia - 3x
2022-06-02 | jednorazový angiografický operačný plášť veľ. L, materiál SMS - 1x
2022-07-02 | jednorazový angiografický operačný plášť veľ. XL, materiál SMS, oba samostatne zabalené - 2x
2022-08-02 | miska na uloženie setu o rozmere 31 x 29 x 5 cm - 1x
2022-09-02 | miska na uloženie vodiča, so zábranou proti dislokácii vodiča 1200 ml - 1x
2022-10-02 | miska transparentná na kontrastnú látku 120 ml - 1x
2022-11-02 | miska modrá na preplachový roztok 500 ml - 1x
2022-12-02 | skalpel č. 11, s dlhou plastovou rukoväťou - 1x
2.13 | ochranný transparentný kryt na štít a zosilňovač 120 x 120 cm, 1 ks samostatne zabalený - 2x
2.14 | injekčná striekačka 2 ml LS - 1x
2.15 | injekčná striekačka 10 ml LS - 6x
2.16 | injekčná striekačka 20 ml LS - 5x
2.17 | injekčná striekačka s gumeným piestom a so závitom 2 ml LL - 1x
2.18 | injekčná striekačka s gumeným piestom a so závitom 10 ml LL - 1x
2.19 | injekčná ihla 21G (0,8 x 40 mm), zelená - 1x
2.20 | náplasť 9 x 10 cm - 1x
2.21 | operačné chirurgické rukavice bezpúdrové č. 7.5 - 2 páry
2.22 | operačné chirurgické rukavice bezpúdrové č. 7.0 - 1 pár
2.23 | gázové štvorce 10 x 10 cm 8-vrstvové - 30x
2.24 | tampóny veľ. 5 (60 mm) - 20 x
2.25 | krycia rúška s lepiacou stranou, 75 x 90 cm, samostatne zabalené - 1x
2.26 | savá rúška 40 x 60 cm - 1x
2.27 | papierové utierky 57 x 37 cm - 2x
2.28 | rúška na zakrytie operačného stolíka 100 x 150 cm, set je v nej zabalený - 1x
2.29 | Celý set musí byť kompletne zabalený v sterilnom transparentnom obale
Časť č. 2 - Zavádzače, rekanalizačné 0.035‘‘vodiče a katétre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Zavádzače slúžia ako cievne vstupy pri intervencii do tepnového a žilového systému, sú súčasťou každej intervenčnej procedúry, diagnostiky ako aj liečby. Vyžadujú sa zavádzače na širokú škálu využitia, v rozsahu od 4 – 11 F, v prevedení štandardných zavádzačov, ako aj zavádzačov použiteľných ako guiding katétre resp. kink-rezistentných zavádzačov, ako aj mikrozavádzačov. Ako súčasť materiálu požadujeme aj samostatnú hemostatickú chlopňu, hydrofílne rekanalizačné 0.035‘‘vodiče a podporný hydrofílny katéter.
Položka č. 1 - Mikro-zavádzače
1.1 | Optimálne sa zužujúce zavádzače vo veľkostiach minimálne 4 -6 F a v dĺžke medzi 5 – 7 cm, dodávané s vodičom, veľkosti 0.025‘‘.
Položka č. 2 - Štandardné zavádzače
2.1. | Zužujúce sa zavádzače v rôznych KIT-och na optimálnu penetráciu s anti-kinking vlastnosťou, s hemostatickou chlopňou, vo veľkostiach 4 – 11 F a dĺžke medzi 10 – 25 cm
Položka č. 3 - Kink-rezistentné zavádzače s vlastnosťou guiding katétrov
2022-01-03 | Vysoko kink-rezistentné zavádzače so špirálou s nehrdzavejúcej ocele v PTFE obale s charakterom guiding katétra s hydrofílnym koncom na ľahkú penetráciu. Musia byť atraumatické, konštruované na diagnostiku a intervencie v periférnych tepnách, renálnych aj karotických tepnách. Ukončenie zavádzača by malo byť minimálne v rovnom a zakrivenom ukončení, minimálne vo veľkostiach 5 – 8 F a dĺžkach 45 – 90 cm
Položka č. 4 - Samostatná hemostatická chlopňa
2022-01-04 | Samostatná hemostatická chlopňa kompatibilná so zavádzačmi minimálne do veľkosti 7 F, zabráňujúca krvácaniu a nasatiu vzduchu do zavádzača
Položka č. 5 - Rekanalizačné vodiče 0.035‘‘ ( eventualita 0.038‘‘)
2022-01-05 | Rekanalizačné 0.035‘‘ hydrofílne nitinolové vodiče pokryté polyuretanom wolfrámu a potiahnuté hydrofílnym polymérom. Musia byť v rôznych dĺžkach, vrátane 300 cm, s rôznym zakrivením vrátane: rovné, v uhle, zakrivením v tvare J a v dvojotom zakrivení
Položka č. 6 - Hydrofílny angiografický katéter
2022-01-06 | Požadovaný hydrofílny angiografický katéter určený pre angiografické procedúry v perifénych a neurálnych tepnách. Musí mať distálny hydrofílny coating v prevedení 4 resp. 5 F, kompatibilné s 0.035‘‘resp. 0.038‘‘vodičom, v prevedení straight a vertebral, minimálne v dĺžke 100 cm
Časť č. 3 - Diagnostické katétre a vodiče
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na kompletné diagnostické portfólio intervenčnej angiológie a zároveň materiál určený na terapeutické použitie pri intervenciach na cievnom systéme všeobecne, katétre a vodiče.
Položka č. 1 - Diagnostické katétre pre prehľadnú angiografiu
1.1 | Široká škála diagnostických a terapeutických vodiacich katétrov v rôznych dĺžkach a veľkostiach (F) so širokým diagnostickým aj terapeutickým využitím určených pre prehľadnú angiografiu - vo veľkostiach katétrov 4 a 5 F a vybraných 6 F. Požadované katétre sú: Pigtail a Straight, môže byť aj Universal Flush.
Položka č. 2 - Diagnostické katétre pre selektívnu angiografiu
2.1. | Požadovaná široká škála diagnostických katétrov pre selektívnu angiografiu s dĺžkami katétrov podľa vybraných typov medzi 65 - 125 cm, v základných tvaroch katétrov minimálne vo vyhotovení: Vertebral katéter, Berenstein katéter, Simmons katéter a Cobra katéter.
2.2. | Dodané portfólio môže obsahovať aj široký rozsah katétrov – napr.: Multipurpose ( vrátane subintimálneho katétra), Renal Double Curve katétra, Cobra ( C1, C2, C3 ), Sheperd Hook I a II, Celiac Trunk, J Corve I, II, III, Sidewinder Simmons katéter ( SIM 1, 2, 3, 4 ), Headhunter I a III, Newton III a IV, Mani katéter, Bentson-Hanafee-Wilson I, II, a III.
Položka č. 3 - Diagnostický vodič
2022-01-03 | Požadovaný diagnostický guidewire v zakončení rovný a/alebo J, nevyhnutný v dĺžke minimálne 240 cm a 0.035´´ rozmere, dopĺňujúce môžu byť aj iné rozmery
Časť č. 4 - 0.014‘‘a 0.035‘‘vodiče – zamerané na výbornú manévrovateľnosť
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované 0.014‘‘a 0.035‘‘vodiče so zameraním na výbornú manévrovateľnosť, v rámci širokého spektra intervencií.
Položka č. 1 - 0.014‘‘vodič
1.1 | Vyžadujeme 0.014‘‘vodič vhodný na prechod komplexnými a tortuóznymi anatomickými štruktúrami, ako aj s možnosťou adekvátneho supportu pri ťažkých periférnych intervenciách, požadované sú v dĺžke 180 a 300 cm, koniec vodiča musí byť v rovnom ako aj J zakončení, optimálne distálna časť radiopacitná v dĺžke 3 cm, flexibílny vodič, zakončenie vodiča v prevedení soft alebo supersoft.
Položka č. 2 - 0.035‘‘vodič
2.1. | Vyžadujeme 0.035‘‘vodič, ideálne a ľahko ovládateľný a riaditeľný vodič, pre všetky intervenčné procedúry, umožňujúci prístup aj do ktorejkoľvek ťažko prístupnej tepny, excelentne vizualizovaný, jadro vodiča má byť oceľové so silikónovým coatingom, požadujeme s rovným aj ohnutým koncom vodiča, v dĺžke 180 a 300 cm, s pribaleným torquerom.
Časť č. 5 - Rekanalizačné vodiče a mikrokatétre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované špeciálne rekanalizačné periférne vodiče, mikrokatétre a kombinované mikrokatétre s vodičmi na intervencie tepien končatín, vrátane rekanalizácie chronických kalcifikovaných lézií.
Položka č. 1 - Vodiče 0.014´´ koncepcie
1.1 | Určené primárne na rekanalizáciu - prechody stenózami a uzávermi tepien predkolenia vrátane nohy vrátane plantárnej loop techniky, trombotických, fibrotických, fibrokalcifikačných a vysokokalcifikovaných lézií v dĺžkach vybraných vodičov 180 resp. 200 cm a 300 cm, zaťaženie špičky vodičov od 1.0 gf do 40.0 gf
Položka č. 2 - Vodiče 0.018´´ koncepcie
2.1. | Určené primárne na rekanalizáciu - prechody stenózami a uzávermi tepien nad kolenom, vrátane, trombotických, fibrotických, fibrokalcifikačných a vysokokalcifikovaných lézií v dĺžkach vybraných vodičov 200, 235 a 300 cm so zaťažením špičky podľa druhu vodiča od 4.0 gf do 30.0 gf.
Položka č. 3 - Mikrokatétre s vodičmi
2022-01-03 | Mikrokatétre so zavedenými vodičmi s možnosťou aplikácie kontrastu a terapeutických aj embolizačných látok v dĺžkach katétrov 105 a 125 cm a vybraných aj 150cm s veľkosťou hydrofílnych častí katétrov 1.9 a 2.6 Fr a veľkostiach vodičov 0.018´´, 0.021´´ a 0.027´´.
Časť č. 6 - Rekanalizačné vodiče na prechod stenózami 0.014‘‘a 0.018‘‘ koncepcie
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Špeciálne rekanalizačné vodiče na použitie v periférnom tepnovom systéme končatín, na prechod závažnými stenózami resp. uzávermi tepien.
Položka č. 1 - Vodiče 0.014‘‘
1.1 | 0.014‘‘vodiče na použitie v periférnom tepnovom systéme na femoro-popliteálnu a krurálnu oblasť, s možnosťou použitia aj hybridného vodiča v prevedení nitinolol/oceľ a vodičov na CTO s primárnym určením na intraluminálne rekanalizácie. Požadované sú 3 typy špičiek s variáciou priemerov a vzostupnou tuhosťou špičky pre prechod oklúziami,. Zároveň je požadovaný aj koronárny/periférny vodič v dĺžke 300 cm v rovnom a J zakončení s 3 cm radiopacitným koncom, hydrofílny a v rôznych hmotnostiach ( tuhostiach ).
Položka č. 2 - Vodiče 0.018‘‘
2.1. | 0.018‘‘vodiče určené na rekanalizáciu stenóz a uzáverov, vhodné je prevedenie minimálne v 3 druhoch vodiča, vodiče majú možnosť úpravy špičky podľa potreby, vodiče musia byť schopné robiť potrebný support pri intervencii, zároveň musia byť schopné prechodu léziami a musia byť minimálne v dĺžke 300 cm.
Časť č. 7 - Manometrické PTA striekačky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované sú manometrické PTA striekačky s možnosťou použitia aj pri vysokotlakovej insuflácií.
Položka č. 1 - Manometrické PTA striekačky
1.1 | Manometrické PTA striekačky, na použitie k liečbe PTA štandardným alebo DCB balónom a implantáciu balón-expandovateľných stentov, s objemom striekačky v rozmedzí minimálne 25 – 35 ml a tlakom insuflácie minimálne do 25 atm.
Časť č. 8 - Štandardné PTA balóny
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: PTA katétre/balóny určené na štandardnú PTA procedúru, dilatáciu periférneho cievneho systému-arteriálneho a venózneho Požadujeme štandardné PTA katétre/balóny určené na liečbu periférneho cievneho systému angioplastikou. Požadujeme balóny v kompatibilite na 0.014´´, 0.018´´ a 0.035´´ vodiče. Portfólio musí obsahovať široké priemery a dĺžky balónov, na 0.018´´ a 0.035´´ vodiče optimálne aj v dĺžkach balónov 300 cm. Požadované balóny musia byť kompatibilné v rozsahu 4-6 F zavádzačov, musia byť OTW koncepcie.
Položka č. 1 - PTA balónkové katétre na 0.014´´ vodič
1.1 | Vyžadujú sa PTA balónkové katétre kompatibilné s 0.014´´ v rozsahu priemeru minimálne a vrátane 1.5 - 4 mm a dĺžky PTA katétrov od priemeru 2 mm v rozsahu minimálne a vrátane 40 - 120 mm (konkrétne 40, 80, 120 a vybraných priemerov katétrov aj do 150 mm).
Položka č. 2 - PTA balónkové katétre na 0.018´´ vodič
2.1. | Požadované sú PTA katétre kompatibilné s 0.018´´ vodičom, v priemere balóna v minimálne v rozsahu a vrátane 2 - 7 mm a dĺžky minimálne v rozsahu a vrátane 20 - 120 mm a vo vybraných priemeroch aj 150 mm, optimálne v priemere balónov v rozsahu 4 - 7 mm aj v dĺžkach 150, 200 a 250 mm a v dĺžke až 300 mm pri priemere balónov 4 - 6 mm, vybrané katétre požadované aj v dĺžke shaftu 180 cm.
Položka č. 3 - PTA balónkové katétre na 0.035´´ vodič
2022-01-03 | Požadované sú PTA katétre kompatibilné s 0.035´´ vodičom, v priemere balónov v rozsahu minimálne a vrátane 3 - 12 mm a dĺžok minimálne v rozsahu a vrátane 20 - 120 mm pri 3 mm priemere a pri priemere balónov 4 - 6 mm v dĺžke v rozsahu 20 - 300 mm a pri priemere 7 - 12 mm minimálne v dĺžke 20 a 40 mm.
Časť č. 9 - DCB balóny
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Špeciálne DCB balóny s nízkym crossing profilom s veľkými dĺžkami povlečených balónov s obsahom liečiva paclitaxel. Požadujeme balóny kompatibilné s 0.018´´ a 0.035´´ vodičom. Požadujeme špeciálne nízkoprofilové DCB balóny určené na periférne tepny s indikáciou minimálne do femoropopliteálnej ako aj infrapopliteálnej oblasti. Vybrané balóny sa môžu použiť aj na ošetrenie dialyzačných AV fistúl. Požadované balóny musia byť kompatibilné podľa veľkosti a typu so 4-6 F zavádzačom, požadujeme balóny 0.018´´ a 0.035´´ koncepcie, balóny musia byť nízkoprofilové, môžu byť semi-compliantné, musia byť OTW koncepcie a obsahovať paclitaxel.
Položka č. 1 - 0.035´´ DCB balóny
1.1 | Požadované balóny musia byť OTW koncepcie, kompatibilné s 0.035´´ vodičom a 5 resp. 6F zavádzačom, vybrané balóny musia byť v priemere minimálne medzi a vrátane 4 – 6 mm a v dĺžkach minimálne medzi a vrátane 40 – 200 mm , optimálne aj väčšou dĺžkou, použité liečivo paclitaxel.
Položka č. 2 - 0.018´´ DCB balóny
2.1. | Požadované balóny musia byť nízko-profilové, povlečené paclitaxelom, kompatibilné s 0.018´´ vodičom a so 4 resp. 5F zavádzačom. Priemer balónov musí byť minimálne medzi a vrátane 4 - 6 mm a dĺžkach vybraných balónov medzi a vrátane 40 – 200 mm, optimálne aj s väčšou dĺžkou. Balóny sa môžu používať aj na ošetrenie dialyzačných AV fistúl.
Časť č. 10 - Špeciálne 4F DCB balóny
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Špeciálne DCB balóny s nízkym crossing profilom s veľkými dĺžkami povlečených balónov s obsahom liečiva paclitaxel. Požadujeme balóny kompatibilné s 0.018´´ vodičom.
Položka č. 1 - Špeciálne 4F DCB balóny
1.1 | Požadujeme špeciálne nízkoprofilové DCB balóny určené na periférne tepny s indikáciou minimálne do femoro-popliteálnej oblasti a zároveň aj na tepny predkolenia resp. až planty. Vybrané balóny sa môžu použiť aj na ošetrenie dialyzačných AV fistúl. Požadované balóny na ošetrenie femoro-popliteálnej oblasti musia byť kompatibilné s 4 F zavádzačom, 0.018´´ koncepcie, musia byť nízkoprofilové. Môžu byť semi-compliantné, musia byť OTW koncepcie a obsahovať paclitaxel. Priemer balónov musí byť minimálne medzi a vrátane 4 - 6 mm a dĺžkach vybraných balónov medzi a vrátane 40 – 200 mm.
Časť č. 11 - Špeciálny DCB balón (sirolimus)
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Špeciálne DCB balóny s nízkym crossing profilom, 0.018´´ kompatibilitou vodiča a povlečené liečivom sirolimus.
Položka č. 1 - Špeciálne DCB balóny (sirolimus)
1.1 | Požadujeme špeciálne DCB balóny určené na periférne tepny, k liečbe de novo alebo restenóz lézií, kompatibilné podľa priemeru balóna so 5-7 F zavádzačom, musia byť OTW koncepcie a diametrom balóna v rozmedzí minimálne a vrátane medzi 2 - 7 mm a s dĺžkami vybraných balónov medzi a vrátane 40 - 150 mm, kompatibilné s 0.018´´ vodičom.
Časť č. 12 - Špeciálny scóringový balón
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadovaný ŠZM - špeciálny scóring PTA balón, indikovaný na závažné komplexné aj vysoko kalcifikované stenózy ako eventualita „debulking“ metódy.
Položka č. 1 - Špeciálny scóringový balón
1.1 | Požadujeme Špeciálny scóringový balón, 5 alebo 6F kompatibilný, na 0.014 a/alebo 0.018´´ vodič. Balón musí byť semi-compliantný a vysokotlakový, s minimálnym rizikom disekcií. Požadujeme balóny s priemermi v rozmedzí medzi a vrátane 2 - 8 mm a dĺžkami vybraných druhov minimálne medzi a vrátane 20 - 100 mm
Časť č. 13 - Špeciálne balóny s kontrolovanou dilatáciou
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované sú špeciálne balóny s kontrolovanou dilatáciou na zníženie rizika disekcií ciev, oproti POBA liečbe, s určením do periférnych tepien DK a renálnych tepien.
Položka č. 1 - Špeciálne balóny s kontrolovanou dilatáciou
1.1 | Požadujeme špeciálne dilatačné balóny s nitinolovým výpletom, na kontrolovanú dilatáciu v povodí ilických ale aj kompletných infrainguinálnych tepien, vrátane tepien pod kolenom ako aj na liečbu stenóz renálnych tepien. Balóny musia byť kompatibilné s 5 resp. 6F zavádzačom a 0.014´´ a/alebo 0.018´´ vodičom – podľa rozmerov balónov. Požadujeme priemery balónov medzi a vrátane 2.5 – 6.0 mm a v dĺžkach medzi a vrátane 40 – 120mm.
Časť č. 14 - Balónikový katéter na expanziu aortálnych stentgraftov
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme 10 F kompatibilný balónikový katéter primárne určený na expanziu stentgraftov a dočasný uzáver aorty do rozmeru 41 mm. Požadovaný špeciálny 3-lúmenový balónikový katéter, kompatibilný s 10 F a 12 F a väčším zavádzačom a 0.035´´ resp. 0.038´´ vodičom. Katéter musí byť dostupný v 2 efektívnych dĺžkach katétra a to 65 a 100cm, určený na dilatáciu brušnej a hrudnej aorty. Hustiaci priemer balóna musí byť medzi 10- 50 mm, pri maximálnom rozmere 50 mm s objemom 60 cm3. Balón musí byť nízko-profilový, s flexibílnou špičkou katétra a s optimálnou pušabilitou.
Položka č. 1 - Balónikový katéter s efektívnou dĺžkou 65 cm
1.1 | Balónikový katéter s efektívnou dĺžkou 65 cm
Položka č. 2 - Balónikový katéter s efektívnou dĺžkou 100 cm
2.1. | Balónikový katéter s efektívnou dĺžkou 100 cm
Časť č. 15 - Stenty a balóny veľkých priemerov
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované stenty a balóny veľkých priemerov, ktoré sú určené na implantáciu do aorty, ako aj s možnosťou implantácie do hornej/dolnej dutej žily.
Položka č. 1 - Aortálne stenty
1.1 | Samo-expandovateľné aortálne nitinolové stenty, kompatibilné so zavádzačom do 10 F, closed cell koncepcioiu, dobrou radiálnoiu silou, s možnosťou použitia pri stenózach ale aj disekciách aorty a riešení endoleaku 1a/1b, na implantáciu do vena cava, vrátane pri obštrukciách, v rozmeroch priemeru medzi a vrátane 16 – 36 mm a v dĺžke vybraných priemerov stentov v rozsahu minimálne 40 – 100 mm, kompatibilné na 0.035‘‘vodič.
Položka č. 2 - Arteriálny/venózny PTA katéter na veľký priemer ciev
Operačný rúškovací zavádzací set pre neurointervenčné diagnostické aj terapeutické výkony, musí pozostávať z uvedených položiek:
2.1. | Arteriálny a venózny PTA katéter na veľké priemery ciev, kompatibilný s 0.035‘‘vodičom, balón s možnosťou PTA ciev v rozmedzí priemeru medzi a vrátane 12 – 28 mm a v dĺžke v rozsahu 20 – 40 mm, kompatibilné so zavádzačmi do veľkosti 12 F.
Časť č. 16 - 4F samo-expandovateľné stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované samo-expandovateľné nízkoprofilové a flexibilné 4 F stenty, kompatibilné na 0.018´´ vodič.
Položka č. 1 - Stent
1.1 | Požadujeme 4 F nízkoprofilový flexibílny nitinolový samo-expandovateľný stent, V „open“ alebo „closed cell“ dizajne, indikovaný do infra-inguinálnej oblasti. Musí byť OTW koncepcie, kompatibilný na 0.018´´ vodič a s rozmermi - priemeru stentu v rozmedzí minimálne a vrátane medzi 4 - 7 mm a dĺžky v rozmedzí minimálne a vrátane medzi 40 - 100 mm.
Časť č. 17 - 5F samo-expandovateľný stent ( BMS )
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadovaný ŠZM so zameraním na nízkoprofilové 5F samo-expandibilné stenty ( BMS ) určené do periférnych tepien.
Položka č. 1 - 5F samo-expandovateľný stent ( BMS )
1.1 | 5 F samo-expandovateľný nitinolový stent kompatibilný s 0.035“ vodičom, s dĺžkou shaftu minimálne 120 cm a veľkosťou priemeru v rozsahu minimálne a vrátane 6 - 10 mm a dĺžkou stentu minimálne v rozsahu a vrátane 20 - 80 mm, v open cell alebo closed cell designe.
Časť č. 18 - 6F samo-expandovateľné stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme samo-expandovateľné 6 F kompatibilné stenty na 0.035´´ vodič s indikáciou na supra aj infrainguinálne tepny.
Položka č. 1 - Suprainguinálne stenty
1.1 | Požadujeme 6 F kompatibilné samo-expandovateľné nitinolové stenty, na 0.035´´ vodič, OTW konštrukcie. Stenty požadujeme v priemeroch minimálne a vrátane 9 – 12 mm a v dĺžke minimálne a vrátane 20 – 80 mm, optimálne na ilické tepny.
Položka č. 2 - Infrainguinálne stenty
2.1. | Požadujeme 6 F kompatibilné samo-expandovateľné nitinolové stenty, na 0.035´´ vodič, OTW konštrukcie. Stenty požadujeme v priemeroch minimálne a vrátane 6 – 8 mm a v dĺžkach minimálne a vrátane medzi 20 – 150 mm, optimálne na femorálnu oblasť.
Časť č. 19 - Balón-expandovateľné suprainguinálne Co-Cr stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Balón-expandovateľné Co-Cr stenty určené na liečbu periférneho tepnového systému končatín, suprainguinálnych lézií.
Položka č. 1 - Balón-expandovateľné suprainguinálne Co-Cr stenty
1.1 | Balón-expandovateľné Co-Cr stenty kompatibilné s 0.035´´ vodičom a 6F zavádzačom, OTW koncepcie, vo veľkostiach priemeru stentu minimálne v rozmedzí a vrátane 6 - 10 mm a dĺžky minimálne v rozmedzí 19 - 37 mm a vybraných priemerov stentov v rozmedzí dĺžky minimálne 19-57 mm, indikované na ošetrenie suprainguinálne - iliakálne arteriálne riečisko.
Časť č. 20 - Periférny balón-expandovateľné stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadovaný periférny balón-expandovateľný stent ( BMS ).
Položka č. 1 - Periférny balón-expandovateľné stenty
1.1 | Balón-expandovateľný periférny ( BMS ) stent, kompatibilný na 0.014‘‘ – 0.018‘‘vodič, stent RX koncepcie, určený na periférne tepnové intervencie, požadované priemery stentov medzi a vrátane 5 – 7 mm a v dĺžkach medzi a vrátane 12 – 18 mm, kompatibilné s 5 resp. 6 F zavádzačom
Časť č. 21 - Špeciálne super-flexibilné stenty ( do femoro-popliteálnej oblasti )
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Vyžadujú sa špeciálne superflexibilné samo-expandovateľné a kink rezistentné stenty určené na implantáciu do femoro-popliteálnej oblasti, vrátane implantácie len do popliteálnej oblasti.
Položka č. 1 - Špeciálne super-flexibilné stenty ( do femoro-popliteálnej oblasti )
1.1 | Požadovaný špeciálny super-flexibilný a kink rezistentný stent s dokázanou 0% frakturáciou stentu, indikovaný na femoro-popliteálnu ako aj s možnoťou implantácie do popliteálnej oblasti, stent ktorý kopíruje prirodzenú anatómiu implantovanej tepny, resp. optimálne by mal vytvárať špirálovitý tok, musí byť indikovaný na ošetrenie tepien v rozmere minimálne priemeru tepny medzi 4 - 6 mm a do dĺžky lézie 140 mm, stent v rozvinutí musí dosahovať priemeru medzi 4,5 - 6,5 mm resp. pri špirálovitom toku medzi 5 – 7 mm a dĺžkou vybraných stentov medzi a vrátane minimálne 60 -150 mm, musí byť kompatibilný so 6F zavádzačom a 0.035´´ alebo 0.018´´ vodičom.
Časť č. 22 - Renálne stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované balón expandovateľné renálne stenty na liečbu zúžených obličkových tepien.
Položka č. 1 - Renálne stenty
1.1 | Renálne balón expandovateľné stenty – nitinolové alebo CoCr konštrukcie, nízkoprofilové s vysokou radiálnou silou a flexibilitou, kompatibilita 5F zavádzač resp. 6F katéter, RX alebo OTW koncepcia katétra, kompatibilný s 0.014´´ vodičom v rôznych rozmeroch, optimálny nárast priemeru stentu o 0.5 mm, vo veľkostiach priemeru stentu v rozmedzí minimálne 4.5-7 mm a dĺžkach stentov v rozmedzí minimálne 15-18 mm.
Časť č. 23 - Venózne stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Samo-expandovateľné stenty určené na použitie vo venóznom systéme, s veľkou radiálnou silou, minimalizujúce eventuálnu migráciu stentov.
Položka č. 1 - Venózne stenty
1.1 | Požadované samo-expandovateľné venózne stenty na liečbu lézie vo venóznom systéme – na post-trombotické ako aj non-trombotické lézie v iliako-femorálnej oblasti. Stenty musia mať veľkú radiálnu silu, musia odolávať veľkej kompresii, zároveň byť flexibilné, musia redukovať event. migráciu stentu. Stenty musia byť do 10 F veľkosti, v priemeroch minimálne a vrátane medzi 10 – 20 mm a v dĺžkach medzi a vrátane 40 – 160 mm, v open alebo closed cell koncepcii.
Časť č. 24 - DES samo-expandibilné stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované sú samo-expandovateľné liekom povlečené stenty určené primárne na infrainguinálne ošetrenie periférnych tepien.
Položka č. 1 - DES samo-expandibilné stenty
1.1 | Liekom (paclitaxel) poťahované nitinolové samo-expandovateľné stenty určené na liečbu tepien femoropopliteálnej oblasti, kompatibilné s 0.035´´vodičom a 6F zavádzačom, minimálne v rozmedzí a vrátane priemeru stentu 6 - 7 mm a dĺžky v rozsahu minimálne a vrátane 40 - 120 mm (konkrétne minimálne v rozmeroch 40, 60, 80, 100 a 120 mm dĺžky stentu)
Časť č. 25 - Balón-expandovateľné infrainguinálne DES stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované balón expandovateľné stenty poťahované liekom, určené na implantáciu do tepien infrapopliteálnej oblasti DK.
Položka č. 1 - Balón-expandovateľné infrainguinálne DES stenty
1.1 | Liekom poťahované stenty ( derivát sirolimu / amphilimus ), implantované do infrapopliteálnej lokalizácie tepien (BTK) v rozmeroch priemeru minimálne 2,5 - 4,5 mm vrátane a dĺžky minimálne v rozmedzí 16 - 31 mm, kompatibilné, na 0.014´´ vodiče, RX alebo OTW koncepcie. Polymer-free amphilimus dokázateľne redukuje zápalovú aktivitu cievnej steny a trombotizáciu stentov.
Časť č. 26 - Periférne cievne stentgrafty samo-expandibilné
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Vyžadujú sa periférne cievne stentgrafty samo expandovateľné s možnosťou použitia v arteriálnom aj venóznom systéme.
Položka č. 1 - Periférne cievne stentgrafty samo-expandibilné, typ 1
1.1 | Požadujeme samo-expandovateľné cievne stentgrafty kompatibilné s 0,035´´ vodičmi, OTW koncepcie, s ePTFE materiálu, optimálne s impregnáciou carbónom ( nie je podmienkou ) určené primárne na liečbu restenóz periférnych a centrálnych lézií v stentoch a u pacientov s AV štepmi resp. AV fistulami. Požadované sú rozmery priemeru stentgraftu minimálne medzi a vrátane 6 - 13,5 mm a v dĺžkach minimálne medzi a vrátane 40 - 120 mm
Položka č. 2 - Periférne cievne stentgrafty samo-expandibilné, typ 2
2022-01-02 | Požadujeme samo-expandovateľné cievne stentgrafty kompatibilné s 0.035´´ vodičmi, OTW koncepcie s ePTFE materiálu, optimálne s impregnáciou carbónom ( nie je podmienkou ) určené primárne na liečbu stenóz venózneho outflowu na horných končatinách pri AV fistulách alebo graftoch, ako aj na aterosklerotické lézie tepien v iliako-femorálnej oblasti s určením na tepny priemeru medzi a vrátane 4.5 – 9 mm, požadujeme priemery graftov minimálne medzi a vrátane 6 – 10 mm a v dĺžkach minimálne medzi a vrátane 40 – 80 mm.
Časť č. 27 - Periférne cievne stentgrafty balón-expandibilné
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované špeciálne „covered“ stenty-stentgrafty, balón-expandibilné na ošetrenie periférnych tepien.
Položka č. 1 - Periférne cievne stentgrafty balón-expandibilné
1.1 | Požadujeme balón-expandovateľné nízko-zavádzač profilové covered stenty – cievne periférne stentgrafty. Musia byť kompatibilné s 0,035´´ vodičmi, musia byť z ePTFE materiálu, OTW koncepcie a v rozmeroch priemeru minimálne medzi a vrátane 5 - 10 mm a dĺžkach vybraných priemerov, minimálne medzi 18 -57 mm a kompatibilitou zavádzačov medzi 6F-8F s možnosťou liečby aj stenóz resp. restenóz renálnych tepien.
Časť č. 28 - Revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Aspiračný katéter na odsávanie akútnych a subakútnych tromboembolických resp. aterotrombogénnych uzáverov periférnych tepien.
Položka č. 1 - Revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter
1.1 | Požadujeme aspiračný katéter na odsávanie akútnych a subakútnych tromboembolických resp. aterotrombotických uzáverov tepien vrátane aspirácie periprocedurálnych komplikácií endovaskulárnych výkonov na tepnách. Požadujeme kompatibilitu s 0.035´´ vodičom a veľkosti minimálne medzi a vrátane 5-7 F.
Časť č. 29 - Revaskularizačný trombolytický katéter
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Aspiračný katéter na odsávanie akútnych a subakútnych tromboembolických resp. aterotrombogénnych uzáverov periférnych tepien.
Položka č. 1 - Revaskularizačný trombolytický katéter
1.1 | Požadujeme aspiračný katéter na odsávanie akútnych a subakútnych tromboembolických resp. aterotrombotických uzáverov tepien vrátane aspirácie periprocedurálnych komplikácií endovaskulárnych výkonov na tepnách. Požadujeme kompatibilitu s 0.035´´ vodičom a veľkosti minimálne medzi a vrátane 5-7 F.
Časť č. 30 - Súturový uzatvárací systém
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme ŠZM so zameraním na cievne uzávery po punkcii artéria femoralis na mechanickom princípe jedného stehu.
Položka č. 1 - Cievne uzávery
1.1 | Sutúrový uzatvárací systém musí pracovať na podklade jednovláknovej polypropylénovej sutúry, používanej na uzatváranie punkcií femorálnej artérie, systém musí byť 6F konštrukcie,
2022-02-01 | musí obsahovať jednu sutúru a 2 ihly, pozostávať z puzdra a vodiacej časti. Vodiaca časť musí obsahovať ihly, sutúru a podložku a presne riadi umiestnenie ihiel v mieste punkcie,
2022-03-01 | značkovací lúmen sa musí nachádzať vo vodiacej časti, s intraluminálnym otvorom lúmenu, umiestneným na distálnom konci vodiacej časti, proximálne musí vodiaci lúmen vytŕčať z pomôcky, značkovací lúmen umožňuje odvádzanie krvi z femorálnej artérie, aby zabezpečil správne umiestnenie pomôcky,
2022-04-01 | uzatvárací systém sa pohybuje po štandardnom (0,035´´ resp. 0,038“) vodiacom drôte,
2022-05-01 | príslušenstvo viazača stehov a slučka viazača stehov musí byť súčasťou zariadenia a je uspôsobené na umiestnenie utiahnutého sutúrového stehu pri arteriotómii,
2022-06-01 | sutúrový nôž je tiež určený na odrezanie koncov sutúry, systém je konštruovaný na použitie v miestach od 5 po 8 F zavádzač,
2022-07-01 | systém musí byť určený na jedno použitie.
Časť č. 31 - Cievne oklúdery
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné vaskulárne oklúdery - plugy, určené na uzávery tepien a vén širokého spektra priemeru ciev, vrátane uzáverov ciev veľkého priemeru a uzáverov tepien u pacientov s implantáciou hrudných a/alebo brušných alebo ilických stentgraftov ako prevencie progresie nárastu vaku aneuryzmy - endoleaku II. typu resp. prevencia plnenia falošného lúmena pri disekciách hrudnej aorty. Vaskulárne oklúdery je možné použiť aj pri riešení operačne nezvládnuteľného alebo neriešiteľného krvácania pri traumatickom alebo onkologickom postihnutí v brušnej dutine a malej panve alebo v muskuloskeletálnom systéme.
Položka č. 1 - Cievne oklúdery
1.1 | ŠZM - perkutánne implantovateľné vaskulárne oklúdery - plugy na uzávery širokého spektra priemeru tepien a vén, vrátane veľkého priemeru. Vaskulárne oklúdery je možné použiť aj pri riešení operačne nezvládnuteľného alebo neriešiteľného krvácania pri traumatickom postihnutí orgánov brucha a panvy ako aj uzávery tepien pri operačne neriešiteľných komplikáciách tumorov obličiek, gynekologických nádorov a nádorov GIT-u.
2022-02-01 | Požaduje sa komplexná škála cievnych nitinolových samoexpandovateľných okluderov - vaskulárnych plugov - fixovaných na vodiči,
2022-03-01 | Rôznych typov a veľkostí s ohľadom na anatomické pomery implantovaných/uzatváraných tepien a vén v krátkych, resp. variabilných kotviacich zónach vrátane tepien malého profilu,
2022-04-01 | v rozmedzí veľkostí priemerov okluderov od 3 do 22 mm a možností uzáverov tepien a vén priemeru od 2,0 do 16,9 mm,
2022-05-01 | s možnosťou kompletnej repozície polohy okludera ešte pred uvolnením z fixovaného vodiča,
2022-06-01 | požaduje sa kompatibilita so zavádzačmi veľkosti od 4 do 7 F a s vodiacimi katétrami vo veľkosti od 5 do 9 F.
Časť č. 32 - Embolizačný materiál a katétre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Vyžaduje sa pevný uvoľňovaný embolizačný materiál ( coily ) vrátane uvolňovača coilov a zároveň tekutý embolizačný periférny materiál, vrátane prepravných mikrokatétrov.
Položka č. 1 - Pevný uvoľňovaný embolizačný materiál – coily
1.1 | Vyžaduje sa periférny embolizačný odpojiteľný ( fixovaný ) materiál – coily určený na arteriálne aj venózne periférne intervencie, coily sú implantované transkatetrálne, sú kompatibilné s katétrami minimálnej veľkosti lúmenu 0,0165 resp. 0,021 a samotnej veľkosti coilov v rozmedzí minimálne 2 – 20 mm a dĺžky v rozmedzí 40 -500 mm
Položka č. 2 - Detacher – uvolňovač coilov
2.1. | Vyžaduje sa kompatibilný detacher-uvolňovač odpojiteľných coilov
Položka č. 3 - Mikrokatétre
2022-01-03 | Vyžadujú sa mikrokatétre na sondáž a zavádzanie pevných embolizačných materiálov, coilov, s veľkosťou distálnej časti v rozmedzí 1,7 – 3,0 F
Položka č. 4 - Tekutý embolizačný materiál
4.1 | Vyžadujú sa tekuté embolizačné materiály na podklade co-polymérov, na cielené použitie a kompletnú oklúziu resp. kontrolovnú embolizačnú liečbu na periférnom cievnom systéme, vrátane liečby endoleakov, liečby A-V malformácií, krvácaní ale aj tumorov a pod. , požadujeme v dvoch koncentráciach ethylén vinyl alkoholu.
4.1.1 | S obsahom 8 % ethylén vinyl alkoholu
4.1.2 | S obsahom 6 % ethylén vinyl alkoholu
Položka č. 5 - Mikrokatétre na tekutý embolizačný materiál
2022-01-05 | Vyžadujú sa kompatibilné mikrokatétre na zavádzanie tekutých embolizačných materiálov o veľkosti distálnej časti 1,5 F
Časť č. 33 - Pevný embolizačný materiál
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na coily fixované a nefixované s hydrogélovým povlakom alebo hydrofílnym polymérom, vhodné na uzáver tepien ako aj liečbu aneuryziem tepien, resp. riešenie komplikácie endograftingu aorty - endoleakov.
Položka č. 1 - Nefixované coily
1.1 | Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférných ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryziem
2022-02-01 | Nefixované ( pushable ) coily – sú coily vypúšťané vytlačením, pozostávajú zo samotnej špirály vloženej do zavádzača špirály a zatlačacieho drôtu. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomoci mikrokatétrov.
2022-03-01 | Nefixované coily 35 systém
1.3.1 | musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 4 – 16 mm a dĺžkach medzi a vrátane 4 – 20 cm
2022-04-01 | Nefixované coily 18 systém
1.4.1 | musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 10 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 20 cm
Položka č. 2 - Fixované (odpojiteľné) coily
2.1. | Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférných ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryziem
2022-02-02 | Odpojiteľné ( detacheble ) coily – musia byť coily kde samotná špirála je pripojená k aplikačnému systému. Zavádzacie zatláčadlo musí poháňať regulátor odpojenia na selektívne odpájanie špirál. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomoci mikrokatétrov
2022-03-02 | Fixované coily 35 systém
2.3.1 | musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 3 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 5 – 30 cm
2022-04-02 | Fixované coily 18 systém
2.4.1 | musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 30 cm
Položka č. 3 - Fixované (detachable) coily s vnútornou vrstvou hydrofílneho polyméru
2022-01-03 | Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s vnútornou vrstvou hydrofilného polyméru, určený na uzatváranie periférných ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryziem
2022-02-03 | Musia mať dlhú dobu možnej repozície – minimálne 20 minút
2022-03-03 | Fixované (detachable) coily 35 systém
3.3.1 | musia byť dodávané minimálne v priemeroch medzi a vrátane 4 – 20 mm a dĺžke medzi a vrátane 7 – 39 cm
2022-04-03 | Fixované (detachable) coily 18 systém
3.4.1 | musia byť dodávané minimálne v priemeroch medzi a vrátane 2 – 20 mm a v dĺžkach medzi a vrátane 2 – 40 cm
Položka č. 4 - Regulátor odpájania (detacher)
4.1 | Kompatibilný uvoľňovač (detacher) špirál na 35 a 18 systém špirál
Položka č. 5 - Embolizačné mikročastice
2022-01-05 | Mikročastice musia byť v tvare mikroguľôčok a sú vyrobené s použitím polyetylénglykolu. Musia byť tvarované, stlačiteľné, kalibrované, sférické a biokompatibilné
5.2 | Musia byť určené na riadenú cielenú embolizáciu. Musia byť určené na uzávery ciev, vrátane periférnych arteriovenóznych malformácií, tumorov svalov, krku, trupu, na zastavenie traumatického krvácania a predoperačné využitie na zmiernenie krvácania. Mali by byť vhodné aj na uzávery ciev hypervaskularizovaných tumorov
2022-03-05 | Musia byť dostupné vo veľkosti mikročastíc medzi a vrátane 75 mikrometrov ( plus/mínus 30 mikrometrov) – 1100 mikrometrov (plus/mínus 75 mikrometrov).
5.4 | Dodávané musia byť v 20 ml injekčnej striekačke, ktorá musí obsahovať minimálne 2 ml materiálu mikročastíc v nepyrogénnom, sterilnom fyziologickom roztoku.
Časť č. 34 - Kaválne filtre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme špeciálny zdravotnícky materiál na zavádzanie a extrakciu dočasných protekcií do dolnej dutej žily, ako ochrany pred pľúcnou embolizáciou z trombotizácií žíl dolných končatín. Požadované sú samotné kaválne filtre, rôznej koncepcie implantácie, minimálne jugulárne, brachiálne a femorálne a jugulárne extraktory v rovnom aj zakrivenom prevedení.
Položka č. 1 - Kaválny filter
1.1 | Požadujeme kaválne filtre s možnosťou implantácie cez jugulárny, brachiálny a femorálny prístup, požadujeme filtre bez háčika a s háčikom, ktoré sa môžu extrahovať za pomoci lasa. Filtre musia byť z nehrdzavejúcej ocele, MRI kompatibilné, netrombogénne, s celkovo dĺžkou (minimálne s výškou medzi 50-60 mm ). Filtre nesmú mať žiadne spoje a musia byť do 1 gramu. Filter sa môže implantovať do rozmeru VCI 32mm, musí mať minimálne 8 ramienok, z toho minimálne 5 ramienok s háčikmi a 3 bez háčikov, súčasťou musí byť 7 F zavádzač
Položka č. 2 - Kaválny extraktor
2.1. | Požadujeme kaválne filtre s možnosťou implantácie cez jugulárny, brachiálny a femorálny prístup, požadujeme filtre bez háčika a s háčikom, ktoré sa môžu extrahovať za pomoci lasa. Filtre musia byť z nehrdzavejúcej ocele, MRI kompatibilné, netrombogénne, s celkovo dĺžkou (minimálne s výškou medzi 50-60 mm ). Filtre nesmú mať žiadne spoje a musia byť do 1 gramu. Filter sa môže implantovať do rozmeru VCI 32mm, musí mať minimálne 8 ramienok, z toho minimálne 5 ramienok s háčikmi a 3 bez háčikov, súčasťou musí byť 7 F zavádzač
Časť č. 35 - Aterektomický systém
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované ŠZM - na endovaskulárne riešenie chronických kalcifikovaných tepnových stenóz - aterektomické katétrové systémy s pohonnou jednotkou.
Položka č. 1 - Aterektomické katétrové systémy
1.1 | Aterektomické tepnové katétrové systémy - aterektomické katétre určené na kontrolovanú direktnú excíziu a odstráňovanie chronických aj vysoko kalcifikovaných excentrických ako aj koncentrických plátov z tepien – debulking liečbu. Katétre sú poháňané motorčekom, optimálne v rozsahu 10 - 14 tisíc otáčkami /minútu. Potrebná je dostupnosť širokej škály aterektomických katétrov určených do ciev s priemerom od 2 do 7 mm a 6 a 7 F kompatibilitou zavádzača.
Položka č. 2 - Kompatibilná pohonná jednotka
2.1. | Kompatibilná pohonná jednotka, s ktorou sa spája aterektomický katéter z položky č. 1, vnútorne napájaná pomôcka poháňaná batériou alebo napájaním zo zdroja, zkonštruovaná na pohon smerovacieho aterektomického katétra. Uvedenú pohonnú jednotku je možné použiť iba s príslušným kompatibilným aterektomickým katétrom.
Časť č. 36 - Kombinovaný aterektomicko-trombektomický systém
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované sú aterektomicko-trombektomické katétre s príslušenstvom, kompatibilné so zdrojovou jednotkou aterektomického systému s aktívnou aspiráciou. Ide o elektricky poháňané katétre určené na liečbu kombinovaných cievných oklúzií - katétre schopné aterektomovať a zároveň trombektomovať léziu/uzáver - nezávislou aspiráciou a majú aj infúzne funkcie. Sú určené na liečbu uzáverov horných aj dolných končatín.
Položka č. 1 - Aterektomicko-trombektomické katétre kompatibilné so zdrojovou jednotkou – konzolou aterektomického systému s aktívnou aspiráciou
1.1 | Požadované sú špeciálne aterektomické katétre s aspiračnou funkciou ( kombinácia aterektómie s trombektómiou ) na liečbu rôznych priemerov tepien – minimálne v rozmedzí priemerov 2.5 – 4.5 mm a rozsahu priemeru rezného hrotu katétra medzi 1.6 – 2.4 mm, v dĺžke katétrov medzi 120 – 150 cm, kompatibilné so 7 F zavádzačom a 0.014´´ vodičom. Katétre sú určené na ošetrenie kombinovaných lézií tepien na horných a dolných končatinách a musia byť kompatibilné so zdrojovou jednotkou - konzolou k aterektomickému systému
Položka č. 2 - Kompatibilné vodiče k aterektomicko-trombektomickým katétrom
2.1. | Požadované kompatibilné vodiče o veľkosti 0.014´´ v dĺžke 300 cm s ohybnou pružinovou špičkou s rovným zakončením, v dlhom/krátkom prevedení špičky a so silikónovým krytím vodiča.
Časť č. 37 - Hybridný aterektomický systém
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme hybridný endovaskulárny aterektomický rekanalizačný systém, určený na rekanalizáciu závažných kalcifikovaných zúžení infrainguinálnych tepien dolných končatín, vrátane vnútornej stehnovej tepny a tepien nohy, technikou debulking. Systém je určený na špeciálny kompatibilný 0.014´´ vodič, katétre majú šírku medzi 1.8 – 2.4 mm vrátane a kompatibilné s 5 – 7 F zavádzačom. Systém nevyžaduje použitie dodatočnej distálnej protekcie, je jednorázový, katéter musí pracovať na zabudovanú batériu, nevyžaduje prítomnosť dodatočnej riadiacej jednotky.
Položka č. 1 - Aterektomický katéter
1.1 | Jednorázový batériou poháňaný aterektomický katéter s priemerom katétra 1.8 a 2.2 mm a v dĺžke 130 a 149 cm a priemerom 2.4mm v dĺžke 127 a 130 cm.
2022-02-01 | Kompatibilná pohonná jednotka, s ktorou sa spája aterektomický katéter z položky č. 1, vnútorne napájaná pomôcka poháňaná batériou alebo napájaním zo zdroja, zkonštruovaná na pohon smerovacieho aterektomického katétra. Uvedenú pohonnú jednotku je možné použiť iba s príslušným kompatibilným aterektomickým katétrom.
Položka č. 2 - Kompatibilný 0.014´´ vodič
2.1. | Požadujeme 0,014” vodič s nitonolovým jadrom, v dĺžke minimálne 300 cm, vhodný na ľahký support, optimálne typ floopy bez PTFE.
Časť č. 38 - Mechanická trombektómia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme ŠZM kompatibilný k riadiacej jednotke Straub Medical Drive Systém, 2 typy aspiračno - trombektomických katétrov s určením na tepnový aj žilový systém a dočasný periprocedurálny kaválny filter. Katétre sa používajú na odstránenie akútnych, subakútnych, ale aj chronických aterotrombotických alebo embolotrombotických uzáverov cievneho systému s extrakciou uzáverového materiálu z tela pacienta. Kaválny filter sa používa pri odstraňovaní zrazenín zo žilového riečiska pri riziku periprocedurálnej embolizácie do pľúcneho riečiska.
Položka č. 1 - Trombektomický katéter typ č. 1
1.1 | Mechanický trombektomický katéter kompatibilný s riadiacou jednotkou Straub Medical Drive System na čerstvé a organizované tromby (do 6 mesiacov), schopný oddelenia, sania, fragmentácie a transportu uzáverových hmôt z postihnutej oblasti, vyžaduje sa minimálne v dvoch priemeroch katétrov a to 6 a 8 F, na priemer tepny 3-8 mm na antegrádny alebo cross-over prístup, vo veľkostiach 6 F a dĺžke 110 cm a 135 cm a 8 F v dĺžke 85 cm a 110 cm, katétre musia mať kontinuálne mechanické sanie, OTW technológiu na 0.018´´vodič s funkciou, použitie katétrov na tepnový systém.
Položka č. 2 - Trombektomický katéter typ č. 2
2.1. | Mechanický trombektomický katéter kompatibilný s rovnakou riadiacou jednotkou na čerstvé tromby (do 2 týždňov), schopný sania, fragmentácie a transportu uzáverových hmôt, vyžaduje sa vo veľkostiach 6 - 10 F, na ošetrenie ciev priemeru 3 - 12 mm, na antegrádny alebo cross-over prístup, vo veľkostiach 6 F a dĺžke 110 cm a 135 cm, 8 F v dĺžke katétra 85 cm a 110 cm, 10 F v dĺžke 110 cm) sanie musí byť kontinuálne, OTW technológia, použitie katétrov schopné výkonu na tepnovom aj žilovom systéme.
Položka č. 3 - Dočasný periprocedurálny kaválny filter
2022-01-03 | Dočasný periprocedurálny kaválny filter využívaný pri mechanickej trombektomickej endovaskulárnej liečbe a to s alebo bez trombolytickej liečby, na prevenciu pľúcnej embolizácie, kompatibilný so 6F zavádzačom.
Časť č. 39 - Intravaskulárna litotripsia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Intravaskulárne katétre kombinujú efekt PTA angioplastiky a ultrazvuku , ktoré zabezpečujú minimalizáciu traumy cievnej steny selektívnou fraktúrou kalcifikátov v intime a medií cievnej steny. Výsledok liečby minimalizuje použitie stentov v periférnych tepnách.
Položka č. 1 - Intravaskulárne litotriptické katétre
1.1 | Požadované endovaskulárne periférne litotriptické katétre určené na nízkotlakovú balónikovú dilatáciu kalcifikovaných stenotických periférnych tepien. Požadujeme priemery balónikov vo veľkostiach medzi a vrátane 3.5 – 8 mm v priemeroch zväčšujúcich sa o 0.5 mm
2022-02-01 | Katétre musia byť určené na liečbu kalcifikovaných lézií periférnych tepien, konkrétne použitie na ilické riečisko, spoločnú femorálnu tepnu, femoro-popliteálnu oblasť a tepny predkolenia.
2022-03-01 | Katétre musia byť kompatibilné k riadiacej jednotke – generátoru, ku ktorému sa napájajú magnetickým pripojovacím kábelom, ktorý je súčasťou generátora.
Časť č. 40 - EKOS katétre
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Špeciálne trombolytické katétre kompatibilné s prenosnou 2-kanálovou jednotkou, určené na lokalizované podávanie trombolytickej liečby s ultrazvukovou akceleráciou účinku trombolytika na zrazeninu. Katétre možné použiť v arteriálnom aj venóznom systéme a rovnako na liečbu akútnej masívnej aj obojstrannej pľúcnej embólie. Uvedená metodika podstatne zrýchľuje resp. skracuje dobu trombolýzy a znižuje množstvo použitého trombolytika a tým znižuje možné krvácajúce komplikácie trombolýzy.
Položka č. 1 - EKOS katétre
1.1 | Katétre k ultrazvukom potencovanej trombolýze: Požadujeme špeciálne trombolytické katétre kompatibilné s prenosnou 2-kanálovou jednotkou, určené na lokalizované podávanie trombolytickej liečby s ultrazvukovou akceleráciou účinku trombolytika na zrazeninu. Katétre musia byť použiteľné v arteriálnom aj venóznom systéme a rovnako na liečbu akútnej masívnej aj obojstrannej pľúcnej embólie. Katétre musia byť samostatné ŠZM, napajateľné na kompatibilnú 2-kanálovú riadiacu jednotku. Katétre sú požadované v pracovnej dĺžke 106 a 135 cm. Liečebné zóny musia byť v dĺžke: 6, 12, 18, 24, 30, 40 a 50 cm. Musia byť kompatibilné s 0.035‘‘vodičom a 6 F sheathom. Samotný katéter je zložený z katétra, ktorým preteká trombolytikum a chladiaci roztok a katétra s ultrazvukovými meničmi. Ultrazvukové musia byť generované s rôznou amplitúdou a dĺžkou trvania pre ideálne rozrušenie trombu, do ktorého sa následne efektívnejšie dostáva trombolytikum.
Časť č. 41 - RDN - Renálna denervácia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadovaný kompletný denervačný set, obsahujúci súpravu renálnych katétrov a vodiča na renálnu denerváciu, je určený na prenos rádiofrekvečnej energie cez stenu obličkovej tepny pri nízkych rádiofrekvenčných výkonoch s cieľom denervovať obličku pacienta.
Položka č. 1 - Súprava katétrov na renálnu denerváciu
1.1 | Kompletný denervačný set – musí obsahovať súpravu katétrov na renálnu denerváciu, ktoré pozostávajú z denervačného katétra s viacerými elektródami a z vodiacich katétrov, cez ktoré sa zavádza samostatný denervačný katéter a zároveň vodiaci drôt, po ktorom sa zavádza denervačný katéter. Zavádzacie katétre a vodič musia byť určené na intervencie v koronárnom aj periférnom tepnovom systéme.
2022-02-01 | Denervačný katéter musí obsahovať distálne 4 špirálovito uložené elektródy s indikáciou použitia na renálnu denerváciu, s ošetrením ciev v šírke priemeru medzi a vrátane 3 – 8 mm a musí byť kompatibilný s rádiofrekvenčným generátorom Symplicity G3. Katéter musí byť kompatibilný s vodiacim drôtom priemeru 0,36mm, teda 0.014´´, vodič nesmie obsahovať hydrofílnu vrstvu. Vodiace katétre musia byť 6F a prisposobené na sondáž renálnych tepien obojstranne.
Časť č. 42 - Re-entry katéter
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Re-entry zariadenie slúži pri rekanalizácií chronických uzáverov v tepnovom systéme na návrat zo subintimálneho priestoru cievy do intraluminálneho priestoru.
Položka č. 1 - Re-entry katéter
1.1 | Vyžaduje sa re-entry resp. kombinovaný crossing a re-entry flexibilný a zároveň dostatočne tuhý katéter s oceľovou alebo nitinolovou ihlou na prechod – návrat do pravého lúmenu cievy, zo subintimálneho priestoru. Musí byť do 6 F veľkosti ( vrátane ), kompatibilný na 0.014‘‘ alebo 0.018‘‘vodič, s možnou antegrádného aj retrográdneho prístupu a schopný aj cross-over intervencie. Musí byť v dvoch dĺžkach, medzi 80 – 120 cm.
Časť č. 43 - Štandardné aortálne stentgrafty a príslušenstvo
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadovaný ŠZM určený na bežnú intervenčnú liečbu periférnych tepien končatín, kompletný výber PTA a DCB PTA katétrov a rovnako výber samo-expandovateľných stentov na ošetrenie rozsiahleho postihnutia tepnového systému končatín.
Položka č. 1 - Hrudný stentgraft
1.1 | Hrudný stentgraft s crossing hydrofilným profilom (D) 22-25 F, s proximálnym aj distálnym diametrom v rozmedzí vrátane 22 - 46 mm a dĺžkou minimálne v rozmedzí 100 - 200 mm v rovnom prevedení a v zužujúcom prevedení s proximálnym diametrom stentgraftu v rozmedzí vrátane 26 - 46 mm a distálnym diametrom v rozmedzí vrátane 22 - 42 mm, v dĺžke 150 mm a rovné stentgrafty s distálnym kotviacim prstencom v diametroch 22 - 46 mm v dĺžke 100 cm. Stentgrafty musia mať jednoduché vypúšťanie otočnou rukoväťou, nitinolovú koncepciu s dobrou radiálnou silou na adekvátnu priľnavosť a tesnenie graftu."
Položka č. 2 - Brušný stentgraft – bifurkačný (telo brušného stentgraftu)
2022-01-02 | Brušný stentgraft s nízkoprofilovým diametrom v priečnom priemere graftu v rozmedzí a vrátane 23 mm a 36 mm a dĺžkou tela graftu v rozmedzí vrátane 103 mm a 166 mm, pri minimálnej dĺžke kŕčku 10 mm a max. infrarenálnej angulácii 75° s možnosťou kombinácie rotačného pohybu a ťahu pri fixácii stentu/stentgraftu
Položka č. 3 - Brušný stentgraft - predĺžovacie nožičky (kontralaterálne extenzie)
2022-01-03 | Musia byť kompatibilné s položkou č. 2, kontralaterálne extenzie - slúžia na predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v pánvových tepnách, požadujeme stentgrafty v diametroch proximálneho priemeru 16 mm a distálneho priemeru v rozmedzí vrátane 10 - 28 mm a v dĺžkach v rozmedzí vrátane 82 -199 mm.
Položka č. 4 - Brušný stentgraft – predĺžovacie nožičky (pánvové extenzie)
2022-01-04 | Musí byť kompatibilný s položkou č. 2, pánvové extenzie - slúžia na dodatočné predĺženia a fixáciu ipsilaterálneho ramena hlavného tela stentgraftu, ako aj na dodatočné predĺženie kontralaterálnej nožičky v pánvových tepnách, požadujú sa kompatibilné stengrafty v diametroch priemeru v rozmedzí vrátane 10 - 28 mm a dĺžkach 82 mm
Položka č. 5 - Brušný stentgraft - brušná extenzia
2022-01-05 | Musí byť kompatibilný s položkou č. 2, slúži na dodatočné predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v oblasti proximálneho krčka aorty, na prevenciu resp. liečbu endoleaku I, požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametra stentgraftu v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm a dĺžky graftu 49 mm.
Položka č. 6 - Brušný stentgraft – aortálny tubus
2022-01-06 | Musí byť kompatibilný s položkou č. 2, slúži na dodatočné predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v oblasti krčka aneuryzmy, resp. na prekrytie fokálnej lézie brušnej aorty, ak sa nevyžaduje implantácia bifurkačného stentgraftu, požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametra stentgraftu v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm a dĺžky graftu 70 mm
Položka č. 7 - Brušný stentgraft - Aorto-Uni-Iliakálny stentgraft (AUI)
2022-01-07 | Slúži ako hlavné telo stentgraftu, pri nemožnosti využitia rozdvojenej konfigurácie hlavného tela stentgraftu z rôznych anatomických a chorobných zmien v aorto-iliakálnej oblasti. V požadovaných situáciach sa kombinuje s použitím okludera, požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametru, v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm s dĺžkou pokrytia 102 mm.
Položka č. 8 - Fixačný systém na hrudný a brušný stentgraft
2022-01-08 | Požaduje sa systém určený na zabezpečenie fixácie a utesnenia medzi endovaskulárnymi stentgraftami a natívnou tepnou na riešenie resp. prevenciu endoleaku I, s vonkajším priemerom zavádzača 16F a 18F, pracovnou dĺžkou 62 cm a 90 cm . Systém slúži na rozšírenie radiálnej fixácie alebo utesnenie a na opätovné získanie alebo udržanie adekvátnej separácie aneuryzmy, u pacientov, ktorých stentgrafty už preukázali pohyb alebo vnútorné presakovanie, alebo im hrozí riziko takých komplikácii. Systém sa skladá zo skrutiek-kotvy, uložené v kazete, vodič s obturatorom a aplikátora"
Položka č. 9 - Zavádzače
2022-01-09 | Hydrofílne flexibilné zavádzače so superioritou na hemostázu, kink rezistentné s veľkosťou od 12 F do 26 F a pracovnou dĺžkou 28 cm, určené na ľahkú manipuláciu a implantáciu aortálnych stentov a stentgraftov.
Položka č. 10 - PTA balón
2022-01-10 | Compliantný PTA balón s použitím na hrudný aj brušný stentgraft, s modelingom endograftu, s minimálnym rizikom traumy cievy, možnosťou dočasnej blokády toku vo veľkých cievach s diametrom balóna v rozmedzí 10 mm - 46 mm, kompatibilný s 12F zavádzačom, so spoľahlivou expanziou aj pri opakovaných infláciách a defláciách"
Časť č. 44 - Štandardné a neštandardné aortálne stentgrafty a príslušenstvo
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Systém kompatibilných stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnu liečbu-reparáciu aneuryziem, disekcií, transekcií a iných zlyhaní funkcie aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftov a komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácií. Požadujeme špeciálny a komplexný ŠZM, ktorý obsahuje všetky komponenty pre endografting thorako-abdominálnej oblasti aorty, vrátane thorakálnych a abdominálnych nadväzujúcich stentgraftov, extenzií a príslušného pomocného materiálu, vrátane stentu určeného na modelovanie pravého lúmenu u disekcií aorty.
Položka č. 1 - Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - proximálna časť
1.1 | Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcií na descendentnej časti hrudnej aorty. Vnútorný priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 F pre priemery 24-30 mm, 18 F pre priemery 32-38 mm a 20 F pre priemery 40-46 mm, priemery stentgraftu od 24 mm do 46 mm. Dĺžky pokrytej časti stentgraftu musia byť od 105 mm do 233 mm." Stentgraft je vyrobený z nitinolového Z stentu našitého na Dakron a musí byť MR kompatibilný, musí byť opatrený na proximálnom konci modulačným nepokrytým stentom a na prvom pokrytom stente fixačnými háčikmi. Zavádzač stentgraftu musí byť s flexibilným kónickým hrotom, ktorý zároveň slúži ako dilatátor, zavádzaný po vodiči.
Položka č. 2 - Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - distálna časť
2022-01-02 | Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcií na descendentnej časti hrudnej aorty. Stentgraft je druhým stentgraftom v dvojici thorakálneho systému, ak je treba fixovať proximálny diel. Vnútorný priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 F pre priemery 24-30 mm, 18 F pre priemery 32-38 mm a 20 F pre priemery 40-46 mm. Priemery stentgraftu minimálne v rozsahu od 28 mm do 46 mm. Dĺžky pokrytej časti minimálne od 160 mm do 211 mm. Stentgraft musí byť opatrený na distálnom konci fixačným nepokrytým stentom a na tomto stente fixačnými háčikmi.
Položka č. 3 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátky krčok aneuryzmy – bifurkovaná časť
2022-01-03 | Stentgraft pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym krčkom a veľkým proximálnym rozmerom do 36 mm. Komplet stentgraftu požadujeme trojdielny, jedno bifurkačné telo stentgraftu a 2 tubulárne nožičky, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria ucelený komplet. Stentgraft musí umožňovať ortográdny prietok do oboch spoločných panvových tepien. Stentgraft musí umožniť bezpečné vypúšťanie otáčaním madla zavádzača s možnosťou regulovať pozíciu stentgraftu počas otvárania, postupné otváranie stentgraftu pomocou bezpečnostných drôtov musí zaistiť bezpečné usadenie a repozíciu. Musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzačov s maximálnym vnútorným priemerom 16 F (telo v diametre 22-32 mm) resp. 17 F (telo v diametre 36 mm), nožičky musia byť zasunuté v zavádzači s vnútorným priemerom 12 F ( 9-16 mm), resp.14 F ( 20-24 mm). Rozmery tela sú od 22 do 36 mm v priemere, od 72 do 128 mm pracovnej dĺžky, musia byť maximálne biokompatibilné.
Položka č. 4 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátky krčok aneuryzmy – tubulárna časť
2022-01-04 | Stentgraft tubulárny pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym horným krčkom. Stentgraft musí tvoriť spolu s bifurkačnou komponentou kompaktný flexibilný celok, ktorý je nezalomiteľný (požadujeme špirálovo našitý Z-stent na Dakronu ) s diametrom distálneho konca od 8 do 24 mm. Všetky systémy sú kompatibilné s vodiacim drôtom o veľkosti 0,035 palca (0,89 mm), rozmery nožičiek: priemery od 9-24 mm, dĺžky od 42 do 125 mm.
Položka č. 5 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, pre veľmi angulovaný kŕčok aneuryzmy, s oceľovým Z stentom – bifurkačný
2022-01-05 | Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie brušných výdutí, pre pacientov s veľmi angulovaným krčkom aneuryzmy. Komplet stentgraftu sa skladá z bifurkačného tela stentgraftu a 2 stentgraftov - nožičiek, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria trojdielny komplet. Stentgraft umožní ortográdny prietok do oboch spoločných panvových tepien. Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzačov s maximálnym vonkajším priemerom 20 F (telo v diametre 22-32 mm) resp. 22 F (telo v diametre 32 mm). Zavádzače sú nezlomiteľnej konštrukcie s hydrofilným povrchom. Rozmery tela sú minimálne od 22 do 32 mm v priemere a od 82 do 149 mm pracovnej dĺžky.
Položka č. 6 - Stentgraft brušný bifurkačný „ iliac branch “ s odstupom pre pokračujúcu brušnú aneuryzmu spoločnej ilickej a externej ilickej tepny
2022-01-06 | Typ bifurkačného endovaskulárného stentgraftu typu „ branch “ s odstupom prevedeným našitým druhým stentgraftom požadovanej dĺžky pre odstup vnútornej pánvovej tepny v prípade, že aneuryzma a. iliaca pokračuje za tento odstup, pričom dôraz sa kladie na zachovanie prietoku do a.illiaca int.. Stentgraft sa zavádza ako prvý, branch sa prepojí s art. iliaca interna predĺžením stentgraftu a potom sa proximálny diel spojí s bifurkačným stentgraftom uloženým nad ním tubulárnou komponentou. Materiál stentu musí byť z oceli, graft je z tkaného nepriepustného polyesteru, branch musí byť vystužený nitinolovými výstuhami. Biokompatibilný aj MR kompatibilný systém. Rozmery dĺžok musia byť variabilné minimálne 41 mm a maximálne 61 mm nad branchovaným odstupom a tiež 41 až 58 mm pod odstupom vo voliteľných priemeroch 10 a 12 mm.
Položka č. 7 - Stentgraft hrudný tubulárny pre reparácie B - disekcií aorty
2022-01-07 | Stentgraft pre reparáciu disekcií zostupnej časti hrudnej aorty. Požadujeme tubulárnu a / alebo kužeľovitú komponentu, vyrobenú z oceľovej časti, Z - stentu našitého na polyesterovú tkaninu Dakron, bez fixácie proximálnym stentom a / alebo háčikmi. Minimálny rozsah priemerov stentgraftu od 22 mm do 42 mm, s možnosťou dodať aj kónický tvar v pracovnej dĺžke od 79 do 218 mm. Požadujeme, aby bol prvý pokrytý stent stentgraftu zaistený po celom priemere bezpečnostnými drôtmi až do presného vypustenia, bez efektu „ vtáčieho zobáka “. Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie v zavádzačoch s maximálnym vnútorným priemerom 20 F ( telo v diametre 22-34 mm ), 22 F ( telo v diametre 36-42 mm ).
Položka č. 8 - Stent aortálny pre reparácie B – disekcií
2022-01-08 | Požadujeme endovaskulárny tubulárny stent, ktorý je vyrobený prepojením nitinolových Z – stentov. Stent musí byť samoexpandibilný, pre reparáciu B - disekcie zostupnej časti hrudnej aorty formou modelovania pravého lúmen. Stent musí byť kompatibilný s pokrytým stentgraftom, ktorý je vložený do disekcie hrudnej aorty ako prvý pre pokrytie entry disekcie. Požadujeme rôzne dĺžky od 80 mm do 185 mm a v priemere 36 – 46 mm. Musí byť nasadený vo flexibilnom zavádzači s vnútorným priemerom 14 F s hydrofilným povrchom a uzatvárateľnou chlopňou.
Položka č. 9 - Stentgraft aortálny tubulárny proximálny pre juxtarenálne a / alebo thorako - abdominálne aneuryzmy
2022-01-09 | Požadujeme variantný systém, ktorý je upravený podľa anatomických parametrov pacienta pre thorako-abdominálnu časť aorty. Systém musí byť vyrobený s odstupujúcimi brandžami tak, aby bolo možné prekryť celý viscerálny úsek a zaistiť priechody do všetkých tepien v tejto oblasti. A / alebo vyrobený s malými, resp. veľkými fenestráciami, resp. skalopmi, pre viscerálne tepny odstupujúce z aorty, ktoré sa ďalej predĺžujú do týchto ciev extenznými cievnymi stentgraftmi. Variantne može byť stentgraft vyrobený ako kombinácia brandží a fenestrácií. Takto upravená proximálna tubulárna komponenta je potom doplnená bifurkačnou komponentou a nožičkami, ktoré kotvia stentgrafty do spoločných pánevných tepien. Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie juxtarenálnych brušných výdutí. Materiál stentgraftu je MR kompatibilný. Orientácia, pozícia a prekrývanie stentgraftu je zaistené RTG kontrastnými markermi. Dodávateľ musí v konečnej cene počítať s vlastným meraním anatómie pacienta a následným vyhotovením výrobného konceptu, ktorý schvaľuje do výroby lekár.
Položka č. 10 - Stentgraft aortálny bifurkačný distálny pre reparácie juxtarenálnych a thorako - abdominálnych aneuryziem
2022-01-10 | Požadujeme stentgraft bifurkačný ako distálny k variantnému tubulárnemu fenestrovanému a / alebo thorako-abdominálnemu brandžovanému proximálnemu dielu v požadovaných kombináciach." Distálna komponenta sa vsúva a otvára do komponenty proximálnej a predlžuje stengraft až pod brušnú bifurkáciu. Orientácia musí byť zaistená zlatými markermi. Požadujeme výber rôznych dĺžok od 76 mm do 124 mm, v hornom diametri 22. resp. 24 mm. Materiál musí byť kompatibilný s horným dielom, ide o oceľ na tkanom polyestere. Obe komponenty sú biokompatibilné aj MR kompatibilné.Požadujeme zavádzač, ktorý je maximálne s vonkajším priemerom 22 F., u bežných veľkostí 20 F., s hydrofilným povrchom a uzatvárateľnou chlopňou.
Položka č. 11 - Stent do žilného riečiska
2022-01-11 | Stent do iliofemorálneho žilného riečiska, pre vodiče 0,035´´na zavádzači 80 a 120 cm, pre zavádzače 7 F. Priemer 14 a 16 mm v dĺžkach 60, 100 a 140 mm.
Položka č. 12 - Zavádzač štandardný bez ihly a vodiča röntgenkontrastná špička
2022-01-12 | Zavádzač s pevným puzdrom, ktorý sa nekomprimuje ani nezalamuje, so silnostenným kónickým dilatátorom dimenzovaným pre vodiče 0,038 inch, je osadený spojovacou hadičkou zakončenou ventilom a hemostatickou chlopňou, ktorá neobteká. Puzdro vyrobené v dĺžke 70 a 85 cm a s vnútorným lúmenom vybraných dĺžok v rozmedzí 12 - 18 F.
Položka č. 13 - Extraveľký zavádzač, pre aortálne intervencie
2022-01-13 | Zavádzač určený pre aortálne intervencie, kompatibilný na 0.035 inch vodič, vo veľkostiach 20 – 24 F, požadujeme v dĺžkach 25 a 65 cm.
Položka č. 14 - Zavádzač špeciálny vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,038 inch.
2022-01-14 | Zavádzač vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom a dilatátorom, pre vodič 0,038 inch., v rozmeroch: 5-10 F a v dĺžkach medzi 30 -90 cm.
Položka č. 15 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 90 cm
2022-01-15 | Zavádzač vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilnou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzače sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Hemostatická chlopeň je opatrená preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom. Zavádzač je konfigurovaný ako rovný, alebo zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double). Požaduje sa v rozmeroch 4-6 F, dĺžky 90 cm.
Položka č. 16 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 55 cm
2022-01-16 | Zavádzač vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilnou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzače sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Zavádzač opatrený trojcestným kohútikom. Zavádzač je na konci opatrený mäkkou atraumatickou zónou. Zavádzač je konfigurovaný ako zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double a cobra). Je k dispozícii v rozmeroch 4-7 F., dĺžky 45-110 cm, rovný zahnutý, Balkin apod.
Položka č. 17 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom pre vodič 0,035 inch.
2022-01-17 | Zavádzač vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzač v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmery: medzi 4-12 F a dĺžky medzi 45 - 110 cm. Hrot zavádzača buď priamy, alebo zahnutý.
Položka č. 18 - Zavádzač vodiaci vystužený oceľovým koilom 40 cm hydrofilný
2022-01-18 | Zavádzač vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzač v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmery: 5,5-8 F., dĺžky 40 cm. Hrot zavádzača zahnutý o 180 stupňov.
Položka č. 19 - Hydrofilné vodiče
2022-01-19 | Hydrofilný vodič s dobrou priechodnosťou a súčasne dobrou oporou pre diagnostické a intervenčné vaskulárne výkony. Tento vodič musí mať nitinolové jadro s platinovým koncom a hydrofilný povrch, ktorý si zachováva svoje vlastnosti aj po opakovaných zavedeniach v rámci jedného výkonu. Vodič musí mať tieto parametre: 0,035 inch., dĺžky 145 alebo 150 cm, 180 až 190 cm, 260 až 300 cm, typ konca - rovný alebo zahnutý, rôzne dĺžky mäkkého zakončenia. Musí byť pružný, odolný voči ohnutiu, event. zalomeniu, dobre priechodný. Musí mať röntgenkontrastný koniec, byť dobre ovládateľný a riaditeľný, dodávaný s rotátorom. Požadujeme tiež, aby mal točivý moment 1:1 pri pomere manipulácie s distálnym koncom a rotáciou proximálneho konca.
Položka č. 20 - Vodič extra tuhý 0,035 inch.
2022-01-20 | Vodič pre komplexné endovaskulárne intervencie, extrémne tuhý vodič s pevným jadrom z nerezovej ocele potiahnutý PTFE s rôzne dlhým mäkkým koncom od 15 cm, buď s rovným koncom alebo so zakončením rôznych polomerov zakrivenia dvojitého s polomermi 4-7,5 mm, dvakrát dvojitého s polomermi 4 - 7,5 a 15 mm a alebo predĺženého dvojitého s polomermi 4 - 5,5 - 15 mm. Priemer vodiča 0,035 inch, v dĺžkach 260 a 300 cm.
Položka č. 21 - Vaskulárny extraktor aortálny
2022-01-21 | Vaskulárny extraktor , určený aj na aortálnu intervenciu, 8 F koncepcie, v dĺžkach 55 a 100 cm, určený do veľkosti 40 mm.
Položka č. 22 - Vaskulárny extraktor periférny
2022-01-22 | Periférny vaskulárny extraktor, 6F koncepcie, nitinolový snare, vo forme 4-lístka/4 slučiek, vybavený hemostatickou chlopňou na reguláciu prietoku, v dĺžke katétra 90 cm.
Časť č. 45 - Extraktory/snare
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme extraktory – slučky na odstránenie endovaskulárne zavedených dočasných materiálov resp. poškodených materiálov. Požadujeme extraktory – slučky v tvare jednoduchej slučky a zároveň v tvare multi-snare. Extraktory slúžia k odstráneniu dočasných materiálov – napr. kaválnych filtrov, ako aj poškodených častí ŠZM.
Položka č. 1 - 1-slučka
1.1 | Musí pozostávať z 1 slučky, nitinolová konštrukcia, musí byť flexibilná a kink rezistentná. Slučky musia mať široký rozsah záchytných priemerov, požadujeme minimálne medzi a vrátane 5 – 35 mm, optimálne vo viacerých dĺžkach shaftov, minimálne v rozsahu 65 – 120 cm.
Položka č. 2 - Multi-slučka
2.1. | Musí pozostávať z minimálne 3 nitinolových slučiek, ktoré zabezpečia lepší priestorový záchyt. Slučky musia mať široký rozsah záchytných priemerov, požadujeme minimálne medzi a vrátane 5 – 45 mm, optimálne vo viacerých dĺžkach shaftov, minimálne v dĺžke 120 cm.
Časť č. 46 - Transradiál
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadovaný špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na intervencie periférnych tepien s radiálnym prístupom, vrátane ŠZM na dlhom shufte a Rx koncepcie, požadujeme nízkoprofilové radiálne zavádzače, podporné katétre a miktokatétre, špeciálny dvojvrstvový samo-expandibilný stent a nízkoprofilové PTA katétre.
Položka č. 1 - PTA katétre na 0.018´´ vodič (Rx)
1.1 | PTA katétre kompatibilné so 4 - 6 F zavádzačmi, na 0.018´´ vodiče, nízko-profilové, semi-compliantné s hydrofílným coatingom, RX koncepcie, s vysokou flexibilitou, priemerom balóna medzi a vrátane 2 - 8 mm a dĺžkou vybraných balónou medzi a vrátane 40 - 150 mm určené na ošetrenie periférnych tepien transbrachiálnym resp. transradiálnym prístupom, resp. crossover prístupom - pri efektívnej dĺžke shaftu katétra 150 cm.
Položka č. 2 - PTA katétre na 0.018´´ vodič (OTW)
2022-01-02 | PTA katétre kompatibilné so 4 – 5 F zavádzačmi, na 0.018´´ vodiče, OTW koncepcie, indikované ilio-femorálnu, popliteálnu, infra-popliteálnu oblasť tepien, na renálne tepny a dilatáciu dialyzačných AVF, na ošetrenie natívnych stenóz ako aj na postdilatáciu stentov. Musia byť nízkoprofilové, v priemere medzi a vrátane 2.0-6.0 mm a v dĺžke medzi a vrátane 20-200 mm, v dĺžkach shaftov 90 a 150 cm.
Položka č. 3 - Podporný katéter
2022-01-03 | Excelentný support katéter s možnosťou dĺžky aj 150 cm, excelentná priechodnosť, koniec rovný resp. v ohybe 30 st. a v dĺžkach medzi a vrátane 65 - 150 cm, kompatibilný s 0,035´´ vodičom a 4 F zavádzačom, distálne s hydrofílnym coatingom.
Položka č. 4 - Radiálne nízkoprofilové zavádzače
2022-01-04 | Transradiálne hydrofílne zavádzače 5, 6 a 7 F kompatibility, optimálne aj na použitie do gracilnejších radiálnych tepien s minimálnym rizikom poškodenia a uzáverov radiálnych tepien s unikátnou tenskostennou koncepciou sheathu, s redukciou vonkajšieho a zachovaním vnútorného diametra zavádzača v dĺžkach 10 a 16 cm, dodávané s dilatátorom, vodičom a punkčnou ihlou.
Položka č. 5 - Mikrokatéter
2022-01-05 | Mikrokatéter s vynikajúcou priechodnosťou, navigáciou a podporou v zhoršených anatomických pomeroch s hydrofílnym povlečením. Vyžaduje sa vo veľkostiach minimálne a vrátane medzi 2,4 - 2,8 F a v dĺžkach 110cm-150cm, s možnosťou transradiálnej intervencie, kompatibilný na 0.018´´-0.021´´ embolizačný materiál a koaxiálny mikrokatéter vo veľkostiach 2,7 a 2,8 F.
Položka č. 6 - Dvoj-vrstvový samo-expandibilný špeciálny stent ( micromesh )
2022-01-06 | Špeciálny dvoj-vrstvový karotický samo-expandibilný nitinolový stent ( micromesh ) s konštrukciou open aj closed cell dizajnom, s maximálnou protekciou prechodu plaque a embolu cez stent do lúmenu, 5 F a 0.014´´ kompatibilný, ideálny na primárny stenting, vhodný aj na tortuóznu anatómiu
Časť č. 47 - Špeciálne dlhé DCB balóny 0.035´´
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Špeciálne DCB balóny s nízkym crossing profilom v dĺžke 250 mm, s obsahom liečiva paclitaxel. Požadujeme balóny kompatibilné na 0.035´´ vodič.
Položka č. 1 - Špeciálne dlhé DCB balóny 0.035´´
1.1 | Požadujeme špeciálne nízkoprofilové DCB balóny kompatibilné s 0.035´´ vodičom, OTW koncepcie, určené na periférne tepny s indikáciou na femoropopliteálnu oblasť k liečbe de novo, restenóz alebo in stent-restenóz. Požadované balóny musia byť kompatibilné podľa veľkosti a typu s 5 alebo 6 F zavádzačom, balóny musia byť nízkoprofilové, môžu byť semi-compliantné, musia byť OTW koncepcie a obsahovať paclitaxel. Balóny musia byť v priemere minimálne medzi a vrátane 4 – 6 mm a v dĺžke 250 mm, kratšie rozmery môžu byť doplnkové, musia obsahovať liečivo paclitaxel.
Časť č. 48 - DES samo-expandovateľné stenty ( sirolimus / amphilimus )
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované sú samo-expandovateľné liekom povlečené stenty ( modifikovaným sirolimom ) určené primárne na infrainguinálne ošetrenie periférnych tepien.
Položka č. 1 - DES samo-expandovateľné stenty ( sirolimus )
1.1 | Liekom (amphilimus) poťahované „polymer free“ nitinolové samo-expandovateľné stenty určené na liečbu primárne femorálnej oblasti, kompatibilné s 0.035´´vodičom a 6F zavádzačom, OTW koncepcie, minimálne v rozmedzí a vrátane priemeru stentu medzi a vrátane 6 - 8 mm a dĺžky v rozsahu minimálne a vrátane 20 - 150 mm ( konkrétne minimálne v dĺžke 20, 60, 80, 100, 150 mm )
Časť č. 49 - Neuro A
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu.
Položka č. 1 - Sondovacie selektívne katétre
1.1 | Katétre určené na sondáž mozgových tepien vo veľkosti 5 Fr v dĺžke 120 resp. 130 cm typu Ber a H 1 a SIM v dĺžke 120 cm. Požadujeme aj katéter pre intrakraniálny prístup.
Položka č. 2 - Intrakraniálne mikrokatétre
2022-01-02 | Určený na neurointervečné zákroky ako podporný katéter aj pri použití stentretrieverov, požadujeme dĺžku 160 cm a proximálny a distálny vnútorný diameter o veľkosti 0.025´´.
Položka č. 3 - Odsávací systém katétre na proximálny uzáver
2022-01-03 | Katétre určené na intrakraniálne odsávanie uzáverov - trombov tepien, musí mať 0.072´´, vonkajší priemer sacieho otvoru musí mať 2.16 mm, optimálna dĺžka katétra musí byť minimálne 130 cm
Položka č. 4 - Odsávací systém katétre na distálny uzáver
2022-01-04 | Katétre určené na intrakraniálne odsávanie distálnych uzáverov - trombov malých priemerov tepien, musí mať vonkajší diameter 1.65 mm, dlžku katétra minimálne 135 cm, optimálny aj pre tortuóznu anatómiu, ditálny vnútorný diameter 0.054´
Položka č. 5 - Odsávací systém - aspiračná tuba
2022-01-05 | Požadujeme kompatibilné aspiračné tuby - na spojenie odsávacieho katétra a samotnej odsávacej pumpy
Položka č. 6 - Odsávací systém - kanister
2022-01-06 | Požadujeme kompatibilný kanister kompatibilný s odsávacou pumpou.
Položka č. 7 - 8/6 F dlhý neurovaskulárny sheath
2022-01-07 | Požadujeme na dlhý sheath na neurointervencie s veľkosťou lúmenu 0.088´´ ( 2.24 mm ), proximálna časť musí byť 8F a distálna časť 6F kompatibilná. Proximálna časť musí byť byť prispôsobená na suppport v aortálnom oblúku, distálna časť musí byť atraumatická, mäkká. Sheath musí byť kombatibilný s 0.035´´ vodičom a v dĺžkach medzi a vrátane 80 – 100 cm.
Časť č. 50 - Neuro E
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme špeciálny zdravotnícky materiál na komplexné neurointervencie, vrátane odpútateľného a neodpútateľného stent-retrieveru, intrakraniálného lepidla, coilov a kompatibilných mikrokatétrov na ošetrenie prevažne akútnych neurointervencií.
Položka č. 1 - Odpútateľný neurovaskulárny remodelačný stent
1.1 | Požadovaný odpútateľný remodelačný a revaskularizačný neurovaskulárny stent s možnosťou použitia pri mechanickej trombectómii intrakraniálnej tepny ako aj indikácie remodelácie tepny pri ponechaní stentu ( odpútaním ) v indikovanej lézií tepny.
Položka č. 2 - Odpútavací kábel
2022-01-02 | Požadované kompatibilné odpútavacie káble na uvoľnenie revaskularizačného / remodelovacieho stentu.
Položka č. 3 - Revaskularizačný stent
2022-01-03 | Požadovaný revaskularizačný stent: stent-retriever na odstránenie akútnych trombotických resp. embolizačných uzáverov arteria cerebri media úsekov M1/2, arteria cerebri anterior, arteria basilaris, arteria vertebralis. Musí obsahovať platinové markery na lepšiu viditeľnosť, je určený na liečbu priemerov tepien od 2 – 5,5 mm, musí byť v priemere stentu 4 a 6 mm a pri priemere 6 mm musí mať dĺžku stentu 40 mm.
Položka č. 4 - Intrakraniálny support katéter
2022-01-04 | Požadovaný intrakraniálny support katéter v prevedení 5 F straight a 6 F straight a multi-purpose a dĺžkach minimálne medzi a vrátane 105 – 130 cm.
Položka č. 5 - Balónikový vodiaci katéter
2022-01-05 | Požadovaný balónikový vodiaci katéter kompatibilný so zavádzačom 7 -9 F s efektívnou dĺžkou katétrov minimálne 92 cm, určené na oklúziu tepien pri revaskularizácií
Položka č. 6 - Tekuté neadhezívne embolizačné činidlo
2022-01-06 | Požadované tekuté neadhezívne embolizačné činidlo vo viskozite s koncentráciou EVOH ( ethylén vinyl alkohol ) 6.5 %
Položka č. 7 - Mikrokatétre na tekuté embolizačné činidlo
2022-01-07 | Požadované mikrokatétre na tekuté embolizačné činidlo, vrátane mechanicky odpútateľných špičiek katétra minimálne v dĺžke špičiek 1,5 a 3 cm.
Položka č. 8 - Odpútateľné intrakraniálne coily
2022-01-08 | Požadované odpútateľné intrakraniálne platinové coily, veľkosti od 0,01 do 0,018 vrátane 3D technológie, v supersoft a extrasoft prevedení aj s PGLA technológiou, vybrané coily od veľkosti priemeru 1 – 25 mm a vybrané coily v dĺžkach od 1 do 50 cm.
Položka č. 9 - Odpútavač intrakraniálnych coilov
2022-01-09 | Požadovaný kompatibilný odpútavač intrakraniálnych coilov.
Položka č. 10 - Mikrokatétre na implantáciu coilov a stentov ( stent-retrieverov ) - typ A
2022-01-10 | Požadované mikrokatétre na implantáciu širokej škály intrakraniálnych coilov, v rôznych dĺžkach a priemeroch, minimálne v rozmeroch vnútorného priemeru 0.017´´, 0.021´´ a 0.027´´.
Položka č. 11 - Mikrokatétre na implantáciu coilov a stentov ( stent-retrieverov ) - typ B
2022-01-11 | Požadované mikrokatétres vnútorným priemerom 0.027´´v dĺžkach medzi a vrátane 105 – 160 cm.
Časť č. 51 - Neuro G
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na akútne neurointervenčné výkony, požadovaný stent-retriever špeciálnej koncepcie, intrakraniálne katétre určené na distálny prístup a na aspiračnú trombektómiu pri intrakraniálnych uzáveroch a podporné mikrokatétre a intrakraniálne nekovové lepidlo (činidlo).
Položka č. 1 - Stent-retriever
1.1 | Požadované extrakčné trombektomické intrakraniálne zariadenie s petálnym filtrom, pozostávajúce z 3 až 5 samostatných segmentov ( komôrok ), v priemeroch minimálne v rozmedzí 3 – 6 mm a v rôznych dĺžkach.
Položka č. 2 - Intrakraniálny katéter na distálny prístup 5 F
2022-01-02 | Požadovaný katéter na distálny prístup, musí mať špirálovitú konštrukciu a externý výplet, vnútorný diameter musí mať minimálne 0.070´´ a v celkových dĺžkach od 125 do 131 cm. Kompatibilný s 5 F zavádzačom.
Položka č. 3 - Intrakraniálny katéter na distálny prístup 6 F
2022-01-03 | Požadovaný katéter na distálny prístup, musí mať špirálovitú konštrukciu a externý výplet, vnútorný diameter musí mať 0.055´´ a v celkových dĺžkach od 105 do 125 cm. Kompatibilný so 6F zavádzačom.
Položka č. 4 - Mikrokatéter
2022-01-04 | Požadovaný intrakraniálny mikrokatéter s hydrofílnym poťahom, vnútorný priemer musí mať diameter rozmer od 0,017´´ do 0,027´´, musí mať využiteľnú celkovú dĺžku 150 až 167 cm, v rôznych zakriveniach, musí mať jednu resp. dve fluoroskopické značky na distálnom konci.
Položka č. 5 - Intrakraniálne tekuté embolizačné činidlo
2022-01-05 | Požadované tekuté embolizačné činidlo určené na intrakraniálne ako aj periférne použitie, musí byť dostupné vo viskozitách 25, 30 a 35%, činidlo sa nesmie pripravovať ( možnosť okamžitého použitia bez nutnosti miešania ), nesmie mať pridané kovy.
Časť č. 52 - ŠZM prevažne na akútne neurointervencie, vrátane stentového systému s PTA balónikovým systémom
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme ŠZM prevažne na akútne neurointervencie, so zameraním na neurointervenčné vodiče, kompatibilné mikrokatétre, balónkové aj nebalónkové vodiace katétre nevyhnutné pre mechanickú trombektomickú liečbu STROKE a stentového systému s PTA balónikovým systémom, ktorý je nevyhnutný pri ošetrení sklerotickej lézie v intrakrániu, pri návrate ischemickej cievnej príhody.
Položka č. 1 - Neurointervenčné vodiče
1.1 | Neurointervenčné riaditeľné zavádzacie vodiče oceľovej konštrukcie s nitinolom a špičkou obsahujúcou platinu, v dĺžkach 300 cm a rovnom alebo zakrivenom zakončení, musia byť v koncepcii 0.010´´ a 0.014´´ a 0.014´´ vodiče v prevedení štandard a soft.
Položka č. 2 - Distálne mikrokatétre
2022-01-02 | Mikrokatétre určené aj na distálny prístup, na 0.014´´ a 0.018´´ vodiče v dĺžkach minimálne 150 cm, niektoré rozmery aj v 135 cm, distálny koniec katétra musí mať RTG kontrastnú značku, povrch mikrokatétra musí byť z Hydrolénu, ktorý znižuje trenie v cieve.
Položka č. 3 - Balónkový guide katéter
2022-01-03 | Balónkový zavádzací katéter potrebný k všetkým akútnym neurointervenčným liečbam ischemického STROKE – k mechanickej trombektomickej alebo aspiračnej liečbe. Katéter musí byť 8 a/alebo 9 F koncepcie a v dĺžkach medzi 80 a 95 cm s vnútorným priemerom katétrov v rozmedzí medzi a vráítane 0.078 – 0.085 in, distálny koniec s kompliantným balónikom musí byť RTG kontrastne označený, katéter musí byť distálne flexibilný a proximálne mať adekvátny support pri intervencii
Položka č. 4 - Nebalónkový guide katéter
2022-01-04 | Nebalónkový guide katéter k neurointervencím s proximálnym supportom a distálnou flexibilitou katétra s rôznym prevedením zakončenia katétra, vo veľkostiach medzi a vrátane 5 – 8 F a dĺžkach medzi 90 – 100 cm
Položka č. 5 - Intrakraniálny stentový systém
2022-01-05 | Stentový systém s balónikovým katétrom je určený na zlepšenie prietoku v intrakraniálnych tepnách pri vracajúcej sa ischemickej cievnej príhode, ktorá nastane napriek adekvátnej medikamentóznej liečbe a je spôsobená intrakraniálnou zúženou tepnou v rozsahu 70 – 99%. Požadujeme samoexpandujúci nitinolový stent s RTG kontrastnými markermi na koncoch stentu, kompatibilné s 0.014´´ vodičom, dĺžka zavádzacieho systému musí byť 135 cm, stent musí byť dostupný v priemere 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 a 4.5 mm a v dĺžkach 9, 15 a 20 mm.
Položka č. 6 - Intrakraniálny PTA balónikový katéter
2022-01-06 | Požadujeme kompatibilný PTA balón s položkou č. 4, balón s hydrofílnym povlakom, 0.014´´ a OTW koncepcie, v priemeroch medzi a vrátane 1.5 – 4.0 mm a v dĺžkach 9 a 15 mm a vybraných priemerov 20 mm
Časť č. 53 - Neuro P
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované špeciálne tromboembolické extraktory – intrakraniálne samoexpandibilné stenty ( stentretriever ) s vyššou radiálnou silou a kompatibilné s mikrokatétrami veľkosti do 0.021´´ s oceľovým vodiacim drôtom a špeciálne neurointervenčné vodiče, širokého spektra veľkostí, štruktúry a určenia.
Položka č. 1 - Tromboembolický extraktor
1.1 | Nitinolový „stent like“ intrakraniálny samoexpandibilny extraktor tromboembolického materiálu
2022-02-01 | Musí mať otvorený proximálny aj distálny koniec, zavádzací drôt je uchytený excentricky
2022-03-01 | Proximálna časť stentu musí byť prepojená kvôli zvýšeniu radiálnej sily
2022-04-01 | Požadujeme kompatibilitu s 0,021“ mikrokatétrom pre všetky veľkosti stentu 4-20, 5-40 aj 6-30
2022-05-01 | Určený je na minimálny priemer cievy 2 mm pre verziu 4-20 a 5-40 a 3 mm pre 6-30 (karotídy, M1, M2)
2022-06-01 | Musí mať minimálne distálne 2 a proximálne 1 radiomarker
2022-07-01 | Musí byť opakovane použiteľný ( podľa IFU celkovo až 3x )
2022-08-01 | Vodiaci drôt musí byť z ocele
Položka č. 2 - Tromboembolický extraktor špeciálne na M3 úseky
2022-01-02 | Extraktor vo verzii kompatibilnej s 0,0165“ mikrokatétrom
2022-02-02 | Verzia 4-20 a 3-20 určená na minimálny priemer od 1,5 mm (M3)
2022-03-02 | Distálne radiokontrastné markery musia byť súčasťou tela stentu
2022-04-02 | Vodiaci drôt musí byť z nitinolu – kvôli flexibilite a „kink rezistencii “ ( zaručená atraumatickosť )
2022-05-02 | Extraktor sa musí dať použiť v tandeme na vytiahnutie trombu z vetvenia (do každej vetvy jeden extraktor – musia byť súčasne vtiahnuteľne do DAC katétra )
Položka č. 3 - Špeciálne neurointervenčné vodiče 0.014´´ koncepcie s CoCr špičkou
2022-01-03 | 0,014“ vodič s dĺžkou 205 cm, zavádzací drôt s CoCr s rovnou špičkou
2022-02-03 | Prenos pohybu u vodiča s pomerom cca 1:1 proximal: distal
2022-03-03 | Overená 26% lepšia „kink resistencia“ oproti oceľovým drôtom
2022-04-03 | Distálna časť vodiča - 36 cm má byť hydrofilná na lepšie prechody intrakrániom
2022-05-03 | Radiokontrastná špička by mala byť minimálne 5 cm dlhá
Položka č. 4 - Špeciálne neurointervenčné vodiče veľkosti 0.008´´, 0.010´´a 0.014´´
2022-01-04 | Krútiaci moment je prenášaný 1:1 od konca vodiča po špičku, nezávisle na zahnutí vodiča.
2022-02-04 | Vnútorný oceľový drôt vedie po celej dĺžke od konca až po špičku – na zabezpečenie riaditeľnosti a pushability.
2022-03-04 | Požadujeme vodič s rovnou flexibilnou špičkou, ktorá je RTG-kontrastná 5 cm pre 0.014´´ vodič, 3 cm pre 0.010´´ vodič a 9 cm pre 0.008´´ vodič.
2022-04-04 | Vodiče priemeru 0,014“ a 0.010´´ musia byť v dĺžke 200 a 300 cm („predĺženie“ za hydrofilným coatingom je potiahnuté PTFE).
2022-05-04 | Vodič 0.008´´priemeru musí byť v dĺžke minimálne 200 cm.
2022-06-04 | Hydrofilný coating – Slip-Coat technológia distálnych 170 cm pre 0.014´´ a 0.010´´ a 180 cm pre vodič 0.008´´.
2022-07-04 | Vodič by mal byť na povrchu vrúbkovaný a poskytovať dobrú oporu pre mikrokatéter.
Položka č. 5 - Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.014´´
2022-01-05 | Požadujeme dedikovaný 0.014´´ neuro vodič s prenosom krútiaceho momentu 1:1 a polymerovým coatingom a v dĺžke 200 cm.
2022-02-05 | S hydrofilným a polymérovým coatingom, ktorý zabezpečuje lepšiu priechodnosť – cez tortuozity, trombus, stenózu a zároveň lepšiu priechodnosť mikrokatétra.
2022-03-05 | Musí mať zahnutú flexibilnú špičku na 25° ( „memory“ efekt špičky“ )
2022-04-05 | „Soft tip“ je označenie verzie s flexibilnejšou špičkou.
Položka č. 6 - Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.018´´
2022-01-06 | Dedikovaný neuro zavádzací drôt s prenosom krútiaceho momentu 1:1 a polymerovým coatingom.
2022-02-06 | V dĺžke 200 cm v proximálnom priemere 0.014”, ktorý sa pred distálnym koncom zväčšuje na 0.016” a 0.018”.
2022-03-06 | Musí mať hydrofilný a polymérový coatingom, pre lepší prechod cez tortuozity, trombus a stenózu, rovnako aj pre prechod mikrokatétra, vodič má najväčšiu „support body“ a je určený pre väčšie mikrokatétre 0.021/0.027”.
2022-04-06 | Musí mať zahnutú flexibilnú špičku na 25° (má väčší „memory“ efekt ).
2022-05-06 | Soft tip“ je označenie pre verziu s flexibilnejšou špičkou, používa sa pri potrebe zaviesť väčší katéter.
2022-06-06 | Pre šetrnejší prechod mikrokatétrom tepnou bez poškodenia intimi.
Časť č. 54 - Dvoj-stent karotídy
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme nitinolový „double layer stent s micromesh“ dizajnom, vhodný na tortuóznu anatómiu ciev, vysoko flexibílny stent, Rx koncepcie a 5F koncepcie, ideány na primárny stenting karotíd. Určený na 0.014´´ vodič, vo veľkostiach medzi a vrátane 5 – 10 mm a v dĺžkach minimálne medzi 20 – 30 mm.
Položka č. 1 - Closed cell flexibílny stent
1.1 | Požadujeme samoexpandibilný karotícky stent s „closed cell“ dizajnom a zároveň vysokou flexibilitou, monorail konštrukcie, cobalt-chróm-nikel-molybdénového zloženia na ošetrenie referenčnej tepny v priemere medzi 4,0 – 9,0 mm. Stent musí byť v priemere medzi a vrátane 6 – 10 mm a na ošetrenie dĺžky lézie vybraných priemerov v rozmedzí minimálne 22 – 36 mm. Musí byť kompatibilný s 0.014´´ vodičom a schopný retrakcie čiastočne vysunutého stentu ( do 85% ).
Časť č. 55 - Nepovlečené stenty ( BMS ) pre perkutánne rádiologické intervencie - karotické ( closed cell dizajn )
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu.
Položka č. 1 - Karotické stenty (closed cell dizajn)
1.1 | RX samoexpandovateľné nitinolové karotické stenty „closed cell“, s vynikajúcou radiálnou silou,
2022-02-01 | stenty rovné s rozmermi medzi a vrátane 7 - 10 mm priemeru a medzi a vrátane 20 - 30 mm dĺžky,
2022-03-01 | zúžené stenty s rozmermi 8 - 6 mm, 9 - 7 mm a 10 - 8 mm priemeru a medzi a vrátane 30 - 40 mm dĺžky.
Časť č. 56 - Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - emboloprotekcia (EPD - embolic protection device) - periférna
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme ŠZM - Distálnu emboloprotekciu, určenú na karotické ako aj periférne intervencie.
Položka č. 1 - Závislý filter na vodiči
1.1 | s možnosťou prechodu léziou 0,014´´ alebo 0,018´´ vodičom, určeným na veľkosť ciev v priemere medzi a vrátane 2 - 7 mm s excelentnou stabilitou filtra pri procedúre, s použitím v karotickom aj periférnom riečisku.
Časť č. 57 - Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - emboloprotekcia (EPD - embolic protection device) - karotická (skupiny č. 1)
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme ŠZM - Distálnu emboloprotekciu, určenú na karotické intervencie.
Položka č. 1 - Nezávislý pohyblivý emboloprotekčný filter
1.1 | Nezávislý pohyblivý emboloprotekčný filter s hydrofilným pokrytím, vodiacim drôtom 0,014´´ s extra flexibilitou a otáčavosťou na prechod zložitou anatómiou.
2022-02-01 | Musí byť určený na veľkosť ciev medzi a vrátane 2,5 - 7 mm priemeru.
Časť č. 58 - Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - emboloprotekcia (EPD - embolic protection device) - periférna (skupiny č. 2)
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme ŠZM - proximálnu emboloprotekciu určenú na karotické intervencie
Položka č. 1 - Proximálna balóniková emboloprotekcia
1.1 | Cerebrálna dvojbalóniková emboloprotekcia s konceptom kompletnej proximálnej blokády toku a možnosťou efektívnej aspirácie všetkých veľkostí "debris" z ošetrovanej lézie.
2022-02-01 | Pretekcia musí byť v kompatibilnom prevedení s 8 a/alebo 9 F zavádzačom.
Časť č. 59 - Katéter elektrofyziologický dekapolárny a viacpolárny
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: ŠZM - špeciálny zavádzač s flexibílnym ukončením, umožňujúcim sondáž všetkých tepien odstupujúcich z aorty.
Položka č. 1 - Zavádzač s flexibilným koncom
1.1 | Na sondáž rôznych anatomických pomerov prakticky všetkých odstupových tepien vrátane karotických tepien,
2022-02-01 | Požadovaná dĺžka zavádzača od 45cm do 90cm, s rozmermi od 6,5 F do 12 F s možnosťou zakrivenia flexibilného konca medzi 9 mm až 30 mm.
Časť č. 60 - Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie špeciálne
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme ŠZM - špeciálne vodiče určené na karotické aj periférne intervencie.
Položka č. 1 - Vodič 0,014´´
1.1 | s 5 a 10 cm prechodovými segmentami a s vynikajúcou odpoveďou na otočenie
2022-02-01 | hladkým atraumatickým tvarovateľným hrotom
2022-03-01 | microglide pokrytím pre nízke trenie
2022-04-01 | rozsiahlym PTFE pokrytím
2022-05-01 | v dĺžkach minimálne 190 cm a 300 cm
Položka č. 2 - Vodič 0,035´´
2022-01-02 | s hladkým atraumatickým hrotom a poskytujúci podporu intervencie a adekvátnu výmenu device,
2022-02-02 | mimoriadna schopnosť vedenia,
2022-03-02 | Amplatz podpora
2022-04-02 | v dĺžkach minimálne 190 cm a 300 cm
Časť č. 61 - ŠZM na 4F kompatibilnú intervenciu periférnych tepien
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadovaný ŠZM na endovaskulárne ošetrenie periférných tepien nízkoprofilovým 4 F systémom, požadované sú vodiče, podporný katéter, zavádzač vhodný aj na cross-over intervencie, PTA a DCB PTA katétre a samoexpandovateľné stenty.
Položka č. 1 - Samoexpandovateľné stenty
1.1 | 4 F nízkoprofilové nitinolové samoexpandovateľné stenty do femoropopliteálnej oblasti, OTW koncepcie na 0.018´´ vodič, stenty s jednoduchou implantáciou jednou rukou, vo veľkostiach: v priemere stentov medzi a vrátane 4 - 7 mm a dĺžky stentov medzi a vrátane 20 – 200 mm.
Položka č. 2 - Support katétre
2022-01-02 | Hydrofílne katétre na podporu alebo výmenu vodiča, 0.014´´ alebo 0.018´´ koncepcie, určené na periférne tepny, v dĺžkach medzi 60 – 150 cm, s rovným koncom.
Položka č. 3 - Vodiče na intervenciu 4 F konceptu 0.018 ´
2022-01-03 | Vodič 0.018´´ s dobrou priechodnosťou lézie a dostatočnou oporou, vodič z nehrdzavejúcej ocele, optimálnou ovládateľnosťou, veľkou flexibilitou, vynikajúcou odolnosťou a tvarovateľnosťou vodiča, výbornou radiopacitou. Požadované dĺžky v rozmedzí vrátane 195 až 300 cm.
Položka č. 4 - Zavádzač na koncept 4 F – crossover intervenciu
2022-01-04 | Vyžaduje sa minimálne 4F zavádzač, optimálne aj vo veľkostiach 5 a 6 F s hydrofóbnym koncom zavádzača s možnosťou odstránenia chlopne pri 5 a 6F pri event. aspirácií trombov, v dĺžke 45 a 100 cm s rovným zakončením a rovným alebo zakončením s ohybom pri 45 cm dĺžke, s excelentnou kink a deformačnou rezistenciou vďaka štruktúre z nerezovej ocele.
Položka č. 5 - PTA balónikové katétre 4F konceptu
2022-01-05 | 4 F kompatibilné balónikové katétre na 0.018´´ vodič OTW koncepcie bez liekového potiahnutia 4 F kompatibilné v rozmedzí priemeru minimálne medzi a vrátane 2 - 6 mm a v dĺžke v rozmedzí minimálne a vrátane 20 - 80 mm.
Položka č. 6 - DCB PTA balónikové katétre 4 F konceptu
2022-01-06 | 4 F kompatibilné balónikové katétre na 0.018´´ vodič s liekovým povlečením ( paclitaxel ) v rozmedzí priemeru 2, 3 a 4 mm a v rozmedzí dĺžky minimálne 40, 80 a 120 mm. Požadujeme rovnaké balóny aj s veľkosťou v rozmedzí priemeru 5 -7mm, v dĺžkach 40, 80 a 120 mm kompatibilné s 5 F zavádzačom.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie štyridsiatichôsmich (48) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1 | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
3.3 | v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
5. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
6. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
7. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.
8. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s:
a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,
b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,
d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,
e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.
10. | V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.
11. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody.
12. | V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.
12.1. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
13. | Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien: - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
14. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
15. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.
16. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
17. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
18. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
19. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
20. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
21. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2 | Prospektový materiál
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
6.4 | Funkčné vzorky v počte 1 ks pre časť č. 1, 8 a 9, ktorú uvedie objednávateľ vo Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy objednávateľa prostredníctvom systému sw. Josephine. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: