## Titul.list
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA |  |  | V E R E J N Á S Ú Ť A Ž – ZÁKAZKA – Zmluva s finančným plnením
podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ: | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Predmet zákazky: | RTG PRÍSTROJE A C-RAMENÁ
[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
(podľa § 66. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(TOVARY)
VEREJNÁ SÚŤAŽ
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Príloha č. 1. k časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov
Technická a medicínska špecifikácia
"RTG prístroje a C-ramená"
V Bratislave január 2018
Súť.podklady – Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky |  | * január 2018 | listov: 15

## RTG1
Časť I. RTG1: RTG digitálny pevný - SKIAGRAFIA – závesný typ prístroja
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 465.300,00 EUR bez DPH
počet 3 ks
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH (spolu I.-IV.)
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH:
RTG1: RTG digitálny pevný - SKIAGRAFIA
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ prístroja | zavesný typ prístroja | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ detektora | CsI
Počet detektorov | minimálne 2 (v stole a vo vertigrafe)
Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru alebo nábjíčka s min. 2 akumulátormi pre detektor | áno
Vertigraf s AEC s funkciou nakláňania | áno
Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 32 x 42 cm
Rozlíšenie veľkosť bodu a počet bodov | pri 150μm minimálne 2300x2800 pixelov, pri 175μm minimálne 1900x2400 pixelov a pri 200μm minimálne 1700x2000 pixelov
Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | maximálne 8 sekúnd
Čas zobrazenia snímky po expozícii | maximálne 12 sekúnd
Výstupný výkon generátora | minimálne 65 kW
Rozsah kV pri 1 kV krokoch | minimálne od 40 kV do 150 kV v prípade použitia žiariča s integrovaným VN transformátorom rozsah minimálne od 40 kV do 130 kV
Rozsah nastavenia mAs | minimálne od 0,5 mAs do 500 mAs
RTG žiarič nad stolom s minimálnym maximálnym výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora | áno
Veľkosť malého ohniska | maximálne 0,6 mm
Veľkosť veľkého ohniska | maximálne 1,3 mm
Tepelná kapacita anódy | minimálne 300 kHU
Bucky clona vo vertigrafe aj v stole | áno
Pacientsky stôl s nosnosťou min. 200 kg | fixný elevačný
Pacientský rádiotransparentný stôl s plávajúcou doskou alebo plavajúcim detektrom (priečne aj pozdĺžne) | áno
Rozmer stola (dĺžka x šírka) | minimálne 200 cm x 75 cm
Rozsah motorického nastavenia výšky stola | minimálne 20 cm
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP) | áno
Zabudované laserové zameriavanie alebo kolimačné svetlo | áno
Autotracking | áno
Expozičná automatika | áno
DAP meter | áno
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka
Operačný systém | Windows 7 a novší alebo Linux
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Hard disk | minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímiek na PACS | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024 | áno
III. Doplnková výbava pre RTG prístroje
Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Mobilný bezdrótový detektor s rozmerom aktívnej plochy dektora minimálne 32 x 42 cm s držiakom a ochranným krytom pre detektor | áno
Stitching alebo detektor s rozmerom min. 115 cm (spájanie obrazov) vo vertigrafe | min. 115 cm
IV. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiagrafických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja

## RTG1B
Časť II. RTG1B: RTG digitálny pevný - SKIAGRAFIA – na zemi montovaný
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 120.000,00 EUR bez DPH
počet 1 ks
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH (spolu I.-IV.)
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH:
RTG1B: RTG digitálny pevný - SKIAGRAFIA
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ prístroja | na zemi montovaný | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ detektora | CsI
Počet detektorov | minimálne 1 prenositeľný alebo 2 pevné
Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru alebo nábjíčka s min. 2 akumulátormi pre detektor | áno
Vertigraf s AEC | áno
Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 32 x 42 cm
Rozlíšenie veľkosť bodu a počet bodov | pri 150μm minimálne 2300x2800 pixelov, pri 175μm minimálne 1900x2400 pixelov a pri 200μm minimálne 1700x2000 pixelov
Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | maximálne 8 sekúnd
Čas zobrazenia snímky po expozícii | maximálne 12 sekúnd
Výstupný výkon generátora | minimálne 65 kW
Rozsah kV pri 1 kV krokoch | minimálne od 40 kV do 150 kV v prípade použitia žiariča s integrovaným VN transformátorom rozsah minimálne od 40 kV do 130 kV
Rozsah nastavenia mAs | minimálne od 0,5 mAs do 500 mAs
RTG žiarič nad stolom s minimálnym maximálnym výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora | áno
Veľkosť malého ohniska | maximálne 0,6 mm
Veľkosť veľkého ohniska | maximálne 1,3 mm
Tepelná kapacita anódy | minimálne 300 Khu
Bucky clona vo vertigrafe aj v stole | áno
Pacientsky stôl s nosnosťou min. 200 kg | fixný elevačný
Pacientský rádiotransparentný stôl s plávajúcou doskou alebo plavajúcim detektrom (priečne aj pozdĺžne) | áno
Rozmer stola (dĺžka x šírka) | minimálne 200 cm x 75 cm
Rozsah motorického nastavenia výšky stola | minimálne 20 cm
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
Zabudované laserové zameriavanie alebo kolimačné svetlo | áno
Autotracking | áno
Expozičná automatika | áno
DAP meter | áno
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka
Operačný systém | Windows 7 a novší alebo Linux
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Hard disk | minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímiek na PACS | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024 | áno
III. Doplnková výbava pre RTG prístroje
Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Mobilný bezdrótový detektor s rozmerom aktívnej plochy dektora minimálne 32 x 42 cm s držiakom a ochranným krytom pre detektor | áno
IV. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiagrafických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja

## RTG2
Časť III. RTG2: Digitálny mobilný pojazdný - SKIAGRAFIA - mobilný
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 664.000,00 EUR bez DPH
počet 8 ks
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH (spolu I.-IV.)
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH:
RTG2: Digitálny mobilný pojazdný - SKIAGRAFIA
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ prístroja | mobilný
Typ detektora | CsI
Počet detektorov | minimálne 1
Pripojenie detektora | bezdrôtové pripojenie
Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru alebo nábjíčka s min. 2 akumulátormi pre detektor | áno
Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 34 x do 42 cm
Rozlíšenie veľkosť bodu a počet bodov | pri 100μm minimálne 2500x3000 pixelov, pri 150μm minimálne 2300x2800 pixelov, pri 175μm minimálne 2000x2500 pixelov a pri 200μm minimálne 1700x2000 pixelov
Rozlíšenie – rozsah šedi | 14 bit
Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | maximálne 15 sekúnd
Čas zobrazenia snímky po expozícii | maximálne 15 sekúnd
Výstupný výkon generátora | minimálne 30 kW
Rozsah kV pri 1 kV krokoch | minimálne od 50 kV do 120 kV
Rozsah nastavenia mAs | minimálne od 0,5 mAs do 300 mAs
Veľkosť malého ohniska | maximálne 0,8 mm v prípade jednoohniskového RTG žiariča maximálna veľkosť ohniska 0,8 mm
Veľkosť veľkého ohniska | maximálne 1,3 mm v prípade jednoohniskového RTG žiariča maximálna veľkosť ohniska 0,8 mm
Tepelná kapacita anódy | minimálne 100 KHU
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
Zabudované laserové zameriavanie alebo kolimačné svetlo | áno
Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií | áno
Rotácia teleskopického ramena okolo vlastnej osi | áno
Motorický pohon prístroja na báteriu | áno
Držiak flatpanelu s antirozptylovou mriežkou minimálne 40 lm/cm | áno
DAP meter | áno
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka
Operačný systém | Windows 7 a novší alebo Linux
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Hard disk | minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímiek na PACS | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
III. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiagrafických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja

## RTG4
Časť IV. RTG4: Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena s RTG žiaričom nad stolom - základná verzia
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 815.400,00 EUR bez DPH
počet 4 ks
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH (spolu I.-IV.)
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH:
RTG4: Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena s RTG žiaričom nad stolom - základná verzia
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ prístroja | na zemi montovaný | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ detektora | CsI
Počet detektorov | minimálne 1
Pripojenie detektora | integrovaný detektor v stole
Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 35 x do 43 cm
Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 2800 x 2800 pixelov
Rozlíšenie – veľkosť bodu | maximálne 160μm
Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | maximálne 20 sekúnd
Čas zobrazenia snímky po expozícii | maximálne 20 sekúnd
Výstupný výkon generátora | minimálne 60 kW
Rozsah kV pri 1 kV krokoch | minimálne od 40 kV do 150 kV
Rozsah nastavenia mAs | minimálne od 0,5 mAs do 800 mAs
RTG žiarič nad stolom s minimálnym maximálnym výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora | áno
Veľkosť malého ohniska | maximálne 0,7 mm
Veľkosť veľkého ohniska | maximálne 1,2 mm
Tepelná kapacita anódy | minimálne 600 kHU
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
Laserové zameriavanie alebo kolimačné svetlo | áno
Pacientský stôl s minimálnou nosnosťou 150 kg | fixný alebo elevačný stôl
Veľkosť dosky stola (dĺžka x šírka) | minimálne 200 cm x 60 cm
Pacientský rádiotransparentný stôl s pozdĺžnym a priečnym motorickým pohybom alebo pohyblivým detektorom | áno
Uhol naklonenia stola | minimálne od -30° do + 90°
Expozičná automatika pre skiagrafický režim | áno
DAP meter | áno
Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | áno
Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | áno
Pulzný skiaskopický mód minimálne od 8 obrazov/sekundu | áno
Nožný spínač a ovládací pult na riadenie pohybov a funkcií skiaskopickej steny | áno
Farebný prehliadací monitor vo vyšetrovacej miestnosti s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024, maximálny jas obrazovky - minimálne 700 cd/cm2, kontrast - minimálne 800:1 | áno
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka
Operačný systém | Windows 7 a novší alebo Linux
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Hard disk | minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
III. Doplnková výbava
Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístrojov | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
AEC vertigraf | áno
Druhá rontgenka s minimálnym maximálnym výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora | áno
CsI detektor s rozmerom aktívnej plochy externého dektora (výška x šírka) minimálne 34 x do 42 cm (34x42cm), rozlíšenie – rozsah šedi - minimálne 14 bit, rozlíšenie – počet bodov - minimálne 2300 x 2800 pixelov, rozlíšenie – veľkosť bodu maximálne - 160μm | áno
Oblique projekcie | áno
Farebný prehliadací monitor vo vyšetrovacej miestnosti s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024, maximálny jas obrazovky - minimálne 700 cd/cm2, kontrast - minimálne 800:1 | áno
IV. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiagrafických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja

## C-ramena1M
Časť V. C-ramena1M: Mobilný digitálny s C-ramenom, 20 detektor - intervenčná rádiológia, neurochiruegia, spinálna chirurgia a urológia
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 217.000,00 EUR bez DPH
počet 2 ks
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH (spolu I.-IV.)
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH:
C-ramena1M: Mobilný digitálny s C-ramenom, 20 detektor - intervenčná rádiológia, neurochiruegia, spinálna chirurgia a urológia
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ prístroja | mobilný s C -ramenom | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ detektora | CsI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS
Počet detektorov | 1
Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 20x20 cm
Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 1024 x 1024 pixelov
Rozlíšenie – veľkosť bodu | maximálne 200 μm
Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
Výstupný výkon generátora | minimálne 12 kW
Rozsah kV pri 1 kV krokoch minimálne | minimálne od 40 kV do 110 kV
Veľkosť ohniska / ohnísk | maximálne 0,6 mm pre jedno ohnisko
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru | áno
Hĺbka C-ramena | minimálne 60 cm
Orbitálny pohyb C-ramena | minimálne 125°
Angulačný pohyb C-ramena | celkovo minimálne 360 stupňov
DAP meter | áno
Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste | minimálne 2.5 lp/mm
Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | áno
Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | áno
Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K | minimálne od 8 do 25 obrazov/sekundu, v prípade kontinuálneho režimu minimálne 15 obrazov/sekundu
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka
Operačný systém | Windows 7 a novší alebo Linux
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Pamäťová kapacita | minimálne 5 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Vozík s TFT monitorom min. 23 palcov alebo 2 TFT monitormi min. 19 palcov | áno
III. Doplnková výbava
Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístrojov | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funckia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") | áno
Funkcia merania vzdialenosti a uhlov | áno
Funkcia kinoslučka | áno
Farebný TFT monitor min. 23 palcov alebo farebné 2 TFT monitormi min. 19 palcov s možnosťou priameho zobrazenia externého video signálu | áno
Možnosť 3D zobrazenia z PACSu | áno
Interface pre navigáciu 2D | áno
Diaľkové ovládanie obrazového systému a C-ramena alebo diaľkové ovládanie niektorých funkcií C-ramena a dotykové ovládanie obrazového systému priamo z hlavnej obrazovky | áno
IV. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiaskopických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja

## C-ramena1V
Časť VI. C-ramena1V: Mobilný digitálny s C-ramenom, 30 detektor - intervenčná rádiológia, neurochiruegia, spinálna chirurgia a urológia
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 625.500,00 EUR bez DPH
počet 5 ks
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH (spolu I.-IV.)
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH:
C-ramena1V: Mobilný digitálny s C-ramenom, 30 detektor - intervenčná rádiológia, neurochiruegia, spinálna chirurgia a urológia
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ prístroja | mobilný s C -ramenom | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ detektora | CsI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS
Počet detektorov | 1
Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 30x30 cm
Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 1500 x 1500 pixelov
Rozlíšenie – veľkosť bodu | maximálne 200 μm
Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
Výstupný výkon generátora | minimálne 12KW
Rozsah kV pri 1 kV krokoch minimálne | minimálne od 40 kV do 110 kV
Veľkosť ohniska / ohnísk | maximálne 0,6 mm pre jedno ohnisko
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru | áno
Hĺbka C-ramena | minimálne 60 cm
Orbitálny pohyb C-ramena | minimálne 125°
Angulačný pohyb C-ramena | celkovo minimálne 360 stupňov
DAP meter | áno
Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste | minimálne 2.4 lp/mm
Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | áno
Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | áno
Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K | minimálne od 8 do 25 obrazov/sekundu, v prípade kontinuálneho režimu minimálne 15 obrazov/sekundu
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka
Operačný systém | Windows 7 a novší alebo Linux
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Pamäťová kapacita | minimálne 5 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Vozík s TFT monitorom min. 23 palcov alebo 2 TFT monitormi min. 19 palcov | áno
III. Doplnková výbava
Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístrojov | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funckia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") | áno
Funkcia merania vzdialenosti a uhlov | áno
Funkcia kinoslučka | áno
Farebný TFT monitor min. 23 palcov alebo farebné 2 TFT monitormi min. 19 palcov s možnosťou priameho zobrazenia externého video signálu | áno
Možnosť 3D zobrazenia z PACSu | áno
Interface pre navigáciu 2D | áno
Diaľkové ovládanie obrazového systému a C-ramena alebo diaľkové ovládanie niektorých funkcií C-ramena a dotykové ovládanie obrazového systému priamo z hlavnej obrazovky | áno
IV. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiaskopických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja

## C-ramena3V
Časť VII. C-ramena3V: mobilný digitálny s C-ramenom - 30 detektor, väčší výkon - intervenčná radiológia a kardiologia
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 117.500,00 EUR bez DPH
počet 1 ks
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH (spolu I.-IV.)
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH:
C-ramena3V: mobilný digitálny s C-ramenom - 30 detektor, väčší výkon - intervenčná radiológia a kardiologia
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ prístroja | mobilný s C -ramenom | Nacenenie v EUR bez DPH
Typ detektora | CSI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS
Počet detektorov | 1
Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 30x30 cm
Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 1500 x 1500 pixelov
Rozlíšenie – veľkosť bodu | maximálne 200 μm
Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
Výstupný výkon generátora | minimálne 25 kW
Rozsah kV pri 1 kV krokoch minimálne | minimálne od 40 kV do 120 kV
Veľkosť ohniska / ohnísk | maximálne 0,6 mm pre jedno ohnisko
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru | áno
Hĺbka C-ramena | minimálne 60 cm
Orbitálny pohyb C-ramena | minimálne 125°
Angulačný pohyb C-ramena | celkovo minimálne 360 stupňov
DAP meter | áno
Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste | minimálne 3 lp/mm
Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | áno
Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | áno
Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K | minimálne od 8 do 25 obrazov/sekundu
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka
Operačný systém | Windows 7 a novší alebo Linux
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Pamäťová kapacita | minimálne 5 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Vozík s TFT monitorom min. 23 palcov alebo 2 TFT monitormi min. 19 palcov | áno
III. Doplnková výbava
Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístrojov | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funckia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") | áno
Funkcia merania vzdialenosti a uhlov | áno
Funkcia kinoslučka | áno
Farebný TFT monitor min. 23 palcov alebo farebné 2 TFT monitormi min. 19 palcov s možnosťou priameho zobrazenia externého video signálu | áno
Možnosť 3D zobrazenia z PACSu | áno
Interface pre navigáciu 2D | áno
Diaľkové ovládanie obrazového systému a C-ramena alebo diaľkové ovládanie niektorých funkcií C-ramena a dotykové ovládanie obrazového systému priamo z hlavnej obrazovky | áno
IV. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiaskopických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja