## PTK - ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Spotrebný materiál pre systém Aquarius a systém Multifiltrát
1.2 CPV:
33181520-3 Spotrebný materiál k obličkovej dialýze
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Spotrebný materiál pre systém Aquarius a systém Multifiltrát
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno - 2 časti, uchádzač predloží svoju ponuku za príslušnú časť, o ktorú prejaví záujem
Nie
3.1.b) Zoznam častí a položiek:
Poradové číslo | Názov položky príslušnej časti predmetu zákazky |  | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo na obdobie 24 mes.
Časť č. 1 - Súprava pre systém Aquarius na citrátovú a heparínovú antikoaguláciu | Položka č. 1 - Súprava pre systém Aquarius na citrátovú antikoaguláciu |  | ks | 240
| Položka č. 2 - Súprava pre systém Aquarius na heparínovú antikoaguláciu |  | ks | 480
| Položka č. 3 - Vak náhradný/odpadový 5 l |  | ks | 2570
Časť č. 2 - Súprava pre systém Multifiltrát na citrátovú a heparínovú antikoaguláciu | Položka č. 1 - Súprava pre systém Multifiltrát na citrátovú antikoaguláciu |  | ks | 88
| Položka č. 2 - Súprava pre systém Multifiltrát na heparínovú antikoaguláciu |  | ks | 22
| Položka č. 3 - Vak náhradný/odpadový 10 l |  | ks | 176
| Položka č. 4 - FS substitučná hadička |  | ks | 110
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Časť č. 1 - Súprava pre systém Aquarius na citrátovú a heparínovú antikoaguláciu
Položka č. 1 - Súprava pre systém Aquarius na citrátovú antikoaguláciu
1. | Hadicová súprava a hemofilter určené na použitie s monitorom Aquarius CRRT s citrátovou antikoaguláciou
2. | RCA: Hadicový set pre systém Aquarius CRRT s citrátovou antikoaguláciou
3. | Metódy použitia: CVVH, CVVHD
4. | Charakteristika hadicového setu:
4.1 | Súprava hadíc RCA s integrovaným hadicovým segmentom pre ohrievač roztokov, citrát a vápnik
4.2 | Hemofilter
4.3 | 5 l odpadový vak
4.4 | 2 l prázdny vak na použitý preplachovací roztok
4.5 | Infúzny hrot s rozdvojovacou linkou
4.6 | Pumpové segmenty integrované plastovou fóliou
4.7 | Farebné kódované čiary pre bezpečné a jednoduché nastavenie
4.8 | Korunky pre tlakové snímače zabraňujúce kontaminácii krvou
4.9 | Odvzdušňovacia komôrka na odstránenie plynu zo zohrievaného substitučného roztoku
4.10 | Linky nemusia byť pripojené k hemofiltru - možnosť použitia externých absorbérov alebo filtrov
4.11 | Porty na odoberanie vzoriek
5. | Mimotelový objem (krvný okruh): 96 ml
6. | Hemofilter: Hemofilter pre monitor CRRT je súčasťou súpravy
7. | Materiál kapilár hemofiltra: High-flux Polyethersulfone (PES)
8. | Prietok krvi hemofiltrom: 500 ml/min
9 | Dĺžka hemofiltra: 305 mm
10. | Dĺžka kapiláry hemofiltra: 241 mm
11. | Vnútorný priemer kapiláry hemofiltra: 200 µm
12. | Hrúbka kapiláry hemofiltra: 30 µm
12.1 | Dištančné vlákna hemofiltra: Zabraňuje zhlukovaniu kapilár a umožňuje rovnomerné rozloženie dialyzátu, ktoré maximalizuje voľný priestor
13. | Plocha membrány hemofiltra: 1,9 m2
13.1 | Membrána - vysoká hydraulická priepustnosť s konštrukčnou pevnosťou v každom vlákne, poskytujúca zvýšené konvekčné a difúzne vlastnosti
14. | Tlakový spád hemofiltra: <25 mmHg
15. | Plniaci objem hemofiltra: 109 ml
16. | Najvyšší TMP hemofiltra: 600 mmHg
17. | Spôsob sterilizácie hemofiltra: Etylénoxid
18. | Pripojenie k dialyzačnej časti hemofiltra: Konektory LuerLock
19. | Paralelené spojky: Trojlinka (2 ks) na pripojenie troch vakov so substitučným/dialyzačným roztokom a troch zberných vakov
20. | Požaduje sa, aby súprava určená pre systém Aquarius na citrátovú antikoaguláciu, bola kompatibilná s hemodialyzačným monitorom Aquarius, ktorý má verejný obstarávateľ vo vlastníctve.
Položka č. 2 - Súprava pre systém Aquarius na heparínovú antikoaguláciu
1. | Hadicová súprava určená k použitiu s hemofiltračným CRRT prístrojom Aquarius na heparínovú antikoaguláciu
2. | Hadicový set pre monitory CRRT Aquarius
3. | Metódy použitia súpravy: CVVH, CVVHD, CVHHDF, SCUF, hemoperfúzia, TPE
4. | Charakteristika hadicového setu:
4.1 | Súprava hadíc s integrovaným hadicovým segmentom pre ohrievač roztokov
4.2 | Hemofilter
4.3 | 5 l odpadový vak
4.4 | 2 l prázdny vak na použitý preplachovací roztok
4.5 | Infúzny hrot s rozdvojovacou linkou
4.6 | Pumpové segmenty integrované plastovou fóliou
4.7 | Farebné kódované čiary pre bezpečné a jednoduché nastavenie
4.8 | Korunky pre tlakové snímače zabraňujúce kontaminácii krvou
4.9 | Odvzdušňovacia komôrka pre automatické odvzdušňovanie substitučného roztoku
4.10 | Linky nemusia byť pripojené k hemofiltru - možnosť použitia externých absorbérov alebo filtrov
4.11 | Porty na odoberanie vzoriek
5. | Mimotelový objem (krvný okruh): 111 ml
6 | Hemofilter: Hemofilter pre monitor CRRT je súčasťou súpravy
7 | Materiál kapilár hemofiltra: High-flux Polyethersulfone (PES)
8 | Prietok krvi hemofiltrom: 500 ml/min
9 | Dĺžka hemofiltra: 305 mm
10 | Dĺžka kapiláry hemofiltra: 241 mm
11 | Vnútorný priemer kapiláry hemofiltra: 200 µm
12. | Hrúbka kapiláry hemofiltra: 30 µm
12.1 | Dištančné vlákna - zabraňuje zhlukovaniu kapilár a umožňuje rovnomerné rozloženie dialyzátu, ktoré maximalizuje voľný priestor
13. | Plocha membrány hemofiltra: 1,9 m2
13.1 | Membrána - vysoká hydraulická priepustnosť s konštrukčnou pevnosťou v každom vlákne, poskytujúca zvýšené konvekčné a difúzne vlastnosti
14. | Tlakový spád hemofiltra: <25 mmHg
15. | Plniaci objem hemofiltra: 109 ml
16. | Najvyšší TMP hemofiltra: 600 mmHg
17. | Spôsob sterilizácie hemofiltra: Etylénoxid
18. | Pripojenie k dialyzačnej časti hemofiltra: Konektory LuerLock
19. | Paralelené spojky Trojlinka (2 ks) na pripojenie troch vakov so substitučným/dialyzačným roztokom a troch zberných vakov
20. | Požaduje sa, aby súprava určená pre systém Aquarius na heparínovú antikoaguláciu, bola kompatibilná s hemodialyzčným monitorom Aquarius, ktorý má verejný obstarávateľ vo vlastníctve.
Položka č. 3 - Vak náhradný/odpadový 5 l
1. | Vak náhradný/odpadový 5 l
2. | Vak sa používa pri citrátovej aj pri heparínovej antikoagulácii
Časť č. 2 - Súprava pre systém Multifiltrát na citrátovú a heparínovú antikoaguláciu
Položka č. 1 - Súprava pre systém Multifiltrát na citrátovú antikoaguláciu
1. | Hemofilter: Ultraflux AV1000S
2. | Plocha: 1,8 m2
3 | Prietok krvi: 200-500 ml/min
4 | Prietok filtrátu: 20%
5 | Objem primingu: 130/300ml
6 | Hrúbka steny kapiláry/vnútorný lumen kapiláry: 35/220um
7 | Materiál membrány: polysulfón
8 | Max. doba použitia: 72 hod.
9 | Ďalšie materiály: polyuretán, polykarbonát
10 | Konektory: podľa ISO 8637
11 | Hadicový set kompatibilný s daným hemofiltrom s použitím citrátovej antikoagulácie:
11.1 | Multifiltrate CiCa casette
11.2 | Ci-Ca dialysate system multifiltrate
11.3 | Dispencer 2-cestný HF female/4-cestný HF malé koncovky
11.4 | Multieffluent vak 10 l
12. | Požaduje sa, aby súprava určená pre systém Multifiltrát na citrátovú antikoaguláciu, bola kompatibilná so systémom Multifiltrát, ktorý má verejný obstarávateľ vo vlastníctve.
Položka č. 2 - Súprava pre systém Multifiltrát na heparínovú antikoaguláciu
1. | Hemofilter: Ultraflux AV 600S
2. | plocha: 1,4 m2
3 | prietok krvi: 100-350 ml/min.
4 | Prietok filtrátu: 20%
5 | Objem primingu: 100/210ml
6 | hrúbka steny kapiláry/vnútorný lumen kapiláry: 35/220um
7 | Materiál membrány: polysulfón
8 | Max. doba použitia: 72 hod.
9 | Ďalšie materiály: polyuretán, polykarbonát
10 | Konektory: podľa ISO 8637
11 | Hadicový set kompatibilný s daným hemofiltrom s použitím heparínovej antikoagulácie:
11.1 | Multifiltrát casette
11.2 | Dialyzačný systém multifiltrát
11.3 | Dispences 2 cestný HF female / 4-cestný malé koncovky
11.4 | Multieffluent vak 10 l
12. | Požaduje sa, aby súprava určená pre systém Multifiltrát na heparínovú antikoaguláciu, bola kompatibilná so systémom Multifiltrát, ktorý má verejný obstarávateľ vo vlastníctve.
Položka č. 3 - Vak náhradný/odpadový 10 l
1. | Vak náhradný/odpadový 10l
Položka č. 4 - FS substitučná hadička
1. | FS substitučná hadička
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie dvadsiatichštyroch (24) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1 | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
3.3 | v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti Rámcovej dohody),
3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo Rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
5. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
6. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
7. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej Rámcovej dohody.
8. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
9. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s:
a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,
b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,
d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,
e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.
10. | V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.
11. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.
12. | V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a nižšou cenou.
12.1 | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
13. | Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien: - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
14. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
15. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.
16. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
17. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
18. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
19. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej Rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
20. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení Rámcovej dohody oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
21. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (tieto doklady budú požadované vo vyhlásenom verejnom obstarávaní): |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.
3. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
4. | Prospektový materiál všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru. Prospektový materiál musí obsahovať popis funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou - Špecifikácia predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predemtu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: