## Špecifikácia_časť č. 2
Predmet zákazky : Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 2 - Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Ponuka uchádzača
Parametre ponúkaného zariadenia
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota / parameter
Položka č. 1 - Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie
1. | Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie
2022-01-01 | Bifázny defibrilačný výboj s eskaláciou energie min. 2 - 200 J
2022-02-01 | 3/5 zvodové EKG
2022-03-01 | Prevádzkové režimy:
1.3.1 | manuálny
1.3.2 | automatický
1.3.3 | archivačný
2022-04-01 | režim nastavenia - zmena prednastavenia a prevádzkových funkcií
2022-05-01 | Súbežné zobrazenie kriviek meraných vitálnych funkcií na monitore, možnosť sledovať súčasne krivku EKG, SpO2
2022-06-01 | meranie invazívnaho a neinvazívneho tlaku
1.7. | Počet kriviek, zobrazovaných na displeji - min. 3
2022-08-01 | Veľkosť displeja - min. 8 palcov
2022-09-01 | Ovládanie a nastavovanie parametrov prístroja prostredníctvom tlačidiel, ktoré sú jednoznačne rozlíšené farebne aj popisom a uurčené pre každý samostatný úkon
2022-10-01 | technológia bluetooth
2022-11-01 | Odolnosť:
1.11.1 | Maximálna odolnosť voči nárazom a úderom
1.11.2 | Odolnosť proti prachu a vode
1.11.3 | Chemická odolnosť - min. 60 minút exp. Napr. Betadinu, kávy, coly......
1.11.4 | Odolnosť proti vibráciám
2022-12-01 | Možnosť defibrilácie s využitím samolepiacich defibrilačných elektród
1.13 | Hmotnosť plne vybaveného prístroja s jednou rolkou papiera a dvoma nainštalovanými batériami - max. 8,5 kg
1.14 | Možnosť okamžitej tlače EKG
1.15 | Batéria Li - lon
1.16 | Pripojenie na externú nabíjačku
1.17 | Napájanie: napájacie adatéry ZC/DC
1.18 | Doba dobíjania batérie po úplnom vybití - max. 4 hod.
1.19 | Grafická indikácia stavu batérie pre každú batériu zvlášť
2.15 | Počet výbojov pri plnom nabití - min. 400
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V ........................, dňa .......
Meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby

## Kalkulácia_časť č. 2
Predmet zákazky: Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 2 – Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA A KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie | ks | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [9 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby
V .................................., dňa ............