## Špecifikácia_časť č. 4
Predmet zákazky : Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 4 – Tromboelastometer
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Vyplní uchádzač
Parametre ponúkaného zariadenia
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota / parameter
Položka č. 1 - Tromboelastometer
1. | Tromboelastometer
2022-01-01 | Počet kanálov/vyšetrení súčasne min. 4
2022-02-01 | Minimálny počet najdôležitejších výledkov do 10 minút
2022-03-01 | napájanie 230/50V
1.4 | plne automatický POCT analyzátor
1.5 | princíp analýzy: rotačná tromboelastometria, alebo laserová detekčná metóda
1.6 | zavretý systém dávkovania vzorky krvi /vyšetrovaná krv je automaticky bez pipetovania natiahnutá do testovacej kazety priamo z uzavretej skúmavky/
2022-07-01 | bez špeciálnych teplotných podmienok vzoriek krvi, teploty pri vyšetrovaní
2022-08-01 | stolové prevedenie, ľahko prenosný, ododlný voči vibráciám a otrasom
2022-09-01 | možnosť vyšetrovania aj na transportnom vozíku, bez nutnosti kalibrácie po prevoze
2022-10-01 | integrovaná čítačka čiarových kódov
2022-11-01 | jednoduché ovládania pomocou potykovej obrazovky
2022-12-01 | intuitívny softvér pre komfortné ovládanie zariadenia, ukladanie, spracovanie a export výsledkov
1.13 | numerický aj grafický výstup, automatická detekcia abnormálnych výsledkov
1.14 | pri zobrazení automatické farebné rozlíšenie abnormálnych numerických výsledkov
1.15 | porovnanie, komparácia kriviek gafického výstupu s normálnym profilom
1.16 | pripojenie k informačnému systému /LIS, NIS/
1.17 | On-line sledovanie priebehu merania
1.18 | výstup pre pripojenie tlačiarne, alebo integrovaná tlačiareň
1.19 | Test IMTEM C alebo iný test s rovnakým princípom
1.20 | Test EXTEM C alebo iný test s rovnakým princípom
1.21 | Test FIBTEM C alebo iný test s rovnakým princípom
1.22 | Test APTEM C alebo iný test s rovnakým princípom
1.23 | Test HEPTEM C alebo iný test s rovnakým princípom
1.24 | Originálne testovacia kazety
1.25 | Kontrolný materiál
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V ........................., dňa ................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby

## Kalkulácia_časť č. 4
Príloha č. 6 SP - Návrh na plnenie kritéria a kalkulácia ceny
Predmet zákazky: Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 4 – Tromboelastometer
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA A KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Tromboelastometer | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [9 empty] | 0 | 0
Obchodné meno uchádzača : |  | ;
Sídlo uchádzača :
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
V .................................., dňa ......................