## Príloha č. 5 pre časť č. 1
Predmet zákazky : Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 1 - Systém monitorovania pacientov
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Ponuka uchádzača
Parametre ponúkaného zariadenia
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota / parameter
Položka č. 1 - Monitorovacia centrála
1. | Monitorovacia centrála
2022-01-01 | Pripojenie min. 32 a viac pacientských monitorov
2022-02-01 | Podpora zobrazenia min. 4 zobrazovacích monitorov a viac
2022-03-01 | Analýzy arytmií - viacero typov
2022-04-01 | Možnosť nastavenia alarmov a parametrov pacientskych monitorov
2022-05-01 | Diaľkové meranie TK z centrálnej jednotky alebo meranie neinvazívneho TK pacienta ovládané z MVF konkrétneho pacienta
2022-06-01 | min. 24 hodinová analýza - plných kriviek; prehľad EKG; štatistika arytmií; ST segmentu
2022-07-01 | min. 120 hodín trendov; plných kriviek ( Full Disclosure )
2022-08-01 | Zobrazenia: monitorovacej veličiny; všetkých parametrov; kriviek pacienta; individuálne nastavenia pre jednotlivé veličiny; alarmov
2022-09-01 | PC jednotka: monitor; záložný zdroj; tlačiareň; WiFi router (switch pri štrukt. kabeláži ); klávesnica, myš
Položka č. 2 - Monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom
2. | Monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom
2022-01-02 | Dotykový displej s vysokým rozlíšením
2022-02-02 | Neinvazívne meranie dychovej frekvencie pacienta
2022-03-02 | Meranie: EKG
2022-04-02 | Meranie: Tep srdca
2022-05-02 | Respiračná krivka
2022-06-02 | Meranie invazívneho tlaku krvi
2022-07-02 | Meranie neinvazívneho tlaku krvi ( NIBP )
2022-08-02 | Meranie saturácie kyslíka v krvi ( SpO2 )
2022-09-02 | Meranie koncentrácie CO2 - kapnometria ( ETCO2 )
2022-10-02 | Meranie CO
2022-11-02 | Meranie teploty
2022-12-02 | Hmotnosť max. 4,5 kg 5 kg
2.13 | Rozsah pacientov - novorodenci, deti, dospelí
2.14 | Svetelný indikátor - napájania, batérie, alarmu
2.15 | Výdrž batérie nepretržite min. 4 hodiny
2.16 | Kompletné ukladanie dát
Položka č. 3 - Prenosný monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom
3. | Prenosný monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom
2022-01-03 | LCD farebný displej s vysokým rozlíšením
2022-02-03 | Neinvazívne meranie dychovej frekvencie pacienta
2022-03-03 | Meranie: EKG
2022-04-03 | Meranie: Tep srdca
2022-05-03 | Respiračná krivka
2022-06-03 | Meranie invazívneho tlaku krvi
2022-07-03 | Meranie neinvazívneho tlaku krvi ( NIBP )
2022-08-03 | Meranie saturácie kyslíka v krvi ( SpO2 )
2022-09-03 | Meranie koncentrácie CO2 - kapnometria ( ETCO2 )
2022-10-03 | Meranie CO
2022-11-03 | Meranie teploty
2022-12-03 | Hmotnosť max. 4,5 kg 5 kg
3.13 | Rozsah pacientov - novorodenci, deti, dospelí
3.14 | Svetelný indikátor - napájania, batérie, alarmu
3.15 | Výdrž batérie nepretržite min. 4 hodiny
3.16 | Kompletné ukladanie dát
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V .............................., dňa ..................

## Príloha č. 6 pre časť č. 1
Príloha č. 6 SP - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Predmet zákazky: Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 1 – Systém monitorovania pacientov
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH
1. | Systém monitorovania pacientov | celok | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [6 empty] | 0 | 0
Položkovitý rozpis ceny:
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Monitorovacia centrála | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom | ks | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Prenosný monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom | ks | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [9 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača: | [6 empty] | meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby uchádzača
V ........................................, dňa ...................