## Položka 1
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály |  |  |  |  | Príloha č.1SP/Zmluvy
Zdravotnícka technológia
Časť č.1 - Laparoskop
| Technická špecifikácia |  | Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 1 Endoskopická veža na laparoskopiu s hysteroskopom s vyšším stupňom rozlíšenia požadovaný počet: 1 komplet |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
Laparoskopická veža s 4K rozlíšením s hystero-resektoskopom pre potreby gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v zostave:
1. | Procesor | 1ks | uveďte hodnotu
| UHD technológia |  | áno/nie
| medicínsky A-Test |  | áno/nie
| digitálny ZOOM | max. 2,0x | uveďte hodnotu
| rozlíšenie kamery | min. 3840x2160 pixelov | uveďte hodnotu
| funkcia diagnostiky v úzkom spektre vyšetrenia |  | áno/nie
| ovládanie funkcii kamery z ovládačov umiestnených na kamerovej snímacej hlavici |  | áno/nie
| nastavenie programovateľných ovládačov funkcii na dotykovom dispeji kamery |  | áno/nie
| možnosť používateľského prednastavenia kamere |  | áno/nie
2. | Kamerová snímacia hlavica | 1ks | uveďte hodnotu
| ovládacie tlačidlá funkcií kamery | min. 4ks | uveďte hodnotu
| automatické zaostrovanie snímaného obrazu jedným ovládacím tlačidlom |  | áno/nie
| možnosť tri ovládacie tlačidlá obsadiť ľubovoľnou funkciou z menu kamery |  | áno/nie
| váha kamerovej hlavice | max.300g | uveďte hodnotu
3. | Záznamové zaridenie | 1ks | uveďte hodnotu
| dokumentačné a streamovacie zariadenie pre záznam obrázkov a videosekvencií, zabezpečuje zobrazovanie, živý prenos, zaznamenávanie, parametrizáciu, archiváciu a spracovanie audiovizuálnych dát |  | áno/nie
| USB kľúč | min. 64GB | uveďte hodnotu
4. | Svetelný zdroj | 1ks | uveďte hodnotu
| vysokovýkonný LED alebo xenónový zdroj |  | áno/nie
| medicínsky A-Test |  | áno/nie
| výkon | min. 300V | uveďte hodnotu
| možnosť funkcie diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla |  | áno/nie
| automatické prepnutie na náhradnú lampu v prípade nefunkčnosti xen.lampy |  | áno/nie
| možnosť sledovania ukazovateľa životnosti xenónovej lampy na ovládacom paneli |  | áno/nie
| životnosť xenónovej lampy | min. 500 prevádzkových hodín | uveďte hodnotu
| možnosť vyšetrenie v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla v spolupráci s procesorom |  | áno/nie
| automatická úprava intenzity osvetlenia v spolupráci s procesoromm |  | áno/nie
| možnosť manuálnej úpravy intenzity osvetlenia |  | áno/nie
5. | Monitor | 2ks | uveďte hodnotu
| veľkosť monitora | min. 31" | uveďte hodnotu
| rozlíšenie | min. 3840x2160 pixelov | uveďte hodnotu
| UHD technológia |  | áno/nie
| medicínsky A-Test |  | áno/nie
| možnosť pripojenia: RGB vstup, RGB výstup |  | áno/nie
| erogonomocký stojan, pevné ukotvenie pre min.31"monitor |  | áno/nie
6. | Insuflátor | 1ks | uveďte hodnotu
| maximálny výkon | min.45litrov/min. | uveďte hodnotu
| digitálne zobrazenie nastavených hodnôt |  | áno/nie
| digitálne zobrazenie objemu plynu použitého počas výkonu |  | áno/nie
| možnosť pripojenia k centrálnemu rozvodu plynov |  | áno/nie
| možnosť pripojenia tlakovej nádoby |  | áno/nie
| insuflačná hadica |  | áno/nie
| systém automatického odsávania dymu pri aktivácii elektrochirurgickej jednotky |  | áno/nie
| set hadíc na evakuáciu dymu |  | áno/nie
7. | Elektrochirurgická jednotka | 1ks | uveďte hodnotu
| výkon | min. 320W | uveďte hodnotu
| počet režimov pre monopolárny rez | min.4 režimy | uveďte hodnotu
| počet režimov pre monoplárnu koaguláciu | min. 4 režimy | áno/nie
| počet režimov pre bipolárny rez | min.2 režimy | uveďte hodnotu
| počet režimov pre bipolárnu koaguláciu | min.5 režimov | uveďte hodnotu
| možnosť režimu s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie |  | áno/nie
| možnosť režimu monopolárnej transuretrálnej resekcie |  | áno/nie
| možnosť režimu bipolárnej transuretrálnej resekcie |  | áno/nie
| možnosť ovládania nastavení dotykovým displejom |  | áno/nie
| možnosť systému automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky |  | áno/nie
| konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov |  | áno/nie
| možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža po rozšírení jednotky |  | áno/nie
| vrátane neutr.kábla a min. 50 ks neutrálnych lepiacich elektród |  | áno/nie
8. | Generátor, ultarzvukový skalpel | 1ks | uveďte hodnotu
| s duálnou technológiou –ultrazvuk- pokročilý bipolár určený pre koaguláciu a rez mäkkých tkanív bez nutnosti dodatočného izolovania pacienta |  | áno/nie
| Ovládanie nastavení pomocou dotykového displeja |  | áno/nie
| automatické rozpoznávanie inštrumentov |  | áno/nie
| ovládanie ručné a nožné |  | áno/nie
| koagulácia ciev | min. do 7mm | uveďte hodnotu
| automatická diagnostika zariadenia ako i používaných inštrumentov |  | áno/nie
| Prevodník: Kompletne izolované a vodotesné – umožňujúce ich čistenie a sterilizáciu pre viacnásobné používanie; Životnosť min. 100 cyklov |  | áno/nie
| Inštrumenty: možnice v 5mm prevedení a dĺžke min. 43cm - 1bal (min 5ks) |  | áno/nie
9. | Irigačné zariadenie | 1ks | uveďte hodnotu
| rolerový systém |  | áno/nie
| rozsah prietoku irigácie 0,1 - 2l/min. |  | áno/nie
| rozsah tlaku irigácie 5-150mmHg |  | áno/nie
| kapacita odsávania max. 2l/min |  | áno/nie
10. | Odsávacie zariadenie | 1ks | uveďte hodnotu
| maximálny výkon | min. 25 litrov/min | uveďte hodnotu
| ukazovateľ výkonu sania |  | áno/nie
| regulácia výkonu sania |  | áno/nie
| súčaťou odsávačky 2ks sekrétových nádob s objem. 5L |  | áno/nie
11. | Stojan pre laparskopickú zostavu | 1ks | uveďte hodnotu
| pohyblivé, nastaviteľné rameno pre min. 31" monitor |  | áno/nie
| súčasťou stojana musí byť integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom |  | áno/nie
| centrálne vypínanie pripojených zariadení na stojane |  | áno/nie
| držiak CO2 tlakovej nádoby |  | áno/nie
| držiak infúznych roztokov |  | áno/nie
| držiak kamerovej hlavice |  | áno/nie
12. | Inštrumentárium: |  | áno/nie
| 4K optika s priemrom min.10mm a 0°uhlom zobrazenia | 1ks | uveďte hodnotu
| 4K optika s priemrom min.10mm a 30°uhlom zobrazenia | 1ks | uveďte hodnotu
| 4K optika s priemrom max.5,5mm a 0°uhlom zobrazenia | 2ks | uveďte hodnotu
| svetlovodný kábel s priemrom min. 4mm a dl. 3m | 3ks | uveďte hodnotu
| sterilizačný kontajner pre optikx | 3ks | uveďte hodnotu
| atraumatický grasper 5x330mm | 2ks | uveďte hodnotu
| nožnice metzenbaum 5x330mm | 2ks | uveďte hodnotu
| Claw Florceps,grasper 5x330mm | 1ks | uveďte hodnotu
| Johann Forceps,grasper 5x330mm | 1ks | uveďte hodnotu
| Johann Forceps,bipolárny grasper 5x330mm | 2ks | uveďte hodnotu
| Fine Maryland Forceps,bipolárny disektor 5mm | 2ks | uveďte hodnotu
| Monoplárny VF kábel | 1ks | uveďte hodnotu
| Bipolárny VF kábel | 3ks | uveďte hodnotu
| preplachový tubus 5mm | 1ks | uveďte hodnotu
| rukoveť preplachového tubusu | 1ks | uveďte hodnotu
| verešova ihla dl. 120mm | 1ks | uveďte hodnotu
| trokár 5,5mm | 3ks | uveďte hodnotu
| torkár 11mm | 2ks | uveďte hodnotu
| redukcia z 11 na 5,5mm trokár | 1ks | uveďte hodnotu
13. | Bipolárny TCRis hystero-resektoskop:
| Teleskop | 1ks | uveďte hodnotu
| vonkajší priemr optiky 4mm |  | áno/nie
| uhol zobrazenia 12° |  | áno/nie
| autokalovateľný HD teleskop s označením na tupuse |  | áno/nie
| zarážkový kolím na teleskope pre pripojenie k parcovnej časti resektoskopu |  | áno/nie
| Bipolárna pracovná časť | 1ks | uveďte hodnotu
| autokávovateľná |  | áno/nie
| pracovná časť aktívna pre 27Fr. resektoskop/ťahom je slučka priťahovaná smerom k operatérovi |  | áno/nie
| západkový/klikový systém úchopovej časti pre pripojenie optiky a resekčnej slučky |  | áno/nie
| ergonomický úchopový systém |  | áno/nie
| Vnútorný plášť | 1ks | uveďte hodnotu
| autoklávovateľný |  | áno/nie
| vnútorný plášť priemer max 24Fr |  | áno/nie
| vnútorný plášť ukončený izolačnou koncovkou |  | áno/nie
| západkový/klikový systém úchopovej časti pre pripojenie prac.časť resektoskopu |  | áno/nie
| obturátor je súčasťou vnútorného plášťa |  | áno/nie
| Vonkajší tubus | 1ks | uveďte hodnotu
| autoklávovateľný |  | áno/nie
| vonkajší tubus priemer 8,5mmFr |  | áno/nie
| vonkajší tubus s dvomi ventilmi/prívod a odvod preplachovej tekutiny |  | áno/nie
| vonkajší tubus rotačný |  | áno/nie
| západkový/klikový systém úchopovej časti pre pripojenie vnútorného tubusu |  | áno/nie
| Pracovná vložka | 1ks | uveďte hodnotu
| pre 8,5mm vonkajší tubus, pracovný kanál s priemerom min 8Fr |  | áno/nie
| súčasťou sú 2ks inštrumentov / nožnice a grasper |  | áno/nie
| Slučky |  | áno/nie
| možnosť použitia sterilných jednorazových elektród-sľučiek 12ks v bal./požadované množstvo 1 bal. |  | áno/nie
| priemer drôtu resekčnej elektródy 0,2 mm |  | áno/nie
| možnosť použitia resterilizovaťeľných elektród-ihla, valček 12ks v 1bal |  | áno/nie
| Bipolárny VF kábel | 2ks | uveďte hodnotu
| kompatibilný s VF jednotkou používanou v laparoskopickej veži |  | áno/nie
| Hysteroskopická pumpa | 1ks | uveďte hodnotu
| nastaviteľné hodnoty - Prietok 0,03 - 0,5 l/min |  | áno/nie
| nastaviteľné hodnoty Tlak 35 - 150 mmHg |  | áno/nie
| aktuálne snímané hodnoty počas op.výkonu na LCD paneli prístroja prietok 0 – 0,5L/min |  | áno/nie
| aktuálne snímané hodnoty počas op.výkonu na LCD paneli prístroja tlak 0 – 750mmHg |  | áno/nie
| súčasťou hysteroskopickej pumpy min. 4ks preplachových hadíc |  | áno/nie
Ďalšie požiadavky k dodávke tovaru:
Nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar
Dodanie tovaru do 90 dní odo dňa nadobudnutie účinnosti zmluvy
Dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania, zaškolenie obsluhy
Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky
Záruka minimálne 24 mesiacov
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača