## cast1 LZS
Príloha č. 1 SP - časť 1: Opis predmetu zákazky, Návrh na plnenie kritéria a štruktúrovaný rozpočet ceny
HP Laparoskopická zostava
Uchádzač: obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: zapísaný v registri: v mene ktorého koná: bankové spojenie: IBAN:
Ponúkaný typ (označenie)
Výrobca :
Medicínsko - technické špecifikácie prístroja
Základná charakteristika | MJ | Min. | Max. | Presne | Ponúkaná hodnota : (ÁNO / NIE / presná hodnota parametra) | Jednotková cena v € bez DPH | Celková cena v € bez DPH | Sadzba DPH v % | Celková cena v € s DPH
FHD videoreťazec
1. Monitor s UHD rozlíšenáím | ks |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
Uhlopriečka displeja | palec | 31
Monitor - rozlíšenie | pixel | 1920x1080 | 4096x2160
Vstupy a výstupy umožňujúce ergonomické prepojenie kamerových modalít | áno
2D a 3D zobrazovanie | áno
Spĺňa zobrazovaciu normu BT.2020 | áno
2. HD procesor s integrovaným LED svetelným zdrojom | ks |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
Laparoskopická HDTV kamera s integrovaným LED svet.zdrojom | áno
Medicínsky atest | áno
Integrované záznamové zariadenie - archivácia obrázkov pomocou USB | áno
USB pamäťový disk | áno
Video dokumentácia je možná pomocou extérneho zariadenia | áno
Ovládanie kamerovej jednotky dotykovým displejom | áno
Možnosť pripojenia klávesnice na ovládanie funkcií kamerovej jednotky | áno
USB klávesnica s touch padom, umývateľná, dezinfikovateľná. | áno
Zobrazovací systém – vysoké rozlíšenie obrazu HDTV 1920x1080p | pixel | 1920x1080
Integrovaná funkcia - úzkopásmové selektívne farebné zobrazovanie, osvetluje objekt cez filtre úzkymi výrezmi červenej, zelenej a modrej (R/G/B) časti spektra | áno
Obrazová fluorescenčná diagnostická funkcia zobrazenia v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu po doplnení svet.zdroja | áno
Nastavenie vyváženia bielej farby automaticky, ručne pomocou čelného panelu, nastavením z tlačítka videoendoskopu / kamerovej snímacej hlavice | áno
Digitálny zoom 1,5x nastaviteľný v 3 stupňoch | áno
Výstupy - 2 x DVI-D, 1x, HD-SDI, 1x Y/C, 1 x 3G/HD-SDI, 1x DVI | áno
Zmrazenie obrazu – z klávesnice, endoskopu alebo z programovatelného tlačidla čelného panelu | áno
Možnosť rotácie obrazu o 180°a vertikálneho a horizontálního zrkadlenia obrazu | áno
Priestor pre uloženie jednotlivých predvolieb | ks | 20
Predvolba pre nastavenie údajov pacientských dát | ks | 50
Možnost ovládánia nastavení v sterilnom prostredí pomocou tlačidiel na kamerovej hlavici alebo videoendoskope | áno
Možnosť pripojenia 1-čipovej snímacej kamerovej hlavice | áno
Možnosť pripojenia 3-čipovej snímacej kamerovej hlavice | áno
Možnosť pripojenia HDTV kompaktného snímacieho zariadenia s ohybnou distálnou časťou minimálne 100° v 4 smeroch a pracovným priemerom menším ako 6 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia | áno
Možnosť pripojenia HDTV kompaktného snímacieho zariadenia s pevnou distálnou časťou a pracovným priemerom väčším ako 9 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia | áno
Možnosť pripojenia 2D/3D kompaktného snímacieho zariadenia s pevnou distálnou časťou a pracovným priemerom väčším ako 9 mm, so snímacími čipmi umiestneným v distálnej časti zariadenia | áno
Možné zväčšenie obrazu | násobok
Možnosť nastavenia bielej na čelnom paneli jednotky, pomocou klávesnice, programovateľnými tlačidlami kamerovej hlavy | áno
Úzkopásmové selektívne farebné zobrazovanie, pre získanie reálneho obrazu s dobre odlíšenými úrovňami sliznice a zvýšeným kontrastom sliznice voči nižšie položenej cievnej sieti | áno
3. kamerová snímacia hlava HD: | ks |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
3CCD CMOS kamerová snímacia hlavica | áno
S redukciou moiré efektu | áno
Zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla | áno
Autoklávovaťeľnosť kamerovej hlavice | áno
Ovládanie na hlave kamery s minimálne tromi funkciami | áno
Ovládacie tlačidlá je možné obsadiť lubovolnou funkciou z menu kamery | áno
Voľne programovateľné tlačidlá na kamerovej hlave | áno
Počet individuálnych používateľských prednastavení kamery | ks | 5
Ovládanie funkcií kamery: možné z ovládačov umiestnených na kamerovej hlave | áno
Počet čipov | ks | 3
Rozlíšenie | pixel | 1920x1080
Technológia so zmenou farebného spektra, homogénneho osvetlenia a zvýšenia kontrastu | áno
Sterilizovateľná | áno
Manuálne ostrenie obrazu | áno
Optický ZOOM | áno
4. HD kompaktné integrované snímacie zariadenie |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
Ohybná distálna časť v rôznych smeroch | ks | 4
Ohybnosť v každom smere | stupeň | 100
Priemer pracovnej časti: | mm |  | 6
Pracovná dĺžka: | mm | 360
Hmotnosť zariadenia: | g |  | 300
Ovládacie tlačidlá funkcií kamery: | ks | 3
Spôsob snímania - snímací čip umiestnený v distálnej časti zariadenia | ks | 1
Automatické zaostrovanie snímaného obrazu | áno
Súčasťou integrovaného snímacieho zariadenia je sterilizačný kontajner a tester tesnosti | áno
Integrovaný svetlovodný kábel | áno
Úprava distálnej časti proti zahmlievaniu | áno
5. Zdroj svetla: | ks |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
Integrovaný LED zdroj studeného svetla | áno
Výkon LED svetelného zdroja odpovedá výkonu 300 W xenonového svet.zdroja | áno
Aktívne automatické riadenie intenzity osvetlenia kamerovej jednotky podľa svetlených podmienok operačného poľa | áno
LED svetelného zdroja výkon | W | 300
Teplota farby | K | 1900
Životnosť | hodina | 25000
Úprava intenzity osvetlenia: manuálne alebo automaticky | áno
Extrémne tichý chod | áno
6. Insuflátor |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt | áno
Maximálny prietok CO2 | liter/minúta |  | 45
Ukazovateľ celkového objemu použitého CO2 počas výkonu | áno
Synchronizovaná desuflácia s elektrokoagulačnou jednotkou alebo vysoko energetickým prístrojom | áno
Systém automatického odsávania dymu | áno
Možnosť pripojenia do centrálneho rozvodu medicínskych plynov | áno
Tlaková hadica | áno
7. Irigačné zariadenie: | ks |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
Prietok | liter/minúta | 0.1 | 2
Tlak | mmHg | 5 | 150
Vrátane setov irigačných hadíc - resterilizovateľné | ks | 2
max. kapacita odsávania | liter/min |  | 2
rolerový systém | áno
Maximálne parametre voliteľné pre jednotlivé endoskopické módy | áno
Výkon odsávania | liter/min | 2
Hadicové sety - resterilizovateľné | ks | 3
Sekrétne nádoby - resterilizovateľné | ks | 1
Odsávacie zariadenie je s reguláciou výkonu odsávania | áno
rozsah prietoku irigácie 0,1 – 2l/min | liter/min | 2
8. Pracovná stanica pre endoskopickú zostavu | ks |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
Zabudované pohyblivé,výškovo a smerovo nastaviteľné rameno pre monitor | áno
Integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom | áno
Centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane | áno
Mobilné prevedenie | áno
Vysúvateľný držiak klávesnice laparoskopickej kamery | áno
Mobilné prevedenie stojana na pohyblivých kolieskach | áno
Držiak kamerovej hlavy | áno
Držiak infúznej fľaše | áno
Počet koliesok s brzdou | ks | 2
9. Koagulátor s príslušenstvom | ks |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
Možnosť nastavenia výkonu min po 1W | áno
Ovládanie nastavení dotykovým displejom | áno
Monopolárny výkon | W | 320
Bipolárny výkon | W | 350
Autoštart | áno
Monopolárny rez | režim | 4
Monopolárna koagulácia | režim | 4
Bipolárny rez | režim | 2
Bipolárna koagulácia | režim | 6
Režim bipolárnej resekcie (napr. LigaSure) | áno
Rrežim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie | áno
Možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža po rozšírení jednotky | áno
Systém automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky | áno
Konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov | áno
Pripájací kábel, na pripojenie jednorázovej neutrálnej elektródy | ks
Neutrálna elektróda jednorázová | ks
10. Generátor, ultrazvukový skalpel |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
S duálnou technológiou –ultrazvuk- pokročilý bipolár určený pre koaguláciu a rez mäkkých tkanív bez nutnosti dodatočného izolovania pacienta: | áno
Ovládanie nastavení pomocou dotykového displeja | áno
Automatické rozpoznanie inštrumentov | áno
Ovládanie ručné a nožné | áno
Koagulácia ciev min. do 7mm | áno
Automatická diagnostika zariadenia ako i používaných inštrumentov | áno
Možnosť spustenia ultrasonického skalpelu a pokročilej bipolárnej energie v jednom momente | áno
Možnosť spustenie pokročilej bipolárnej energie | áno
Možnosť časového nastavenia odstupu ultrasonického skalpelu od bipolárnej energie | áno
11. Inštrumentárium: | ks |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
Optika - uhol pohľadu | stupeň |  |  | 30
Dptika - dĺžka | cm | 300
Optika - diameter | mm |  |  | 10
Sukčný/irigačný tubus | áno
Vysokofrekvenčný napájací kábel | ks |  |  | 5
Súčasťou dodávky je košík na optiku | áno
Súčasťou dodávky je ventilový sterilizačný kontajner na endoskopický set | áno
12. Prevodnik |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
Kompletne izolované a vodotesné – umožnujú ich čistenie a sterilizáciu pre viacnásobné používanie | áno
Životnosť min. 100 cyklov | cyklus | 100
13. Inštrumenty |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
nožnice | cm
Nožnice v 5mm prevedení a dĺžkach od min. 9-45cm, s inline alebo pistol rukoväť | áno
kliešte | cm | 42
bipolárna elektroda háčik | cm | 42
bipolárna elektroda gulička | cm | 42
SPOLU - Celková cena za celý predmet zákazky | [6 empty] | 0 | 20 | 0
* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.
Takýto uchádzač týmto prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia na platcu DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.
Uchádzač predložením tejto ponuky zároveň prehlasuje, že je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, súhlasí s obsahom návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov v tomto procese verejného obstarávania, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, všetky uchádzačom predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke alebo akejkoľvek inej komunikácii s verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto verejného obstarávania sú pravdivé a úplné a predkladá iba jednu ponuku.
Podaním ponuky uchádzač zároveň vyhlasuje, že akceptuje celý predmet zákazky a všetky podmienky jeho poskytovania stanovené v súťažných podkadoch a súhlasí, že ak sa stane úspešným, bude plniť predmet zákazky v súlade s týmito požiadavkami a podmienkami a že tento návrh na plnenie predmetu zákazky a kritérií bude súčasťou uzatvorenej zmluvy.
V ..............................., dňa ......................
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)
..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

## cast2 HZS
Príloha č. 1 SP - časť 2: Opis predmetu zákazky, Návrh na plnenie kritéria a štruktúrovaný rozpočet ceny
FHD Hysteroskopická zostava s príslušenstvom - 3čipová hlava
Uchádzač: obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: zapísaný v registri: v mene ktorého koná: bankové spojenie: IBAN:
Ponúkaný typ (označenie)
Výrobca :
Medicínsko - technické špecifikácie prístroja
Základná charakteristika | MJ | Min. | Max. | Presne | Ponúkaná hodnota : (ÁNO / NIE / presná hodnota parametra) | Jednotková cena v € bez DPH | Celková cena v € bez DPH | Sadzba DPH v % | Celková cena v € s DPH
FHD videoreťazec
1. Monitor FHD: | ks |  |  | 1 |  |  | 0 | 20 | 0
Monitor - uhlopriečka displeja | palec | 26
Monitor - rozlíšenie | pixel | 1920x1080
Vstupy a výstupy umožňujúce ergonomické prepojenie kamerových modalít | áno
2. Kamerová jednotka FHD s FHD kamerovou hlavou : | ks |  |  | 1 |  |  | 0 | 20 | 0
Kamerová jednotka pre štandardné zobrazenie | áno
Počet individuálnych používateľských prednastavení kamery | ks | 20
Ovládanie funkcií kamery: možné z ovládačov umiestnených na kamerovej hlave | áno
Špeciálna obrazová funkcia: diagnostika v špeciálnom spektre vyšetrovacieho svetla | áno
Integrované záznamové zariadenie | áno
Univerzálny kamerový systém umožňuje použitie a rozšírenie pre 1 a 3 čipové kamerové hlavy, endoskopiu, videoendoskopiu, rigidnú, flexibilnú endoskopiu, pre otvorenú operatívu, kontrasné zobrazenie | áno
USB pamäťový disk | áno
USB klávesnica s touch padom, umývateľná, dezinfikovateľná. | áno
Zabezpečuje viac úrovní úzkopásmového zobrazenia | áno
Rozlíšenie | pixel | 1920x1080
Možné zväčšenie obrazu | násobok | 2
Módy zodrazenia min. inverzia farieb pomocou posunu farebného spektra, zosilnenie kontrastu | áno
Kamerový vstup: min 1x FHD a možnosť pripojiť aj 4K kamerovú hlavu | áno
Progresívny scan | áno
Režimy zmeny farebného spektra bez špeciálnych svetelných zdrojov alebo filtrov | áno
Zobrazenie súčasne vo FHD a posunutím farebného spektra umožňuje porovnanie tkanivových štruktúr | áno
Integrovaný modul pre záznam videí a fotiek | áno
Možnosť nastavenia bielej na čelnom paneli jednotky, pomocou klávesnice, programovateľnými tlačidlami kamerovej hlavy | áno
Úzkopásmové selektívne farebné zobrazovanie, pre získanie reálneho obrazu s dobre odlíšenými úrovňami sliznice a zvýšeným kontrastom sliznice voči nižšie položenej cievnej sieti | áno
3. Kamerová hlava FHD: | ks |  |  | 1 |  |  | 0 | 20 | 0
Počet čipov | ks | 3
Rozlíšenie | pixel | 1920x1080
Ovládanie na hlave kamery s minimálne tromiu funkciami | áno
Voľne programovateľné tlačidlá na kamerovej hlave |  | 2
Hmotnosť hlavy | gram |  | 300
Ohnisková vzdialenosť | mm | 15
Technológia so zmenou farebného spektra, homogénneho osvetlenia a zvýšenia kontrastu | áno
Sterilizovateľná | áno
Manuálne ostrenie obrazu | áno
Optický ZOOM | áno
4. Zdroj svetla: | ks |  |  | 1 |  |  | 0 | 20 | 0
Endoskopický LED svetelný zdroj | ks |  |  | 1
LED svetelného zdroja výkon | W | 175
Teplota farby | K |  | 6500
Životnosť | hodina | 25000
Úprava intenzity osvetlenia: manuálne alebo automaticky | áno
Extrémne tichý chod | áno
Príslušenstvo pre HYS :
5. Irigačno - odsávacie zariadenie: | ks |  |  | 1 |  |  | 0 | 20 | 0
Prietok HYS | liter/minúta | 0,2l/min
Tlak HYS | mmHg | 100
Vrátane setov irigačných hadíc HYS - resterilizovateľné | ks | 2
Univerzálna rolerova pumpa s multiodborovým využitím pre HYS aj ine endoskopie | áno
Pumpa s možnosťou rozšírenia pomocou SW pre LSK a ďalšie výkony s prednastavenými hodnotami | áno
Maximálne parametre voliteľné pre jednotlivé endoskopické módy | áno
Ovládanie dotykovým displejom | áno
Hadicové sety - resterilizovateľné | ks | 2
Sekrétne nádoby - resterilizovateľné | ks | 2
Objem sekrétnych nádob | liter | 2.5
Odsávacie zariadenie je s reguláciou výkonu odsávania | áno
6. Pracovná stanica pre endoskopickú zostavu | ks |  |  | 1 |  |  | 0 | 20 | 0
Držiak pre monitor | áno
Centrálny vypínač | áno
Mobilné prevedenie | áno
Držiak kamerovej hlavy | áno
Držiak infúznej fľaše | áno
Potrebné množstvo uzemňovacích káblov | áno
Zásuvková lišta | áno
Antistatická úprava | áno
Počet koliesok s brzdou | ks | 2
7. Koagulátor s príslušenstvom | ks |  |  | 1 |  |  | 0 | 20 | 0
Elektrochirurgický generátor s možnosťou multiodborového použitia | áno
Možnosť nastavenia výkonu min po 1W | áno
Možnosť kombinácie bipolárneho a monopolárneho módu v jednom programe | áno
Dotykový displej | palec | 7
Ovládanie nastavení dotykovým displejom | áno
Monopolárny výkon | W | 380
Bipolárny výkon | W | 380
Unipolárne zásuvky | ks | 2
Bipolárne zásuvky | ks | 2
Pripojenie pre pedál | ks | 2
Autoštart | áno
Monopolárny rez | režim | 9
Monopolárna koagulácia | režim | 5
Bipolárny rez | režim | 4
Bipolárna koagulácia | režim | 7
Režim monopolárnej resekcie | áno
Režim bipolárnej resekcie | áno
Kontrola bezpečného oblúku pri resekcii | áno
Kontinuálne monitorovanie úniku HF prúdu a chybové hlásenie, vlastné testovanie | áno
Dvojpedálový nožný spínač, možnosť prepínania funkcií | áno
Pripájací kábel, na pripojenie jednorázovej neutrálnej elektródy | ks | 1
Neutrálna elektróda jednorázová | ks | 50
8. HYS svetlovodivý kábel: | ks |  |  | 5 |  |  | 0 | 20 | 0
Dĺžka | cm | 230
Priemer | mm | 3 | 4
Autoklávovateľný | áno
9. Bipolárny resektoskop | ks |  |  | 1 |  |  | 0 | 20 | 0
skladá sa z optiky, bipolárneho pracovného elementu , vonkajšieho a vnútorného plášťa, obturátora, elektród | áno
Vysokofrekvenčný napájací kábel | ks | 2
Resektoskopický plášť | Fr |  | 27
Resektoskopický plášť s keramickou koncovkou | áno
Endoskop | stupeň |  |  | 12
endoskop | cm | 29.5
Endoskop | mm |  | 4
Možnosť resterilizovateľných aj jednorázových elektród | áno
Súčasťou dodávky je minimálne 5ks resterilizovateľných | áno
Súčasťou dodávky je košík na optiku | áno
Súčasťou dodávky je ventilový sterilizačný kontajner na resektoskopický set | áno
10. Hysteroskop | ks |  |  | 4 |  |  | 0 | 20 | 0
Optika - uhol pohľadu | stupeň |  |  | 30
Dptika - dĺžka | cm | 29.5
Optika - diameter | mm |  | 3
Vnútorný šaft | mm |  | 4.3
Vonkajší šaft | mm |  | 5
S pracovným kanálom pre semirigídne nástroje | Fr | 5
S preplachovým kohútikom | áno
príslušenstvo - po 1ks pre 1 hysteroskop: | Fr |  | 5
nožnice | cm | 34
kliešte | cm | 34
bipolárna elektroda háčik | cm | 34
bipolárna elektroda gulička | cm | 34
príslušenstvo - po 1ks pre 1 hysteroskop:
Bipolárny kábel | áno
Košík na optiku | áno
Sterilizačný kontajner na hysteroskopický set | áno
SPOLU - Celková cena za celý predmet zákazky | [6 empty] | 0 | 20 | 0
* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.
Takýto uchádzač týmto prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia na platcu DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.
Uchádzač predložením tejto ponuky zároveň prehlasuje, že je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, súhlasí s obsahom návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov v tomto procese verejného obstarávania, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, všetky uchádzačom predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke alebo akejkoľvek inej komunikácii s verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto verejného obstarávania sú pravdivé a úplné a predkladá iba jednu ponuku.
Podaním ponuky uchádzač zároveň vyhlasuje, že akceptuje celý predmet zákazky a všetky podmienky jeho poskytovania stanovené v súťažných podkadoch a súhlasí, že ak sa stane úspešným, bude plniť predmet zákazky v súlade s týmito požiadavkami a podmienkami a že tento návrh na plnenie predmetu zákazky a kritérií bude súčasťou uzatvorenej zmluvy.
V ..............................., dňa ......................
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)
..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača