## Operačné lampy a stoly
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály | [5 empty] | Príloha č.2 SP
Zdravotnícka technológia - Vybavenie lôžkami a operačnou technikou
Časť č.2 - Operačné lampy a operačné stoly
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
|  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 2 - Operačné lampy a operačné stoly |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre / názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu/ | 2.
1. | Stropná operačná lampa LED so satelitom | 1ks
| Hlavná lampa: |  |  | Hlavná lampa:
| Intenzita osvetlenia | min. 160 000 lux |  | uveďte hodnotu
| Možnosť otáčať rameno lampy o 360° | áno |  | áno/nie
| Ra index | min. 96 |  | uveďte hodnotu
| R9 index | min. 92 |  | uveďte hodnotu
| Rozmer fokusovaného poľa: | najväčší priemer poľa: min. 25 cm, najmenší priemer poľa: min. 12,5 cm |  | uveďte hodnotu
| Teplota farby - možnosť zmeny teploty svetla min. v 3 krokoch | min. 4000/4500/5000 |  | uveďte hodnotu
| Rozsah regulácie svietivosti | min. 30 - 100% |  | uveďte hodnotu
| Životnosť LED segmentov | min. 50 000 hod. |  | uveďte hodnotu
| Funkcia zosilnenia svetelnej intenzity LED segmentov integrovaná v rúčke lampy a na hlave lampy | áno |  | áno/nie
| Endo mod | áno |  | áno/nie
| Možnosť inštalácie HD kamery do hlavy lampy | áno |  | áno/nie
| Možnosť ovládať minimálne 2 funkcie svetla pomocou sterilnej rukoväte | áno |  | áno/nie
| Satelit: |  |  | Satelit:
| Intenzita osvetlenia | min. 140 000 lux |  | uveďte hodnotu
| Možnosť otáčať rameno lampy o 360° | áno |  | áno/nie
| Ra index | 96 |  | uveďte hodnotu
| R9 index | 92 |  | uveďte hodnotu
| Rozmer fokusovaného poľa | najväčší priemer poľa: min. 25 cm, najmenší priemer poľa: min. 12,5 cm |  | áno/nie
| Teplota farby v Kelvinoch - možnosť zmeny teploty svetla min. V 3 krokoch | min. 4000/4500/5000 |  | uveďte hodnotu
| Rozsah regulácie svietivosti | min. 20 - 100% |  | uveďte hodnotu
| Životnosť LED segmentov | min. 50 000 hod. |  | uveďte hodnotu
| Funkcia zosilnenia svetelnej intenzity LED segmentov integrovaná v rúčke lampy a na hlave lampy | áno |  | áno/nie
| Endo mod | áno |  | áno/nie
| Možnosť inštalácie HD kamery do hlavy lampy | áno |  | áno/nie
| Možnosť ovládať minimálne 2 funkcie svetla pomocou sterilnej rukoväte | áno |  | áno/nie
2. | Stropná operačná lampa LED jednoramenná | 2ks
| Intenzita osvetlenia | min. 140 000 lux |  | uveďte hodnotu
| Možnosť otáčať rameno lampy o 360° | áno |  | áno/nie
| Index podania farieb svietidla | min. 95 |  | uveďte hodnotu
| Rozmer fokusovaného poľa: | najväčší priemer poľa: min. 25 cm, najmenší priemer poľa: min. 20 cm |  | uveďte hodnotu
| Teplota farby v rozsahu | 3500-5000 K |  | uveďte hodnotu
| Rozsah regulácie svietivosti v rozsahu | min. 30 - 100% | min. 5% (ENDO mód) | uveďte hodnotu
| Životnosť LED segmentov | min. 50 000 hod. |  | uveďte hodnotu
| Ovládanie – steril./nesteril. | áno |  | áno/nie
| Plynulé nastavenie veľkosti poľa | áno |  | áno/nie
| Plynulé nastavenie intenzity osvetlenia | áno |  | áno/nie
| Možnosť inštalácie HD kamery do hlavy lampy | áno |  | áno/nie
3. | Pojazdné vyšetrovacie svietidlo | 1ks
| Intenzita osvetlenia | min. 100 000 lux |  | uveďte hodnotu
| Vyšetrovacie LED svietidlo mobilné | áno |  | áno/nie
| Priemer osvetleného pola | min. 150 |  | uveďte hodnotu
| Teplota chromatičnosti | min. 4 000 K |  | uveďte hodnotu
| Životnosť LED svetiel | min. 50 000 hod |  | uveďte hodnotu
| Spínač zap./vyp. pri svietidle | áno |  | áno/nie
| LED indikácia intenzity | áno |  | áno/nie
| Plynulé nastavenie intenzity | áno |  | áno/nie
4. | Operačný stôl mobilný elektrický , gynekologický | 1ks
| Mobilný elektromechanický operačný stôl (bez hydrauliky) s otočnými, elektricky vodivými kolieskami | áno |  | áno/nie
| Pojazdné kolieska otočné 360° s priemerom | min. 125 mm |  | uveďte hodnotu
| Možnosť manuálneho núdzového odbrzdenia operačného stola aj v prípade výpadku elektrickej energie a batérií | áno |  | áno/nie
| Nabíjanie operačného stola - plne automatické so signalizáciou nabitia | áno |  | áno/nie
| Zabudované min. 2 batérie | áno |  | áno/nie
| Signalizácia nízkej kapacity batérií operačného stola | áno |  | áno/nie
| Nosnosť operačného stola | min. 225 kg |  | uveďte hodnotu
| Mobilný operačný stôl s motorizovanými sklonmi a polohovaním min.: zdvih stola, chrbtového dielu | áno |  | áno/nie
| Povrch stola hygienické matrace min. 60 mm | áno |  | áno/nie
| Výška stola | min. 600 mm - 890 mm |  | uveďte hodnotu
| Dĺžka operačného stola (štandardný chrbtový, hlavový diel a diel pre dolné končatiny) | min. 2050 mm |  | uveďte hodnotu
| Šírka stola bez bočnej lišty | min. 540 mm |  | uveďte hodnotu
| Šírka stola s lištami na príslušenstvo | max. 600 mm |  | uveďte hodnotu
| Elektromechanickým motorom zabezpečený zdvih chrbtového segmentu v rozsahu min. | od + 65°nahor do - 15° nadol |  | uveďte hodnotu
| Elektromechanickým sbôsobom alebo motorom zabezpečený zdvih nožného segmentu v rozsahu min. | od + 20° nahor do - 90° nadol |  | uveďte hodnotu
| Max. trendelenburg/ antitrendelenburg | ±26° |  | uveďte hodnotu
| Max. tilt (laterálny) náklon | ±20° |  | uveďte hodnotu
| Možnosť ovládania operačného stola cez káblový ovládač, ovládanie cez klávesnicu na nohe stola, nožným ovládačom | áno |  | uveďte hodnotu
| Nastavenie všetkých elektromotorov do nulovej pozície | áno |  | uveďte hodnotu
| Hlavová doska s jednoduchým kĺbom | +45/-45° |  | uveďte hodnotu
| Nožná doska dvojdielna rozťahovacia | 1 ks
| transparentný RTG lúčom po celej dĺžke | áno |  | áno/nie
| rozťahovanie do bokov | ±90° |  | uveďte hodnotu
| Gynekologický držiak podľa Goepla | 1 pár
| výškovo nastaviteľné | áno |  | áno/nie
| otočné o 360° | áno |  | áno/nie
| Užívateľské rozhranie (manuál) v slovenskom alebo českom jazyku | áno |  | áno/nie
Povinné príslušenstvo | Príslušenstvo |  |  | Povinné príslušenstvo
| Opierka pod ruku | áno |  | áno/nie
| Upínka ruky - 2x | áno |  | áno/nie
| Upevňovací pás | áno |  | áno/nie
| Opierka bočná - 2x | áno |  | áno/nie
| Opierka ramien | áno |  | áno/nie
| Ppierky nôh gynekologické s upínacím kĺbom | áno |  | áno/nie
| Hrazda pre anesteziológa s upínacím kĺbom | áno |  | áno/nie
| Miska s držiakom | áno |  | áno/nie
Ďalšie požiadavky k dodávke jednotlivých položiek
nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar
dodanie tovaru do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania, zaškolenie obsluhy
Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky
záruka min. 24 mesiacov
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača