## Technická špecifikácia-1
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Defibrilátory
Predpokladaný objem: |  | 4 ks
Celok | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | 1 | Bifázický defibrilátor | 4 ks
| 2 | Hmotnosť prístroja vrátane batériaií | max. 7 kg
| 3 | Veľkosť farebného displeja, zobrazujúci min. 3 krivky | min. 16 cm
| 4 | Externé defibrilačné pádla s ovládaním na pádlach, vhodné pre deti a dospelých pacientov | áno
| 5 | Ovládanie na pádlach- nabitie a výboj | áno
| 6 | Možnosť dovybavenia o interné pádla minimálne 3 veľkostí s ovládaním na pádlach | áno
| 7 | Čas nábehu defibrilátora po zapnutí | max. 3 sekundy
| 8 | Univerzálne nalepovacie elektródy použiteľné pre transkutánnu stimuláciu ako aj defibriláciu | áno
| 9 | Voliteľná energia výboja v krokoch min. 14 | áno
| 10 | Maximálna energia výboja | min. 200 J
| 11 | Typ výboja | bifázický
| 12 | Impedancia v rozpätí minimálne 150 - 250 ohm | áno
| 13 | Rýchlosť nabíjania na energiu | max. 6 sek. na 200 J
| 14 | Synchronizovaný režim s QRS signálom s externým sync. pulzom | áno
| 15 | AED režim s výkonom v rozsahu | od 150 J (dospelý pacient)
| 16 | AED režim s hlasovou inštruktážou | áno
| 17 | CPR režim | áno
| 18 | Režim externej kardiostimulácie | áno
| 19 | EKG monitoring 3/5 alebo 3/6 zvodové, detekcia arytmií | áno
| 20 | HR | min. 20 - 300 pulz/minúta
| 21 | EKG monitoring - možnosť voľby zvodov | áno
| 22 | Rýchlosť obnovy EKG krivky a SpO2 krivky | do 3 sek.
| 23 | Respirácia - rozsah merania | min. 0 - 150 dych/ minúta
| 24 | Súčasťou monitorovanie SpO2 vrátane príslušenstva pre dospelého pacienta | áno
| 25 | Súčasťou monitorovanie Neinvazívneho tlaku krvi (Neinv.TK) vrátane hadice a manžiet min. 3 veľkostí | áno
| 26 | Rozsah monitorovania Neinv.TK s rozlíšením kategórie pacienta dieťa/dospelý | min. rozsah od 20 do 240 mmHg (DIA - STREDNÝ - SYS)
| 27 | Vstup s možnosťou dovybavenia o monitorovanie etCO2 metódou merania v hlavnou toku | áno
| 28 | Defibrilátor s monitorovaním EKG, SpO2 a Neinv.TK vrátane možnosti nastavenia alarmových hraníc pre dané monitorované parametre so zvukovou a vizuálnou signalizáciou | áno
| 29 | Detekcia odpojenia defibrilačných elektród | áno
| 30 | Kapacita internej batérie - na počet výbojov | min. 100
| 31 | Kapacita internej batérie - na monitoring parametrov | min. 2,5 hod
| 32 | Kapacita internej pamäte pre plné krivky s možnosťou ich uloženia do PC Možnosť uloženia EKG záznamov do internej pamäte | min. 8 hodín áno
| 33 | Interná tlačiareň s tlačou min. 2 kriviek a so šírkou papiera | min. 50 mm
| 34 | Príslušenstvo k defibrilátoru: EKG kábel 3/5-zvodový alebo 6 -zvodový, externé defibrilačné pádla, jednorázové defibrilačné/stimulačné nalepovacie elektródy, batéria, papier do zapisovača, snímač s káblom pre monitorovanie SpO2 (opakovane použiteľný), hadica a manžety min. 3 veľkostí pre monitorovanie Neinv. TK | áno

## Technická špecifikácia-2
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Defibrilátor s meraním CO2
Predpokladaný objem: |  | 2 ks
Celok | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | 1 | Bifázický defibrilátor | 1 ks
| 2 | Hmotnosť prístroja vrátane batériaií a pádiel | max. 7 kg
| 3 | Veľkosť farebného displeja, zobrazujúci min. 3 krivky | min. 16 cm
| 4 | Externé defibrilačné pádla s ovládaním na pádlach, vhodné pre deti a dospelých pacientov | áno
| 5 | Ovládanie na pádlach- nabitie a výboj | áno
| 6 | Možnosť dovybavenia o interné pádla minimálne 3 veľkostí s ovládaním na pádlach | áno
| 7 | Čas nábehu defibrilátora po zapnutí | max. 3 sekundy
| 8 | Univerzálne nalepovacie elektródy použiteľné pre transkutánnu stimuláciu ako aj defibriláciu | áno
| 9 | Voliteľná energia výboja v krokoch min. 14 | áno
| 10 | Maximálna energia výboja | min. 200 J
| 11 | Typ výboja | bifázický
| 12 | Impedancia v rozpätí minimálne 150 - 250 ohm | áno
| 13 | Rýchlosť nabíjania na energiu | max. 6 sek. na 200 J
| 14 | Synchronizovaný režim s QRS signálom s externým sync. pulzom | áno
| 15 | AED režim s výkonom v rozsahu | od 150 J (dospelý pacient)
| 16 | AED režim s hlasovou inštruktážou | áno
| 17 | CPR režim | áno
| 18 | Režim externej kardiostimulácie | áno
| 19 | EKG monitoring 3/5 alebo 3/6 zvodové, detekcia arytmií | áno
| 20 | HR | min. 20 - 300 pulz/minúta
| 21 | EKG monitoring - možnosť voľby zvodov | áno
| 22 | Rýchlosť obnovy EKG krivky a SpO2 krivky | do 3 sek.
| 23 | Respirácia - rozsah merania | min. 0 - 150 dych/ minúta
| 24 | Súčasťou monitorovanie SpO2 vrátane príslušenstva pre dospelého pacienta | áno
| 25 | Súčasťou monitorovanie Neinvazívneho tlaku krvi (Neinv.TK) vrátane hadice a manžiet min. 3 veľkostí | áno
| 26 | Rozsah monitorovania Neinv.TK s rozlíšením kategórie pacienta dieťa/dospelý | min. rozsah od 20 do 240 mmHg (DIA - STREDNÝ - SYS)
| 27 | Meranie CO2 metódou v hlavnou toku | áno
| 28 | CO2 - rozsah merania | min. 0 - 99 mmHg
| 29 | Defibrilátor s monitorovaním EKG, SpO2, etCO2 a Neinv.TK vrátane možnosti nastavenia alarmových hraníc pre dané monitorované parametre so zvukovou a vizuálnou signalizáciou | áno
| 30 | Detekcia odpojenia defibrilačných elektród | áno
| 31 | Kapacita internej batérie - na počet výbojov | min. 100
| 32 | Kapacita internej batérie - na monitoring parametrov | min. 2,5 hod
| 33 | Kapacita internej pamäte pre plné krivky s možnosťou ich uloženia do PC Možnosť uloženia EKG záznamov do internej pamäte | áno min. 8 hodín
| 34 | Interná tlačiareň s tlačou min. 2 kriviek a so šírkou papiera | min. 50 mm
| 35 | Príslušenstvo k defibrilátoru: EKG kábel 3/5-zvodový alebo 6 -zvodový, externé defibrilačné pádla, jednorázové defibrilačné/stimulačné nalepovacie elektródy, batéria, papier do zapisovača, snímač s káblom pre monitorovanie SpO2 (opakovane použiteľný), snímač a kábel pre monitoring etCO2 hadica a manžety min. 3 veľkostí pre monitorovanie Neinv. TK | áno