## hplc_agilent
Príloha č. 1 Výzvy - Opis predmetu zákazky spolu s návrhom na plnenie kritérií a vlastným návrhom plnenia
Uchádzač: obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: zapísaný v registri: kontaktná osoba pre plnenie (meno, tel., mail): bankové spojenie: IBAN:
Navrhnutý spôsob obstarania (Oddelením VO) | P.č. | Názov položky | Počet ks | Minimálne parametre | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky | Celková cena v eur bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v eur | Celková cena v eur s DPH
DNS | 1. | HPLC UV-VIS detector | 1 | HPLC UV-VIS detektor Rozšírenie existujúci infraštruktúry HPLC AGILENT 1260 Infinity Minimálne technické parametre: - Plná softvérová a hardwarová kompatibilita s existujúcou štruktúrou HPLC AGILENT 1260 Infinity - Bez nutnosti inštalácie dodatočných softvérov - Minimálny rozsah zberu vlnových dĺžok 190-600 nm - Presnosť vlnovej dĺžky ± 1 nm, s autokalibráciou na deutériové čiary - Rýchlosť zberu dát min. 120 Hz - Zber dvoch UV/VIS signálov súčasne - Linearita: viac než cez 2,5 AU - Drift: menej než 1 × 10-4 AU/h - Šum krátkodobý: maximálne ± 0,25 × 10-5 AU - Vrátane štandardnej prietokovej cely s objemom min. 14 µL
V prípade, že opis predmetu zákazky (Minimálne parametre) odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, pričom za toto riešenie sa považuje riešenie, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom/výhodnejšom rozsahu.
* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.
Takýto uchádzač týmto prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia na platcu DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.
Uchádzač predložením tejto ponuky zároveň prehlasuje, že je dôkladne oboznámený s celým obsahom Výzvy na predkladanie ponúk, súhlasí s podmienkami zadávania zákazky, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, všetky uchádzačom predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke alebo akejkoľvek inej komunikácii s verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto verejného obstarávania sú pravdivé a úplné a predkladá iba jednu ponuku.
Podaním ponuky uchádzač zároveň vyhlasuje, že akceptuje celý predmet zákazky a všetky podmienky jeho poskytovania stanovené v súťažných podkadoch a súhlasí, že ak sa stane úspešným, bude plniť predmet zákazky v súlade s týmito požiadavkami a podmienkami a že tento návrh na plnenie predmetu zákazky a kritérií bude súčasťou uzatvoreného zmluvného vzťahu.
V ..............................., dňa ......................
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)
..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača