## Hárok1
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu
Uchádzač/Predávajúci:
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ:
Technická špecifikácia predmetu zákazky |  | jednotka | minimum | maximum | presne | ponúkaná hodnota
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu |  | ks |  |  | 1
1. Technické vlastnosti - CT prístroj |  | jednotka | kvalifikačné hodnoty |  |  | áno / nie / hodnota
2019-01-01 | Otvor gantry | cm | väčšie alebo rovné 78 cm
2019-02-01 | Počet RTG lámp | počet | 2
2019-03-01 | Absolútny výkon generátora na 1 RTG lampu | kW | väčšie alebo rovné 120 kW
2019-04-01 | Efektívna tepelná kapacita RTG lampy | MHU | väčšie alebo rovné 30 MHU
2019-05-01 | Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu na 1 RTG lampu | mA | väčšie alebo rovné 1300 mA pri napätí 70 kV
2019-06-01 | Rozsah voľby napätia RTG žiariča : lowest | kV | menšie alebo rovné 70 kV
2019-07-01 | Rozsah voľby napätia RTG žiariča : highest | kV | väčšie alebo rovné 150 kV
2019-08-01 | Súbor fyzických detektorov pozdĺž osi Z | počet | väčšie alebo rovné 96
2019-09-01 | Počet súborov detektorových radov | počet | 2
2019-10-01 | Počet nasnímaných rezov na jednu rotáciu | počet | väčšie alebo rovné 384
2019-11-01 | Najtenšia nasnímaná hrúbka rezu súčasne vo všetkých vrstvách | mm | menšie alebo rovné 0,625
2019-12-01 | Najlepšie priestorové rozlíšenie (pri stopercentnom kontraste) | mm | menšie alebo rovné 0,3
2013-01-01 | Priestorové rozlíšenie pre 10% MTF | lp/cm | väčšie alebo rovné 25
2014-01-01 | Priestorové rozlíšenie pre 50% MTF | lp/cm | väčšie alebo rovné 24
2015-01-01 | Radiačná dávka potrebná pre dosiahnutie nízkokontrastného rozlíšenia 0,3% pre 5mm objekt a hrúbku rezu 20mm | mGy | menšie alebo rovné 10
2016-01-01 | Vertikálny rozsah pohybu stola | cm | väčšie alebo rovné 30cm (min)
2017-01-01 | Horizontálny skenovací rozsah stola pri špirálnej akvizícii v osi Z | cm | väčšie alebo rovné 200cm
2018-01-01 | Maximálna nosnosť stola pri zachovaní presnosti pozície | kg | väčšie alebo rovné 220
2019-01-01 | Najkratší skenovací čas pre všeobecnú diagnostiku, neuvádzať rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parciálne akvizičné časy | s/360⁰ | menšie alebo rovné 0,3
2020-01-01 | Najkratšie skenovacie časy pre kardio akvizíciu | s/360⁰ | menšie alebo rovné 0,25
2021-01-01 | Temporálne rozlíšenie pre vyšetrenie srdca (akvizícia snímania kompletného myokardu počas 1 srdcového cyklu) | ms | menšie alebo rovné 66
2022-01-01 | Rýchlosť rekonštrukcie rezov v matrici 512x512 | obr/s | väčšie alebo rovné 60
2023-01-01 | Nástroje pre automatické sledovanie sýtenia kontrastnou látkou a automatické spustenie akvizície pri dosiahnutí optimálneho nasýtenia kontrastnou látkou | áno/nie | min. áno
2024-01-01 | EKG gating | áno/nie | min. áno
2025-01-01 | Vyšetrenie dynamickej 4D CT angiografie ciev v rozsahu do 70 cm | cm | rozsah do 70 cm
2026-01-01 | Softvér pre elimináciu (filtráciu) kovových objektov najnovšej generácie | áno/nie | min. áno
2027-01-01 | Modulácia mA v priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase (3D modulácia mA) | áno/nie | min. áno
2028-01-01 | Nadstavba 3D modulácie: orgánová modulácia mA v reálnom čase v miestach, ktoré sú veľmi citlivé na radiáciu alebo kontrolovanie radiácie berýliovými clonami alebo náklonom v miestach, ktoré sú citlivé na radiáciu. | áno/nie | min. áno
2029-01-01 | Snímanie pomocou dual energy (dvoch energií) s ľubovoľnou separáciou rozsahu voleného napätia v rozsahu od 70 kV do 150 kV | kV | min.rozsah voliteľného napätia pre dual energy od 70 do 150 kV
1930-01-01 | Chladenie CT vodou | áno/nie | min. áno
1931-01-01 | Výbava pre polohovanie a fixovanie pacientov | áno/nie | min. áno
1932-01-01 | Iteratívne rekonštrukčné techniky využívajúce iteráciu RAW dát | áno/nie | min. áno
1933-01-01 | LED osvetlenie tunela CT gantry | áno/nie | min. áno
1934-01-01 | Ambientné LED osvetlenie vonkajšej časti CT gantry | áno/nie | min. áno
1935-01-01 | Vozík pre uloženie zdravotníckych pomôcok a spotrebného materiálu v CT vyšetrovni | áno/nie | min. áno
1936-01-01 | CT fluoroskopia – 3D volumetrická intervencia so zobrazením sagitálnej, koronárnej a oblej roviny pri špirálovej akvizícii s takmer s reálnym časovým zobrazením počas skenovania. 3D MRP rekonštrukcie. Bezdrôtový ovládač pre ovládanie CT počas intervenčného zákroku. Ovládacie na bezdrôtovom ovládači s týmito minimálnymi funckiami: vertikálny a horizontálny pohyb pacientského stola, automatický posun na zapamätanú pozíciu, zapnutie a vypnutie laserového markera, scrollovanie obrázkov Obrazovka min. 19“ monitor na stropnom závese. Nožný spínač pre spustenie CT fluoroskopie. Funkcionalita pre vypnutie RTG žiarenia, keď je RTG lampa v hornej pozícii pre zníženie radiačnej záťaže na ruky rádiológa. | áno/nie | min. áno
2. Technické vlastnosti - akvizičná konzola |  | jednotka | kvalifikačné hodnoty |  |  | áno / nie
2019-01-02 | požiadavky pre akvizičnú konzolu
| - schopnosť vykonávať kombináciu akvizičných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností | áno/nie | min. áno
| - užívateľské rozhranie pre skenovanie a prehliadanie získaných obrazov | áno/nie | min. áno
| - typy skenovacích módov minimálne v rozsahu axiálny, helikálny s nasledovnými možnosťami: | áno/nie | min. áno
| - možnosť automatickej selekcie jednotlivých vyšetrovacích protokolov | áno/nie | min. áno
| - programové vybavenie pre voliteľnosť všetkých skenovacích protokolov | áno/nie | min. áno
| - programové vybavenie pre automatické znižovanie dávky resp. pre optimalizáciu mA v reálnom čase skenovania | áno/nie | min. áno
| - automatické prispôsobenie hodnôt kV a/alebo mA ku skenovanému pacientovi (alt. na základe odporučenia scoutu CT) | áno/nie | min. áno
| - možnosť ovládania pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore a dole, a do vnútra a von | áno/nie | min. áno
| - funkcia "Bolus Tracking" a funkcia automatického štartu špirálového skenu | áno/nie | min. áno
2019-02-02 | Softvérové vybavenie akvizičnej konzoly CT prístroja:
| - základné rekonštrukcie | áno/nie | min. áno
| - MPR rekonštrukcia | áno/nie | min. áno
| - MIP projekcia s maximálnou intenzitou | áno/nie | min. áno
| - min.IP projekcia s minimálnou intenzitou | áno/nie | min. áno
| - axiálna projekcia | áno/nie | min. áno
| - 2D rekonštrukcia | áno/nie | min. áno
| - 3D rekonštrukcie ( 3D SSD rekonštrukcia povrchu a VR rekonštrukčná technika objemu) | áno/nie | min. áno
| - možnosti zoom, anotácie a texty v obraze, označenie miesta záujmu v obraze, zakresľovanie rovných a zakrivených čiar, meranie uhlov a vzdialeností, histogramy hodnôt jednotlivých denzít pixelov v obraze na základe užívateľom definovaného ROI, profily hodnôt jednotlivých denzít pixelov pozdĺž akejkoľvek línie, funkcie ROI a kalkulácie obejemu | áno/nie | min. áno
| - zobrazenie viacerých obrazov vo viacerých oknách na displeji s možnosťou práce s jednotlivými zobrazenými oknami v prehliadacom rozhraní | áno/nie | min. áno
2019-03-02 | Hardvérové vybavenie akvizičnej konzoly CT prístroja:
| - počítačová jednotka s minimálne 4-jadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2,5 GHz | áno/nie | min. áno
| - operačná pamäť minimálne 8 GB RAM | áno/nie | min. áno
| - kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 250 GB | áno/nie | min. áno
| - grafické rozhranie prispôsobené počtu minotorov | áno/nie | min. áno
| - sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami | áno/nie | min. áno
| - USB konektor pre pripojenie externých zariadení | áno/nie | min. áno
| - DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá s možnosťou pridania prehliadača | áno/nie | min. áno
| - 1 ks diagnostických LCD monitorov s uhlopriečkou 19 palcov | počet | 1
| záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu | áno/nie | min. áno
3. Technické vlastnosti - post-processingová konzola |  | jednotka | kvalifikačné hodnoty |  |  | áno / nie
2019-01-03 | Zdieľané softvérové vybavenie post-processingových staníc na serveri | áno/nie | min. áno
3.1.1 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie srdca s minimálnymi požiadavkami:
| - komplexné kardiovaskulárne hodnotenie v jednej aplikácii | áno/nie | min. áno
| - automatické odstránenie štruktúr kostného skeletu v oblasti srdca | áno/nie | min. áno
| - automatická izolácia srdca pomocou techniky Volume Rendered Technique (VRT) | áno/nie | min. áno
| - automatická segmentácia koronárneho stromu a presné nástroje na meranie stenózy | áno/nie | min. áno
| - komplexná analýza myokardu s automatickým zakreslením obrysov epikardu a endokardu - definícia veľkosti infarktu | áno/nie | min. áno
| - určenie Agaston skóre, kalciového plaku, kvantitanívne vyhodnotenie perfúzie | áno/nie | min. áno
| - pracuje v móde perspektívnom pre vyhodnocovanie koronárnych artérií a aj v iných módoch | áno/nie | min. áno
| - vrátane potrebného softvérového dovybavenia akvizičnej stanice | áno/nie | min. áno
3.1.2 | Softvér pre CT angiografiu - softvér pre cievnu analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami:
| - automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov (ak softvér nie je zakomponovaný priamo v exam pláne akvizičnej konzoly s automatickou tvorbou originálneho objemu z raw dát) | áno/nie | min. áno
| - automatické meracie nástroje vrátane prierezu dutinami | áno/nie | min. áno
| - dynamická CT angiografia | áno/nie | min. áno
| - softvér na vyhodnocovanie TAVI/TAVR | áno/nie | min. áno
3.1.3 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie perfúzie mozu s minimálnymi možnosťami:
| - kvantitatívne hodnotenie rôznych diagnostík ischemickej cievnej mozgovej príhody | áno/nie | min. áno
| - odstránenie kovových artefaktov v neuroprograme | áno/nie | min. áno
3.1.4 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie dynamickej angiografie s minimálnymi možnosťami:
| - kvantifikácia "time to peak" | áno/nie | min. áno
3.1.5 | Softvérové vybavenie všeobecné s minimálnymi možnosťami:
| - možnosť prezerania DICOM obrazov aj z iných modalít MR, PET, RTG, USG | áno/nie | min. áno
| 3D farebná rekonštrukcia CT obrazov do podoby anatomického obrazu | áno/nie | min. áno
3.1.6 | Softvér pre vyhodnotenie obrazov snímaných metódou dual energy s minimálnymi možnosťami:
| - volumetrická perfúzia myokardu | áno/nie | min. áno
| - dual energy angiografia | áno/nie | min. áno
| - zobrazenie kalcifikátov v cievach pomocou dual energy | áno/nie | min. áno
| - vyhodnotenie krvácania v mozgu pomocou dual energy | áno/nie | min. áno
| - detekcia pulmonálnych embólií | áno/nie | min. áno
3.1.7 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie multiorgánovej telovej perfúzie
| - bez ďalších detailných požiadaviek na softvér | áno/nie | min. áno
3.1.8 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie pomocou virtuálnej kolonoskopie vrátane možností
| - automatického vyhľadávania polypov | áno/nie | min. áno
3.1.9 | Onkologický softvér vrátane možnosti
| - vyhodnocovanie sledovania veľkosti nádoru / metastáz | áno/nie | min. áno
| - vrátane vybavenia pre vyhľadávanie pľúcnych nodulov (alt. súčasťou softvéru pre vyhodnocovanie pľúcneho tkaniva) | áno/nie | min. áno
3.1.10 | Softvér pre hodnotenie plúcneho tkaniva, emfyzému pľúc, vrátane určovania hustoty tkaniva v pľúcach
| - bez ďalších detailných požiadaviek na softvér | áno/nie | min. áno
3.1.11 | Softvér pre vyhodnotenie pečene a lalokových lézií, vrátane automatickej segmentácie lalokov
| - bez ďalších detailných požiadaviek na softvér | áno/nie | min. áno
3.1.12 | Softvér pre fluoroskopiu
| - vrátane potrebného softvérového vybavenia akvizičnej stanice | áno/nie | min. áno
3.1.13 | Dual energy softvér
| - vrátane potrebného softwarového vybavenia akvizičnej stanice | áno/nie | min. áno
3.1.14 | Ortopedický softvér
| - vrátane potrebného softvérového vybavenia akvizičnej stanice; softvér je možné použiť praímo v exam pláne akvizičnej konzoly s automatickou tvorbou originálneho objemu z raw dát | áno/nie | min. áno
2019-02-03 | Hardvérové vybavenie post-processingových staníc:
| - počítačová jednotka s minimálne 4-jadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2,6 GHz | áno/nie | min. áno
| - operačná pamäť minimálne 16 GB RAM | áno/nie | min. áno
| - kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 1 TB | áno/nie | min. áno
| - grafické rozhranie prispôsobené požiadavkam CT prístroja | áno/nie | min. áno
| - sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami | áno/nie | min. áno
| - plná DICOM 3,0 kompatibilita | áno/nie | min. áno
| - USB konektor pre pripojenie externých zariadení | áno/nie | min. áno
| - DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá s možnosťou pridania prehliadača | áno/nie | min. áno
| - 1 ks certifikovaných diagnostických monitorov s uhlopriečkou 23 palcov | počet | 2
| - 1 ks diagnostických monitorov s uhlopriečkou 21 palcov pre prácu v NIS | počet | 1
| záložný zdroj - UPS | áno/nie | min. áno
4 | Diagnostické pracovisko | jednotka | kvalifikačné hodnoty |  |  | áno / nie
2019-01-04 | Výkonný server pre potreby CT, MR, Angia a RTG simultanne, pre paralelné vyhodnocovanie minimálne na piatich pracovných staniciach | áno/nie | min. áno
2019-02-04 | Softvérové vybavenie definované na post-processingovej stanici zdieľané na diagnostickom serveri | áno/nie | min. áno
V ................................................dňa.........................
Podpis podľa bodu 19.5 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov

## Hárok2
Verejný obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Prieskum trhu: CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev
Popis | Názov prístroja | Výrobca | Typové označenie | Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev
Vypracoval:
V ........................, dňa .....................
.............................................................
pečiatka + podpis