## Príloha č.1
Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 1 - Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
PRÍSTROJ PRE RBOTICKY ASISTOVANÝ NÁCVIK CHȎDZE SO SPÄTNOU VÄZBOU
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru
Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou - 1 ks Názov/typ/model tovaru : ..................... , rok výroby: ............. |  | hodnota/parameter tovaru
1.1 | Motorické ortézy s elektrickými pohonmi v kolenných, bedrových kĺboch so 4 prevodníkmi sily a 4 zosilovačmi
1.2 | Robotický modul pre synchronizované mechanické vedenie pohybu panvy laterálne a do rotačného pohybu
1.3 | Softwerové nastavenie laterálneho pohybu panvy
1.4 | Umožnenie nastavenia laterálneho pohybu na každú stranu v rozsahu 0-4 cm
1.5 | Rotačný pohyb min. 4°
1.6 | Možnosť aretácie panvy v strednom postavení
1.7 | Možnosť nastavenia laterálneho posunu odľahčovacieho systému voči panvovému modulu v rozsahu 0-200%
1.8 | Možnosť nastavenia načasovania pohybu panvy voči cyklu chôdzi +- 10%
1.9 | Podpora telesnej hmotnosti
1.10 | Elektricky riadené zdvíhanie pacienta so statickým a dynamickým odľahčovaním
1.11 | Hmotnosť pacienta - max. 135; tolerancia +-10%
1.12 | Výška pacienta - max. 195 cm; tolerancia +-10%
1.13 | Statické odľahčenie 0 - 135 kg
1.14 | Dynamické odľahčenie 0 - 85 kg
1.15 | Nízka zotrvačnosť
1.16 | Počítačom riadené odľahčenie cez riadiacu jednotku systému
1.17 | Zobrazovanie odľahčovanej hmotnosti pacienta
1.18 | Augmentovaná spätná väzba
1.19 | Spätná väzba využíva kontinuálne merania aktivity pacienta senzormi v robotických ortézach
1.20 | Systém poskytuje vizualizáciu výkonu pacienta v reálnom čase a rôznych modulitách
1.21 | Motivačná a názorná fuknkčná spätná väzba vo virtuálnom prostredí s možnosťou voľby prostredia
1.22 | Software obsahuje 3 tréningové programy - rýchlosť, odľahčenie, miera dopomoci
1.23 | Tvorba individ. terapeutických plánov s možnosťou ukladania
1.24 | Integrovaná obrazovka pre augmentovanú spätnú väzbu
1.25 | Automatická kalibrácia systému podľa aktívnych schopností pacienta
1.26 | Automatické nastavenie obtiažnosti cvičení podľa výkonu pacienta
1.27 | Nastavenie obtiažnosti a miery požadovanej aktivity pacienta pre plnenie terapeutických úloh
1.28 | Synchronizované zrýchlenie pohyblivého pásu a robotických ortéz podľa miery aktivity pacienta
1.29 | Softwarové nastavenie zamerania tréningu na požadované časti dolnej končatiny
1.30 | Senzorický tréning:
1.31 | Audio - vizuálny cueing / nácvik rytmu chôdze
1.32 | Audio - vizuálna spätná väzba v reálnom čase
1.33 | Hudobná spätná väzba - možnosť voľby vlastnej melódie
1.34 | Adaptívna dopomoc chôdze - automatizované zmeny miery dopomoci v priebehu každého kroku
1.35 | Kontrola trajektórie pohybu dolnej končatiny pri chôdzi
1.36 | Ovládanie: | xx
1.37 | Dotykový monitor
1.38 | Hodnotenie pasívneho rozsahu pohybu v bedrách a kolenách
1.39 | Hodnotenie odporu pohybu v bedrovom kĺbe a kolene - v 3 definovaných rýchlostiach
1.40 | Nastavenie parametrov tréningu
1.41 | Samostatné modality k hodnoteniu vývoja stavu pacienta
1.42 | Hodnotenie izometrickej sily v priebehu 4 sekúnd
1.43 | Robotický modul pre vedenie panvy umožňuje: | xx
1.44 | bočný posun a priečnu rotáciu panvy
1.45 | pasívne vedená abdukácia a abdukácia bedier a riadený posun hmotnosti tela
1.46 | synchronizácia pohybu panvy a pohybu ortéz
1.47 | umožňuje fixáciu panvy v strednom postavení
1.48 | umožňuje aktívne vedenie panvy v smere stranovom a rotačnom do úplného fyziologického maxima
1.49 | Technické parametre: | xx
1.50 | Napájanie 2x 220-240 V - / 50 - 60 Hz
1.51 | Hmotnosť zariadenia max. 1000 kg

## Príloha č. 2
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 1 - Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou
CENOVÁ KALKULÁCIA, POLOŽKOVITÝ ROZPOČET TOVARU
Por. č. | Názov tovaru | Mer. jed. (MJ) | Počet MJ | Názov ponúkaného produktu | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL | Kúpna cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Celková kúpna cena v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
0

## Príloha č.3
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 1 - Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou
Zoznam subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné