## Položka 1
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály | [5 empty] | Príloha č.1 SP/Zmluva
Zdravotnícka technológia - Diagnostické a terapeutické prístroje
Časť č.2 Kardiotokografy
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kardiotokograf s monitorovaním dvojčiat s pripojením na centrálu požadovaný počet: 6 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Monitorovanie dvojčiat | áno |  | áno/nie
2 | S možnosťou rozšírenia o monitorovanie tročiat | áno |  | áno/nie
3 | Farebný dotykový LCD displej s veľkými číslicami a intuitívnym ovládaním | áno |  | áno/nie
4 | Snímanie srdcovej frekvencie plodu pomocou US sondy v rozsahu | min. 50-240 tepov za minútu |  | uveďte hodnotu
5 | Snímanie aktivity maternice pomocou toco sondy | áno |  | áno/nie
6 | Pulz matky snímaný toco sondou v rozsahu | min. 40-240 tepov |  | uveďte hodnotu
7 | Meranie životných funkcií matky | min. NIBP, SpO2, Pulz, EKG, respirácia |  | uveďte hodnotu
8 | Inteligentné vysokocitlivé vodotesné ľahko čistiteľné sondy | áno |  | áno/nie
9 | Ľahké a kompaktné sondy s univerzálnym konektorom pre jednoduchšie a rýchlejšie zapájanie | áno |  | áno/nie
10 | Automatická detekcia typu sondy monitorom a identifikácia pomocou LED svetielka na sonde | áno |  | áno/nie
11 | Automatická detekcia pohybov plodu | áno |  | áno/nie
12 | Krížová verifikácia kanálov s detekciou prekrývania medzi pulzami plodov | áno |  | áno/nie
13 | Krížová verifikácia kanálov s detekciou prekrývania medzi pulzami plodov a matky | áno |  | áno/nie
14 | Možnosť rozšírenia o interpretáciu grafu oziev plodov (FHR) a toco grafu (ST analýza) | áno |  | áno/nie
15 | Nastaviteľné alarmy meraných parametrov vrátane hlasitosti | áno |  | áno/nie
16 | Integrovaná termotlačiareň s vysokým rozlíšením, detekciou typu papiera s varovaním o chýbajúcom papieri, možnosť prerušenia tlače počas záznamu | áno |  | áno/nie
17 | Interná záložná pamäť pre prípad zaseknutého papiera alebo prázdneho zásobníka | áno |  | áno/nie
18 | Možnosť pripojenia do centrálneho monitorovacieho systému | áno |  | áno/nie
19 | Možnosť rozšíriť o bezdrôtové monitorovanie – telemetriu | áno |  | áno/nie
20 | Možnosť rozšíriť o monitorovanie s vodeodolným elektrokardiografickým snímačom, ktorý umožňuje bezdrôtové a bezpásové monitorovanie pacientok s vysokým BMI indexom bez nutnosti repozície pri pohyboch plodu | áno |  | áno/nie
21 | Pojazdný stojan s priehradkou | áno |  | áno/nie
22 | Centrálny monitorovací systém pre kardiotokografy | 1 ks
23 | Dokumentačný a archivačný systém pre sledovanie parametrov plodu v tele matky a vitálnych funkcií matky umožňujúci pripojenie min. 8 kardiotokografov (CTG) | áno |  | áno/nie
24 | Nepretržité monitorovanie vitálnych funkcií matky a až 3 plodov súčasne s možnosťou hodnotenia údajov a nastavovaním alarmov | áno |  | áno/nie
25 | Konfigurovateľné audiovizuálne upozornenie a zobrazenie alarmov na centrálnej stanici a tiež na displeji fetálneho monitora i v prípade, ak dovtedy nebol daný parameter na centrálnej stanici priebežne zobrazovaný | áno |  | áno/nie
26 | Okamžité zobrazenie a konfigurovateľné audiovizuálne upozornenie tzv. technických alarmov na centrálnej stanici – odpojenie sondy, strata signálu atď. | áno |  | áno/nie
27 | Možnosť analýzy a interpretácie CTG záznamu podľa kritérií Dawes/Redman | áno |  | áno/nie
28 | Komunikácia s pripojenými fetálnymi monitormi a ich vzdialené ovládanie – zmena merania a limitov alarmov, začatie a zastavenie fyziologických meraní (napr. krvného tlaku), volanie pacientky (prostredníctvom telemetrie), aktivácia pohotovostného režimu Stand-by | áno |  | áno/nie
29 | Zobrazenie všetkých sledovaných fetálnych monitorov naraz na displeji | áno |  | áno/nie
30 | Možnosť tlače kompletného záznamu sledovania rodičky alebo len časti záznamu | áno |  | áno/nie
31 | Archivácia priebehu a alarmových stavov všetkých aktívnych kanálov až do prepustenia rodičky | áno |  | áno/nie
32 | Vedenie zdravotníckej dokumentácie rodičiek s možnosťou archivácie | áno |  | áno/nie
33 | Farebná tlač na laserovej tlačiarni | áno |  | áno/nie
34 | Možnosť sledovania vývoja a priebehu tehotenstva od prvej návštevy až po pôrod, štatistické zápisy, diagramy | áno |  | áno/nie
35 | Príslušenstvo
36 | záznamový papier | áno |  | áno/nie
37 | vodeodolné pásy pre pripojenie sond | áno |  | áno/nie
38 | LCD monitor | áno |  | áno/nie
39 | farebná laserové tlačiareň | áno |  | áno/nie
40 | PC | áno |  | áno/nie
41 | Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
42 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
43 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
44 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
45 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
46 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie
48
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača