## Položka 1
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály |  |  |  | Príloha č.1 SP/Zmluva
Zdravotnícka technológia - Diagnostické a terapeutické prístroje
Časť č. 3 Tromboelastograf
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu/Platný ŠUKL kód prístroja
Položka č. 1 - Tromboelastograf požadovaný počet: 1 ks |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Plne automatický POCT analyzátor | áno/nie
2 | Princíp analýzy: rotačná tromboelastometria | áno/nie
3 | počet kanálov - minimálne 4-kanálový | áno/nie
4 | vyšetrenia z plnej krvi (citrátová krv, ako na koagulačné vyšeternie) | áno/nie
5 | stolný prístroj, kompaktná konštrukcia, ľahko prenosný, odolný voči vibráciam a otrasom | áno/nie
6 | možnosť vyšetrenia aj na trasportonom vozíku (bez nutnosti kalibrácie po prevoze) | áno/nie
7 | Integrovaná čítačka čiarových kódov | áno/nie
8 | Jednoduché ovládanie pomocou dotykovej obrazovky | áno/nie
9 | intuitívny softvér pre komfortné ovládanie zariadenia, ukladanie, spracovanie a export výsledkov | áno/nie
10 | Najdôležitejšie výsledky sú k dispozícii do 10 minút | áno/nie
11 | numerický aj garfický výstup, automatická detekcia abnormálnych výsledkov | áno/nie
12 | farebné odlíšenie abnormálnych výsledkov | áno/nie
13 | Možnosť porovnania - pri nameranej numerickej hodnote je zobrazená aj normálna hodnota parametru | áno/nie
14 | Prístroj musí spĺňať normy na systém kontroly kvality | áno/nie
15 | Možnosť napojenia k informačnému systému (LIS,NIS) | áno/nie
16 | Možnosť vzdialeného on-line sledovania priebehu merania (vzdialený prístup) | áno/nie
17 | Možnosť pripojenia tlačiarne (voliteľné zariadenie) | áno/nie
18 | Spotrebný materiál: originálne testy a kontrolný materiál | áno/nie
| Dodávka vr. kompletného príslušenstva a spotrebného materiálu k uvedeniu prístroja do prevádzky | áno/nie
19 | Takmer bezúdržbový systém | áno/nie
20 | Napájanie 230V/50HZ | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
| Záruka minimálne 24 mesiacov | áno/nie
| Doprava na miesto dodania | áno/nie
| Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno/nie
| Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno/nie
| Prvé zaškolenie obsluhy | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača