## Položka 1
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály |  |  |  |  | Príloha č.1 SP/Zmluva
Zdravotnícka technológia - Diagnostické a terapeutické prístroje
Časť č.5 Infúzna technika
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Infúzna technika požadovaný počet: 6 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Objemový dávkovač | 2 ks
| rozsah dávkovania | min 0,1 – 1200 ml/hod | uveďte hodnotu
| celkový požadovaný objem | min. 0,1 – 9900 ml | uveďte hodnotu
| presnosť dávkovania | max. +/- 5 % | uveďte hodnotu
| objem bolusu | do min. 99,00 ml | uveďte hodnotu
| počet úrovní nastavenia tlakového alarmu | min. 9° | uveďte hodnotu
| počet záznamov v histórii | min. 1000 | uveďte hodnotu
| počet liekov v pamäti knižnice | min. 500 | uveďte hodnotu
| prevádzka na záložné napájanie z internej batérie | min. 5 hodín | uveďte hodnotu
| pohotovostný režim s výdržou | min. 20 hodín | uveďte hodnotu
| slovenský alebo český jazyk softvéru prístroja | požaduje sa | áno/nie
| výpočet dávky v rôznych jednotkách | požaduje sa | áno/nie
| textové hlásenia príčiny alarmu | požaduje sa | áno/nie
| aktívne podsvietené tlačidlá | požaduje sa | áno/nie
| možnosť zablokovania prístroja kódom | požaduje sa | áno/nie
| nastavenie úrovne kontrastu osvetlenia | požaduje sa | áno/nie
| profily priebehu dávkovania: | nábeh /pokles, opakovaný bolus, automatická zmena rýchlosti | áno/nie
| možnosť nastavenia citlivosti na veľkosť vzduchovej bubliny automatické zasvorkovanie setu pri otvorení dvierok (ochrana voľného tečenia) | požaduje sa | áno/nie
| podávanie enterálnej výživy a transfúzie | požaduje sa | áno/nie
| možnosť jednoduchého softvérového doplnenia a o softvér pre pacientom riadenú analgéziu a cieľovo riadenú infúziu | požaduje sa | áno/nie
2. | Lineárny dávkovač | 4 ks
| rozsah dávkovania min. | 0,01- 990 ml/hod. | uveďte hodnotu
| celkový požadovaný objem v min. rozsahu | min. 0,1 – 9 900 ml | uveďte hodnotu
| presnosť dávkovania | max. +/- 2 % | uveďte hodnotu
| nastaviteľná rýchlosť bolusu | min. 1 – 1 800 ml/hod. | uveďte hodnotu
| objem použiteľných striekačiek | min. 5-60 ml | uveďte hodnotu
| počet úrovní nastavenia tlakového alarmu | 9° | uveďte hodnotu
| počet záznamov v histórii | min. 1000 | uveďte hodnotu
| počet liekov v pamäti knižnice | min. 500 | uveďte hodnotu
| prevádzka na záložné napájanie z internej batérie | min. 4 hod | uveďte hodnotu
| pohotovostný režim s výdržou | min. 20 hod | uveďte hodnotu
| slovenský alebo český jazyk softvéru prístroja | požaduje sa | áno/nie
| výpočet dávky v rôznych jednotkách | požaduje sa | áno/nie
| textové hlásenia príčiny alarmu | požaduje sa | áno/nie
| aktívne podsvietené tlačidlá | požaduje sa | áno/nie
| možnosť zablokovania prístroja kódom | požaduje sa | áno/nie
| nastavenie úrovne kontrastu a osvetlenia | požaduje sa | áno/nie
| profil priebehu dávkovania nábeh/pokles | požaduje sa | áno/nie
| profily priebehu dávkovania nábeh/pokles, opakovaný bolus, automatická zmena rýchlosti | požaduje sa | áno/nie
| možnosť jednoduchého softvérového doplnenia o softvér pre pacientom riadenú analgézu a cieľovo riadenú infúziu | požaduje sa | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
| Nový, nepoužitý a nerepasovaný tovar | áno | áno/nie
| Záruka 24 mesiacov | áno | áno/nie
| Doprava na miesto dodania | áno | áno/nie
| Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno | áno/nie
| Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno | áno/nie
| Prvé zaškolenie obsluhy | áno | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača