## Položka 1
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály |  |  |  |  | Príloha č.1 SP/Zmluva
Zdravotnícka technológia - Diagnostické a terapeutické prístroje
Časť č.6 Odsávacia technika
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
|  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Chirurgická odsávačka | 3 ks
| Kompaktná mobilná vysokovákuová odsávačka so širokým použitím v intenzívnej medicíne a na lôžkovom oddelení | požaduje sa | áno/nie
| Stabilný a ľahko ovládateľný mobilný stojan, vybavený antistatickými kolieskami a bezpečnostnými brzdami | požaduje sa | áno/nie
| Sací výkon | min. 40 l/min | uveďte hodnotu
| Regulovateľný podtlak v rozsahu | od 0 - do 90 kPa | uveďte hodnotu
| Membránový regulátor podtlaku, bez olejový a bez údržbový agregát | požaduje sa | áno/nie
| Hlučnosť pri maximálnom zaťažení | do 40 dB | uveďte hodnotu
| Prístroj je prispôsobený na kontinuálne sanie | požaduje sa | áno/nie
| Farebne kódovaný manometer | požaduje sa | áno/nie
| Svetelná indikácia chodu odsávačky – podsvietením spínača ON/OFF | požaduje sa | áno/nie
| Trojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov/filtrov vo vakoch, poistnej nádoby proti presatiu a MSF filtra | požaduje sa | áno/nie
| Pojazdný stojan s eurolištou so 4 antistatickými kolieskami otočnými o 360°, z toho 2 brzdenými | požaduje sa | áno/nie
| Systém uchytenia fľaše na eurolištu | požaduje sa | áno/nie
| 2 L. fľaša resterilizovateľná s antibakteriálnou úpravou, typu “Vac sax“ resp. ekvivelnt | 1 ks | uveďte hodnotu
| 2 L. vak s aktívnym striebrom a filtrom | 30 ks | uveďte hodnotu
| Pripojovacia hadica podtlaku, farebne odlíšená s antimikrobakteriálnou úpravou s T vstupom na zabezpečenie rýchleho rozvinutia vaku a konektorom na rýchle napájanie | 1 ks | uveďte hodnotu
| Manipulačné madlo na zadnej strane prístroja | 1 ks | uveďte hodnotu
| Odkladacia, odnímateľná polička na vrchu prístroja | 1 ks | uveďte hodnotu
| Odnímateľný odkladací košík – na zadnej strane prístroja | 1 ks | uveďte hodnotu
| Silikónová hadica 8x14 mm. s MSF filtrom, 2,5 m | 1 ks | uveďte hodnotu
| PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom | 1 ks | uveďte hodnotu
| Záruka na sací agregát | 5 rokov | uveďte hodnotu
2 | Chirurgická odsávačka pre vákuovú extrakciu | 2 ks
| Kompaktná mobilná vysokovákuová odsávačka s použitím pre vákuovú extrakciu na pôrodníckom oddelení | požaduje sa | áno/nie
| Stabilný a ľahko ovládateľný mobilný stojan, vybavený antistatickými kolieskami a bezpečnostnými brzdami | požaduje sa | áno/nie
| Sací výkon | min. 40 l/min | uveďte hodnotu
| Regulovateľný podtlak v rozsahu | od 0 - do 90 kPa | uveďte hodnotu
| Membránový regulátor podtlaku, bez olejový a bez údržbový agregát | požaduje sa | áno/nie
| Hlučnosť pri maximálnom zaťažení | do 40 dB | uveďte hodnotu
| Prístroj je prispôsobený na kontinuálne sanie | požaduje sa | áno/nie
| Farebne kódovaný manometer | požaduje sa | áno/nie
| Svetelná indikácia chodu odsávačky – podsvietením spínača ON/OFF | požaduje sa | áno/nie
| Trojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov/filtrov vo vakoch, poistnej nádoby proti presatiu a MSF filtra | požaduje sa | áno/nie
| Pojazdný stojan s eurolištou so 4 antistatickými kolieskami otočnými o 360°, z toho 2 brzdenými | požaduje sa | áno/nie
| Systém uchytenia fľaše na eurolištu | požaduje sa | áno/nie
| 2 L. fľaša resterilizovateľná s antibakteriálnou úpravou, typu “Vac sax“ resp. ekvivelnt | 1 ks | uveďte hodnotu
| 2 L. vak s aktívnym striebrom a filtrom | 30 ks | uveďte hodnotu
| Pripojovacia hadica podtlaku, farebne odlíšená s antimikrobakteriálnou úpravou s T vstupom na zabezpečenie rýchleho rozvinutia vaku a konektorom na rýchle napájanie | 1 ks | uveďte hodnotu
| Manipulačné madlo na zadnej strane prístroja | 1 ks | uveďte hodnotu
| Odkladacia, odnímateľná polička na vrchu prístroja | 1 ks | uveďte hodnotu
| Odnímateľný odkladací košík – na zadnej strane prístroja | 1 ks | uveďte hodnotu
| Silikónová hadica 8x14 mm. s MSF filtrom, 2,5 m | 1 ks | uveďte hodnotu
| PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom | 1 ks | uveďte hodnotu
| Záruka na sací agregát | 5 rokov | uveďte hodnotu
3 | Odsávací prístroj pre novorodencov | 1 ks
| Prenosná odsávačka pre malé chirurgické zákroky vhodná pre novorodencov | požaduje sa | áno/nie
| Nárazuvzdirný obal, ľahká, ľahko prenosná s minimálnymi nárkmi na čistenie | požaduje sa | áno/nie
| Sací výkon | min. 20 l/min | uveďte hodnotu
| Maximálny podtlak | 0,75 bar - 563mmHg | uveďte hodnotu
| Dodávaná s 1 litorvou autklavoavteľnou fľašou s bezpečnostným plavákom | požaduje sa | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
| Nový, nepoužitý a nerepasovaný tovar | áno | áno/nie
| Záruka 24 mesiacov | áno | áno/nie
| Doprava na miesto dodania | áno | áno/nie
| Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno | áno/nie
| Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno | áno/nie
| Prvé zaškolenie obsluhy | áno | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača