## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií pre prostredie magnetickej rezonancie
Počet: |  | 1 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií pre prostredie magnetickej rezonancie | 1 | Anestéziologický prístroj vhodný pre prostredie s prístrojom magnetickej rezonancie | áno
| 2 | Certifikovaný prístroje pre magnetické pole | min. 40 mT
| 3 | Vhodné k MRI prístrojom 1,5T a 3T | áno
| 4 | Zabudované vizuálne farebné identifikátory sily magnetického poľa | áno
| 5 | Prístroj s farebnou obrazovkou zobrazujúci nastavené a namerané hodnoty parametrov s tlakovou krivkou. | áno
| 6 | Integrovaná ventilačná jednotka prístroja umožňujúca ventiláciu v režimoch | minimálne: VC, PC, PS, SIMV+PS, MAN/SPONT
| 7 | Nastaviteľné ventilačné parametre: | áno
| 8 | Dychový objem | minimálne od 20 do 1 400 ml
| 9 | Frekvencia ventilácie | minimálne od 4 do 60 dych/min
| 10 | Inspiračný riadiaci tlak (ponad PEEP) | minimálne od 5 do 60 mbar
| 11 | Tlak PEEP | minimálne od 0 do 20 mbar
| 12 | Tlaková podpora PS | minimálne od 0 do 20 mbar
| 13 | Koncentrácia FiO2 (v kombinácii O2+Vzduch) | minimálne od 21% do 100%
| 14 | Inspiračná pauza | minimálne od 10% do 50%
| 15 | Maximálny inspiračný prietok | minimálne 85 l/min
| 16 | Integrovaná funkcia ochrany proti hypoxickej zmesi plynov | áno
| 17 | Prístroj umožňujúci manuálnu ventiláciu a dodávku kyslíka a anestetika aj v prípade poruchy prístroja | áno
| 18 | Elektronické vysoko precízne dávkovače plynov čerstvej zmesi s digitálnym zobrazením prietokov na obrazovke anestéziologického prístroja | áno
| 19 | Anestéziologický prístroj osadený na mobilnom podvozku s centrálnou brzdou | áno
| 20 | Anestéziologický prístroj s integrovanými zásuvkami pre uloženie pomôcok a veľkou pracovnou plochou | áno
| 21 | Anestéziologický prístroj umožňujúci výmenu jednorázových absorbérov CO2 aj počas ventilácie pacienta bez vplyvu na ventiláciu. | áno
| 22 | Integrovaný dávkovač čistého kyslíka | áno
| 23 | Integrovaný systém odvádzania prebytočných anestetík s ukazovateľom podtlaku/prietoku odvádzaného plynu | áno
| 24 | Pneumatická odsávačka sekrétov s dvomi nádobami na integrovanom držiaku na anestéziologickom prístroji | áno
| 25 | Vo vybavení aj precízny odparovač anestetika: Sevoflurane | áno
| 26 | Integrovaná batéria zabezpečujúca ventiláciu pacienta minimálne no dobu 120 minút | áno
| 27 | Požaduje sa, aby všetky komponenty anest. prístroja, prichádzajúce do styku s pacientom vydychovaným vzduchom boli sterilizovateľné a užívateľom ľahko rozoberateľné | áno
| 28 | Monitor vitálnych funkcií pre monitoring parametrov: EKG, SpO2, Neinvazívny tlak krvi a koncentrácie plynov: FiO2, FiO2, FiCO2, FeCO2, FiAA, FeAA | áno
| 29 | Vyžaduje sa prepojiteľnosť anestéziologického prístroja s monitorom vitálnych funkcií pre prenos parametrov pľúcnej mechaniky ako aj synchronizácie údajov meraných parametrov . | áno
| 30 | V dodávke sa požaduje aj vzdialená pracovná stanica s bezdrôtovým prepojením k monitoru vitálnych funkcií s obojsmernou plnou komunikáciou, t.j. ovládanie monitora musí byť možné a rovnaké aj z pracovnej stanici ako aj z monitora VF. | áno
| 31 | Dosah z monitora vitálnych funckií k pracovnej stanici musí byť minimálne cez stenu/okno miestnosti s MR prístrojom k tzv. stanovisku lekára/sestry - pracovnému pultu | minimálne 7 m
| 32 | Veľkosť obrazovky monitora vitálnych funkcií a vzdialenej pracovnej stanici | minimálne 15"
| 33 | Snímače pre EKG a SpO2 musia mať bezkáblové prepojenie do monitora VF s integrovanou batériou na dobu prevádzky min. 8 hodín (1 prac. deň) | áno
| 34 | Pamäť trendov monitora VF | minimálne za posledných 8 hodín
| 35 | Možnosť uloženie monitorovaných údajov na pamäťové médium - napr. USB | áno