## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania :
IČO:
DIČ:
Právna forma :
URL :
Zápis uchádzača v Obchodnom registri (označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie):
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača :
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov (uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do ZHS) :
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora (uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do RPVS):
Uchádzač je MSP : MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) | áno/nie * nehodiace preškrtnite
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods. 5 ZVO
Meno a priezvisko:
Obchodné meno/názov:
Adresa pobytu/Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
(vyplní uchádzač , ak je relevantné)
V ..........................................
Dňa: .........................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
podpis a pečiatka uchádzača

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
▪ | vyhlasujem, že bezvýhradne súhlasím a plne akceptujem ustanovenia návrhu zmluvy a bezvýhradne súhlasím s podmienkami uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
▪ | vyhlasujem, že všetky predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
▪ | vyhlasujem, že všetky doklady, dokumenty a vyhlásenia predložené v ponuke, ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej podobe sú zhodné s originálnym vyhotovením, ktoré máme ako uchádzač k dispozícii v listinnej podobe
▪ | vyhlasujem, že nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v súlade s ustanovením § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
▪ | som zapísaný v Registri partnerov verejného sektora . Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
▪ | vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;
V ................................. , dňa ...............................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača:

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na vyššie uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S KONFLIKTOM NA UKRAJINE - SANKCIE VOČI RUSKU
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto čestne vyhlasujem, že:
v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
(a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
(b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
(d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Ponuka uchádzača
Parametre ponúkaného tovaru
názov/typ/model tovaru: ......................
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota
Položka č. 1 - Endoskopická zostava - 1 ks
1. | Monitor - 1ks
1.1 | rozlíšenie monitora: min. 1920x1080 px
1.2 | uhlopriečka s dĺžkou: min. 26°
2. | Videoprocesor/ svetelný zdroj - 1ks
2.1 | vysoké rozlíšenie obrazu
2.2 | rozlišovanie endokoskopov podľa typu a výrobného čísla
2.3 | zaznamenávanie počtu jednotlivých vyšetrení endoskopov
2.4 | možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium
2.5 | funkcia digitálnej chromoendoskopie
2.6 | možnosť používateľských prednastavení
2.7 | klávesnica na ovládanie videoprocesora
2.8 | životnosť xenónovej lampy - min. 400 prevádzkových hodín
2.9 | xenónová lampa s výkonom - min. 300 W
2.10 | záložná žiarovka
2.11 | insuflácia
2.12 | vrátane kompatibilnej kamerovej hlavy pre rigidné optiky, fibroskopy, resektoskopy
3. | Polypektomická jenotka - 1ks
3.1 | monopolárny rez
3.2 | monopoloárna koagulácia
3.3 | bipolárny rez
3.4 | bipolárna koagulácia
3.5 | sprejová koagulácia
3.6 | možnosť rozšírenia o argón-plazma koaguláciu
3.7 | neutrálna jednorázová elektróda 1 balenie (100 ks elektród v balení)
3.8 | nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojitý
4. | Odsávacie zariadenie - 1ks
4.1 | objem sekrétnej nádoby - min. 1,5 l
4.2 | počet sekrétnych nádob - min. 1ks
4.3 | nominálne vákuum s ukazovateľom vákua - min. 85 kPa
5. | Oplachovacie zariadenie - 1 ks
5.1 | objem zásobovacej nádoby - min. 1l
5.2 | prietok s možnosťou nastavenia - min. 20 ml/min.
5.3 | nožný ovládač
6. | Pracovná endokopická stanica - 1ks
6.1 | centrálny vypínač
6.2 | rameno pre dva endoskopy
6.3 | rameno pre monitor
6.4 | držiak pre klávesnicu s oddeľovacím transformátorom
6.5 | počet políc - min. 3 ks
7. | Záznamové a streamovacie zariadenie - 1ks
7.1 | nahrávacie zariadenie, jednokanálové, FHDTV
7.2 | ovládanie z kamerovej hlavy s možnosťou streamovania
7.3 | integrované AV vstupy - min. 1x FHD
7.4 | integrovaný HDD: min. 2TB s možnosťou jeho interného rozšítenia na min. 8TB - min. 10 000 obrázkov
7.5 | možnosť dátového pripojenia na nemocničný KNIS, PACS, DICOM 3 - min. 30 sekúnd
7.6 | Funkcia C-Store - sťahovanie existujúcich záznamov PACSu
7.7 | editovanie videí a snímok - orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do videa
7.8 | funkcia multizáznam, vrátanie IP kamier /súbežné náhrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky, vrátane IP kamier
7.9 | funkcia markovanie: označenie dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname
7.10 | funkcia porovnávanie: súčasné porovnanie min. 9 snímkov, ev. videí na displeji užívateľského rozhrania, min. 9 videí
7.11 | možnosť tvorby reportov zo záznamov priamo v aplikácii, vrátane poznámok, popisov a a exportu do pdf. súboru
7.12 | možnosť dodatočného rozšírenia o funkciu obojsmernej hlas. Komunikácie, konferenčný hovor s min. dvoma účastníkmi
7.13 | možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 3 vstupy
7.14 | možnosť dodatočného rozšíreniao nahrávanie záznamu v 4K kvalite
7.15 | možnosť dodatočného rozšírenia o webovú aplikáciu na spracovanie videí, plne integrovanú do domény nemocnice /LDAP/AD/
7.16 | ovládací FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou min. 15°
7.17 | rameno na uchytenie monitora na pracovnej stanici
Položka č. 2 - USG prístroj - 1ks
1. | OLED alebo QLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením
2. | Uhlopriečka obrazovky monitora - min. 21°
3. | Roslíšenie obrazovky monitora - min. 1920x1080 px
4. | Jas obrazovky monitora - min. 300 cd/m²
5. | Dymanický rozsah - min. 300 db
6. | Nastaviteľný pult výškovo - min. 20 cm
7. | Snímková frekvencia na 2D - min. 250 fps
8. | Frekvenčný rozsah min. 1 - 18 MHz
9. | Maximálna zobrazovacia hĺbka min. 400 mm
10. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku - min. 0,5 - 20 mm
11. | Interný HDD s kapacitou - min. 1 000 GB
12. | Ovládanie pomocou trackballu
13. | Ovládanie pomocou dotykového pomocného displeja
14. | USB 3.0 porty - min. 4 ks
15. | Ethernetový konektor
16. | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup
17. | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond - min. 3 ks
18. | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň
19. | Podpora "Single crystal " a matrixovej technológie na požadovaných sondách
20. | Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát
Pracovné režimy: |  |  |  |  | xx | xx
21. | Technológia na potlačenie šumu
22. | Možnosť aktívnej elastografie pri fúzii obrazov s CT/MRI
23. | Vyšetrenie kompresnou elastografiou vrátane kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde
24. | Kombinovaná elastografia typu strain a shear wave v real time móde
25. | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu
26. | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov
27. | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovanou frekvenciou
28. | Farebné dopplerovské zobrazenie /CFM, CFI/so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku
29. | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku
30. | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line
31. | Tissue Doppler Imaging
32. | CW doppler
33. | Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny v min. 3 frekvenčných krokoch
34. | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom - min. 16x
35. | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom Pi a Ri indexov
36. | Dual live zobrazovací mód
37 | Záznam dopplerovského signálu z dvoch miest súčasne v reálnom čase
38. | Simultánne duálne zobrazenia Bód a B-mód + CFM v reálnom čase
39. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase /TGC/
40. | Elastografia typu shear wave bodová /pSWE/, umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde pomocou lineárnej /prsná žľaza, štítna žľaza/ a abdominálnej sondy /stupeň fibrózy pečeňového parenchýmu/
41. | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení /2D SWE/ umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde
42. | Elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátane kvantifikačnej analýza na lineárnej sonde
43. | Elastografia sa požaduje na konvexných a lineárnych sondách
44. | Elastografia v 3D zobrazení /3D elastografia/
45. | Duplexné zobrazenie v reálnom čase
46. | Triplexné zobrazenia v reálnom čase
47. | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách
48. | Kapacita slučky v 2D zobrazení - min. 10 000 obrázkov
49. | Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke min. 30 sekúnd
50. | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod
51. | Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva
Meranie, software a vyhodnocovanie : |  |  |  |  | xx | xx
52. | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy
53. | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra /Pi, Ri, Vmax, Vmin, Vmean/
54. | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra /S,D,Pi, Ri, Index S/D/
55. | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie /IMT/ a trasovanie cievnej steny v reálnom čase
56. | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát
57. | Ukladanaie obrázkov a slučiek vo forme surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov
58. | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské meranie
59. | Export obrázkov a slučiek vo formáte *jpg, *bmp,*avi, DICOM 3.0
60. | Programovateľné kalkulácie
61. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia /presety/
62. | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICON Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/
63. | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva
64. | Program pre kontrastné vyšetrenie /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky
65. | Možnosť fúzie živého USG obrazu s dátami získanými z kontrastného echa
66. | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov
67. | Možnosť fúzie dát z CT/MRI so živým USG obrazom
68. | Možnosť softvéru pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzovaných USG a CT/MRI obrazov
69. | Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie
70. | možnosť pripojiť gastroskopickú lineárnu sondu
71. | softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou
72. | zobrazovanie cirkulačne atypických tokov nedopplerovskou metódou
SONDY ̶ technické parametre |  |  |  |  | xx | xx
73. | Lineárna sonda - pre elastografické vyšetrenie ciev (1 ks), s frekvenčným rozsahom 2 - 12 MHz, s počtom elementov min. 192
74. | Konvexná sonda pre vyšetrenie mäkkých tkanív /prsná žľaza, štítna žľaza/ (1 ks), umožňujúca vyšetrenie elastografiou s frekvenčným rozsahom min. 1 - 6 MHz, s počtom elementov min. 192
Položka č. 3 - Pediatrický videokolonoskop - 1 ks
1. | veľkosť zorného poľa min. 140°
2. | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu - min. 2 - 100 mm
3. | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu - max. 11,6 mm
4. | vonkajší priemer distálneho zakončenia - max. 10,5 mm
5. | priemer pracovného kanála - min. 2,8 mm
6. | ohybnosť hore/dolu - min. 180/180°
7. | ohybnosť vpravo/vľavo - min. 160/160°
8. | pracovná dĺžka - min. 1 650 mm
9. | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip
10. | technológia vysokého rozlíšenia obrazu - HDTV
11. | technológia digitálnej chromoendoskopie
Položka č. 4 - Terapeutický 2-kanálový videogastroskop
1. | veľkosť zorného poľa - min. 140°
2. | hĺbka zorného poľa v rozsahu - min. 4-100 mm
3. | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu - max. 12,8 mm
4. | vonkajší priemer distálneho zakončenia - max. 13,2 mm
5. | počet samostatných, oddelených kanálov - 2ks
6. | priemer pracovného kanála A - min. 2,8 mm
7. | priemer pracovného kanála B - min. 3,7 mm
8. | ohybnosť hore/dolu - min. 180/90°
9. | ohybnosť vpravo/vľavo - min. 100/100°
10. | pracovná dĺžka - min. 1 000 mm
11. | spôsob snímania - farebný CCD čip
12. | požadovaná technológia digitálnej chromoendoskopie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača :
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača

## Príloha č.7
Príloha č. 7 SP - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III.
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Endoskopická zostava | celok | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | USG prístroj | celok | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pediatrický videokolonoskop | celok | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Terapeutický 2-kanálový videogastroskop | celok | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Položkovitý rozpis ceny
Por.č. | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
Informatívny rozpis cien položky č. 1 - Endoskopická zostava
1 | Monitor | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Videoprocesor / svetelný zdroj | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Polypektomická jednotka | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Neutrálna jednorazová elektróda (100 ks v balení) | bal | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Odsávacie zariadenie | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Oplachovacie zariadenie | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pracovná endoskopická stanica | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Záznamové a streamovacie zariadenie | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Informatívny rozpis cien položky č. 2 - USG prístroj
1 | USG prístroj | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lineárna sonda | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Konvexná sonda | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača :
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V:
Dňa: | [6 empty] | Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača