## Hárok1
Technická špecifikácia - Extrakorporálny integrovaný litotryptor s endoskopickým vybavením pre endourológiu s počtom 2 ks
Typ prístroja | vyplniť
Vyrobca prístroja | vyplniť
Generátor rázových vĺn
Kritérium | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Zostava extrakorporálneho litotryptora pozostáva z nasledovných častí: generátor rázových vĺn, RTG prístroj s C-ramenom, zákrokový stôl, USG prístroj, ovládací panel |  | ÁNO | vyplniť
Stacionárne prevedenie zostavy |  | ÁNO | vyplniť
Možnosť využitia zostavy na litotrypsiu, endoskopické zákroky a ako RTG urologické pracovisko |  | ÁNO | vyplniť
Generátor rázových vĺn: elektromagnetický |  | ÁNO | vyplniť
Penetračná hĺbka | mm | min. 175 mm | vyplniť
In line RTG a USG lokalizácia kameňa |  | ÁNO | vyplniť
In line a off line lokalizácia kameňa pomocou USG |  | ÁNO | vyplniť
Duálna simultánna navigácia a lokalizácia konkrementu v dvoch rovinách a v reálnom čase |  | ÁNO | vyplniť
Priemer hlavice rázovej vlny | mm | min. 300 mm | vyplniť
Minimálna pripojovacia plocha hlavice nárazovej vlny | cm² | min. 700 cm² | vyplniť
Maximálna pripojovacia plocha hlavice rázovej vlny | cm² | max. 850 cm² | vyplniť
Rozsah nastaviteľnej hĺbky penetrácie rázovej vlny | mm | min. 0-180 mm | vyplniť
Tlak pri presnom fokuse | MPa | min. 5 - 150 MPa | vyplniť
Počet krokov pre nastavenie energie rázovej vlny | počet | min. 26 krokov | vyplniť
Rozsah nastavenia frekvencií: 1Hz/1,5Hz/2Hz/3Hz/4Hz |  | ÁNO | vyplniť
Systém nevyžaduje napojenie na prívod vody a odpad |  | ÁNO | vyplniť
Minimálny počet rázových vĺn - garantovaná minimálna životnosť generátora | počet | min. 1 500 000 | vyplniť
Jednotlivé časti zostavy sú plne integrované do PACS a umožňuje export pacientských dát vo formáte DICOM 3.0 |  | ÁNO | vyplniť
Integrovaná štatistická analýza rázových vĺn |  | ÁNO | vyplniť
Automatické nastavenie konkrementu do ohniska rázovej vlny |  | ÁNO | vyplniť
Servisná doba trvajúca od spustenia do prevádzky vrátane spotrebného materiálu minimálne pre 1750 pacientov za 5 rokov (60 mesiacov) |  | ÁNO | vyplniť
Povinnosť zmeny generátora vo výrobcom definovaných časových intervaloch v dobe 60 mesiacov |  | ÁNO | vyplniť
Technická špecifikácia - RTG skiaskopia s C-ramenom
Kritérium | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
RTG skiaskopia s integrovaným C-ramenom |  | ÁNO | vyplniť
Detektor snímania obrazu s priamou digitalizáciou (Flat Panel Detector) a priamou konverziou |  | ÁNO | vyplniť
C-rameno s možnosťou snímania obrazu s priamou digitalizáciou (FPD) nad a pod stolom pacienta |  | ÁNO | vyplniť
Rozsah rotácie detektora nad a pod zákrokový stôl pri endourologických zákrokoch | stupne | min. 180° | vyplniť
Rozmer plochého detektora | cm | min. 43x43 cm | vyplniť
Rozlíšenie – počet bodov | px | min. 2800x2800 pixelov | vyplniť
Rozlíšenie – veľkosť bodu | μm | max. 150 μm | vyplniť
Rozlíšenie – rozsah šedi | bit | min. 16 bit | vyplniť
In-line RTG zobrazenie je možné v uhloch 0° a 30° |  | ÁNO | vyplniť
Lokalizácia kameňov - in line lokalizácia cez stred zdroja rázových vĺn |  | ÁNO | vyplniť
Laserové zameriavanie |  | ÁNO | vyplniť
DAP meter vrátane výpočtu a zobrazenia kalkulovanej dávky na monitore |  | ÁNO | vyplniť
Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste | lp/mm | min. 2.5 lp/mm | vyplniť
Generátor pre skiaskopiu a digitálnu rádiografiu - frekvencia | Hz | min. 100 kHz | vyplniť
Výkon generátora | kW | min. 80 kW | vyplniť
Minimálny rozsah expozičného napätia | kV | min. 40-150 kV | vyplniť
Skiaskopický prúd pri pulznej skiaskopii - rozsah | mA | min. 1-10 mA | vyplniť
Počet pulzov za sekundu pri pulznej skiaskopii | pulz/s | max. 15 pulzov/s | vyplniť
Počet archivovaných snímkov pri pulznej skiaskopii | počet | min. 500 obrázkov | vyplniť
Počet archivovaných snímkov pri rádiografii vo vysokom rozlíšení | počet | min. 60 obrázkov | vyplniť
Trubica s duálnym fokusom 0,3 mm a 1,0 mm |  | ÁNO | vyplniť
Automatická regulácia dávkového príkonu pri skiaskopii |  | ÁNO | vyplniť
Stacionárna alebo rotačná anóda |  | ÁNO | vyplniť
Veľkosť ohniska | mm | max. 0,6 mm | vyplniť
Monitorovanie záťaže rentgentky |  | ÁNO | vyplniť
RTG s C-ramenom obsahuje antikolízne krytky proti zraneniu používatela alebo pacienta |  | ÁNO | vyplniť
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom |  | ÁNO | vyplniť
Platný ŠUKL kód prístroja |  | ÁNO | vyplniť
Súlad s ustanovením § 115 ods. 5 a ods. 11 zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky § 3 ods.4 vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z |  | ÁNO | vyplniť
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. |  | ÁNO | vyplniť
TFT zobrazovací monitor s uhlopriečkou obrazovky | palce | min. 24 palcov | vyplniť
Počet TFT zobrazovacích monitorov na pohyblivom ramene | ks | min. 2 ks | vyplniť
TFT monitor - rozlíšenie | px | min. 1900x1200 px | vyplniť
Monochrómový diagnostický monitor | ks | 1 ks | vyplniť
Monochrómový diagnostický monitor s uhlopriečkou | palce | min. 21,3 palcov | vyplniť
Monochrómový diagnosticky monitor - rozlíšenie | px | min. 1500x2000 px | vyplniť
Pohyblivý stojan pre diagnostický monitor |  | ÁNO | vyplniť
Svietivosť diagnostického monitoru | cd.cm2 | min. 500 cd.cm2 | vyplniť
Kontrastný pomer diagnostického monitoru | pomer | min. 600:1 | vyplniť
Automatické nastavenie jasu zobrazovacích displejov podľa okolia |  | ÁNO | vyplniť
Diagnostický monitor spĺňa požiadavky uvedené vo vyhláške MZ SR č. 101/2018 Z.z. |  | ÁNO | vyplniť
Počet digitálnych obrazových pamätí v formáte DICOM 3.0 | počet | min. 10 000 | vyplniť
Systémová a archivačná pamäť | GB | min. 250 GB | vyplniť
Archivácia DICOM 3.0: DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage |  | ÁNO | vyplniť
Ručný spínač |  | ÁNO | vyplniť
Dvojitý nožný spínač (skiaskopia/uloženie dát) |  | ÁNO | vyplniť
Technická špecifikácia - USG prístroj
Kritérium | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Monitor typu LED nastaviteľný výškovo, stranovo s uhlopriečkou | palce | min. 21 palcov | vyplniť
Prídavný dotykový displej na ovládanie prístroja | palce | min. 10 palcov | vyplniť
Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | cm | min. 10 cm | vyplniť
Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | stupne | min. +/-20° | vyplniť
Dynamický rozsah | dB | min. 230 dB | vyplniť
Snímková frekvencia na 2D | Hz | min. 2000 Hz | vyplniť
Frekvenčný rozsah | MHz | min. 1 - 18 MHz | vyplniť
Maximálna zobrazovacia hĺbka | mm | min. 360 mm | vyplniť
Hĺbka merania rýchlosti toku | mm | min. 360 mm | vyplniť
Interný HDD s kapacitou | GB | min. 500 GB | vyplniť
Ovládanie pomocou trackballu |  | ÁNO | vyplniť
USB porty | počet | min. 2 | vyplniť
Ethernetový konektor |  | ÁNO | vyplniť
HDMI alebo VGA |  | ÁNO | vyplniť
Počet portov pre zapojenie sond | počet | min. 3 | vyplniť
Pracovné režimy
Technológia na potlačenie šumu |  | ÁNO | vyplniť
B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  | ÁNO | vyplniť
M-mód |  | ÁNO | vyplniť
Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou min. 1-20 kHz |  | ÁNO | vyplniť
Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky |  | ÁNO | vyplniť
Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku |  | ÁNO | vyplniť
Kontinuálny CW doppler |  | ÁNO | vyplniť
Pulzný tkanivový doppler (TVI) |  | ÁNO | vyplniť
Harmonické zobrazenie bez vplyvu na frame rate |  | ÁNO | vyplniť
Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  | ÁNO | vyplniť
Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov |  | ÁNO | vyplniť
Dual Live zobrazovací mód |  | ÁNO | vyplniť
Simultánne módy zobrazenia |  | ÁNO | vyplniť
Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) |  | ÁNO | vyplniť
Post Gain Control |  | ÁNO | vyplniť
Meranie, software a vyhodnocovanie
Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov |  | ÁNO | vyplniť
Možnosť úpravy a zmeny uložených snímkov a slučiek |  | ÁNO | vyplniť
Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí |  | ÁNO | vyplniť
Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  | ÁNO | vyplniť
Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania |  | ÁNO | vyplniť
Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi |  | ÁNO | vyplniť
Programovateľné kalkulácie |  | ÁNO | vyplniť
Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |  | ÁNO | vyplniť
Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM |  | ÁNO | vyplniť
Technológia skladania obrazu tzv. compounding |  | ÁNO | vyplniť
Prístroj je prepojený s ovládacím panelom |  | ÁNO | vyplniť
Technické špecifikácie sondy |  | Podmienka | Ponukaná hodnota
In-line zabudovaná lokalizačná konvexná sonda |  | sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-6 MHz | vyplniť
Abdominálna konvexná sonda s punkčným adaptérom pre biopsie |  | sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-7 MHz | vyplniť
Technická špecifikácia - zákrokový stôl
Kritérium | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Nosnosť stola | kg | min. 200 kg | vyplniť
RTG trasparentná doska stola a príslušenstvo k stolu |  | ÁNO | vyplniť
Systém polohovania - hydraulický |  | ÁNO | vyplniť
Pozdĺžny posun dosky stola spojený s generátorom rázovej vlny | mm | min. 400 mm | vyplniť
Bočný posun dosky stola spojený s generátorom rázovej vlny | mm | min. +/-70 mm | vyplniť
Trendelenburg poloha - rozsah | stupne | min. 0°–15° | vyplniť
Dĺžka stola bez predĺženia na nohy | mm | min. 1300 mm | vyplniť
Dĺžka stola s predĺžením na nohy | mm | max. 2100 mm | vyplniť
Šírka stola bez líšt na príslušenstvo | mm | max. 750 mm | vyplniť
Zákrokový stôl umožňuje dostatočný prístup pri endourologických výkonoch na každej strane stola |  | ÁNO | vyplniť
Zákrokový stôl umožňuje súčasnú liečbu oboch obličiek vrátane realizácie rôznych liečebných postupov bez zmeny polohy pacienta |  | ÁNO | vyplniť
Prislušenstvo stola: 2 držiaky na kolená podľa Gopela a fixačný popruh |  | ÁNO | vyplniť
Ovládanie stola a integrovaného C-ramena cez dotykový panel |  | ÁNO | vyplniť
Stôl je kompatibilný s navigačným systémom ovládacej jednotky |  | ÁNO | vyplniť
Technická špecifikácia - Ovládanie systému
Kritérium |  | Podmienka | Ponukaná hodnota
Monitor pre ovládanie s dotykovou farebnou obrazovkou s uhlopriečkou min. 19 palcov |  | ÁNO | vyplniť
Monitor pre súbežné pozorovanie s uhlopriečkou min. 24 palcov na pozorovanie v priebehu liečby - USG a RTG a endoskopický obraz |  | ÁNO | vyplniť
RTG a USG obraz môže byť zobrazovaný duálne alebo simultánne alebo online |  | ÁNO | vyplniť
Komunikácia s PACS cez DICOM 3.0 |  | ÁNO | vyplniť
Možnosť presunutia ovládacej konzoly do separátnej miestnosti bez vplyvu na RTG zariadenie |  | ÁNO | vyplniť
Ovládací panel má bezpečnostné STOP tlačítko |  | ÁNO | vyplniť
Automatické nastavenie pozície kameňa stlačením tlačidla na dotykovej obrazovke |  | ÁNO | vyplniť
Možnosť vytvárania worklistov a vkladania pacientských dát |  | ÁNO | vyplniť
Ovládanie endoskopickej zostavy pomocou dotykovej obrazovky |  | ÁNO | vyplniť
Technická špecifikácia - Endoskopická výbava (endourológia)
Kritérium | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Endoskopická technika je plne integrovaná do HW a SW urologickej pracovnej stanice s možnosťou kontinuálneho zobrazovania počas endoskopických výkonov na monitoroch ovládacej stanice |  | ÁNO | vyplniť
Kamerový modul - jednotka a hlava
Kamerová jednotka | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Kamerová jednotka vo FULL HD rozlíšení |  | ÁNO | vyplniť
Minimálne rozlíšenie kamerovej jednotky | px | min. 1920x1080 px | vyplniť
Výstupy minimálne: DVI-D 2x, HD/3G-SDI 1x, 4x USB | hodnota | ÁNO | vyplniť
Kamerová jednotka podporuje pripojenie 3-čipovej CCD a 1-čipovej CMOS kamerovej hlavy |  | ÁNO | vyplniť
Kamerová jednotka podporuje pripojenie flexibilného videocystoskopu, flexibilného videoureterorenoskopu a rigidných nefroskopov |  | ÁNO | vyplniť
Digitálny zoom | násobok | min. 2x | vyplniť
Automatické nastavenie jasu |  | ÁNO | vyplniť
Funkcia nastavenia bielej farby |  | ÁNO | vyplniť
Funkcia zmrazenia obrazu |  | ÁNO | vyplniť
Funkcia obraz v obraze |  | ÁNO | vyplniť
USB výstup |  | ÁNO | vyplniť
Modulová kamerová zostava | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Počet modulov | ks | min. 3 ks | vyplniť
Modulová kamerová zostava sa skladá zo základného prepájacieho modulu, modulu pre 3-čipové FULL HD kamerové hlavy, modulu pre videoendoskopy a 1-čipové FULL HD kamerové hlavy |  | ÁNO | vyplniť
Univerzálna platforma s možnosťou použitia, rozšírenia pre 1-čipovú, 3-čipovú, CMOS, CCD kamerovú hlavu, flexibilné fibroendoskopy, videoendoskopy, 2FHD, 4K, 3D endoskopiu, 2D/3D exoskopiu, endoskopiu s použitím kontrasnej látky. |  | ÁNO | vyplniť
Viac úrovní úzkopásmového zobrazenia |  | ÁNO | vyplniť
Zobrazenie súčasne vo FULL HD a posunutím farebného spektra umožňujúce porovnanie tkanivových štruktúr |  | ÁNO | vyplniť
Modulová kamerová zostava zabezpečuje homogénne osvetlenie a zvýšenie kontrastu obrazu |  | ÁNO | vyplniť
Spektrálny posun farieb |  | ÁNO | vyplniť
Režimy zmeny farebného spektra bez špeciálnych svetelných zdrojov alebo filtrov |  | ÁNO | vyplniť
Automatická identifikácia a zosvetlenie tmavých oblastí obrazu |  | ÁNO | vyplniť
Modulová kamerová zostava s integrovaným záznamovým zariadením a komunikačnou zbernicou pre ovládanie zostavy |  | ÁNO | vyplniť
Kamerová hlava | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Kamerová hlava je pripojiteľná k štandardným rigidným alebo flexibilným endoskopom |  | ÁNO | vyplniť
Priamy smer snímania |  | ÁNO | vyplniť
Kamerová hlava je sterilizovateľná |  | ÁNO | vyplniť
Celkový počet tlačidiel na kamerovej hlave | ks | min. 3 ks | vyplniť
Počet programovateľných tlačidiel na kamerovej hlave pre ovládanie funkcií procesoru: funkcia automatického vyvažovania bielej farby, zmrazenie, jas, kontrast | ks | min. 2 ks | vyplniť
Manuálna a automatická aktívna kontrola intenzity svetla riadená kamerovou jednotkou |  | ÁNO | vyplniť
Manuálny optický zoom |  | ÁNO | vyplniť
Váha | g | max. 300g | vyplniť
Počet čipov CCD | ks | min. 3 ks | vyplniť
Progresívny sken |  | ÁNO | vyplniť
Fokus | mm | min. 15-31 mm | vyplniť
Kamerová hlava podporuje posun farebného spektra |  | ÁNO | vyplniť
Svetelný zdroj | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Svetelný zdroj LED |  | ÁNO | vyplniť
Svetelný zdroj LED - výkon | W | min. 280 W | vyplniť
Životnosť lampy svetelného zdroja | h | min. 28 000 h | vyplniť
Teplota farby | K | max. 6000 K | vyplniť
Počet svetelných káblov | ks | min. 2 ks | vyplniť
Ovládanie svetelného zdroja pomocou tlačidla na kamerovej hlave |  | ÁNO | vyplniť
Dĺžka svetelného optického kábla | cm | min. 200 cm | vyplniť
Záznamové zariadenie -Pamäť/archivácia výkonov | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Kapacita HDD | GB | min. 300 GB | vyplniť
Celkový počet USB konektorov | počet | min. 2 | vyplniť
Možnosť exportu dát do PACS vo formáte DICOM 3.0 |  | ÁNO | vyplniť
Grafický výstup - HDMI alebo THUNDERBOLT |  | ÁNO | vyplniť
Možnosť úprav a exportu záznamov z nahrávaní fotiek a videí v rámci databázy pacientov |  | ÁNO | vyplniť
Možnosť nastavenia automatického zálohovania dát |  | ÁNO | vyplniť
Oplachová/odsávacia pumpa | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Irigačná pumpa určená pre ureterorenoskopiu a endourológiu |  | ÁNO | vyplniť
Výkon irigácie - prietok | ml/min | min. 400 ml/min | vyplniť
Výkon irigácie - tlak | mmHg | min. 150 mmHg | vyplniť
Objem nádoby | litre | min 1,5 l | vyplniť
Možnosť ovládania pumpy nožným pedálom |  | ÁNO | vyplniť
Automatické prispôsobenie prietoku podľa nameraného tlaku |  | ÁNO | vyplniť
Použitie jednorázových aj autoklávovateľných hadicových setov |  | ÁNO | vyplniť
Súčasťou dodávky je 1 ks resterilizovateľného hadicového setu |  | ÁNO | vyplniť
Výkon odsávacej pumpy | liter/min | min 1 liter/min | vyplniť
Irigačná pumpa s multiodborovým využitím a automatickým nastavením hodnôt podľa typu hadicových setov |  | ÁNO | vyplniť
Jednoduchá manipulácia vďaka animácii na displeji |  | ÁNO | vyplniť
Elektrochirurgická jednotka pre endoskopické výkony | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Výkon monopolárneho režimu | Watt | min. 300 W | vyplniť
Výkon bipolárneho režimu | Watt | min. 120 W | vyplniť
Používanie monopolárneho a bipolárneho režimu súčasne |  | ÁNO | vyplniť
Počet výstupov pre monopolárny kábel | počet | min. 2 | vyplniť
Počet výstupov pre bipolárny kábel | počet | min. 2 | vyplniť
Počet výstupov pre neutrálnu elektródu | počet | min. 1 | vyplniť
Počet presetov s funkčnými nastaveniami | počet | min. 2 | vyplniť
Farebný displej | palce | min. 9 palcov | vyplniť
Rozhranie WLAN |  | ÁNO | vyplniť
Audovizuálna signalizácia zle pripevnenej alebo nesprávne fungujúcej elektródy |  | ÁNO | vyplniť
Dynamická regulácia výkonu |  | ÁNO | vyplniť
Signál dosiahnutia dostatočného koagulačného efektu |  | ÁNO | vyplniť
Stály monitoring kontaktu neutrálnej elektródy |  | ÁNO | vyplniť
Aktivácia nástroja je možná ručným spínačom a nožným pedálom |  | ÁNO | vyplniť
Monopolárny a bipolárny kábel | ks | min. 2 ks | vyplniť
Monopolárna 2-tlačidlová rúčka s násadcom | ks | min. 2 ks | vyplniť
Bipolárna pinzeta | ks | min. 2 ks | vyplniť
Jednorázové neutrálne elektródy | ks | min. 50 ks | vyplniť
Kábel k jednorázovej neutrálnej elektróde | ks | min. 1 ks | vyplniť
Technická špecifikácia - flexibilný videoureterorenoskop
Kritérium | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Typ videoendoskopu |  | flexibilný | vyplniť
Počet kusov | ks | 2 ks | vyplniť
Rozsah zorného poľa | stupne | min. 90° | vyplniť
Vonkajší priemer zavádzacieho tubusu | Fr | max. 9 Fr | vyplniť
Priemer pracovného kanála | Fr | min. 3,5 Fr | vyplniť
Minimálna pracovná dĺžka | mm | min. 650 mm | vyplniť
Ohyb distálneho konca nahor | stupne | min. 270° | vyplniť
Ohyb distálneho konca nadol | stupne | min. 270° | vyplniť
CMOS čip na distálnom konci endoskopu |  | ÁNO | vyplniť
Priamy smer pohľadu 0° |  | ÁNO | vyplniť
Zabudované LED osvetlenie |  | ÁNO | vyplniť
Keramické vnútro endoskopu |  | ÁNO | vyplniť
Možnosť použitia s laserovým litotryptorom |  | ÁNO | vyplniť
Programovateľné tlačidlá pre nahrávanie obrázkov, videí a iných funkcií |  | ÁNO | vyplniť
Endoskop umožňuje posun farebného spektra, homogénneho osvetlenia a zvýšenie kontrastu |  | ÁNO | vyplniť
Automatické ostrenie |  | ÁNO | vyplniť
Príslušenstvo
Súčasťou videoendoskopu je čistiaca kefka pre endoskop |  | ÁNO | vyplniť
Tester pre skúšku tesnosti -1 ks |  | ÁNO | vyplniť
Plastový kontajner pre sterilizáciu |  | ÁNO | vyplniť
Technická špecifikácia - flexibilný videocystoskop
Kritérium | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Typ videoendoskopu |  | flexibilný | vyplniť
Počet kusov | ks | 1 ks | vyplniť
Rozsah zorného poľa | stupne | min. 110° | vyplniť
Vonkajší priemer zavádzacieho tubusu | Fr | max. 17 Fr | vyplniť
Priemer pracovného kanála | Fr | max. 8 Fr | vyplniť
Dĺžka pracovnej časti endoskopu | mm | min. 360 mm | vyplniť
Ohyb distálneho konca nahor | stupne | min. 210° | vyplniť
Ohyb distálneho konca nadol | stupne | min. 130° | vyplniť
Priamy smer pohľadu 0° |  | ÁNO | vyplniť
Endoskop je sterilizovateľný |  | ÁNO | vyplniť
Príslušenstvo
Súčasťou videoendoskopu je čistiaca kefka pre endoskop |  | ÁNO | vyplniť
Tester pre skúšku tesnosti -1 ks |  | ÁNO | vyplniť
Súčasťou sú aj kliešte k endoskopu |  | ÁNO | vyplniť
Endoskop je dodávaný vrátane kazety na sterilizáciu |  | ÁNO | vyplniť
Technická špecifikácia - perkutánny nefroskop 1 (Alkenov nefroskop)
Kritérium | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Typ endoskopu |  | rigídny | vyplniť
Počet kusov | ks | 1 ks | vyplniť
Rozsah zorného poľa | stupne | 6° | vyplniť
Typ okuláru -wide angle |  | ÁNO | vyplniť
Vonkajší priemer zavádzacieho tubusu | Fr | max. 24 Fr | vyplniť
Pracovný kanál pre použitie nástrojov s priemerom max. 12 Fr |  | ÁNO | vyplniť
Pracovná dĺžka | mm | min. 190 mm | vyplniť
Príslušenstvo
Obturátor a fasciálny dilatátor |  | ÁNO | vyplniť
Set na dilatáciu s minimálne 6 rúrami a veľkosťou min.9 a max. 24 Fr - 1ks |  | ÁNO | vyplniť
Vonkajší shaft - 1ks |  | ÁNO | vyplniť
Obturátor - 1 ks |  | ÁNO | vyplniť
Dilatátor - 1 ks |  | ÁNO | vyplniť
Kliešte na uchopenie kamenných fragmentov | Fr | max. 12 Fr | vyplniť
Košík na sterilizáciu - 1 ks |  | ÁNO | vyplniť
Technická špecifikácia - perkutánny nefroskop 2
Kritérium | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Typ endoskopu |  | rigidný | vyplniť
Počet kusov | ks | 1 ks | vyplniť
Rozsah zorného poľa | stupne | 12° | vyplniť
Vonkajší priemer zavádzacieho tubusu | Fr | max. 17 Fr | vyplniť
Vonkajší priemer distálneho konca | Fr | max. 13 Fr | vyplniť
Priemer pracovného kanála | Fr | max. 6,7 Fr | vyplniť
Pracovná dĺžka | mm | min. 210 mm | vyplniť
Systém umožňujúci odstránenie kameňov alebo jeho fragmentov pomocou vákuového efektu bez použitia úchopového nástroja |  | ÁNO | vyplniť
Príslušenstvo
Dilatátor - 1 ks |  | ÁNO | vyplniť
Vonkajši shaft - 1 ks |  | ÁNO | vyplniť
Rigidné kliešte na uchopenie kamenných fragmentov s veľkosťou max. 5 Fr - 1 ks |  | ÁNO | vyplniť
Košik na sterilizáciu - 1 ks |  | ÁNO | vyplniť
Technická špecifikácia - semirigídny ureteroskop
Kritérium | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Typ endoskopu |  | semirigidný | vyplniť
Počet kusov | ks | 2 ks | vyplniť
Distálny koniec | Fr | max. 8,2 Fr | vyplniť
Vonkajší priemer zavádzacieho tubusu | Fr | max. 9,7 Fr | vyplniť
Smer pohľadu | stupne | 6° | vyplniť
Pracovná dĺžka | mm | min. 425 mm | vyplniť
Pracovný kanál | Fr | max. 6,2 Fr | vyplniť
Súčasťou endoskopu sú 2 bočné irigačné porty |  | ÁNO | vyplniť
Endoskop je plne autoklávovateľný spolu s okulárom |  | ÁNO | vyplniť
Atraumatický distálny koniec plášťa |  | ÁNO | vyplniť
Príslušenstvo
Rigidné kliešte na uchopenie kamenných fragmentov - 1 ks |  | ÁNO | vyplniť
Dĺžka kliešťov | cm | min. 59 cm | vyplniť
Priemer kliešťov | Fr | max. 5 Fr | vyplniť
Košik na sterilizáciu - 1 ks | ks | ÁNO | vyplniť
Jednokrokový shaft | Fr | max. 13 Fr | vyplniť
Technická špecifikácia - slim ureteroskop
Kritérium | Jednotka | Podmienka | Ponukaná hodnota
Typ endoskopu |  | semirigidný | vyplniť
Počet kusov | ks | 1 ks | vyplniť
Distálny koniec | Fr | max. 6,8 Fr | vyplniť
Vonkajší priemer tubusu | Fr | max. 7,2 Fr | vyplniť
Jednokrokový shaft | Fr | max. 10 Fr | vyplniť
Smer pohľadu | stupne | 6° | vyplniť
Pracovná dĺžka | mm | min. 425 mm | vyplniť
Pracovný kanál | Fr | max. 5 Fr | vyplniť
Atraumatický distálny koniec plášťa |  | ÁNO | vyplniť
Endoskop je plne autoklávovateľný spolu s okulárom |  | ÁNO | vyplniť
Súčasťou endoskopu sú 2 bočné irigačné porty |  | ÁNO | vyplniť
Príslušenstvo
Rigidné kliešte na uchopenie kamenných fragmentov - 1 ks |  | ÁNO | vyplniť
Dĺžka kliešťov | cm | min. 58 cm | vyplniť
Priemer kliešťov | Fr | max. 4 Fr | vyplniť
Košik na sterilizáciu - 1 ks | ks | ÁNO | vyplniť
Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: |  | ..............................................
Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: |  | ..............................................
V ............................................., dňa...............................2019
Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené údaje o technických a funkčných vlastnostiach ponúkaného zariadenia ..............., sú pravdivé.
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:
- meno a priezvisko: ...................................................
- pracovné zaradenie ................................
- telefónne číslo / e-mail: ............................................
V ................................. dňa .....................2019
Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia: .........................................................