## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke prístroje
TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 1 Systém monitorovania pacientov |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 1 zostava
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Modulárne monitory vitálnych funkcií | 11 ks
2. | Transportný monitor vitálnych funkcií | 4ks
3. | Centrálna monitorovacia stanica | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
4. | Modulárny monitor vitálnych funkcií s dotykovou farebnou obrazovkou - TFT LCD s rozlíšením min. 1920x1080 pixelov | min 12" dotyková obrazovka
5. | Počet súčasne zobrazených kanálov (riadkov-kriviek) | min. 8
6. | Počet vstupov pre zásuvné moduly | min. 4
7. | Základné monitorované parametre a vlastnosti: EKG, ST analýzy, analýzaia Arytmií,QT analýza, Respirácia, SpO2, Perfúzia, Neinvazívny tlak krvi, Venostáza, Teplota, Invazívne tlaky krvi | áno
8. | Doplnkové parametre monitorovania: prenosný modul pre hemodynamiku (invazívny), modul pre sledovanie neurálnej hladiny mozgu, modul pre sledovanie relaxácie svalov | áno
9. | Voliteľné doplnkové moduly: monitor regionálneho okysličenia, modul kapnomtrie, modul respiračnej mechaniky, modul 12 zvodového EKG | áno
10. | Prevádzka monitora zo štandardného napájania 230V a v prípade výpadku napájania z internej batérie | min. 2 hodiny prevádzky z batérie
11. | Monitor s možnosťou uchytenia na rýchloupínací systém pre potrebu jeho prenosu | áno/nie
12. | Hmotnosť samotného monitora | max. 5 kk
13. | Pre všetky parametre sa požaduje možnosť nastavenia alarmových hraníc, automatického záznamu udalosti, voľby automatickej tlač (v prípade prepojnia na centrálnu stanicu), voľby veľkosti zobrazenej krivky a pre niektoré parametre aj voľba rýchlosti zobrazovania | áno
14. | Monitorovanie EKG: v dodaní s 5 zvodovým káblom (možnosť upravenia na 3 zvodový) | áno
15. | Rozsah monitorovania HR: min. 15 - 290 bpm | áno
16. | Analýza min. 25 arytmií | áno
17. | Detekcia pacmakera | áno
18. | ST analýza: min. -2mV do +2mV alebo ekvivalent | áno
19. | QT analýza: vyhodnotenie QT, QTc, delta QTc podľa min. 2 vzorcov prepočtov | áno
20. | Respirácia: možnosť voľby zvodu EKG pre monitoring | áno
21. | Respirácia: rozsah min. od 0 do 180 bpm (dych/min) | áno
22. | Monitoring saturácie SpO2: min. od 40 do 100 % | áno
23. | Možnosť použitia viacerých technológii | áno
24. | Vyhodnotenie perfúzneho indexu | áno
25. | Monitorovanie počtu pulzov: min. od 20 do 280 bpm | áno
26. | Monitorovanie neinvazívneho tlaku krvi: limitujúce maximálne hodnoty tlakov podľa zadanej kategórie pacienta. Schopný monitorovania všetkcýh pacientov od novorodencov po dospelých | áno
27. | Monitorovanie nein.TK s funkciou: periodického automatického merania, manuálneho merania, STAT merania | áno
28. | Rozsah monitorovania neinv.TK: DIA-Mean-SYS ...od 15 mmHg do 280 mmHg | áno
29. | Funkcia venostázy | áno
30. | Monitorovanie teploty: aspoň z 2 rôznych miest súčasne | áno
31. | Teplotné senzory dostupné pre dutinkové aj povrchné meranie | áno
32. | Monitorovanie invazívnych tlakov - min. 2 vstupy v základnom monitoringu | áno
33. | Možnosť rozšírenia monitorovania na 4 inv. tlakov krvi prenosnými modulmi. | áno
34. | Podpora monitorovania ICG tlaku | áno
35. | Monitorovanie variácie pulzného tlaku pre bilanciu tekutín | áno
36. | Modul pre invazívny monitoring hemodynamických parametrov na princípe spracovania obrysu krivky arteriálneho tlaku (kontúry krivky) s termodilúciou - menej invazívna metóda (min. paametre: C.O., CI, SV, GEDV, EVLW) | áno
37. | V zostave sa požaduje ku každému modulárnemu monitoru dodať kompletné príslušenstvo pre monitorovanie základných parametrov (popísaných vyššie) | áno
38. | Ďalej v zostave sa požadujú 2 zásuvné moduly hemodynamického monitorovania invazívneho srdcového výdaja a po 1 ks monitorovania neurologickej hladiny pacienta a modulu pre monitorovanie relaxácie svalov s kompletným príslušenstvom. | áno
39. | Možnosť doplnenia o modul monitorovania neurálnej hladiny pacienta: BISx alebo ekvivalent, pre potreby počas anestetických výkonov | áno
40. | Možnosť doplnenia o modul pre monitorovanie relaxácie svalov na základe vybudených sledov elektrických stimulačných impulzov (ST, TOF, PTC, DBS3.2,...) | áno
41. | Vyžaduje sa príslušenstvo pre monitorovanie pacientov od detí po dospelých - min. po 1 sade. | áno
42. | Centrálna moitorovacia stanica schopná obojsmernej komunikácie s monitormi VF | áno
43. | Centrálna monitorovacia stanica umožňujúca správu paciena na modulárnych pac. monitoroch: správa údajov pacienta (príjem/prepustenie), správa alarmov (editovanie hraničných hodnôt, utíšenie/reset alarmu, správa histórie údajov, umožnenie vzdialeného prístupu medzi monitormi) | áno
44. | Počet súčasne zobrazených pripojených pacientskych monitorov s ich zobrazením na jednej obrazovke prístroja | minimálne 16
45. | Počet súčasne pripojených monitorov k centrálnej stanici | minimálne 2
46. | Počet štandardne zobrazených kriviek 1 pacienta v základnom nastavení so zobrazením všetkých pacientov | minimálne 4
47. | Centrálna stanica umožňujúca prehľad údajov vo forme trendových tabuliek za čas | minimálne 120 hodín
48. | Čas uloženia plných kriviek na celkový rozbor/analýzu | minimálne za 120 hodín
49. | Ukladanie údajov o udalostiach | minimálne 500 záznamov s krátkymi záznamami kriviek
50. | Centrálna stanica umožňujúca prepočet liekov a hemodynamiky | áno
51. | Centrálna stanica schopná pripojenia do nemocničnej siete, PACS a ďalších externých informačných systémov | áno
52. | Centrálna stanica musí byť prepojiteľná s kompatibilnými lekárskymi prístrojmi: ventilátory, inf.technika prípadne aj anestéziologickými prístrojmi | áno
53. | Centrálna stanica schopná prijať pacienta cez systém HL7 z nemocničného informačného systému | áno
54. | Zostava centrálnej stanice: ovládacia a riadiaca jednotka, periférne zariadenia: myš, klávesnica, monitor, laserová tlačiareň, UPS zdroj, elektronický prepínač prípadne WiFi modul | áno
Transportný monitor vitálnych funkcií
55. | Monitorovanie a vyhodnotenie parametrov: 3/5 zv.EKG, SpO2, PR, PI, Respirácia, Neinvazívny tlak krvi, Teplota, Invazívny tlak krvi IBP, parameter PPV | áno
56. | Monitor schopný vyhodnotenia plných arytmií, analýzy ST segmentu | áno
57. | Detekcia kardiostimulátora | áno
58. | Integrovaná funkcia včasného varovania EWS pred kririckou udalosťou | áno
59. | Voľba kategórie pacienta: novorodenec/dieťa/dospelý | áno
60. | Farebná dotyková obrazovka s možnosťou konfigurácie zobrazenia kriviek | áno
61. | Možnosť voľby farby krivky užívateľom | áno
62. | Možnosť zobrazenia veľkých čísiel parametrov - ľahšia čitateľnosť počas transportu | áno
63. | Veľkosť obrazovky prístroja | minimálne 5,5"
64. | Nízka hmotnosť prístroja | maximálne 1 kg
65. | Odolnosť voči pádu aspoň z výšky 1m | áno
66. | Integrovaný WiFi modul s prepojiteľnosťou do centrály k ostatným monitorom vitálnych funkcií | áno
67. | Komunikácia v HL7 štandarde | áno
68. | Výdrž integrovanej batérie počas prevádzky z batérie | minimálne 6 hodín
69. | Vyžaduje sa v dodaní prenosný držiak s rukoväťou | áno
70. | V dodaní sa vyžaduje napácia stanica/dokovacia stanica pre napájanie monitora počas umiestnenia na oddelení | áno
71. | Vyžaduje sa dodať aj svorka na pacientske lôžko s možnosťou uchytenia na čelo lôžka alebo na hrazdu na lôžku, ak nie je súčasťou držiaka s rukoväťou | áno
72. | Odolnosť voči tekutinám a prachovým časticiam | minimálne IP44
73. | V dodaní s monitorom musí byť kompletné príslušenstvo pre monitoring vyššie uvedených parametrov aj vrátane senzorov a káblov pre detského a dospelého pacienta - aj sada min. 5 ks prevodníkov IBP. | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
74. | záruka min. 24 mesiacov | áno
75. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Modulárne monitory vitálnych funkcií | 11
Transportný monitor vitálnych funkcií | 4
Centrálna monitorovacia stanica | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: