## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke prístroje
TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 8 Kardiostimulátor |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 1 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Kardiostimulátor | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Váha s batériou | maximálne 500 g
3. | Kompaktná veľkosť, ochrana proti zamočeniu, nízka váha | áno
4. | Jednoduchá manipulácia | áno
5. | Automatické funkcie AV‐delay, PVARP, MTR a senzitivitu | áno
6. | Predsieňové trigrovanie aj v DDD móde | áno
7. | Osvetlenie displeja | áno
8. | Bezpečný voči cross talk a výbojom defibrilátora | áno
9. | Možnosť uloženia a pamäti nastavení | áno
10. | Módy : DDD, VDD, D00, VVI,V00, AAI, AAT, A00, DVI,DAI, VAT, DDD+AT, DAT | áno
11. | Základná frekvencia: | minimálne: 30 - 220 Hz
12. | MTR: | minimálne: 80 - 230 Hz
13. | Overdrive (predsieňový): | minimálne: 70 - 1000 Hz
14. | Stimulačná amplitúda: | minimálne: 0,1 - 18 V
15. | Trvanie stimulu: 0.05 ... 1.5 ms | minmálne: 0,05 - 1,5 ms
16. | Senzitivita:
17. | Predsieň 0.2 ... 20 mV, ∞ | áno
18. | Komora 1 ... 20 mV, ∞ | áno
19. | Refraktérny čas:
20. | Predsieň | minimálne: 250 - 400 ms
21. | PVARP | minimálne: 100 - 500 ms
22. | Komora | minimálne: 200 - 500 ms
23. | AV – delay | minimálne: 5 - 400 ms
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
24. | záruka min. 24 mesiacov | áno
25. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Kardiostimulátor | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: