## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke prístroje
TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 9 Dialyzačný prístroj |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 1 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Dialyzačný prístroj | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Multifunkčný mobilný systém pre liečbu akútneho zlyhania obličiek, automatizovaný prístroj | áno
3. | Farebná LCD obrazovka s dotykovým ovládaním s údajmi o terapii, grafické zobrazenie prevádzkových tlakov | áno
4. | Jednoduchá obsluha a setovanie | áno
5. | Zabudovaná čítačka čiarových / QR kódov na elimináciu zámeny setov a ich expiráciu | áno
6. | Univerzálna hemodiafiltračná súprava vrátane hemofiltra, ktorá umožňuje vykonať všetky techniky kontinuálnej dialýzy podľa spôsobu antikoagulácie | áno
7. | Univerzálna hemodiafiltračná súprava vrátane hemofiltra, ktorá umožňuje vykonať všetky techniky kontinuálnej dialýzy podľa spôsobu antikoagulácie | áno
8. | Zabudovaný ohrievač dialyzačných roztokov s nastaviteľnou teplotou ohrevu roztokov | áno
9. | Objem mimotelového krvého obehu (set a kapilára) max. do 200 ml. | áno
10. | Obsažný a zrozumiteľný systém nápovedy počas terapie (grafická a textová nápoveda) | áno
11. | Antikoagulácia Heparinová – (dávkovač,heparinová pumpa) heparinová antikoagulácia - SW integrovaný lineárny dávkovač použiteľný počas celej doby terapie pri všetkých citrátových a heparinových terapiách | áno
12. | Citrátová antikoagulácia (RCA) - podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítavaný v celkovej bilancii tekutín | áno
13. | Detektor krvi | áno
14. | Detektor vzduchu | áno
15. | Ohrev substitučných roztokov | áno
16. | Zabudovaný záložný akumulátor pre 30 min núdzovej prevádzky | áno
17. | Priebežné meranie prevádzkových tlakov, alarmy pri prekročení nastavených limitov | áno
18. | Veľkokapacitná váha | áno
19. | Komunikácia s obsluhou v slovenskom jazyku | áno
20. | Automatický test v dĺžke trvania do 10 min | áno
21. | Minimálne šesť pumpový systém | áno
22. | Prístroj umožňujúci prerušenie terapie - odpojenie pacienta (vyšetrenie, hygiena) a následné pokračovanie v terapii. | áno
23. | Automatické plnenie a preplachovanie setov | áno
24. | Krvný systém detekcie nepriechodnosti alebo nepripojenia snímačov prevádzkových tlakov | áno
25. | Spotrebný materiál v kompletných sadách | áno
26. | Minimálny rozsah dávky citrátu na 1 l. krvi pri citrátových terapiách (2,0 - 6,0 mmol.) | áno
27. | Automatický prepočet a úprava rýchlosti dávkovania citrátu a kalcia pri zmene parametrov terapie | áno
28. | Automatické započítanie podaných objemov do celkovej bilancie prístroja - automatické bilancovanie tekutín | áno
29. | Kontinuálne dávkovanie citrátu počas celej doby chodu krvnej pumpy | áno
30. | Prístroj umožňujíci jednoduché prerušenie terapie na dobu viac než 4 hod | áno
31. | Možnosť manipulácie s prístrojom v priebehu terapie bez toho, aby bolo narušené bilancovanie roztokov a antikoagulácie | áno
32. | Terapeutické spektrum: | áno
33. | Kontinuálna venovenózna hemofiltrácia (CVVH) | áno
34. | Veľkoobjemová kontinuálna venovenózna hemofiltrácia (HV-CVVH) | áno
35. | Kontinuálna venovenózna hemodialýza CVVHD, | áno
36. | Kontinuálna venovenózna hemodiafiltrácia (CVVHDF) | áno
37. | Kontinuálna metóda SCUF | áno
38. | Plne automatizovaná citrátová antikoagulácia minimálne pri terapiách CVVHD a CVVHDF | áno
39. | Metóda TPE (terapeutická výmena plazmy) | áno
40. | Možnosť rozšírenia funkcionality prístroja o terapiu čiastočného odstraňovania CO2 | áno
41. | Počas terapie možnosť prejsť na CVVH, CVVHD | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
42. | záruka min. 24 mesiacov | áno
43. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Dialyzačný prístroj | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: