## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke prístroje
TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 11 Hemodynamický monitor srdcového výdaja |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 1 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Hemodynamický monitor | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Prenosný hemodynamický monitor pre monitorovanie srdcového výdaja, centrálnej venóznej oxygenácie dyamického srdcového výdaja | áno
3. | Uhlopriečka dotykovej farebnej obrazovky | min. 20 cm
4. | Prenosný monitor s rukoväťou pre ľahký prenos medzi pacientami | áno
5. | Základný monitoring a výpočet parametrov u nameraných údajov, pri invazívnom meraní C.O.: minimálne: MAP, CVP, HR, SV, SVI,, SVV, SVR, PPV, SVRI, CI, CCO, GEDI, GEF, EL PVPI, ScvO2 | áno
6. | Požaduje sa grafická interpretácia nameraných a vypočítaných hodnôt pre rýchle vyhodnotenie užívateľom | áno
7. | Požaduje sa farebné rozlíšenie úrovne parametra. Vyžadujú sa aspoň 3 úrovňové delenie. Podstav-Normál-Nadstav | áno
8. | Možnosť voľby grafického zobrazenia jednotlivých parametrov s rozsahom normálneho stavu a aktuálneho stavu | áno
10. | Hemodynamický monitor modulárneho konceptu - pripojenie modulu, ktorý sa požaduje u konkrétneho pacienta | áno
11. | Monitor musí umožniť vyhodnotiť parametre pre predchádzanie pľúcnemu edému, hypoxii tkaniva, bilancie tekutín a pod. | áno
12. | Rozhrania monitora: LAN, USB, porty pre moduly | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
13. | záruka min. 24 mesiacov | áno
14. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Hemodynamický monitor | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: