**Príloha č. 7**

**Technická špecifikácia**

**STERILIZAČNÁ TECHNIKA**

**Časť č. 7 –**

**Dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky**

**Technická špecifikácia prístroja :**

**Položka č. 1 - Dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky (39 ks)**

Pacienti hospitalizovaní s ochorením COVID-19 s ťažkým priebehom ochorenia vyžadujú zvýšenú starostlivosť ošetrovateľov, keďže po pripojení na pľúcnu ventiláciu sa stávajú imobilnými a je potrebné ich buď nacievkovať, alebo musia používať podložné misy, ktoré je nutné vhodne dezinfikovať, čo bude zabezpečené zakúpením dezinfektorov podložných mís, ktoré sa nebudú musieť dezinfikovať ručne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 1:** | **Dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky - 39 ks**    |  |
| **Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku)** |      |  |
| **Funkcia** |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **Technické vlastnosti** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |  |
| Štandardný dezinfekčný cyklus v optimálnych podmienkách  | min |   | 30 |   |  |
| Prednastavené dezinfekčné cykly  | ks | 3 |   |   |  |
| Samodezinfekčný cyklus | ks | 1 |   |   |  |
| Teplota parná dezinfekcia | °C |   | 93 |   |  |
| Počet štandardných umývacích programov  | ks | 5 |   |  |  |
| Rozmer - výška | mm |   | 1695 |   |  |
| Rozmer - šírka | mm |   | 600 |   |
| Rozmer - hĺbka | mm |   | 600 |   |
| Kapacita umývania podložných mís vrátane vrchnákov | ks | 2  |   |   |  |
| Kapacita umývania urinálnych džbánov | ks | 3 |   |   |  |
| Kapacita umývania ľadvinových misiek | ks | 6 |   |   |  |
| Hlučnosť | dB |   | 55 |  |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota / charakteristika** |  |  |  |  |
| Štandardne dodávané stojany, voliteľné sito na ľadvinové misky | áno |  |  |  |  |
| Samostatne stojace zariadenie umiestnené na zemi | áno |   |   |   |  |
| flexibilná hadica na pripojenie teplej, studenej vody (min 2 m), prívod elektrickej energie (min 3 m)  | áno |   |   |   |  |
| Vývod odpadu smerom do podlahy | áno |   |   |   |  |
| Vývod odpadu smerom do steny | áno |   |   |   |  |
| Celonerezové prevedenie | áno |   |   |   |  |
| Automatické vyprázdňovanie podložných mís a fliaš | áno |   |   |   |  |
| Automatické dávkovanie detergentu | áno |   |   |   |  |
| Displej zobrazujúci informáciu o umývacom procese | áno |   |   |   |  |
| Voliteľný USB port pre pripojenie k osobnému počítaču | áno |   |   |   |  |
| Vlastný vyvíjač pary | áno |   |   |   |  |
| Nerezové oplachovacie ramen | áno |   |   |   |  |
| Umývanie pomocou trysiek | áno |   |   |   |  |
| Trysky v skupinách s nezávislým ovládaním | áno |   |   |   |  |
| Systém umývania nezávislý na prívodnom tlaku vody, s vylúčením spätného toku znečistenia do zdroja vody | áno |   |   |   |  |
| Dezinfekcia vrátane termodezinfekcie odpadu | áno |   |   |   |  |
| ZP triedy IIa | áno |   |   |   |  |
| ISO 14001:1996, ISO 13485, SIS TR-3:2002, ISO EN 15883-1, 15883-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-045, IEC 61326-1, CE 0537 | áno |   |   |   |  |

 **Ďalšie požiadavky k dodaniu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **Požadované parametre** | **Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)** |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava  | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov  |  |
| Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy | nástup do 24 hod.  |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | áno |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že **ekvivalentný produk**t alebo ekvivalentné technické riešenie **bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu**.

|  |  |
| --- | --- |
| V ........................., dňa ............... |  |
|  | .................................................................podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka |