## Časť 4
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: | Multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko – skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  |  | Výrobca:
IČO:
Multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko – skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 1 zostava
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti. Uvedené parametre sú považované za minimálne (platí pre číselné parametre) |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
Univerzálny jednorovinný skiaskopicko - skiagrafický multifunkčný robotický komplet s maximálnym rozsahom pohybu, plochým detektorom a plnou digitalizáciou obrazu určený pre diagnostiku a intervencie na vaskulárnom a nevaskulárnom systéme, perimyelografie, biopsie, ERCP, PTC, PTD, stentovanie a brachyterapia žlčových ciest, skiaskopické vyšetrenia tráviaceho traktu, flebografie a iné výkony v rozsahu od hlavy po dolné končatiny vrátane možnosti DSA.
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
1. | Stĺpový statív s integrovaným C ramenom a vyšetrovacím stolom | Stĺpový statív s integrovaným C ramenom a vyšetrovacím stolom
2022-01-01 | rozsah sklápania stola spolu s C ramenom min. +/- 89° | áno/nie uveďte hodnotu
2022-02-01 | rozsah pozdĺžneho motorického posuvu C ramena min. 145 cm | áno/nie uveďte hodnotu
2022-03-01 | rozsah motorického posuvu digitálneho plochého detektora (zmena SID) min. 90 - 120 cm | áno/nie uveďte hodnotu
2022-04-01 | voľba polohy rentgenky pod alebo nad vyšetrovacím stolom | áno/nie
2022-05-01 | nezávisle motorické výškové nastavenie C ramena a vyšetrovacieho stola | áno/nie
2022-06-01 | rozsah vertikálneho nastavenia vyšetrovacieho stola min. 70 - 120 cm | áno/nie uveďte hodnotu
2022-07-01 | motoricky posuvná doska vyšetrovacieho stola v pozdĺžnom a priečnom reze | áno/nie
2022-08-01 | veľkosť dosky stola min. 210 x 50 cm | áno/nie uveďte hodnotu
2022-09-01 | antikolízny systém s duplicitným istením (senzory na kryte clony a na detektore) | áno/nie
2022-10-01 | možnosť vyšetrovať pacientov v statickej polohe stola do 200 kg a v mobilnej pozícii do 160 kg | áno/nie uveďte hodnotu
2. | Generátor a RTG žiarič | Generátor a RTG žiarič
2022-01-02 | výkon vysokofrekvenčného generátora min. 80 kW | áno/nie uveďte hodnotu
2022-02-02 | rozsah napätia min. 40 - 125 kV | áno/nie uveďte hodnotu
2022-03-02 | rozsah pre plne automatickú skiaskopickú prevádzku a expozičný režim min. 1 - 15 obr./s | áno/nie uveďte hodnotu
2022-04-02 | počet ohnísk vysokootáčkového RTG žiariča min. 2 ohniská | áno/nie uveďte hodnotu
2022-05-02 | vysoký stály skiaskopický výkon, vysoký tepelný výkon pre možnosť dlhodobého vyšetrovania bez prestávok s ochranou proti preťaženiu | áno/nie
2022-06-02 | tepelná kapacita anódy min. 1,2 MHU | áno/nie uveďte hodnotu
2022-07-02 | primárne vykrývacie obdĺžnikové clony a automatické polopriepustné clony s klinovitými filtrami, s možnosťami ich otáčania | áno/nie
2022-08-02 | ekvivalent filtrácie min. 0,2 mm Cu | áno/nie uveďte hodnotu
2022-09-02 | meranie, zobrazenie a záznam celkovej plošnej dávky RTG žiarenia na pacienta, jej export do PACSu | áno/nie
3. | Obrazová časť a softvér | Obrazová časť a softvér
2022-01-03 | digitálny plochý detektor: | digitálny plochý detektor:
2022-02-03 | aktívna plocha detektora min. 1 100 cm2 | áno/nie uveďte hodnotu
2022-03-03 | možnosť otáčania detektora (u štvorcových detektorov sa otáčanie nevyžaduje) | áno/nie
2022-04-03 | možnosť voľby zväčšení (ZOOM), počet zväčšení min. 3 zväčšenia | áno/nie uveďte hodnotu
2022-05-03 | veľkosť obrazového bodu detektora max. 160 μm | áno/nie uveďte hodnotu
2022-06-03 | veľkosť matrice detektora min. 2 000 x 1 900 bodov | áno/nie uveďte hodnotu
2022-07-03 | rozlíšenie - rozsah šedi min. 14 bitov | áno/nie uveďte hodnotu
2022-08-03 | kompletná obrazová digitalizácia s plne digitálnym spracovaním obrazu so snímaním, spracovaním pri všetkých druhoch prevádzky v celom reťazci a s možnosťou jednotlivého snímku a scén | áno/nie
2022-09-03 | obrazová kapacita na pevnom disku pri rozlíšení min. 1 024 x 1 024/12 bit min. 50 000 obrázkov | áno/nie uveďte hodnotu
2022-10-03 | štandardný softvér na úpravu obrazu, automatické nastavenie jasu a kontrastu, digitálna optimalizácia denzity obrazu v reálnom čase, automatická redukcia šumu, postprocesingové funkcie (zmena jasu a kontrastu, elektronický ZOOM, posun obrazu, anatomické pozadie, elektronické clony, meranie uhlov a vzdialeností a pod.) | áno/nie
2022-11-03 | rozsah pre natívny a DSA snímkovací režim v reálnom čase s voľbou frekvencií doplnený o funkciu ROADMAPPING (DSA) min. 1 – 6 obr./s | áno/nie uveďte hodnotu
2022-12-03 | rozsah pre automatický digitálny pulzný skiaskopický režim min. 1 – 15 pulzov/s | áno/nie uveďte hodnotu
2013-03-01 | záznam a zobrazenie dynamických skiaskopických sekvencií ako reálne akvizície na pevný disk s následnou možnosťou exportu v DICOM formáte. | áno/nie
4. | Ovládanie a zobrazenie systému | Ovládanie a zobrazenie systému
2022-01-04 | akvizičný modul v miestnosti ovládača s farebným LCD monitorom pre nastavenie parametrov vyšetrenia, pre znázornenie živého a referenčného obrazu; veľkosť monitora min. 19“ | áno/nie uveďte hodnotu
2022-02-04 | základné obrazové funkcie (zápis mena pacienta, jas, kontrast, zvýraznenie hrán, možnosť mozaikového rozdelenia obrazovky monitoru, anotácia, meranie uhlov a vzdialeností, inverzia obrazu, dokumentácia a pod). | áno/nie
2022-03-04 | priame ovládanie systému vo vyšetrovni | áno/nie
2022-04-04 | medicínske monochromatické monitory vo vyšetrovni s min. rozlíšením 1 280 x 1 024 bodov na stropnom závese min. 2 ks | áno/nie uveďte hodnotu
2022-05-04 | prídavná riadiaca konzola, využívaná hlavne pre intervenčné výkony na samostatnom pohyblivom stojane, ktorú možno umiestniť na pacientský stôl | áno/nie
2022-06-04 | nožný spínač, pre ovládanie skiagrafického a skiaskopického režimu vo vyšetrovni a v miestnosti ovládača | áno/nie
2022-07-04 | interkom pre hlasovú komunikáciu medzi vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | áno/nie
5. | Digitálne napojenie a výstup obrazových dát | Digitálne napojenie a výstup obrazových dát
2022-01-05 | záznam RTG obrazov na CD – ROM/DVD disk a USB flash disk vo formáte DICOM 3 s možnosťou exportu do MS Windows alebo Linux kompatibilných digitálnych formátov (napr. Jpg, bmp, tiff a napr. avi pre sekvencie) | áno/nie
2022-02-05 | DICOM interface min. s funkciami DICOM Storage, Worklist a MPPS | áno/nie
6. | Príslušenstvo | Príslušenstvo
2022-01-06 | elektrický rozvádzač pre pripojenie elektrickej siete | áno/nie
2022-02-06 | záložný zdroj (UPS) pre prípad výpadku siete pre možnosť pokračovania prevádzky agiografického kompletu mimo RTG, resp. pre zálohu dát a zariadenia (pohyby C-ramena, funkčný obrazový počítač) | áno/nie
2022-03-06 | chladiaca jednotka, potrebná pre odvod vyžiareného tepla z technickej miestnosti | áno/nie
2022-04-06 | systémový stôl do miestnosti ovládača pre umiestnenie monitorov a ovládacích modulov | áno/nie
2022-05-06 | Pb ochranný štít lekára na pozdĺžne pojazdnom a otočnom stropnom statíve vrátane bodového operačného LED svetla so svietivosťou min. 60 000 Lux | áno/nie uveďte hodnotu
2022-06-06 | spodná dvojdielna horná a dolná Pb radiačná ochrana, uchytiteľná na lištu stola | áno/nie
2022-07-06 | prípravok na stôl pre vyšetrovanie gyn/uro, podpery nôh | áno/nie
2022-08-06 | angio podložka na vyšetrenie v oblasti horných končatín
2022-09-06 | držiak ruky pacienta a kompresný pás uchytiteľný na lištu stola | áno/nie
7. | Pracovná stanica | Pracovná stanica
2022-01-07 | požadujeme dodávku 1 ks multimodalitnej pracovnej stanice v minimálnej konfigurácii: | áno/nie
2022-02-07 | operačný systém Windows alebo Linux a diagnostický softvér | áno/nie
2022-03-07 | USB klávesnica a laserová myš vrátane podložky | áno/nie
2022-04-07 | záložný zdroj napájania s kapacitou min. 650 VA | áno/nie uveďte hodnotu
2022-05-07 | dvojica certifikovaných diagnostických monochromatických LCD monitorov 3MPix s minimálnymi parametrami: | áno/nie
2022-06-07 | rozlíšenie min. 2 048 x 1 536 bodov | áno/nie uveďte hodnotu
2022-07-07 | portrait/landscape | áno/nie
2022-08-07 | uhlopriečka min. 21“ | áno/nie uveďte hodnotu
2022-09-07 | svietivosť, typická min. 1 100 cd/m2 | áno/nie uveďte hodnotu
2022-10-07 | kontrast, typický min. 900 : 1 | áno/nie uveďte hodnotu
2022-11-07 | pozorovací uhol min. 176° | áno/nie uveďte hodnotu
2022-12-07 | predný senzor pre priebežnú kontrolu kvality zobrazenia | áno/nie
7.13 | 2x medicínska karta (samostatná pre každý diagnostický monitor) min. 1 GB RAM | áno/nie uveďte hodnotu
7.14 | stanica musí spĺňať požiadavky pre nepretržitú prevádzku | áno/nie
8. | Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
2022-01-08 | komplet bude nový, nepoužívaný, nerepasovaný | áno/nie
2022-02-08 | záruka min. 24 mesiacov | áno/nie
2022-03-08 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístrojov do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno/nie
2022-04-08 | Projektová dokumentácia - vyhotovenie projektu zdravotníckej techniky, preberací protokol o vykonaní merania radiačnej záťaže | áno/nie
Týmto prehlasujeme, že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)
V:
Dňa
Meno, podpis oprávnenej osoby