## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 5 Resuscitačný vozík |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Resuscitačný vozík | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Rozmery vozíka bez príslušenstva (šírka x hĺbka) | minimálne 660x580 a maximálne 750x680 mm
3. | Kovová konštrukcia vozíka s prekrytím tvrdeným farebným plastom | áno
4. | Pracovná doska vybavená nerezovým povrchom s mierne zvýšenými bočnicami | áno
5. | Resuscitačný vozík vybavený :
6. | Polička pre defibrilátor min. 40x30 cm | áno
7. | Integrovaná infúzna tyč s háčikmi na vaky | áno
8. | Úložné priestory : minimálne 4 zásuvky pre pomôcky | áno
9. | Hĺbka zásuviek: 3x minimálne 15 cm, (1-2)x minimálne 22 cm | áno
10. | Integrovaná vysúvateľná polica popod pracovnú plochu | áno
11. | Výška pracovnej plochy: minimálne 92 cm | áno
12. | Smätný kôš na odpad s výklopným krytom, objem min. 15 l | áno
13. | Držiak pre krabicu s jednorázovými rukavicami | áno
14. | Vozík vybavený resuscitačnou sadou: | áno
15. | sada dýchacích silikónových vakov s maskami a rezervoármi - minimálne vo veľkosti pre deti a dospelých | áno
16. | sada dýchacích masiek veľkosti 3,4,5 - po 10 ks | áno
17. | sada T tubusov 3 veľkostí - po 10 ks | áno
18. | videolarygoskop s 3,5" sklopným a otočným displejom s nastaviteľným ramienkom pre rôzne veľkosti lyžíc | áno
19. | sada jednorázových lyžíc pre videolaryngoskop - veľkosti: S,M,L: po 10 ks z každej | áno
20. | sada FO laryngoskopov pre opakované použitie s lyžicami min. 4 veľkostí, vrátane rukoväte, batérie a zdroja svetla | áno
21. | Madlá po stranách vozíka | áno
22. | resuscitačný vozík na 4 kolieskach, minimálne 2 brzdené | áno
23. | Vozík so štyrmi dvojitými kolieskami priemeru 125 mm, s dvoma brzdenými pármi, jedna smerová brzda, antistatické | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
24. | záruka min. 24 mesiacov | áno
25. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Resuscitačný vozík | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: