## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 11 Pneumatická odsávačka – 9 ks |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Pneumatická odsávačka | 9 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Pneumatická odsávačka s priamym pripojením do rozvodu stlačeného vzduchu alebo uchytením na eurolištu s prepojovacou hadicou do rozvodu centrálneho vzduchu | áno
3. | Preádzka pri tlaku z centrálneho rozvodu vzduchu | minimálne od 4 do 5 bar
4. | Prietok vody pri napájacom tlaku 4 bary | minimálne 25l/min
5. | V prípade ak nie je priamo spojená odsávačka do rozvodu vzduchu, požaduje sa dodanie so svorkou na eurolištu, hadicou a koncovkou | áno
6. | Kompatibilná koncovka s CZ/SK štandardom rýchlospojok pre stlačený vzduch | áno
7. | V dodaní k pneumatickej odsávačke sa požaduje odsávacia nádoba spojená s odsávačkou - priamo alebo hadicou. | áno
8. | V prípade spojenia s odsávačkou hadicou sa požaduje, aby mala nádoba uchytenie na eurolištu | áno
9. | Nádoba musí umožniť použitie jednorázových vakov na sekréty | áno
10. | V dodaní min. 10 ks vakov na sekréty s odsávacou hadičkou na 1 odsávačku | áno
11. | Minimálny objem nádoby | minimálne 1 l
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
12. | záruka min. 24 mesiacov | áno
13. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Pneumatická odsávačka | 9
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: