Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Ručné identifikačné zariadenie (ID zákazky 43007)

Predmetom zákazky je nákup ručného spektroskopického analyzátora na princípe ramanovej spektrometrie  identifikujúceho látky a zlúčeniny pre potreby Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.

- Hlavný kód CPV:

38433000-9	Spektrometre

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je

- vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- Najneskôr do 180 dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

- Miesta dodania:

Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, 812 72 Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Ručný spektroskopický analyzátor na princípe ramanovej spektrometrie |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 1 kus |  |  |
| Popis | ručný spektroskopický analyzátor na princípe ramanovej spektrometrie identifikujúci látky a zlúčeniny. Knižnica analyzátora obsahuje: škodlivý alkohol, identifikácia metanolu, metylalkoholu, etylalkoholu, methylalkoholu, meranie pevných vzoriek, prášku, fólií, gélov, pást, kvapalín, výbušnín, plastov, organických a anorganických látok. Možnosť pridávania látky užívateľom. | N/A |  |
| Ovládateľnosť | jednou rukou i v rukaviciach, či v ochrannom obleku | N/A |  |
| Vlastnosti | eliminácia potreby použitia vyššieho výkonu laseru, vodotesnosť, prachuvzdornosť, nárazuvzdornosť, možnosť priameho merania alebo prostredníctvom vialky (vialiek), identifikácia zhody vstupných surovín, vstavaná kamera na čítanie čiarových a maticových kódov, schopnosť merania v hrubostenných nádobách/ obaloch, cez priesvitné obaly | N/A |  |
| Vlnová dĺžka laseru | min. 1064 nm |  | N/A |
| Plynule nastaviteľný výkon s možnosťou oneskoreného štartu | max. do 490mW |  | N/A |
| Rýchlosť analýzy | max. 60 s. |  | N/A |
| Hmotnosť | max. 2,0 kg vrátane batérií |  | N/A |
| Rozsah knižnice | min. 12 000 látok s pravidelnou aktualizáciou a rozširovaním |  | N/A |
| Veľkosť displeja | min. 4“ |  | N/A |
| Spektrálny rozsah | min. 200 – 2500 cm⁻¹, |  | N/A |
| Rozlíšenie | min. 8 – 11 cm⁻¹ |  | N/A |
| Rozsah prevádzkových teplôt | min. -20 až +50 °C |  | N/A |
| Požadovaná norma | MIL STD 810G alebo ekvivalent |  | N/A |
| Batériové napájanie | Li-ION s výdržou min. 4 hod. pri aktívnom používaní prístroja (meranie), kompatibilné s CR123A (6x) 3.0V |  | N/A |
| Ochrana prístroja | hermeticky uzavretý bez otvorov s možnosťou dekontaminácie | N/A |  |
| Prevedenie prístroja | bez nutnosti použitia ochranných okuliarov pri meraní otvoreným lúčom, a to i pri bezkontaktnom meraní a meraní cez priesvitné obaly | N/A |  |
| Konektivita | USB, Wi-Fi | N/A |  |
| Súčasť dodávky | periskop, uzatvárateľný držiak vialiek, adaptér pre priame meranie | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.